{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":4,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["Pirkimas: Multifunkcinė kėdė (fotelis)"]
["TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"]
[]
["Nr.","Pavadinimas","Kiekis"]
[]
["1.1.","Multifunkcinė procedūrų kėdė","5","vnt."]
["1.1.1.","Stacionari multifunkcinė paciento kėdė (fotelis) skirta įvairių procedūrų atlikimui"]
["1.1.2.","Kėdės išoriniai matmenys: 1. Ištiestos kėdės ilgis ≤ 1900 mm; 2. Kėdės ilgis, kai nustatyta sėdima pozicija ≤ 1100 mm; 3. Plotis ≤ 900 mm."]
["1.1.3.","Kėdės rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu"]
["1.1.4.","Kėdės pagrinde įmontuoti ratukai skirti kėdės transportavimui esant poreikiui"]
["1.1.5.","Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone ≥ (580 mm – 860 mm)"]
["1.1.6.","Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 500 mm"]
["1.1.7.","Kėdė sudaryta iš ≥ 3 dalių - galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis"]
["1.1.8.","Kėdės gulimoji dalis paminkštinta"]
["1.1.9.","Kėdės gulimosios dalies apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos - besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms"]
["1.1.10.","Turi būti galimybė užsakant pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą iš ≥ 4 skirtingų spalvų (nurodyti siūlomas spalvas)"]
["1.1.11.","Visos kėdės padėtys reguliuojamos elektriniu būdu"]
["1.1.12.","Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas diapazone ≥ (0° - 80°)"]
["1.1.13.","Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas ≥ 12°"]
["1.1.14.","Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 150 kg"]
["1.1.15.","Kėdės porankiai reguliuojamo aukščio ir kampo"]
["1.1.16.","Kėdės porankiai aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius"]
["1.1.17.","Komplektuojama su:\t1. Popieriaus rulono laikikliu; 2. Infuzijos stovu; "]
["1.1.18.","Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz"]