# LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ ORO PAJĖGŲ AVIACIJOS BAZĖ

# PAGRINDINIO KILIMO IR TŪPIMO TAKO METEOROLOGINĖS SISTEMOS ATNAUJINIMO VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJA

Suinteresuotam dalyviui											2025-03-21

DĖL ATSAKYMO Į PRETENZIJĄ PATEIKIMO

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (toliau – Perkančioji organizacija) 2025 m. kovo 3 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS, https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt) paskelbė Pagrindinio kilimo ir tūpimo tako meteorologinės sistemos atnaujinimo atvirą konkursą (pirkimo numeris 401837) (toliau – Konkursas).

Pagrindinio kilimo ir tūpimo tako meteorologinės sistemos atnaujinimo viešojo pirkimo komisija (toliau – Viešojo pirkimo komisija), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 103 str. 1 d., 103 str. 3 d. ir konkurso sąlygų 16.5 papunktyje įtvirtintomis nuostatomis, išnagrinėjo CVP IS priemonėmis 2025 m. kovo 13 d. 15 val. 30 min. gautą tiekėjo (toliau – Tiekėjas) pretenziją Nr. SP25-075 „Dėl pirkimo sąlygų, dirbtinai ribojančių konkurenciją“ (toliau – Pretenzija) ir priėmė sprendimą – Pretenziją atmesti kaip nepagrįstą.

- Tiekėjo Pretenzijoje pateikti prašymai ir nurodyti argumentai

1. Iš pareikštos Pretenzijos matyti, kad Tiekėjas ginčija pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) 5.5.10 papunktyje nustatytą techninį reikalavimą.

2. Tiekėjas Pretenzijoje prašo panaikinti Pirkimo sąlygose dirbtinai konkurenciją ribojantį reikalavimą: „5.5.10. transmisometras turi būti su apsaugine nupūtimo funkcija“.

# 3. Tiekėjo vertinimu, Perkančioji organizacija nustatė reikalavimą, kuris iš esmės yra neteisėtas: „TS 5.5.10 p. nustatytas reikalavimas: „transmisometras turi būti su apsaugine nupūtimo funkcija“ yra konkretus procesas, kurio nurodymas jau eilę metų yra neleidžiamas. Ši funkcija yra skirta lęšio užteršimo mažinimui ir retesnės jo priežiūros/valymo užtikrinimui. Analogiškas rezultatas gali būti pasiektas naudojant kitus procesus <...> ir, kad „<...> nustatė konkretų procesą, būdingą tik konkrečiam gamintojui, VAISALA <...>“.

II. Viešųjų pirkimų komisijos vertinimas

4. Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą Pretenziją, konstatuoja, kad Tiekėjas nepagrįstai nurodo, kad Techninės specifikacijos 5.5.10 papunktyje nustatytas techninis reikalavimas „transmisometras turi būti su apsaugine nupūtimo funkcija“ dirbtinai riboja konkurenciją.

5. Perkančioji organizacija, įvertinusi Pretenzijoje išdėstytus argumentus ir pateiktą informaciją, nustatė, kad Tiekėjas lygindamas skirtingų gamintojų gaminamų KTT matomumo nuotolio (RVR) jutiklių atitiktį Techninės specifikacijos 5.5.10 papunkčio „transmisometras turi būti su apsaugine nupūtimo funkcija;“ ir 5.9 papunkčio „vėjo greitis iki 60 m/s“ reikalavimams, remiasi neaktualia gamintojo Degreane Horizon brošiūra, kurioje yra pateikti neteisingi duomenys (Priedas Nr. 1). Atkreipiamas dėmesys, kad gamintojo Degreane Horizon oficialiame puslapyje yra pateikiama brošiūra, kurioje nurodomas vėjo greitis 0 – 60 m/s (pridedamas Degreane Horizon RVR priedas, nuoroda į gamintojo brošiūrą: degreane-horizon.com/app/uploads/sites/96/2025/02/BROCHURE-TR30LED-TYPE-II-EN.pdf)

1 lentelė. Palyginamieji RVR jutiklio techniniai duomenys pagal Techninės specifikacijos reikalavimus.

| Techninės specifikacijos reikalavimai: 5. KTT matomumo nuotolio (RVR) jutiklis: | Vaisala LT31 | DTN Revolver | Degreane Horizon TR30LED II |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.5.10. transmisometras turi būti su apsaugine nupūtimo funkcija; | Taip | Ne, lęšio apsaugai naudojamas kitas procesas - besisukančio stiklo sistema. | Taip |
| 5.5.9. vėjo greitis iki 60 m/s; | 60 m/s | 75 m/s | 60 m/s |

6. Remiantis pateikiamais oficialiais gamintojų dokumentais užpildyta 1 lentelė „Palyginamieji RVR jutiklio techniniai duomenys pagal Techninės specifikacijos reikalavimus“, iš kurios matyti, kad dviejų gamintojų: Vaisala LT31 ir Degreane Horizon TR30LED II jutikliai pilnai atitinka Perkančiosios organizacijos Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

7. Pažymėtina, kad, atsižvelgiant į Tiekėjo prašymą praėjusiame pirkime, paskelbtame 2024 m. gruodžio 13 d., buvo pakeistas Techninės specifikacijos 27.5.2 papunkčio reikalavimas: „sistema turi būti pateikiama su to paties gamintojo programine įranga RVR apskaičiavimui iš trijų jutiklių pozicijų“ ir šiame pirkime tiekėjai gali dalyvauti, siūlydami meteorologinę įrangą, su kito gamintojo, Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiais jutikliais, pvz. Vaisala LT31 arba Degreane Horizon TR30LED II, kurie pilnai atitinka „Pagrindinio kilimo ir tūpimo tako meteorologinės sistemos atnaujinimas“ pirkimo Techninės specifikacijos reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys, kad teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad, vadovaujantis nediskriminavimo principu perkančiajai organizacijai draudžiama pirkimo dokumentuose nustatyti tokias sąlygas ir reikalavimus, kurie suteiktų galimybę pirkime dalyvauti tik konkrečiam tiekėjui ar keliems tiekėjams, ir apribojant kitų potencialių tiekėjų dalyvavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-507/2011). Atsižvelgiant į tai, Tiekėjas nėra teisus, kad Perkančioji organizacija 5.5.10 papunkčio nuostata riboja konkurenciją ar stengiasi eliminuoti Tiekėjo dalyvavimą 2025 m. kovo 3 d. paskelbtame konkurse, nes, priešingai negu nurodo Tiekėjas, Pirkimo techniniai reikalavimai nėra suformuoti konkrečiam tiekėjui.

8. Atsakant į Tiekėjo teiginį, kad Techninės specifikacijos 5.5.10 papunkčio reikalavimas „transmisometras turi būti su apsaugine nupūtimo funkcija“ – yra konkretus procesas, Perkančioji organizacija pažymi, kad tai tik daviklio funkcija, kuri nusako, kaip turi būti pasiektas konkretus reikalavimas lęšio užterštumo mažinimui. Pažymėtina, kad Perkančioji organizacija nustatė reikalavimą, būdingą daugiau kaip vieno gamintojo jutikliui, todėl šis reikalavimas negali būti traktuojamas konkrečiam gamintojui, t. y. Techninės specifikacijos reikalavimus atitiktų ne tik UAB „X“ atstovaujamo gamintojo Vaisala LT31 jutiklis, bet Degreane Horizon TR30LED II ir kt. Atkreiptinas dėmesys, kad Perkančioji organizacija, prieš pradedant vykdyti pirkimo procedūras atliko rinkos analizę, kuriuos metu nustatė, kad rinkoje yra daugiau nei vienas gamintojas ir daugiau nei vienas tiekėjas tarpininkaujantis su gamintojais galintis pasiūlyti Techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančias prekes.

9. Kasacinis teismas yra nurodęs, jog perkančiųjų organizacijų pareiga nepažeisti skaidrumo principo, inter alia, reiškiančio pirkimo sąlygų aiškumą, tikslumą, nedviprasmiškumą, koreliuoja su teisiniame reguliavime (VPĮ 35 straipsnio 4 dalyje) įtvirtintu tikslu užtikrinti, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia; be to, toks pirkimo sąlygų pobūdis, be kita ko, leistų tiekėjams vienodai jas aiškinti, o perkančiajai organizacijai – realiai patikrinti, ar tiekėjų pasiūlymai šias atitinka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m. birželio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-151-969/2021). Perkančioji organizacija, turi teisę nustatyti, kokios prekės jai konkrečiai reikia, t. y. tikslius reikalavimus prekei, tačiau tai negali lemti konkurencijos ribojimo. Atkreipiamas dėmesys, jog būtent perkančiajai organizacijai pripažįstama didelė diskrecija formuluojant techninę pirkimo specifikaciją, nes ji geriausiai žino paslaugas, kurių jai reikia, ir gali geriausiai nustatyti reikalavimus, kurie turi būti tenkinami tam, kad būtų gautas pageidaujamas rezultatas (Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2025 m. vasario 10 d. sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-343-618/2025). Perkančiosioms organizacijoms pripažįstama teisė nustatyti ir apibrėžti pirkimo objektą apibūdinančius reikalavimus, kurie, perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtini siekiant užtikrinti sėkmingą pirkimo sutarties įvykdymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-241-690/2017).

10. Nagrinėjamu atveju Perkančioji organizacija, pakartotinai įvertinusi siekiamą gauti rezultatą, transmisometrui nustatė tokius reikalavimus, kurie labiausiai atspindi jos poreikius, kai vėjo nupūtimas leidžia išlaikyti lęšio skaidrumą ir nepažeidžiamumą ištisus metus be jokio kontakto į kitus abrazyvinius paviršius, kas gali mažinti šviesos srauto intensyvumą ilguoju laikotarpiu bei netikslių duomenų perdavimą meteorologinių paslaugų vartotojams. Šis reikalavimas Perkančiosios organizacijos nuomone, yra būtinas, siekiant užtikrinti Perkančios organizacijos poreikius.

11. Perkančioji organizacija apibendrina transmisometro optinio stiklo apsaugos nuo dulkių ir nešvarumų apsaugines priemones:

- Fizinio kontakto rizika:

- naudojant sukančio stiklo funkciją gali atsirasti mechaninių pažeidimų, mikroįbrėžimų, ypač jei ant paviršiaus yra dulkių ir smulkių dalelių;

- naudojant oro srauto apipūtimo funkciją – dulkės ir smulkios dalelės pašalinamos be tiesioginio kontakto, nepažeidžiant apsauginio stiklo struktūros.

- Apsauginės funkcijos:

- naudojant sukančio stiklo funkciją – nešvarumai gali persiskirstyti, bet nepasišalina visiškai (dėl drėgmės ir šalčio, kondensato ir kt.);

- naudojant oro srauto apipūtimo funkciją – nešvarumai nesikaupia, jie nupučiami oro pūtimu ant stiklo paviršiaus.

- Papildomas aptarnavimas:

- naudojant sukančio stiklo funkciją – reikalauja papildomos priežiūros bei dėl greičiau susidėvinčių dalių atsiranda poreikis įsigyti papildomų atsarginių dalių (stiklas, persukimo mechanizmas, sandarinimo dalys ir pan.);

- naudojant oro srauto apipūtimo funkciją – priežiūros darbai reti ir nereikalaujantys specifinių žinių (keičiami tik filtrai).

12. Įvertinus aukščiau išvardintus punktus galima daryti išvadą, kad naudojant oro srauto apipūtimo funkciją išlaikomas geresnis transmisometro optinės sistemos funkcionalumas.

13. Pažymėtina, kad Techninės specifikacijos 5.5.10 papunkčio reikalavimas „transmisometras turi būti su apsaugine nutūpimo funkcija“ – tai daviklio funkcija, kuri užtikrina patikimą stiklo apsaugą nuo dulkių ir drėgmės kaupimosi ant optinio stiklo. Nors Tiekėjas pabrėžia, kad jų siūlomo gamintojo DTN Revolver jutiklis turi „<...>turi besisukančio ir savaime besivalančio stiklo sistemą<...>“, bet paties gamintojo DTN brošiūrose (Priedas Nr. 1 ir Priedas Nr. 4) nėra informacijos, kad šis jutiklis turi savaime besivalančią funkciją. Brošiūroje minima, kad jutiklis turi 6 švarių stiklų poziciją, kurią išnaudojus stiklas privalo būti nuimtas ir išvalytas arba pakeistas nauju „<...> receiver 6 window positions and the maintenance period of the DTN Revolver system is therefore five times longer than that of conventional contamination detection methods <...>“. Taip pat Tiekėjas pateiktame priede (Priedas Nr. 4) nurodyta informacija, kad: „By the way, replacing the disk is more convenient and gives better and safer results than cleaning windows on site. The disk can be cleaned in a workshop, rather than by a technician standing on a ladder, possibly in poor light.“. Atsižvelgiant į tai, galima spręsti, kad tuo atveju, kai apnešamos 6 pozicijos besisukančiame diske, jį reikės nuvalyti patiems (šiuo atveju tai turėtų atlikti Perkančioji organizacija) ir tai rekomenduojama atlikti arba vietoje, (pagal dažną aerodromuose atliekamą praktiką) arba nuimti ir nusivežti į techninės priežiūros patalpas. Apie tai, kad nuėmus apsauginį diską, reikės jį pakeisti nauju, Tiekėjas ar gamintojas DTN nemini.

14. Taip pat paminėtina, kad tokiu būdu keičiant stiklų sistemą reikalingas atsarginis apsauginis stiklas, tam, kad apsaugoti nuo aplinkos sąlygų ir papildomo užteršimo kitas jutiklio sistemines dalis (atspindėjimo veidrodį, perdavimo/siųstuvo (angl. transmitter and receiver) optinius prietaisus ir kt.) (pagal Tiekėjo Priedą Nr. 4). Pirkime, skelbtame 2023 m. rugsėjo 28 d., tiekėjo siūlytos DTN gamintojo įrangos atsarginių dalių komplekto sudėtyje tokio atsarginio apsauginio stiklo nebuvo.

15. Pasisakant dėl transmisometro aptarnavimo problematikos gamintojo DTN brošiūroje yra teigiama, kad techniniam personalui „nereikia“ kopėčių valant ar atliekant jutiklio priežiūrą, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad Tiekėjo siūlomo gamintojo DTN jutiklis privalės būti sumontuotas į apytiksliai 2,5 metrų aukštį, kaip tai yra nurodyta Techninės specifikacijos 9.5.5.1 papunktyje: „PKTT matomumo nuotolio matavimo prietaisai (transmisometrai ir esamų orų jutikliai) turi būti įrengti apie 2,5 m aukštyje virš PKTT paviršiaus;“. Pasiekti šį jutiklį be kopėčių ar kitokių priemonių yra neįmanoma. Atsižvelgiant į tai, Tiekėjo pateiktame 4 priede nurodyta informacija: „The disk can be cleaned in a workshop, rather than by a technician standing on a ladder, possibly in poor light.“ nėra tiksli, nes visais atvejais turės būti naudojamos kopėčios ar kitos priemonės pasiekti jutiklį ir jį aptarnauti.

16. Atsakant į Tiekėjo argumentus dėl Pirkimo skaidrumo, paminėta ir tai, kad po Tiekėjų pretenzijų buvo nutraukti ankstesni pirkimai ir patikslinti Techninės specifikacijos reikalavimai, siekiant Tiekėjui sudaryti galimybę dalyvauti konkurse. Atitinkamai nepagrįstas ir Tiekėjo teiginys, kad „<...>perkančioji organizacija, nuolatos keisdama sąlygas, nutraukdama pirkimus, kai laimi „nepatinkantis“ tiekėjas, <...>“. Perkančioji organizacija nurodo, kad Tiekėjui laimėjus viešąjį pirkimą, skelbtą 2023 m. rugsėjo 28 d., jį nutraukė gavus naujai įsigaliosiančius Europos Sąjungos reglamento reikalavimus SWIM, kurie yra privalomi meteorologinių paslaugų teikėjams. Kitais atvejais buvo atsižvelgta į pretenzijas, taip sudarant konkurencingas sąlygas dalyvauti naujai skelbiamuose pirkimuose, tarp jų ir Tiekėjui.

17. Be to, Tiekėjo atstovaujamas gamintojas DTN yra pabrėžęs, kad jų programinė įranga yra nepriklausoma nuo gamintojo ir gali būti sukonfigūruota su bet kokio tipo jutikliais esančiais rinkoje ir tai yra pateikiama jų viešai prieinamose brošiūrose (DTN METCONSOLE priedas): „MetConsole AWOS’s standardised design is sensor independent, enabling you to use best in class sensors that suit your operation, allowing you to change and increase the scale and scope of the system as necessary.“ ir „Independent meteorological sensors and AWS automatically update current temperature, visibility (RVR), cloud height, wind direction and speed, dew point, barometric pressure and other parameters“.

18. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pažymima, kad Perkančioji organizacija, vadovaudamasi viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais ir atsižvelgdama į jai iškeltus uždavinius bei pavestas funkcijas, turi teisę nusistatyti, kokius reikalavimus atitinkinantis pirkimo objektas, padės jai tinkamai įgyvendinti turimas teises ar vykdyti nustatytas pareigas, gauti siektiną rezultatą, todėl vien tai, kad Tiekėjas neatitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus reikalavimus, nesuteikia pagrindo išvadai, kad Perkančioji organizacija dirbtinai riboja konkurenciją.

19. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, bei į tai, kad Perkančiosios organizacijos Techninėje specifikacijos nustatytus reikalavimus atitinka ne konkretus vienas, o keli tiekėjai, darytina išvada, kad Tiekėjo prašymas panaikinti Techninės specifikacijos 5.5.10 papunktyje nustatytą techninį reikalavimą yra nepagrįstas, todėl Pretenzija atmestina.

III. Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas

Perkančioji organizacija, atstovaujama viešojo pirkimo komisijos, atsižvelgdama į nurodytus argumentus ir vadovaudamasi VPĮ 103 str. 3 d., priėmė sprendimą:

- Atmesti Pretenziją kaip nepagristą.

- Apie priimtą sprendimą CVP IS priemonėmis pranešti Pretenziją pateikusiam Tiekėjui ir informuoti suinteresuotus dalyvius.

Perkančiosios organizacijos sprendimas, priimtas išnagrinėjus Tiekėjo Pretenziją, gali būti skundžiamas teismui VPĮ VII skyriuje nustatyta tvarka.

Viešojo pirkimo komisija