TSD-201, VPP-2375

Lubinio operacinio šviestuvo su radiologinių vaizdų peržiūros sistema

techninė specifikacija – 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bešešėlinė apšvietimo sistema | Būtina bešešėlinė apšvietimo sistema |  |
| 2. | Dviejų modulių operacinė lempa | Būtina dviejų modulių operacinė lempa |  |
| 3. | Operacinės lempos modulių pozicionavimas | 1. Visi operacinės lempos moduliai ir pakabos elementai apie visas sukimosi ašis (centrinę, pakėlimo/nuleidimo alkūnės, kupolo tvirtinimo prie alkūnės ir kupolo pavertimo) juda be apribojimų (360°); 2. Kupolui esant aukščiausioje padėtyje valdymo rankenos aukštis nuo grindų ne žemiau nei 199 cm (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 4. | Operacinėje lempoje šviesą generuoja šviesos diodai (LED) | - Daugiareflektorinė arba optinių linzių sistema su šviesos diodais; - Šviesos diodų skaičius kupole ne mažiau kaip 90 vnt. |  |
| 5. | Šešėlį mažinanti funkcija | Būtina pagrindiniame modulyje. Atskirų diodų šviesos intensyvumas reguliuojamas automatiškai, kad sumažinti šešėlį, atsiradus kliūčiai šviesos kelyje. |  |
| 6. | Pagrindinio ir pagalbinio modulių maksimali apšvieta, matuojant 1 m atstume | ≥ 160 klx |  |
| 7. | Šviesos intensyvumo reguliavimas | 1. Elektroninis šviesos intensyvumo reguliavimas intervale ne siauresniam kaip nuo 30 iki 100 % 2. Ne mažiau kaip 6 intensyvumo lygiai; |  |
| 8. | Temperatūros pakilimas ties galva | < 0,5° |  |
| 9. | Apšvietimo stulpo gylis (L1+L2) ties 20% | ≥ 1150 mm |  |
| 10. | Reguliuojamas apšvietimo lauko diametras | Mažiausias diametras ne daugiau 18 cm, didžiausias ne mažiau 32 cm. |  |
| 11. | Apšvietimo lauko diametro reguliavimas | Elektroninis, ne mažiau 6 padėčių. |  |
| 12. | Skleidžiamos šviesos spalvinės temperatūros keitimo ribos | 1. Keičiama ne siauresnėse ribose kaip nuo 3000 K iki 5500 K; 2. Ne mažiau 6 padėčių; |  |
| 13. | Šviesos spalvinės temperatūros keitimas | 1. Sinchronizuotas spalvinės temperatūros keitimas abejuose moduliuose; 2. Spalvinės temperatūros keitimas ir kiekviename modulyje atskirai; |  |
| 14. | Spalvų atkūrimo indeksas (Ra) | ≥ 96 |  |
| 15. | Endo darbo režimas | Būtina Endo darbo režimas |  |
| 16. | Personalizuotų apšvietimo nustatymų išsaugojimas ir atkūrimas vieno mygtuko paspaudimu | Būtina personalizuotų apšvietimo nustatymų išsaugojimas ir atkūrimas vieno mygtuko paspaudimu |  |
| 17. | Sterilus operacinės lempos modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas | Reguliuojama nuimamos konstrukcijos, sterilizuojamos rankenos pagalba |  |
| 18. | Steriliame lauke valdomos operacinio šviestuvo funkcijos | Valdomos pagrindinės funkcijos manipuliuojant kupolo rankenos jutikliais: - Šviesos intensyvumas; - Apšvietimo lauko diametras; - Spalvinė temperatūra; |  |
| 19. | Šviesos diodų tarnavimo laikas | ≥ 60 000 val. |  |
| 20. | Operacinės lempos modulių paruošimas video kamerai | Moduliai paruošti belaidės video kameros prijungimui |  |
| 21. | Integruojama video kamera | Belaidė video kamera |  |
| 22. | Kameros rezoliucija | Ne mažiau kaip 1920 x 1080 (2,1Mp) |  |
| 23. | Kameros priartinimas | 1. Optinis ≥ 30x 2. Skaitmeninis priartinimas ≥ 12x |  |
| 24. | Vaizdo pasukimas | 1. Motorizuotas; 2. Be posūkio kampo apribojimų; |  |
| 25. | Vaizdo ryškumo ir fokusavimo nustatymai | 1. Automatinis valdymas; 2. Rankinis valdymo režimas; |  |
| 26. | Video signalo išvestys | HDMI, DVI |  |
| 27. | Kameros valdymas | Nuotolinis valdymo pultas |  |
| 28. | Spalvoto vaizdo monitorius | Skirtas darbui operacinėje (medicinos prietaisas, atitinkantis ES direktyvos 2017/745 arba lygiavertės reikalavimus) |  |
| 29. | Ekrano įstrižainė | ≥ 27” |  |
| 30. | Vaizdo rezoliucija | Ne mažiau kaip 1920 x 1080 |  |
| 31. | Matymo kampas (iš šono / iš apačios-viršaus) | Ne mažiau kaip 178°/178° |  |
| 32. | Išorės atspindžių mažinimas | Būtina antirefleksinė danga |  |
| 33. | Ekrano apsauga | Būtinas apsauginis stiklas |  |
| 34. | Apsaugos klasė nuo dulkių ir skysčių patekimo (IP klasė) | Ne mažiau kaip IP54 |  |
| 35. | Video signalo įvestys | HDMI arba Displayport, DVI, S-Video |  |
| 36. | Monitoriaus tvirtinimas | Prie operacinės lempos centrinės ašies per manipuliacines alkūnes |  |
| 37. | Vaizdų valdymo įranga | Skirta darbui operacinėje (medicinos prietaisas, atitinkantis ES direktyvos 2017/745 arba lygiavertės reikalavimus) |  |
| 38. | Funkcijos | 1. Operacinėje naudojamų kamerų vaizdų valdymas; 2. Prisijungimas prie ligoninės duomenų sistemų (HIS, RIS, PACS) ir juose esančių vaizdų peržiūra (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 3. Tiesioginė vaizdo transliacija vidiniame įstaigos tinkle ir internete; 4. Vaizdo įrašymas, išsaugojimas ir talpinimas ligoninės duomenų sistemoje (HIS, RIS, PACS) (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 5. Palaikomas DICOM standartas; |  |
| 39. | Valdomų video signalų skaičius (kanalų skaičius) | Ne mažiau kaip 4 |  |
| 40. | Vaizdų rezoliucija | Ne mažiau kaip 1920 x 1080 |  |
| 41. | Duomenų atmintis | Ne mažiau kaip 2 TB |  |
| 42. | Valdymo panelė | Didelės raiškos spalvoto vaizdo monitorius su integruota klaviatūra |  |
| 43. | Ekrano įstrižainė | ≥ 45” |  |
| 44. | Vaizdo rezoliucija | Ne mažiau kaip 1920 x 1080 |  |
| 45. | Matymo kampas (iš šono / iš apačios-viršaus) | Ne mažiau kaip 178°/178° |  |
| 46. | Ekrano apsauga | Būtinas apsauginis stiklas |  |
| 47. | Apsaugos klasė nuo dulkių ir skysčių patekimo (IP klasė) | Ne mažiau kaip IP54 |  |
| 48. | Video signalo įvestys | HDMI arba Displayport |  |
| 49. | Monitoriaus tvirtinimas | Operacinės sienoje |  |
| 50. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |
| 51. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato ir/arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 52. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba. |  |
| 53. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 54. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos po garantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 55. | Prekės pristatymas ir instaliavimas/sumontavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumontavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 56. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |