## Pasiūlymas
Techninės specifikacijos projektas. Veloergometrijos sistema
Nr. | Pavadinimas | Tiekėjo komentarai, pasiūlymai
1.1. | Veloergometras
1.1.1. | Dviračio tipo sėdimas aparatas su reguliuojamu sėdynės ir vairo aukščiu
1.1.2. | Aparato apsukų skystųjų kristalų indikatorius, matomas pacientui
1.1.3. | Maksimalus leistinas paciento svoris - ne mažiau 160 kg
1.1.4. | Galia esant didžiausiems apsisukimams - ne mažiau 400W
1.1.5. | Greičio riba - ne blogiau kaip nuo 20 iki 120 RPM
1.1.6. | Q faktorius
1.1.7. | Neinvazinis arterinio kraujo spaudimo matavimo modulis (integruotas veloergometre)
1.1.8. | Aparatas nereaguojantis į pašalinius raumenų judesių triukšmus
1.1.9. | Arterinio kraujo spaudimo matavimo diapazonas, ne siauresnis už nurodytą - 40-280 mmHg ribose
1.1.10. | Jungtys - USB, RS232
1.1.11. | Veloergometras su NKS moduliu; PRIE DVIRAČIO
1.2. | EKG modulis
1.2.1. | EKG kanalai - 3, 6, 6+ritmas, 12, 15
1.2.2. | Registruojamos EKG kreivės - Standartinės 12 kreivių, 15 kreivių, Cabrera, Nehb kreivės, RR intervalo testas, krūvio testas. Galimybė registruoti 18 kreivių.
1.2.3. | Blogo elektrodų kontakto indikacija, nurodant problemiškus elektrodus
1.2.4. | Brugada sindromo nustatymas
1.2.5. | Automatinis aritmijų nustatymas
1.2.6. | RR intervalo matavimas
1.2.7. | QTc skaičiavimo metodai - ne blogiau nei ECAPS, Bazett, ECAPS + Fridericia, Bazett + Fridericia
1.2.8. | EKG prietaiso konversija - ne mažiau 32 bitų
1.2.9. | Registruojamo signalo diskretizacijos dažnis - ne mažesnis kaip 14000 Hz kanalui
1.2.10. | Laiko konstanta - ≥ 3,2 s
1.2.11. | ŠSD - ne blogiau neinuo 30 iki 290 dūž/min
1.2.12. | Skystų kristalų ekranas - spalvotas LCD, lietimui jautrus, ne mažiaus kaip 10 colių, reguliuojamas pakėlimo kampas
1.2.13. | Komplektuojama su EKG vežimėliu ir EKG laidų laikikliu
1.2.14. | Naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba ir originalo kalba pateikti su įranga
1.2.15. | Programinė įranga skirta krūvio testo atlikimui ir širdies veiklai analizuoti krūvio metu: 1. Programine įranga galima valdyti prijungtus treniruoklius; 2. Automatinis ŠR įrašymas bei ST matavimas; 3. Duomenų išsaugojimas ir išsaugotų failų siuntimas į išorinius įrenginius; 4. Automatinis aritmijos aptimas; 5. Automatinė NKS kontrolė.
1.2.16. | Krūvio testo fazės: 1. Poilsio fazė; 2. Apšilimo fazė; 3. Pratimų fazė;4. Atkūrimo fazė; 5. Ataskaitos etapas
1.2.17. | Ekrane atvaizduojama: 1. EKG kreivės; 2. Paciento informacija; 3. Rašymo nustatymai; 4. Rašymo režimas; 5. ŠSD; 6. QRS indikatorius; 7. Klaidų, ir triukšmų pranešimai
1.2.18. | Aukšto dažnio nupjovimo filtras - ne blogiau kaip 25 Hz, 35 Hz, 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz
1.2.19. | ST lygio keitimo ribos - ne blogiau kaip 0, 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms, 60 ms, 70 ms, 80 ms
1.2.20. | ST nuolydžio keitimo ribos - ne blogiau nei 40 ms, 50 ms, 60 ms, 70 ms, 80 ms, 90 ms
1.2.21. | Širdies ritmo skaičiavimo formulės - neblogiau kaip pagal Blackburn, Sheffield
1.2.22. | „Grid“ funkcija
1.2.23. | Veloergometro ir NKS modulio kontrolė atliekama iš EKG prietaiso
1.2.24. | USB 2.0 jungtys - ne mažiau 4
1.2.25. | Duomenų išsaugojimas ir archyvavimas:Jungtis prie kompiuterinio tinklo (Ethernet);EKG duomenų generavimas ir perdavimas DICOM, PDF formatais;Automatinis ŠSD ir ST lygio matavimas ir fiksavimas.
1.2.26. | Komplektacija:1. EKG prietaisas su EKG laidais ir elektrodais;2. EKG prietaiso vežimėlis.
1.2.27. | Visa siūloma įranga privalo būti nauja ir nenaudota, paženklinta CE ženklu.
1.2.28. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota įrangos pristatymas, pajungimas/instaliavimas, suderinimas, personalo apmokymas.
1.2.29. | Garantinis laikotarpis - ne mažiau kaip 24 mėn.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Dokumentai reikalaujami pirkimo sąlygų priede "Kokybės kriterijai ir jų vertinimas"
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
14574-2 2025-03-24 07:19:19