Pasiūlymo 1 priedas

SIŪLOMOS ANESTEZIJOS SISTEMOS, 1 VNT.

ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalaujamiems parametrams (nurodyti tikslius siūlomus parametrus su nuoroda į katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Atitinka/neatitinka, tiksli reikšmė arba komentaras*(tiekėjas įrašo konkrečias savo siūlomos prekės reikšmes) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas |  | dokumento lapo numeris |
|  | Anestezijos sistema su elektroniniu garintuvu ir tiksline anestezija, 1 vnt. |  | Nurodomas gamintojas, modelis, gamintojo suteiktas kodas (jei yra), tiksli nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą prekę |  |  |  |
| 1.1. | Sistemos valdymo ekranas | 1. Lietimui jautrus 2. ≥ 15 colių įstrižainės spalvotas 3. ≥ (1024 x 768) raiškos 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 4 kreivių |  |  |  |  |
| 1.2. | Anestezijos aparato konstrukcija pritaikyta montuoti ant konsolės | Būtina |  |  |  |  |
| 1.3. | Anestezijos aparate vienu metu gali būti įstatyti du garintuvai | Būtina |  |  |  |  |
| 1.4. | Anestezijos aparatas komplektuojamas su garintuvu sevofluranui | Būtina |  |  |  |  |
| 1.5. | Anestezijos aparatas komplektuojamas su vakuumu varomu atsiurbėju | Būtina |  |  |  |  |
| 1.6. | Paduodamų dujų srauto diapazonas rankinės šviežių dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnės už nurodytą) | 1. O₂, 0,2 - > 15 l/min 2. Oras, 0,2 - > 15 l/min 3. N₂O, 0,2 - > 12 l/min |  |  |  |  |
| 1.7. | Elektroninė šviežių dujų mišinio tėkmės kontrolės sistema | Režimai: 1. Bendros tėkmės: nustatant O2 koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę 2. Tiesioginės tėkmės: nustatant O2 ir balansinių dujų (oro) tėkmes |  |  |  |  |
| 1.8. | Žemos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija | Būtina |  |  |  |  |
| 1.9. | Automatinio valdymo anestezijos režimas (angl. target control anesthesia) | Nustatomos tikslinės koncentracijos: 1. Sevoflurano iškvėpime EtSev; 2. Desflurano iškvėpime EtDes; 3. FiO₂ arba etO₂; 4. Tėkmės ≤ 0,5 l/min - ≥ 6 l/min. |  |  |  |  |
| 1.10. | Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija | Būtina |  |  |  |  |
| 1.11. | Papildomas O2 tiekimo išvadas | Būtina |  |  |  |  |
| 1.12. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris be CO₂ absorberio talpos tūrio | ≤ 2200 ml |  |  |  |  |
| 1.13. | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas | Būtina |  |  |  |  |
| 1.14. | Reikalavimai dujų moduliui | 1. Skaitinė O₂, CO₂, N₂O, anestetikų koncentracijos MAC indikacija 2. Automatinis anestetikų atpažinimas 3. Integruotas paramagnetinis O2 sensorius |  |  |  |  |
| 1.15. | Didžiausias dujų srautas | ≥ 120 l/min |  |  |  |  |
| 1.16. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas arba kitas sprendimas sumažinantis kondensato kontūre susidarymą | Būtina |  |  |  |  |
| 1.17. | Absorbento talpos tūris | ≥ 700 ml |  |  |  |  |
| 1.18. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 25 l/min |  |  |  |  |
| 1.19. | APL vožtuvas | Būtina |  |  |  |  |
| 1.20. | Ventiliavimo režimai: | 1. Rankinė/spontaninė ventiliacija; 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV); 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV); 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-V); 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-P); 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį PCV-VG arba PRVC; 7. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija arba slėgiu palaikanti (CPAP/PS). |  |  |  |  |
| 1.21. | Vienos ir multi-pakopų plaučių atstatymo protokolas (angl. Lung recruitment maneuver) | 1. Vienos pakopos režime pasibaigus protokolui galimybė nustatyti PEEP 2. Multi režimas turi ≥ 4 pakopų nustatymo galimybę arba paremtas automatizuotu laipsnišku kvėpavimo takų didinimo procesu pagal iš anksto nustatytus protokolus |  |  |  |  |
| 1.22. | Vt/IBW nustatymas | 1. Idealaus kūno svorio (IBW) apskaičiavimas pagal lytį ir ūgį 2. Įputimo tūrio (Vt) ir kvėpavimo dažnio nustatymas pagal IBW |  |  |  |  |
| 1.23. | Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame režime 2. Įkvėpimo slėgio ribos 3. Slėgio ribos 4. Kvėpavimo dažnio ribos 5. I:E santykis 6. Įkvėpimo laiko ribos 7. Įkvėpimo pauzės ribos 8. Srauto trigerio ribos | 1. ≤ 20 ~ ≥ 1500 ml 2. ≤ 5 ~ ≥ 60 cmH2O 3. ≤ 10 ~ ≥ 100 cmH2O 4. ≤ 4 ~ ≥ 80 k/min 5. ≤ 4:1 ~ ≥ 1:8 6. ≤ 0,2 ~ ≥ 5 s. 7. ≤ 5 ~ ≥ 50 8. ≤ 0,3 ~ ≥ 10 l/min |  |  |  |  |
| 1.24. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai | 1. Minutinis tūris 2. Kvėpavimo tūris 3. Kvėpavimo dažnis 4. Plato slėgis 5. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis 6. PEEP 7. Anestetinių dujų kiekis įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu 8. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės 9. O₂/CO₂ koncentracija įkvėpime ir iškvėpime 10. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC) |  |  |  |  |
| 1.25. | Integruotas elektroninio valdymo PEEP | 1. Išjungtas, 2. ≤ 4 ~ ≥ 30 cmH2O |  |  |  |  |
| 1.26. | Rodomos grafinės kreivės ekrane | P-T, F-T, V-T, CO2, O2 |  |  |  |  |
| 1.27. | Rodomos kilpinės kreivės ekrane | P-V, F-V, F-P |  |  |  |  |
| 1.28. | Komunikacinės jungtys | 1. RS 232C 2. USB 3. RJ-45 |  |  |  |  |
| 1.29. | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai) | ≥ 60 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (ar akumuliatorių) |  |  |  |  |
| 2. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius, 1 vnt. |  | Nurodomas gamintojas, modelis, gamintojo suteiktas kodas (jei yra), tiksli nuoroda į gamintojo internetinį puslapį, kuriame pateikta visa informacija apie siūlomą prekę |  |  |  |
| 2.1. | Paciento monitorius tvirtinamas prie anestezijos aparato | Būtina |  |  |  |  |
| 2.2. | Paciento monitoriaus ekranas | 1. Lietimui jautrus 2. ≥ 15 colių įstrižainės, spalvotas 3. Raiška ≥ (1280 x 800) taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 8 kreivių |  |  |  |  |
| 2.3. | Modulinio paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |  |  |  |
| 2.4. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius; 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius; 3. Baterijos krovimo indikatorius. |  |  |  |  |
| 2.5. | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO₂ 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis |  |  |  |  |
| 2.6. | Aritmijų aptikimas | ≥ 10 tipų |  |  |  |  |
| 2.7. | Baterija | Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė); Užtikrina ≥ 2 valandų autonominį darbą iš baterijos. |  |  |  |  |
| 2.8. | Komplektuojami paciento monitoriaus priedai: |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 3 elektrodų EKG laidas | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 2.8.2. | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 2.8.3. | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 1 komplektas |  |  |  |  |
| 2.8.4. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt. |  |  |  |  |
| 2.10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥24 mėn. |  |  |  |  |
| 3. | Kiti reikalavimai: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | CE ženklinimą patvirtinantis dokumentas | Kartu su pasiūlymu pateikiama galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Arba lygiaverčių dokumentų kopijos. |  |  |  |  |
| 3.2. | Garantinis aptarnavimas | Turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos medicinos įrangos garantinį aptarnavimą (arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti įrangos garantinį aptarnavimą). Kartu su pasiūlymu teikiamas dokumentas, patvirtinantis atitiktį iškeltam reikalavimui. Pastaba: reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |  |  |

| tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas |  | parašas |  | vardas ir pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |