						           Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
BENDRIEJI REIKALAVIMAI
1. Techninis reikalavimų pobūdis
[bookmark: _Hlk185843900]Lentelėje išdėstyti minimalūs reikalavimai, siūlomas ultragarsinis diagnostikos aparatas (echoskopas) turi atitikti reikalavimus arba viršyti reikalavimas. Ultragarsinis diagnostinis aparatas (echoskopas) turi būti naujas.
2. Garantija ir techninis aptarnavimas

Tiekėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka techninės specifikacijos sąlygas ir standartus. Tiekėjas įsipareigoja pašalinti visus pristatymo metu išaiškėjusius defektus savo sąskaita.
Tiekėjas turi teikti pilną garantinį remontą. Garantinio laikotarpio metu nustatyti pristatytų Prekės defektai (trūkumai) fiksuojami atskiru Šalių surašytu aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Tiekėjas įsipareigoja nemokamai ištaisyti garantiniu laikotarpiu atsiradusį defektą (trūkumą), jo ištaisymo būdą bei tvarką. Tiekėjas neatsako, jei defektai (trūkumai) atsirado dėl netinkamos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių.
Garantiniai terminai sustabdomi tiek laiko, kiek Pirkėjas negali tinkamai naudoti Preke dėl nustatytų Prekės trūkumų, už kuriuos atsako Tiekėjas. Jeigu Pirkėjas dėl Prekės trūkumų negali naudoti tik apibrėžtos Prekės dalies, garantiniai terminai sustabdomi tik tokios dalies atžvilgiu.
Tiekėjas garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) įsipareigoja pašalinti savo lėšomis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Pirkėju suderintą terminą.
Jei sugedus prekei, garantiniu laikotarpiu, Tiekėjas nepataiso visų defektų, Tiekėjas privalo pakeisti Prekę į kitą lygiavertę Prekę, kuri atitiktų techninę specifikaciją. Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo neįmanoma pašalinti Pirkėjo patalpose, Tiekėjas privalo Prekę savo sąskaita išvežti defektui ir (ar) gedimui šalinti. Sutaisyta Prekė Tiekėjo sąskaita pristatoma Pirkėjui, sumontuojama ir paruošiama darbui.

3. Prekių pasirinkimas, pristatymo vieta ir laikas
Tiekėjas ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita Prekę turės pristatyti į Pirkėjo nurodytą vietą (VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras, adresu Pašvitinio g. 21, Joniškis.).
Kartu su preke pateikti visus reikiamus dokumentus: priėmimo-perdavimo aktą, priėmimo-perdavimo aktą, užpildytą medicinos prietaiso pasą, prekės naudojimo ir priežiūros instrukciją lietuvių kalba,  prekės sertifikavimą patvirtinančius dokumentus,  

4. Kartu su pasiūlymu pateikiama prekės techninė dokumentacija:
4.1.	Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti - spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.
4.2.	Prekės gamintojo techninės specifikacijos aprašymas pateikiamas lietuvių kalba arba užsienio kalba su vertimu į lietuvių kalbą. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.
4.3.	Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekių pavadinimams ar standartams taikoma nuostata „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis (technine dokumentacija) įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, 36 tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) 4 punkto 4.4.4.1 ir 4.4.4.4 papunkčiu (-iais).
Aplinkos apsaugos kriterijai taikomi  prekių pakuotei, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 2 priedo 2 skyriaus 2 punktu. Prekių pakuotė turi būti pagaminta iš perdirbtų medžiagų, būti perdirbama arba daugkartinio naudojimo, kaip nustatyta teisės aktuose. 
Įgyvendinant projektą bus laikomasi horizontaliųjų principų ir atitinkamų Chartijos nuostatų bei atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas. Paslaugos bus teikiamos visiems pacientams, nepriklausomai nuo jų lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios ir kt.
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Ultragarsinio diagnostikos aparato (echoskopo) techninė specifikacija (1 vnt.)

	Eil.
Nr.
	Techninio parametro pavadinimas
	Privalomas minimalus techninis
parametras

	1.
	Taikymo tipas (tyrimai)
	1. Abdominaliniai tyrimai;
2. Akušeriniai tyrimai;
3. Ginekologiniai tyrimai;

	2.
	Konstrukcija
	1. Mobilus: sisteminis blokas ir monitorius yra integruoti transportiniame vežimėlyje;
2. Integruotas vidinis akumuliatorius arba išorinis atsarginio maitinimo šaltinis (UPS);
3. Ne mažiau kaip 3 aktyvios vaizdinių daviklių pajungimo jungtys.

	3.
	Pilnai skaitmeninis ultragarsinio signalo siuntimas ir priėmimas
	Būtina

	4.
	Skaitmeninių vaizdo apdorojimo kanalų skaičius
	Ne mažiau kaip 850000

	5.
	Transportinis vežimėlis
	1. Su reguliuojamu valdymo panelės aukščiu, reguliavimo eiga ≥ 10 cm;
2. Su panelės pozicionavimo „užrakinimo“ mechanizmu.

	6.
	Valdymo panelė
	1. Su integruotu lietimui jautriu skystųjų kristalų ekranu vaizdo parametrų valdymui ir tyrimo programų parinkimui;
2. Su skaitine ir raidine klaviatūra.

	7.
	Vaizdo monitorius
	1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis), ne mažiau 10‘ ekrano įstrižainė;
2. Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų;
3. Pritvirtintas ant šarnyrinio laikiklio (rankos) - pasukamas ir paslenkamas į šonus, palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn. Gali būti nulenkiamas į horizontalią padėtį transportavimo metu.

	8.
	Vaizdavimo režimai
	1. 2D režimas;
2. Spalvinio doplerio režimas;
3. Pulsinės bangos doplerio (PW) režimas;
4. Nuolatinės (pastovios) bangos doplerio (CW) režimas;
5. Galios dopleris;
6. Trapezoidinis vaizdavimas.

	9.
	Maksimalus sistemos dinaminis diapazonas
	Ne mažiau kaip 270 dB 

	10.
	2D režimas

	1. Didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis ≥ 40 cm;
2. Kompensacinis stiprinimas pagal laiką (TGC arba STC) – ne mažiau 8 lygių;
3. Signalo apdorojimo programa arba algoritmai triukšmo mažinimui (arba atskyrimui) ir struktūrų ribų išryškinimui; 
4. Maksimalus kadrų dažnis ≥ 1500 kadrų per sekundę.

	11.
	[bookmark: _Hlk151717783]Spalvinio doplerio režimas
	1. 2D ir spalvinio doplerio režimų vaizdavimas dviejuose atskiruose languose;
2. Spalvinio doplerio M režimas;
3. Anatominio doplerio M režimas;
4. Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 12,5 kHz;
5. [bookmark: _Hlk151717792]Maksimalus kadrų dažnis ≥ 350 kadrų per sekundę.

	12.
	Pulsinės bangos doplerio (PW) režimas 
	Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 kHz iki 22 kHz.

	13.
	[bookmark: _Hlk151718836]Nuolatinės (pastovios) bangos doplerio (CW) režimas
	[bookmark: _Hlk151718848]Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 kHz iki 50 kHz.

	14.
	[bookmark: _Hlk151949433]Galios doplerio režimas 
	1. Pulso pasikartojimo dažnio (PRF) keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 iki 12,5 kHz;
2. [bookmark: _Hlk151949443]PD sienelės filtro nustatymas – ne mažiau 4 pakopų.

	15.
	Automatinė vaizdo parametrų optimizavimo funkcija
	Būtina automatinė vaizdo parametrų optimizavimo funkcija vieno mygtuko paspaudimu nustatant optimalius skenavimo parametrus (diagnostiniam tyrimui reikalingo laiko sutrumpinimui) 2D ir spalvinio doplerio (arba spektrinio doplerio) režimuose.

	16.
	Matavimų galimybės
	Automatiniai vaisiaus matavimo įrankiai (BPD, HC, AC, FL numatomo vaisiau  svorio).

	17.
	Tyrimų spektro išplėtimo galimybė, esant poreikiui, įsigijus ir įdiegus papildomą (-us) modulį (-ius)
	Tūriniai 4D tyrimai.


	18.
	Reikalavimai davikliams:
	

	18.1
	[bookmark: _Hlk151950777]Konvekcinis abdominalinis (pilvinis) daviklis bendriesiems abdominaliniams ir akušeriniams tyrimams 
(kiekis 1 vnt.) 
	1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis nei 1,0 – 7,0 MHz;
2. Vaizduojamas kampas ne mažiau 70º;
3. [bookmark: _Hlk151951122]Elementų skaičius ne mažiau 160;
4. Vieno kristalo technologija.

	18.2
	Endokavitalinis daviklis ginekologiniams ir urologiniams tyrimams – 1 vnt.
	1. Darbinis dažnių diapazonas ne blogesnis 2,0 – 11,0 MHz;
2. Vaizduojamas kampas ne mažiau 150º;
3. Elementų skaičius ne mažiau 128;
4. Vieno kristalo technologija.

	19.
	Išorinės jungtys
	1. USB
2. LAN
3.      HDMI

	20.
	Vaizdų archyvavimas DICOM protokolu: DICOM storage, Modality worklist)
	Būtina

	21.
	Galimybė versti išsaugotus vaizdus ir vaizdų sekos kilpas į JPEG, AVI (ar analogiškus) formatus ir juos išsaugoti
	Būtina

	22.
	Palaikomas duomenų perdavimas per LAN
	Būtina

	23.
	Aparato vidinė atmintis
	Ne mažiau 500 GB

	21.
	Ultragarsinio aparato maitinimo šaltinis
	230 V, 50 Hz elektros tinklas

	22.
	Komplektuojamas terminis spausdintuvas
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas nuotraukoms spausdinti 

	23.
	CE sertifikatas pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją).

	24.
	Garantijos laikotarpis
	Ne mažiau 24 mėnesių garantija įrangai ir visoms komplektuojančioms detalėms
Garantiniu laikotarpiu gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekamas periodinis įrangos būklės vertinimas, atitiktis garantijos galiojimo reikalavimams. Garantiniu laikotarpiu prietaiso apkrova nėra ribojama.

	25.
	Valymo, dezinfekcijos ir sterilizavimo instrukcija
	Būtina

	26.
	Medicininio personalo apmokymas
	Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Mokymų trukmė ne mažiau, nei 4 akademinės valandos.



