TSD-143, VPP-7790

Elektrochirurginio generatoriaus techninė specifikacija (1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurginis aparatas (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Darbo režimai | Ne mažiau kaip 2 darbo režimai, tarp kurių yra: - Monopolinis režimas; - Bipolinis režimas. |  |
| 1.2. | Didžiausias aparato atiduodamas galingumas | Ne mažiau kaip 200 W |  |
| 1.3. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 1.4. | Reikalavimai ekranui | Lietimui jautrus arba sukamuoju ratuku valdomas ekranas |  |
| 1.5. | Prietaiso svoris | Ne daugiau negu 12 kg |  |
| 1.6. | Suderinamas | Elektrochirurginis aparatas yra suderinamas su skirtingų gamintojų instrumentais – aparatui galima pritaikyti ne mažiau kaip 2 kitų gamintojų priedus |  |
| 1.7. | Galios reguliavimas | Yra automatinis skirtingų darbo režimų galios reguliavimas |  |
| 1.8. | Neutralaus elektrodo kontrolės sistema | Yra neutralaus elektrodo kontrolės sistema |  |
| 2. | Dūmų ištraukimo sistema (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 2.1. | Triukšmingumas | Triukšmo lygis ne daugiau kaip 55 dB(A) |  |
| 2.2. | Filtro našumas | Filtro tarnavimo laikas ≥ 40 darbo valandų |  |
| 2.3. | Komplektacija | - Filtro blokas ištraukėjui – kiekis 4 vnt.; - Silikoninė žarna dūmų ištraukimui, ≥ 3 m ilgio – kiekis 2 vnt.; - Vienkartinė monopolinė rankena – kiekis 80 vnt.: - Su NSTC peilio formos (arba lygiaverčiu) elektrodu; - ≥ 3 m ilgio kabelis; - komplektuojama su ≥ 3 m ilgio dūmų ištraukimo žarna. |  |
| 3. | Elektrochirurginio aparato priedų komplektacija: |  |  |
| 3.1. | Prijungimo kabelis neutraliems elektrodams (kiekis 1 vnt.) | - Skirtas vienkartiniams elektrodams; - ≥ 4 m ilgio; - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojamas. |  |
| 3.2. | Neutralus elektrodas (kiekis 100 vnt.) | - Vienkartinis paciento elektrodas; - Be jungiamojo laido; - Dviejų kontaktinių zonų; - Tinkamas vaikams ir suaugusiems; - Vienoje pakuotėje ≥ 50 vnt. |  |
| 3.3. | Monopolinių elektrodų laikiklis / rankena (kiekis 2 vnt.) | - 4 mm ± 0,2 mm skersmens rankena; - Su ≥ 2 mygtukais; - Su ≥ 4 m ilgio prijungimo kabeliu; - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojama. |  |
| 3.4. | Monopolinis elektrodas (kiekis 5 vnt.) | - Lanceto formos; - Darbinis ilgis 25 mm ± 3 mm; - Elektrodo kontaktinės dalies skersmuo 4 mm ± 0,2 mm; - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojamas. |  |
| 3.5. | Monopolinis elektrodas (kiekis 10 vnt.) | - Adatos formos; - Darbinis ilgis 10 mm ± 1 mm; - Elektrodo kontaktinės dalies skersmuo 4 mm ± 0,2 mm; - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojamas. |  |
| 3.6. | Bipolinis pincetas (kiekis 2 vnt.) | - Nelimpantis; - 8–12 cm; - Darbinis galas tiesus, 8 mm ± 1 mm ilgio, Ø 0,3–0,5 mm; - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojamas. |  |
| 3.7. | Bipolinis pincetas (kiekis 2 vnt.) | - Nelimpantis; - 20–24 cm; - Darbinis galas tiesus, 8 mm ± 1 mm ilgio, Ø 1,0–1,2 mm; - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojamas. |  |
| 3.8. | Bipolinis pincetas (kiekis 1 vnt.) | - 30–32 cm; - Darbinis galas tiesus, 8 mm ± 1 mm ilgio, Ø 1,2–2,0 mm; - Daugkartinio naudojimo; - Sterilizuojamas. |  |
| 3.9. | Bipolinis kabelis (kiekis 2 vnt.) | - Laidas bipolinių pincetų pajungimui; - ≥ 5 m ilgio. |  |
| 3.10. | Kojinis pedalas (kiekis 1 vnt.) | - Su dviem jungikliais; - Kojiniu pedalu aktyvuojamas dūmų ištraukėjas ir bipolinė koaguliacija arba dūmų ištraukimo sistema aktyvuojama automatiškai, kuomet naudojamas monopolinis režimas; - Laidas ≥ 4,6 m ilgio. |  |
| 4. | Transportavimo vežimėlis (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 4.1. | Reikalavimai vežimėliui | - Skirtas generatoriui transportuoti; - Su 4 vnt. ratukų, ne mažiau kaip du iš jų fiksuojami (su stabdžiais). |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Prekių aprašymai, katalogas lietuvių ir anglų kalba; - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas elektrochirurginio generatoriaus ir priedų komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.