TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS ŠLAPIMO AUTOMATIZUOTO TYRIMO ATLIKIMUI BEI ANALIZATORIAUS ĮSIGIJIMAS PANAUDOS BŪDU

Panaudai turi būti pateiktas pilnai automatizuotas analizatorius (įranga), skirtas atlikti automatizuotą juostelinį šlapimo tyrimą ir šlapimo nuosėdų automatinį tyrimą (skaitmeninės mikroskopijos arba tėkmės citometrijos metodu).

Panaudai pateikta įranga turi būti techniškai pajėgi atlikti visus perkamus tyrimus.

Numatomų atlikti šlapimo tyrimų kiekisgiška  programa),  spalvotas (

| Eil. Nr. | Tyrimas | Preliminarus tyrimų kiekis per 60 mėn. |
| --- | --- | --- |
|  | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas | 50 000 |
|  | Šlapimo nuosėdų automatinis tyrimas | 20 000 |

1. Bendrieji reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms:

1.1.  Tiekėjas privalo įvertinti visas reikiamas priemones nurodytiems tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus įrangos darbas, atsižvelgiantį į preliminarų tyrimų kiekį per 60 mėn. bei, įskaičiuojant kasdienės (7 dienas per savaitę) dviejų lygių kokybės kontrolės tyrimus.

Į vieno tyrimo kainą pacientui turi būti įskaičiuota reagentų, kontrolinių medžiagų, kalibracinių bei papildomų priemonių, įskaitant mėgintuvėlius, kaina.

1.2. Tiekėjas privalo įvertinti tai, kad visi reagentai ir papildomos priemonės bus naudojamos pagal nurodytas gamintojo rekomendacijas, nurodytus galiojimo atidarius ir stabilumo terminus.

1.3. Tiekėjas turi tiekti reagentus ir papildomas priemones, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos  Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas.  Po sutarties pasirašymo, prekių pristatymo metu turi būti pateikiamos anglų ir lietuvių kalba reagentų ir eksploatacinių medžiagų instrukcijos, saugos duomenų lapai, CE arba lygiaverčiai sertifikatai.

1.4. Tiekėjas turi būti gamintojo įgaliotas tiekti reagentus. Kartu su pasiūlymu turi pateiktas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą.

1.5. Reagentų ir panaudai siūlomo prietaiso suderinamumas: reagentai turi būti validuoti/patvirtinti tyrimams atlikti panaudai siūloma įranga. Tuo atveju, kai reagentų ir įrangos gamintojai yra skirtingi, tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti reagentų naudojimo instrukciją ir gamintojo parengtą dokumentaciją, kurioje  turi būti informacija apie priemonių suderinamumą.

1.6. Reagentų galiojimo terminas: ne trumpesnis nei 6 mėnesiai nuo prekių pristatymo dienos.

1.7. Reagentai turi būti tiekiami brūkšniniu kodu pažymėtose pakuotėse.

1.8. Mėgintuvėliai gali būti tiekiami ir kito gamintojo, atitinkantys prietaiso instrukcijoje nurodytus parametrus.

2. Panaudai siūlomo šlapimo analizatoriaus arba įrangos (sistemos), 1 vnt., techninė specifikacija

| Eil. Nr | Reikalaujami techniniai reikalavimai | Siūlomi parametrai (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento lietuvių kalba (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatinis analizatorius arba įranga (sistema iš kelių dalių), skirtas atlikti automatizuotą juostelinį šlapimo tyrimą ir šlapimo nuosėdų automatinį tyrimą (skaitmeninės mikroskopijos arba tėkmės citometrijos metodu) | Įrašomas pavadinimas, modelis, gamintojas, kilmės šalis. |  |
| 2. | Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas |  |  |
| 2.1. | Tyrimo metodas: automatizuotas, atspindžio fotometrija arba lygiavertis |  |  |
| 2.2. | Mėginio lygio mėgintuvėlyje nustatymas |  |  |
| 2.3. | Mėgintuvėlio pozicijos stove įvertinimas |  |  |
| 2.4. | Automatinis arba rankinis juostelių, ar juostelių dėklo, ar kasetės partijos numerio ir galiojimo laiko nuskaitymas analizatoriuje |  |  |
| 2.5. | Nustatomi ne mažiau nei šie parametrai, mato vienetai: - Spalva, aprašymas - Skaidrumas, aprašymas - Santykinis tankis, skaičius - pH, skaičius - Leukocitai, skaičius/µl - Eritrocitai, skaičius/µl (arba kraujas, mg/l) - Baltymas, g/l - Gliukozė, mmol/l - Nitritai, rasta/nerasta - Ketonai, mmol/l - Bilirubinas, µmol/l - Urobilinogenas, µmol/l - Vitaminas C, mmol/l arba juostelės turi turėti apsaugą nuo askorbo rūgšties. |  |  |
| 3. | Šlapimo nuosėdų automatinis tyrimas (skaitmeninės mikroskopijos arba tėkmės citometrijos) |  |  |
| 3.1. | Tyrimo metodas: skaitmeninė mikroskopija, tėkmės citometrija arba lygiavertis |  |  |
| 3.2. | Integruota centrifuga (jei reikalinga) |  |  |
| 3.3. | Mikroskopija atliekama vienkartinėse kiuvetėse/kasetėse (jei reikalinga) |  |  |
| 3.4. | Įranga automatiniu būdu klasifikuoja šlapime esančias daleles, jei siūlomas skaitmeninės mikroskopijos tyrimo metodas - pateikia operatoriui ląstelių vaizdus. |  |  |
| 3.5. | Nustatoma ne mažiau nei šie parametrai, mato vienetai: - Leukocitai, skaičius/DPL - Leukocitų sankaupos, skaičius/DPL - Eritrocitai, skaičius/DPL - Eritrocitai dismorfiniai, skaičius/DPL arba privalo turėti funkciją pažymėti, kad tokių gali būti - Plokščiojo epitelio ląstelės, skaičius/DPL - Pereinamojo epitelio ląstelės, skaičius/DPL - Inkstų kanalėlių epitelio ląstelės, skaičius/DPL - Cilindrai, skaičius/DPL - Kristalai, skaičius/DPL - Gleivės, skaičius/DPL - Bakterijos, skaičius/DPL - Mieliagrybiai, skaičius/DPL - Spermatozoidai, skaičius/DPL |  |  |
| 4. | Mėginio kiekis: ne daugiau kaip 5 ml |  |  |
| 5. | Mėginių identifikavimas integruotu brūkšninių kodų skaitytuvu |  |  |
| 6. | Automatinė šlapimo mėginių atranka atlikus automatizuotą juostelinį šlapimo tyrimą ir nustačius leukocitų, eritrocitų, baltymo, nitritų nuokrypį nuo normos. |  |  |
| 7. | Juostelinis ir automatinis šlapimo nuosėdų tyrimas atliekamas iš to paties mėgintuvėlio, be rankinio pernešimo. |  |  |
| 8. | Ne mažiau kaip dviejų lygių kokybės kontrolė (norma ir patologija). |  |  |
| 9. | Integruotas spalvotas jutiminis LCD ekranas arba valdymas atskirame kompiuteryje su monitoriumi |  |  |
| 10. | Integruotas arba išorinis spausdintuvas |  |  |
| 11. | Įranga nejungiama prie vandentiekio sistemos |  |  |
| 12. | Panaudai teikiama įranga turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne anksčiau nei 2024 m. |  |  |

Bendrieji reikalavimai panaudai siūlomai įrangai:

  - Kartu su analizatoriumi tiekėjas turi pateikti ir įrengti visą papildomą įrangą, numatytą gamintojo, kuri yra reikalinga analizatoriaus veikimui užtikrinti: nepertraukiamo srovės tiekimo įrenginį  ir (ar) kitą gamintojo numatytą įrangą (toliau – papildoma įranga).

2.2. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus panaudai siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūloma įranga ir įrangos techninio aptarnavimo bei remonto, t. y. turi įrangos gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.

2.3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti analizatoriaus atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos  Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus originalo ir lietuvių kalbomis).

2.4. Reikalaujamų techninių parametrų įrodymui kartu su pasiūlymu būtina pateikti analizatoriaus naudojimo instrukciją ar kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį techniniams reikalavimams. Techninių reikalavimų įrangai lentelėje turi būti pateiktos aiškios nuorodos į dokumentus, techninės specifikacijos atitiktį pagrindžiančiuose dokumentuose turi būti paženklintas konkretų techninės specifikacijos punktą atitinkantis tekstą. Gamintojo deklaracijos dėl atitikties techniniams reikalavimams, kurių negalima objektyviai patikrinti, nebus vertinamos.

2.5. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad siūloma įranga turėtų technines galimybes būti prijungta prie laboratorinės informacinės sistemos sLIS Enterprise (Infomed CS Ltd.) (toliau – LIS). Analizatorius turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus ir kokybės kontrolės tyrimų rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su analizatoriumi pateikia RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūlomas analizatorius neturi galimybės keistis informacija ASTM, HL7 (arba lygiavertis) standarto protokolu, kartu turi būti pateiktas  kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su pirkėjo LIS ASTM (arba lygiavertis) standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo parengtas techninis aprašas, kuriame aiškiai nurodyta įrangos sąsajos su LIS galimybė.

2.6. Pirkimo laimėjimo atveju, tiekėjas įsipareigoja pateikti visą reikiamą informaciją įrangos tinkamam pajungimui į LIS  bei teikti visokeriopą pagalbą, analizatorių integruojant į Pirkėjo laboratorinę informacinę sistemą LIS, dalyvauti sąsajos su Pirkėjo LIS testavime ir (ar) validavime.

  - Tiekėjas įsipareigoja lietuvių kalba supažindinti / apmokyti Pirkėjo darbuotojus (skyriaus, kuriam perduodama medicininė įranga personalą) su medicininės įrangos naudojimo specifika, apmokyti ir lietuvių kalba konsultuoti medicininės įrangos naudojimo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį. Mokymai rengiami Pirkėjo patalpose. Mokymai turi apimti visus įrangos naudojimo etapus (tame tarpe ir periodinę priežiūrą).

  - Visas bendravimas ir susirašinėjimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, įskaitant bet neapsiribojant Pirkėjo personalo apmokymu dirbti su įranga, konsultacijų teikimu, bendravimu visais įrangos remonto ir techninės priežiūros klausimais, turi vykti lietuvių kalba.

Reikalavimai panaudai siūlomo analizatoriaus techninei priežiūrai:

  - Tiekėjas įsipareigoja savo sąskaita užtikrinti panaudai perduotos įrangos techninę priežiūrą, galimų defektų ir gedimų šalinimą, remontą, vadovaujantis gamintojo parengtomis techninėmis instrukcijomis ir rekomendacijomis visą sutarties galiojimo terminą. Tiekėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu padengia visas su techninės priežiūros paslaugomis ir remontu susijusias išlaidas (transporto, remonto, detalių, medžiagų). Įrangos techninės būklės vertinimas, techninė priežiūra bei remonto darbai turi būti atliekami gamintojo arba gamintojo įgalioto atstovo specialisto, turinčio tai patvirtinančius mokymų sertifikatus.

  - Pirkėjo pranešimai apie gedimus registruojami tiekėjo nurodytu telefonu visą parą. Įrangos gedimo šalinimo darbai turi būti pradėti vykdyti ne vėliau kaip per 4 valandas nuo tiekėjo informavimo telefonu apie įrangos gedimą darbo dienomis ir per 6 valandas nuo tiekėjo informavimo telefonu poilsio ir švenčių dienomis. Jei defekto ir (ar) gedimo šalinimas užtrunka ilgiau nei 1 (vieną) kalendorinę dieną, tiekėjas sekančią dieną privalo pristatyti Pirkėjui, paruošti darbui ir perduoti defekto ir (ar) gedimo šalinimo laikotarpiui naudoti ekvivalentišką veikiančią įrangą arba sudaryti galimybę tyrimus atlikti asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įstaigos asmens sveikatos priežiūros išduotą įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, suteikiančią teisę verstis laboratorinių tyrimų atlikimu,  teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas. Išlaidas tokiu atveju apmoka tiekėjas. Jei Įrangos defekto ir (ar) gedimo neįmanoma pašalinti Pirkėjo patalpose, Tiekėjas privalo Įrangą savo sąskaita išvežti defektui ir (ar) gedimui šalinti. Sutaisyta ir veikianti Įranga Tiekėjo sąskaita pristatoma Pirkėjui ir paruošiama darbui, Įrangą po remonto darbų Tiekėjas testuoja Pirkėjo patalpose ne vėliau kaip per 1 (vieną)  kalendorinę dieną po Įrangos pajungimo.

Tiekėjai gali siūlyti arba vieną analizatorių, arba vieną įrangą (sistemą iš kelių dalių).