PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“

NR. 09-022-P-0013

PANORAMINIO RENTGENO APARATO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Atsakymai / pastabos / siūlymai | Apibendrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Prieš skelbiant pirkimą, gautos pastabos bus išnagrinėtos ir, jeigu perkančiajai organizacijai siūlomi pakeitimai bus priimtini/tinkami, techninė specifikacija bus tikslinama. |
| 1. | Panoraminis rentgenas (1 vnt): |  |  |  |
| 1.2. | Gamintojas | Nurodyti |  |  |
| 1.3. | Jonizuojančios spinduliuotės generatorius | Aukšto dažnio nuolatinės srovės arba lygiavertis |  |  |
| 1.4. | Fokusavimo židinio taškas pagal IEC 60336/2005 (arba lygiavertį) | Ne didesnis nei 0,5 mm |  |  |
| 1.5. | Filtracija prie 95 kV | Ne mažesnė nei 3,2 mm Al | Reikalavimas neaiškus ir neproporcingas techninės specifikacijos reikalavimų visumai. Visų pirma, neaišku, kokia filtracija reikalaujama, nes gali būti tiek bendras filtravimas, tiek papildomas. Antra, neaišku, kodėl reikalaujama filtracija prie 95 kV, jei 1.6 punkte leidžiama siūlyti įtampą nuo 65 kV. Leidžiama filtracija ne mažesnė nei 3,2mm Al yra ženkliai per didelė, praktikoje dažniausiai taikomas bendrojo filtravimo parametras yra ≥ 2mm Al ekvivalento prie 70 kVp, nes maksimali leidžiama įtampa būna 70 kVp. Filtracijos reikalavimas turėtų būti tiksliai suderintas su faktine įrangos darbo įtampa, o ne fiksuota verte prie kitos įtampos. Jei įranga veikia prie 70 kV, specifikacija turėtų būti koreguojama pagal atitinkamą įtampos režimą. Prašome tikslinti: Bendras filtravimas ≥ 2mm Al ekvivalento prie maksimalios įtampos. |  |
| 1.6. | Anodinė įtampa | Nuo 65 kV iki 90 kV ± 1 kV | Įtampos diapazonas turėtų būti peržiūrėtas, nes didesnė įtampa ne visada būtina ir gali lemti didesnę paciento apšvitą. Prašome tikslinti: Anodinė įtampa ne daugiau kaip 70 kV. |  |
| 1.7. | Maksimali anodinė srovė | Ne mažiau 16 mA | Srovės parametras turėtų būti derinamas su įtampos parametrais ir sensoriaus jautrumu. Neekonomiška ir neefektyvu riboti minimalią srovės ribą, o ne maksimalią. Parametro reikšmė neatitinka parametro, reikalaujama maksimali anodinė srovė, kuri turėtų būti ribojama ir leidžiama siūlyti kuo mažesnę, o ne atvirkščiai. Prašome tikslinti: Maksimali anodinė srovė ≤ 7,5 mA. |  |
| 1.8. | Nominali įtampa | Nuo 220 iki 240 VAC ± 1 % |  |  |
| 1.9. | Automatinis stuburo kompensavimas kV ir mA | Būtina |  |  |
| 1.10. | Jonizuojančios spinduliuotės tikslumas | Ne mažiau 95% |  |  |
| 1.11. | Sensoriaus pikselio dydis | Ne didesnis nei 99 μm |  |  |
| 1.12. | Nuotraukos lauko aukštis | Ne mažesnis nei 147 mm |  |  |
| 1.13. | Aktyvus sensoriaus paviršius (aukštis x plotis) | Ne mažesnis nei 912 mm2 |  |  |
| 1.14. | Sensoriaus technologija | CMOS arba lygiavertė |  |  |
| 1.15. | Šaltinio-sensoriaus atstumas | 500 mm ±10 mm |  |  |
| 1.16. | Didinimo faktorius | Ne didesnis nei 1.3 |  |  |
| 1.17. | Skenavimo laikas standartinei nuotraukai | Ne didesnis nei 9 s | Tiek ekspozicijos, segmentų tipai, tiek skenavimo režimai yra skirtingi. Kadangi nėra jokių objektyvių kriterijų, kodėl skenavimo laikas turi būti tik ne daugiau kaip 9 s, ir kodėl būtent skenavimo laikas, o ne visos ekspozicijos trukmė. Skenavimo laikas gali būti trumpas, tačiau ekspozicija gaunama per žymiai ilgesnį laiką, o tai būtų blogesnis parametras. Daugelis gamintojų nustato ne skenavimo laiko, o ekspozicijos trukmės parametrą. Praktikoje standartinės 2D panoraminės ekspozicijos trukmė yra ≤ 15 sek. suaugusiam ir ≤ 14 sek. vaikui. Prašome tikslinti: Standartinės 2D panoraminės ekspozicijos trukmė ≤ 15 sek. suaugusiam ir ≤ 14 sek. vaikui. |  |
| 1.18. | Minimalus ekspozicijos laikas vieno segmento skenavimui | Ne didesnis nei 1,4 s | Analogiški argumentai kaip 1.17 punktui. Be to, segmentai gali būti labai skirtingi, o parametras nesuprantamas, kodėl reikia riboti minimalų ekspozicijos laiką, kai maksimalus gali būti labai didelis. Prašome tikslinti: Išbraukti kaip perteklinį ir neturintį jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. |  |
| 1.19. | Automatinis ryškiausio panoraminės nuotraukos sluoksnio nustatymas | Būtina |  |  |
| 1.20. | Suaugusių skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.21. | Vaikų skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.21. | Sukandiminės nuotraukos skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.22. | Segmento skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.23. | Sąnarių skenavimo režimas | Būtina |  |  |
| 1.24. | Pritaikomas neįgaliesiems | Būtina |  |  |
| 1.25. | Ekspozicijos nustatymai atliekami kompiuteryje | Būtina |  |  |
| 1.26. | Dozės prognozė mGycm2 | Būtina |  |  |
| 1.27. | 3 lazerių sistema paciento galvos pozicionavimui | Būtina | Konkretus reikalavimas, kodėl turi būti 3 lazerių sistema? Jei praktikoje paciento galvą puikiai pozicionuoja ir 2 lazerių sistema. Prašome tikslinti: Ne mažiau kaip 2 lazerių sistema paciento galvos pozicionavimui. |  |
| 1.28. | Rentgeno plotis | Ne didesnis ne 770 mm | Nesuprantamas parametras, kuris dirbtinai riboja konkurenciją ir neturi jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. Kodėl rentgeno plotis turi būti ne daugiau 770mm ir kaip jis turi būti išmatuotas (nuo kurio taško iki kurio)? Tai rodo techninės specifikacijos pritaikymą konkrečiam rentgenui. Prašome tikslinti: Išbraukti kaip perteklinį ir neturintį jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. |  |
| 1.29. | Rentgeno gylis | Ne didesnis nei 1100 mm | Nesuprantamas parametras, kuris dirbtinai riboja konkurenciją ir neturi jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. Kodėl rentgeno gylis turi būti ne daugiau 1100mm ir kaip jis turi būti išmatuotas (nuo kurio taško iki kurio)? Tai rodo techninės specifikacijos pritaikymą konkrečiam rentgenui. Prašome tikslinti: Išbraukti kaip perteklinį ir neturintį jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. |  |
| 1.30. | Maksimalus rentgeno plotis skenavimo metu | Ne daugiau 1100 mm | Nesuprantamas parametras, kuris dirbtinai riboja konkurenciją ir neturi jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. Kodėl rentgeno plotis skenavimo metu turi būti ne daugiau 1100mm ir kaip jis turi būti išmatuotas (nuo kurio taško iki kurio)? Tai rodo techninės specifikacijos pritaikymą konkrečiam rentgenui. Prašome tikslinti: Išbraukti kaip perteklinį ir neturintį jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. |  |
| 1.31. | Maksimalus aparato gylis skenavimo metu | Ne daugiau 1350 mm | Nesuprantamas parametras, kuris dirbtinai riboja konkurenciją ir neturi jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. Kodėl rentgeno gylis skenavimo metu turi būti ne daugiau 1350mm ir kaip jis turi būti išmatuotas (nuo kurio taško iki kurio)? Tai rodo techninės specifikacijos pritaikymą konkrečiam rentgenui. Prašome tikslinti: Išbraukti kaip perteklinį ir neturintį jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. |  |
| 1.33. | Programinė įranga | Ne mažiau 10 vartotojo licencijų panoraminių nuotraukų peržiūrai. Turi PACS serverio funkciją. Pateikiama kartu su rentgeno aparatu. | Reikalinga patikslinti, kad jei gamintojas leidžia neribotą licencijų skaičių, arba vartotojų neriboja licencijomis, bus laikoma, kad atitinka šio punkto reikalavimus. |  |
| 1.34. | CE sertifikatas | Būtina | Turi būti leidžiama pateikti ir CE atitikties deklaraciją kaip lygiavertį dokumentą. |  |
| 1.35. | Techninė byla, pasas | Būtina (pateikti kartu su preke) | Nėra aišku, koks tai dokumentas. Pažymėtina, kad Reglamentas dėl žymėjimo CE ženklu nenumato pardavjo pareigos pateikti kartu su prekes „techninę bylą“ ir nėra apibrėžta, kas tai yra „techninė byla“. Pagal Reglamentą kartu su preke turi būti pateikta aparato naudojimo instrukcija (1.36 p.), medicinos prietaiso pasas (1.35 p.) ir CE atitikties dokumentas. Todėl reikalavimas dėl „techninės bylos“ pateikimo yra nesuprantamas ir perteklinis. Prašome tikslinti: Išbraukti kaip perteklinį ir neturintį jokios įtakos aparato funkcijų atlikimui. |  |
| 1.36. | Aparato naudojimo instrukcija | Būtina (pateikti kartu su preke) |  |  |
| 1.37. | Kontaktiniai mokymai darbui su rentgenu; Mokymų įforminimas | Taip Mokymai – 4 specialistams; mokymų protokolas. |  |  |
| 1.39. | Rentgenografinės sistemos sumontavimas. Projekto radiacinei saugai paruošimas, jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal HN 31:2021. (arba lygiavertį) | Būtina, su įskaičiavimu į galutinę kainą |  |  |
| 1.40. | Rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymai pagal LR teisės aktus (HN 78:2009) (arba lygiavertį) | Būtina, su įskaičiavimu į galutinę kainą |  |  |
| 1.41. | Tiekėjas atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas reikalingas procedūras pagal RSC direktoriaus 2007. 11.16d. įsakymą Nr. 63. Pateikiami bandymų protokolai. | Būtina, su įskaičiavimu į galutinę kainą |  |  |
| 1.42. | Atitikimas HN 73:2018 (arba lygiavertį) nurodytiems reikalavimams medicinos radiologijos įrangai ir dokumentacijai pateikiamai kartu su įranga. | Būtina |  |  |
| 1.43. | Atitikimas HN 31:2021 (arba lygiavertį) numatytiems radiacinės saugos reikalavimams medicininėje radio diagnostikoje. | Būtina |  |  |
| 1.46. | Garantija ir Garantinis aptarnavimas | ≥ 24 mėnesiai | Turi būti tiksliai nurodyta, kad siūlomą garantiją ir garantinį aptarnavimą šiame punkte tiekėjas turi įrašyti kartu su siūloma papildoma garantija ir garantiniu aptarnavimu. Be to, nėra aišku, kaip bus vertinamas pasiūlymas, jei bus pasiūlyta garantija, pavyzdžiui, 40 mėnesių, arba 50 mėnesių ir t.t. Prašome tikslinti. |  |

I pirkimo objekto dalyje ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti  pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris procentais | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | 90 |  |
| 2. | Papildoma garantija ir garantinis aptarnavimas (mėnesiais) , viršijantis privalomą 24 mėn. garantiją ir garantinį aptarnavimą |  |  |
| 2.1 | 12 | 2 |  |
| 2.2 | 24 | 4 |  |
| 2.3 | 36 | 6 |  |
| 2.4 | 48 | 8 |  |
| 2.5 | 60 | 10 |  |
| VISO |  | 100 |  |