PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS “

NR. 09-022-P-0013

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

IV pirkimo objekto dalis

| Įranga | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atsakymai / pastabos / siūlymai | Apibendinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrokardiografas (7 vnt) | 12 kanalų kompiuterinis elektrokardiografas |  | Prieš skelbiant pirkimą, gautos pastabos bus išnagrinėtos ir, jeigu perkančiajai organizacijai siūlomi pakeitimai bus priimtini/tinkami, techninė specifikacija bus tikslinama. |
|  | Prietaisas jungiamas per Bluetooth ryšį prie kompiuterio arba nešiojamo įrenginio. |  |  |
|  | Kardiostimuliatoriaus atpažinimas |  |  |
|  | Prietaise integruota baterija leidžianti atlikti ne mažiau 2000 kardiogramų | Įprastai tokia medicininė įranga būna komplektuojama ne su integruota baterija o su maitinimo elementais, kurie užtikrina patikimą prietaiso veikimą ir yra lengvai bei greitai pakeičiami. Naudojant keičiamus maitinimo elementus, įrangos veikimo trukmė yra ilgesnė, nes išsikrovus nereikia laukti, kol aparatas pasikraus – tiesiog pakeičiami elementai ir prietaisas gali būti naudojamas iš karto, be veiklos pertrūkio. Be to, reikalavimas dėl integruotos baterijos nepagrįstai riboja konkurenciją ir padidina perkamos įrangos kainą. Dėl šių priežasčių rekomenduojame šį punktą išbraukti arba keisti sekančiai ,,Prietaise integruota baterija leidžianti atlikti ne mažiau 2000 kardiogramų arba keičiami maitinimo elementai ‘‘. |  |
|  | Mėginių ėmimo dažnis ne mažiau nei 8000 per sekundę |  |  |
|  | Dinaminis diapazonas 400 mV | Manome, kad šis reikalavimas yra ribojantis konkurenciją, kadangi nurodyta konkreti dinaminio diapazono riba. Siekiant neriboti konkurencijos ir sulaukti ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Dinaminis diapazonas ≥316mV‘‘ |  |
|  | Prietaiso dydis 14x71.2x114.74 mm paklaida +- 3 mm | Manome, kad šis parametras yra ribojantis konkurenciją. Siekiant užtikrinti galimybę konkurse dalyvauti daugiau tiekėjų, kurie gali išpildyti viešojo intereso lūkesčius ir pasiūlyti ekonomiškai naudingesnius pasiūlymus prašome šį reikalavimą keisti sekančiai ,,Prietaiso dydis ne daugiau nei 28x64x110mm +/- 7mm‘‘. |  |
|  | Prietaiso svoris 125 g paklaida +/- 3 g. | Manome, kad šis reikalavimas yra dirbtinai ribojantis konkurenciją. Siekiant sulaukti ekonomiškai naudingesnių pasiūlymų, prašome šį parametrą keisti sekančiai ,, Prietaiso svoris ne daugiau 160g‘‘. |  |
|  | CMRR ne daugiau nei 115dB | CMRR yra labai specifinis reikalavimas ir gali būti sudėtingas pasiekti praktiškai nešiojamuose ar belaidžiuose EKG įrenginiuose. CMRR dažnai priklauso nuo elektrodų kokybės, paciento odos būklės ir kitų išorinių veiksnių, todėl gali būti mažiau stabilus rodiklis realiomis naudojimo sąlygomis. Siūlome šį reikalavimą pakeisti, kadangi ketinama įsigyti nešiojamas elektrokardiografas, kuriems didesnė problema yra elektromagnetiniai trikdžiai, nei vien tik bendro režimo triukšmas. IMRR gali apimti ne tik bendro režimo triukšmą, bet ir kitų tipų trikdžius pvz., elektromagnetinius trukdžius iš WI-FI, Bluetooth, mobiliųjų tinklų ar elektros tinklo. Siūlome šį reikalavimą naikinti arba jį išdėstyti sekančiai ,,IMRR ne daugiau ≥120dB‘‘ |  |
|  | Su prietaisu yra komplektuojama: · 10 elektrodų laidas · 1 USB-microUSB laidas · 1 universalus USB maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovimui. · EKG elektrodai: Galūnių (4 vnt.) ir krūtininiai elektrodai (6 vnt.) | ,,Su prietaisu yra komplektuojama: 1 USB-micro USB laidas‘‘. Pagal pateiktą techninę specifikaciją matome, kad perkančioji organizacija ketina pirkti belaidį elektrokardiografą, kuris jungiamas prie kompiuterio ar nešiojamojo įrenginio per Bluetooth ryšį, todėl nesuprantame, kam bus naudojamas 1 USB-micro USB laidas, kadangi visa užfiksuota informacija yra perduodama bevieliu ryšiu (Bluetooth), dėl ko papildomai laidų nereikia. Siūlome šį reikalavimą naikinti. ,,Su prietaisu yra komplektuojama 1 Universalus USB maitinimo šaltinis akumuliatoriaus įkrovimui‘‘. Kadangi siūlome praplėsti galimų tiekėjų ratą ir neriboti konkurencijos dalyvauti tiekėjams siūlantiems įrangą kuri veikia su maitinimo elementais o ne pakraunamu akumuliatoriumi. Jei sutiktumėte keisti reikalavimą dėl įrenginio maitinimo šaltinio, šis reikalavimas tiekėjams siūlantiems įrangą su maitinimo elementais tampa neaktualus. Manome, kad šį reikalavimą reikėtų keisti sekančiai ,,Su prietaisu yra komplektuojama 1 Universalus USB maitinimo akumuliatoriaus įkrovimui (jei siūloma įranga komplektuojama su integruota baterija).‘‘. |  |
|  | CE ženklinimas Instrukcija lietuvių kalba |  |  |
|  | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |  |

IV pirkimo objekto dalyje ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti  pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris procentais | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | 90 |  |
| 2. | Papildoma garantija ir garantinis aptarnavimas (mėnesiais) , viršijantis privalomą 24 mėn. garantiją ir garantinį aptarnavimą |  |  |  |
| 2.1 | 12 | 2 |  |
| 2.2 | 24 | 4 |  |
| 2.3 | 36 | 6 |  |
| 2.4 | 48 | 8 |  |
| 2.5 | 60 | 10 |  |
| VISO |  | 100 |  |