JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

VIEŠOJO PIRKIMO „MEDICININĖS PREKĖS“

RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTŲ PASIŪLYMŲ APIBENDRINTA INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Klausimas | Rinkos dalyvis 1 | Rinkos dalyvis 2 | Rinkos dalyvis 3 | Rinkos dalyvis 4 | Rinkos dalyvis 5 | Rinkos dalyvis 6 | Apibendrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ar dalyvautumėte pirkime, planuojamame vykdyti pagal pateiktą techninę specifikaciją? | Ketiname dalyvauti IV pirkimo dalyje, jei bus atsižvelgta į mūsų pasiūlymus ir pastabas. | Pateikta I pirkimo objekto dalies techninė specifikacija neužtikrina konkurencijos, todėl nedalyvautume. | Taip | Pastabos pridedamos techninėje specifikacijoje | Pastabos pridedamos techninėje specifikacijoje | Pastabos pridedamos techninėje specifikacijoje | Prieš skelbiant pirkimą, gautos pastabos bus išnagrinėtos ir, jeigu perkančiajai organizacijai siūlomi pakeitimai bus priimtini/tinkami, techninė specifikacija bus tikslinama. |
| 2. | Ar turite pastabų, klausimų dėl techninės specifikacijos projekto? (prašome pateikti argumentuotas pastabas bei konkrečių techninės specifikacijos punktų pakeitimus/patikslinimus, kurie suteiktų galimybę Jūsų įmonei pasiūlyti techninės specifikacijos reikalavimų visumą atitinkančias prekes) | IV pirkimo objekto dalies pastabos pridedamos | I pirkimo objekto dalies techninė specifikacija turi būti keičiama iš esmės, nes yra sudaryta konkrečiam tiekėjui su pasenusiu panoraminio rentgeno modeliu. Kai kurie punktai prasilenkia su logika. Pvz. 1.5. Filtracija prie 95 kV, kai prašomas rentgenas iki 90 kV. Vadinasi filtracija prie 95kV nėra aktuali.; p.1.6. Anodinė įtampa Nuo 65 kV iki 90 kV ± 1 kV. Vadinasi nauji rentgenai su automatiniu paciento parametrų nustatymu netinka, nes jie įprastai iki 85kV. Be to neprašote automatinio parametrų parinkimo pagal paciento morfologiją, o tai leidžia išvengti žmogiškų klaidų. Visiškai nesuprantamas reikalavimas p.1.10 Jonizuojančios spinduliuotės tikslumas. Ką jis reiškia? p.1.11 Sensoriaus pikselio dydis iki 99 mikrometrų. Kas įvyks jei pikselio dydis bus 100 mikrometrų? p.1.12 Nuotraukos lauko aukštis. Kodėl būtent 147mm???, įprastai būna ne mažiau 140 mm p.1.15 Šaltinio-sensoriaus atstumas 500mm±10 mm. Kiekvienas gamintojas pasirenka optimalų atstumą, kad gauti geriausią vaizdą su mažiausia doze. 1.15 tik siaurina konkurenciją. p. 1.16. ir 1.17 nenusako nuotraukos kokybės parametro, t.y. su greitu skenavimu Quick režimu ne visada galima gauti specifinei diagnostikai tinkamą kokybę, bet pacientas gaus mažą apšvitos dozę kuri gali būti bereikalinga. Iš šių punktų nėra aišku į ką orientuojasi Pirkimo organizatorius. | Pastabos pridedamos techninėje specifikacijoje |  |  |  |  |
| 3. | Maksimali planuojama pirkimo vertė pagal pirkimo objekto dalis: I pirkimo objekto dalis – Panoraminis rentgeno aparatas (1 vnt.) – 16000,00 Eur be PVM; II pirkimo objekto dalis – Diagnostikos/terapijos gultas (1 vnt.) – 1390,00 Eur be PVM; III pirkimo objekto dalis – Bendrosios apžiūros kušetė (7 vnt.)- 3150,00 Eur be PVM; IV pirkimo objekto dalis – Elektrokardiografas (7 vnt)- 14650,00 Eur be PVM; V pirkimo objekto dalis –Tonometras akispūdžiai matuoti (5 vnt.)- 9680,00 Eur be PVM; VI pirkimo objekto dalis – Pėdų priežiūrai skirtas krėslas (1 vnt.) ir specialisto darbo kėdė (1 vnt.) – 5130,00 Eur be PVM; Ar galėtumėte pasiūlyti perkamas prekes neviršijant nustatytų kainų? | IV pirkimo objekto dalis – Elektrokardiografas (7 vnt)- 14650,00 Eur be PVM; Numatyta pirkimo vertė yra pakankama. | Galėtume pasiūlyti, jei techninė specifikacija užtikrintų konkurenciją. | I pirkimo dalis. Taip. II, IV p.d. pritariame techninei specifikacijai III p.d. numatyta labai maža kaina, kaip kušetei reguliuojamo aukščio ( 1 vnt. kaina 450,00 Eur be PVM). Už šią kainą galime pasiūlyti tik fiksuoto aukščio kušetes. |  |  |  |  |
| 4. | Kokio gamintojo bei modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus (esamos redakcijos arba atlikus Jūsų pasiūlytus reikalavimų pakeitimus), galėtumėte pasiūlyti? (prašome pateikti nuorodą (-as) į technines charakteristikas ir/arba pateikti gamintojo dokumentaciją; pageidautina, kad nurodytumėt taip pat ir preliminarią siūlomos prekės vieneto kainą su PVM). | Jeigu bus atsižvelgta į mūsų pastabas ir pasiūlymus galėtume pasiūlyti Amedtec CardioPart 12 Blue AMEDTEC - CardioPart 12 Blue / Blue-P | Po techninės specifikacijos korekcijos galėtume pasiūlyti CEFLA sc panoraminį rentgeną HYPERION serijos X5 už 18000 Eur kuris būtų žymiai modernesnis ir platesnių galimybių nei pateiktoje techninėje specifikacijoje. |  |  |  |  |  |
| 5. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei (jos komplektuojamoms dalims)? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? | Standartinė gamintojo suteikiama garantija yra 24 mėn. | Gamintojas suteikia standartinę 24 mėnesių garantiją kurią, nepasibaigus 24 mėn terminui, papildomai galima pratęsti dar iki 96 mėnesių, t.y. visa garantija gali būti 10 metų. Kaina 500 eur be PVM už kiekvienus papildomus metus. |  |  |  |  |  |
| 6. | Numatytas prekių pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai nuo sutarties pasirašymo dienos dienos. Ar toks terminas pakankamas (per ilgas, per trumpas) prekių pristatymui? Jei ne, koks Jūsų manymu būtų pakankamas ir kodėl? | Pristatymo terminas yra pakankamas. | Terminas pakankamas |  |  |  |  |  |
| 7. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? (jei turite, prašome pateikti) | Kitų pastebėjimų ir pasiūlymų neturime. | Pakeisti techninę specifikaciją atsižvelgiant į naujuosius pasiekimus panoraminiuose rentgenuose, nes rentgenas bus eksploatuojamas ne mažiau 10 metų. Pateikta specifikacija yra pasenusios technologijos rentgeno. Naujieji turi dirbtinį intelektą ne tik tyrimo parametrų nustatymui, bet ir tyrimo analizei. |  |  |  |  |  |