PROJEKTO „JONAVOS SVEIKATOS CENTRO SUDĖTYJE TEIKIAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS“

NR. 09-022-P-0013

PĖDŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTAS KRĖSLAS ir Specialistų darbo kėdė

TEChninėS specifikacijOS

VI pirkimo objekto dalis

| Eil. Nr. | Įranga/kiekis, vnt. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atsakymai / pastabos / siūlymai | Apibendrinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PĖDŲ PRIEŽIŪRAI SKIRTAS KRĖSLAS (Podiatrinė kėdė)-(1 vnt.) | Elektromechaninis kėdės aukščio, atlošo, sėdynės valdymas: 3 vnt. elektromechaniniai keltuvai |  | Prieš skelbiant pirkimą, gautos pastabos bus išnagrinėtos ir, jeigu perkančiajai organizacijai siūlomi pakeitimai bus priimtini/tinkami, techninė specifikacija bus tikslinama. |
|  |  | Pakojų valdymas: Rankinis ir dujinis amortizatorius arba pavara |  |  |
|  |  | Bendras kėdės plotis su porankiais: ne mažiau 70 cm. |  |  |
|  |  | Sėdynės plotis: ne mažiau nei 52 cm; |  |  |
|  |  | Sėdynės gylis: ne mažiau nei 48 cm; |  |  |
|  |  | Kėdės darbinis aukštis: ne mažesniame intervale 53–85 cm; | ne mažesniame intervale 56–100 cm; |  |
|  |  | Aukštis su ištiestais pakojais: ne mažiau nei 137 cm |  |  |
|  |  | Keliamoji galia: ne mažiau nei 180 kg; |  |  |
|  |  | Sėdynės polinkio kampas (Trendelenburgo kampas): nuo 2 0 ± 20 iki 250 ± 50 | Galime siūlyti 30° |  |
|  |  | Pailginami pakojai: ne mažiau nei nuo 20cm iki 27 cm | Ne pilnai suprantama, ar „iki 27 cm „ ilgis su prailginimu, ar kaip. Siūlome Pakojų prialginimas ne mažiau 20 cm |  |
|  |  | Pakojų pasukimo į šonus kampas: ne mažesnis 35° | Pakojų pasukimo į šonus kampas: ne mažesnis 35° yra akivaizdžiai per mažas. Turėtų būti ne mažiau nei 60°. Mūsų siūlomos kėdės - 90° |  |
|  |  | Kėdės ištiesimas į gulimą padėtį. |  |  |
|  |  | Kėdės pasukimas aplink ašį: nuo 900 | Kėdės pasukimas aplink ašį: ne mažiau 110° |  |
|  |  | Yra atlenkiami porankiai; |  |  |
|  |  | Yra kėdės grįžimo į pradinę padėtį funkcija; |  |  |
|  |  | Garantija 24 mėn.; |  |  |
|  |  | Kėdė turi turėti CE žymėjimą, naudojimo instrukciją, kėdės techninės bylos pateikimas vertinimo metu. |  |  |
|  |  | Pageidaujama spalva – derinama su užsakovu. |  |  |
|  |  | kėdės montavimas, ir personalo apmokymas naudotis (1 vnt.) |  |  |
| 2. | Specialistų darbo kėdė su nugarą saugančia ir sėdėjimo padėtį koreguojančia sistema,( 1 vnt.) | Yra nugarą sauganti ir sėdėjimo padėtį koreguojanti sistema; | Nesuprantamas reikalavimas, kokie tai patvirtinantys parametrai, kuo jie matuojami? |  |
|  |  | Reguliuojamas atlošo aukštis (nemažesnis už nurodytą): 21−29 cm; |  |  |
|  |  | Gumuoti, nebraižantys grindų paviršiaus ratukai: ≥ 5 vnt.; |  |  |
|  |  | Sėdynės plotis: ≥ 45 cm; |  |  |
|  |  | Reguliuojamas sėdėjimo aukštis ne mažesniame intervale nei nuo 46 iki 58 cm; |  |  |
|  |  | Garantija 24 mėn. ir turi turėti CE žymėjimą, naudojimo instrukciją. |  |  |
|  |  | Pageidaujama spalva – tokia pat, kaip siūlomos paciento pediatrinės kėdės. |  |  |

VI pirkimo objekto dalyje ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą planuojama išrinkti  pagal kainos ir kokybės santykį.

Planuojami pasiūlymų vertinimo kriterijai :

| Eil Nr. | Vertinimo kriterijai | Vertinimo kriterijaus lyginamasis svoris procentais | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (C) | 70 |  |
| 2. | Techniniai pranašumai (podiatrinei kėdei): |  |  |
| 2.1 | Sėdynės plotis: didesnis nei 52 cm | 8 |  |
| 2.2 | Sėdynės gylis: didesnis 48 cm | 6 |  |
| 2.3 | Kėdės darbinis aukštis: kėdės darbinis nusileidimo aukštis mažesnis nei 53 cm; kėdės darbinis pakilimo aukštis didesnis nei 85 cm | 4 |  |
| 2.4 | Keliamoji galia: ≥ 220 kg. | 10 |  |
| 2.5 | Yra pakeliami ratukai, kurie pedalo pagalba pakeliami ir nuleidžiami (valymo funkcijai po kėde) | 2 |  |
| VISO |  | 100 |  |