TSD-99, VPP-6902

Vežimėlio pacienčių transportavimui su motorizuota pavara techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vežimėlio tipas | Paciento transportavimo vežimėlis su motorizuota pavara, su galimybe naudoti ir rankinį režimą |  |
| 2. | Paskirtis (taikymas) | Vežimėlis padidinto manevringumo, tinkantis pacienčių transportavimui pusiau sėdimoje ir gulimoje padėtyse |  |
| 3. | Vežimėlio rėmas | 1. Atsparus mechaniniam poveikiui; 2. Atsparus dezinfekcinėms valymo priemonėms. |  |
| 4. | Važiuoklė | 1. Su keturiais pagrindiniais manevruojančiais ≥ 20 cm skersmens ratukais; 2. Su ≥ 30 cm pakeliamu/nuleidžiamu dvigubu, elektriniu, fiksuotos sukimosi krypties ratu (įmontuotu važiuoklės vidurinėje dalyje). |  |
| 5. | Centrinė stabdžių sistema | Valdoma iš dviejų vežimėlio pusių |  |
| 6. | Gulimos dalies aukščio reguliavimas hidrauliniu mechanizmu | 1. Aukščio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 60 cm iki 85 cm (be čiužinio); 2. Aukščio reguliavimas atliekamas pedalais iš dviejų vežimėlio pusių. |  |
| 7. | Vežimėlio gulimas pagrindas | 1. Ne mažiau keturių dalių; 2. Paciento transportavimo vežimėlis gali būti naudojamas kaip atsistatymo kėdė. Sėdima dalis nusileidžia žemiau kojų dalies komfortiškam sėdėjimui, išvengiant paciento slydimo žemyn. |  |
| 8. | Nugarinės dalies reguliavimas | 1. Pakėlimo kampo reguliavimas 0-90° ribose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas); 2. Nugarinės dalies pakėlimas palengvinamas įmontuota dujine spyruokle. |  |
| 9. | Kojų dalies reguliavimas | Pakėlimo kampo reguliavimas 0-40° ribose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) |  |
| 10. | Šoniniai porankiai / apsauginiai rėmai | Pakelti porankiai / rėmai atitraukti nuo paciento galvinės dalies, priežiūros ir slaugymo procedūroms atlikti. Nuleidžiant žemyn porankiai palenda po čiužiniu arba priglunda prie čiužinio. |  |
| 11. | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas | Ne mažiau +16°/-16° |  |
| 12. | Vežimėlio išoriniai matmenys | Ilgis: 220 cm ± 4 cm; Plotis (kai ranktūriai nuleistoje padėtyje): 80 ± 2 cm; Plotis (kai ranktūriai pakeltoje padėtyje): 95 ± 2 cm. |  |
| 13. | Saugi, gamintojo numatyta maksimali eksploatacinė vežimėlio apkrova | Ne mažiau 300 kg |  |
| 14. | Bamperiai | Integruoti bamperiai visuose keturiuose kampuose |  |
| 15. | Važiuoklės apsauga | Apatinė važiuoklės dalis ir elektrinė pavara uždengta plastikiniu arba metaliniu (arba lygiavertės medžiagos) gaubtu, apsaugančiu nuo biologinių skysčių ir dezinfekcinių priemonių patekimo. |  |
| 16. | Universalus dėklas dokumentams laikyti | Būtina. Integruotas universalus dėklas dokumentams laikyti |  |
| 17. | Deguonies baliono laikiklis | Būtina. Deguonies baliono laikiklis integruotas po gulima dalimi |  |
| 18. | Teleskopinis infuzinių skysčių laikiklis | Būtina. Įmontuotas teleskopinis infuzinių skysčių laikiklis |  |
| 19. | Fiksacijos diržai | Rankų, torso ir kojų |  |
| 20. | Galvūgalio ir kojūgalio reguliavimas | Vieno pedalo/rankenos pagalba gali būti atskirai nuleidžiamas galvūgalis ir kojūgalis |  |
| 21. | Vežimėlio čiužinys | 1. Danga atspari cheminiams valikliams; 2. Čiužinio storis 10 ± 3 cm; 3. Plotis ≥ 75 cm, ilgis ≥ 190 cm; 4. Čiužinys tvirtinamas prie pagrindo prilimpančia medžiaga arba lygiaverčiais fiksatoriais, su galimybe nuimti. |  |
| 22. | Motorizuota pavara | 1. Motorizuotos pavaros pasirengimo darbui būsena yra atvaizduojama spalviškai LED lemputėmis (arba lygiaverčiu būdu); 2. Motorizuota pavara aktyvuojama paspaudus bent vieną rankeną ir/arba jungiklį; 3. Jungikliai valdyti motorizuotai pavarai sumontuoti abiejose vežimėlio pusėse ant rankenų; 4. Motorizuota pavara nustoja veikti kuomet atleidžiamos abi rankenos ir jungikliai. |  |
| 23. | Maksimalus vežimėlio su motorizuota pavara judėjimo greitis | Ne mažiau kaip 7 km/h |  |
| 24. | Maksimali įkalnė, į kurią gali būti transportuojamas maksimalia leistina apkrova apkrautas vežimėlis | Ne mažiau 10° |  |
| 25. | Pilnai iškrautos baterijos pilno įkrovimo laikas | Ne ilgiau kaip 9 valandos |  |
| 26. | Maitinimo šaltinis | 1. Baterija (-os) /akumuliatorius (-iai), įkraunama iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2. Esant pilnai įkrautai baterijai vežimėlis gali važiuoti ne mažiau kaip 10 val. arba ne mažiau kaip 10 km. |  |
| 27. | Indikacija apie baterijų įkrovimą | Būtina LED (arba lygiavertė) indikacija apie baterijų įkrovimą |  |
| 28. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 29. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 30. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas / sumontavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 31. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

| 32. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.