TSD-142, VPP-8234

Medicininių iš elektros tinklo maitinamų prietaisų elektrosaugos analizatorių techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas atlikti elektrosaugos parametrų matavimą pagal standartą(-us) IEC 60601 ir/arba IEC 62353 |  |
| 2. | Elektros tinklo įtampos (kintamos įtampos vidutinės kvadratinės vertės (AC RMS)) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 180 V iki 264 V |  |
| 3. | Apsauginio įžeminimo varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 iki 2 Ω |  |
| 4. | Testuojamo medicininio elektrinio prietaiso maitinimo iš elektros tinklo matavimas | Matuojamas iš elektros maitinimo tinklo naudojamas srovės stipris arba naudojama galia |  |
| 5. | Nuotėkio srovės stiprio matuojama vertė | Nuolatinės ir kintamos srovių stiprumų suma (True RMS) |  |
| 6. | Nuotėkio srovės stiprio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 5μA iki 9mA |  |
| 7. | Nuotėkio srovės stiprio matavimo metodas | Nuotėkio srovės stiprio matavimo metodas pagal IEC 60601 ir/arba IEC 62353 standarto reikalavimus |  |
| 8. | Izoliacijos varžos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,5 iki 90 MΩ |  |
| 9. | Izoliacijos varžos matavimui taikomų įtampų pasirinkimas | Pasirenkama iš dviejų įtampų: 250 V arba 500 V |  |
| 10. | Testuojamo medicininio elektrinio prietaiso darbinių dalių prijungimo lizdai | 1. Ne mažiau kaip 2 lizdai dviems darbinėms dalims prijungti. 2. Pageidautinas atskiras adapteris, skirtas sujungti 10 EKG elektrodų į vieną juntį su „Banana” tipo kištuku. |  |
| 11. | Testuojamo medicininio elektrinio prietaiso prijungimui skirtas lizdas | Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdas, tinkantis „Schuko“ tipo elektros tinklo kištukui. |  |
| 12. | Analizatoriumi išmatuotų reikšmių saugojimas vidinėje analizatoriaus atmintyje | Būtina analizatoriumi išmatuotų reikšmių saugojimas vidinėje analizatoriaus atmintyje. |  |
| 13. | Analizatoriaus sąsaja su kompiuteriu | USB arba RS232 sąsają, arba bevielis ryšys. |  |
| 14. | Analizatoriaus valdymas | Rankinis ir automatizuotas valdymas |  |
| 15. | Analizatoriaus maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas (analizatoriaus maitinimo kabelis turi būti su kištuku, tinkamu Europoje naudojamo 230 V elektros tinklo lizdams) |  |
| 16. | Analizatoriaus svoris | ≤ 2,0 kg |  |
| 17. | Kartu su analizatoriumi pateikiami priedai | 1. Analizatoriaus maitinimo iš elektros tinklo kabelis – 1 vnt.; 2. Matavimo laidų komplektas su „Banana” tipo kištukais ir/arba krokodilo tipo jungtimis – 1 kompl.; 3. Krepšys, skirtas analizatoriaus ir kartu su juo komplektuojamų priedų transportavimui – 1 vnt. |  |
| 18. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota garantinio aptarnavimo laikotarpiu vieną kartą atliekama analizatoriaus kalibravimo paslauga. |  |
| 19. | Analizatoriaus kalibravimo liudijimas | Būtinas, analizatoriaus kalibravimo liudijimas pateikiamas kartu su analizatoriumi; (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) |  |
| 20. | Analizatoriaus žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Kartu su analizatoriumi pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba |  |
| 22. | Reikalavimai programinei įrangai | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota programinė įranga, skirta duomenų perdavimui į kompiuterį. |  |
| 23. | Pristatymas, instaliavimas, išbandymas ir vartotojų apmokymas | Pristatymo, instaliavimo, išbandymo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.