TSD-132, VPP-182

ACT analizatoriaus ir tyrimo kiuvečių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aktyvuoto krešėjimo laiko (ACT) analizatorius (kiekis 1 vnt.) |  |  |
| 1.1. | Analizatoriaus tipas | Portatyvus, nešiojamas, kasetinis |  |
| 1.2. | Analizatoriaus valdymas | Analizatorius valdomas klavišais, o visa informacija pateikiama ekrane |  |
| 1.3. | Analizatoriaus ekranas | Ekrane parodomi rezultatai yra atitinkamai perskaičiuoti kraujui, plazmos ekvivalentui, celito ekvivalentui sekundėmis, ar INR |  |
| 1.4. | Tyrimo tipas | - Tyrimo tipas nustatomas automatiškai, įdėjus kasetę; - Tyrimas atliekamas kasetėse su mikrokiekiu kraujo; - Patentuota krešulio aptikimo sistema. |  |
| 1.5. | Duomenų valdymo sistema | Brūkšninio kodo skaitytuvu (vidiniu) ar rankiniu būdu įvedami identifikaciniai, kiuvetės serijos, kokybės kontrolės numeriai |  |
| 1.6. | Srovės šaltinis | - Turi įkraunamas ličio jonų (arba lygiavertes) baterijas; - Jungiamas į 230 V, 50 Hz elektros tinklą. |  |
| 1.7. | Tyrimų duomenų išsaugojimas | Atmintis ne mažiau 600 pacientų ir ne mažiau 600 kokybės kontrolės tyrimų |  |
| 1.8. | Kokybės kontrolė | Automatinė elektroninė kokybės kontrolė dviejų lygių ir temperatūros verifikacijos kontrolė |  |
| 1.9. | Automatinė prietaiso savikontrolė | Būtina, integruota analizatoriuje |  |
| 1.10. | Reikalavimai analizatoriui: | - Klaidos aptikimo laikas ir pranešimas iškart įdėjus kasetę; - Galimybė prijungti išorinį brūkšninio kodo skaitytuvą; - Galimybė tiesiogiai jungtis į LIS sistemą. |  |
| 1.11. | Su analizatoriumi atliekami tyrimai: | - ACT (didelei koncentracijai); - ACT (mažai koncentracijai); - ADTL tirti šviežiam kraujui; - ADTL tirti citruotam kraujui; - PL tirti šviežiam kraujui; - PL tirti citruotam kraujui. |  |
| 1.12. | Kalibravimas | Aparatas kalibruojamas automatiškai įdėjus kasetę |  |
| 1.13. | Analizuojamas mėginys: |  |  |
| 1.13.1. | Mėginio tūris | Tyrimas atliekamas automatiškai įsiurbiant ne daugiau 15 µl kraujo iš į kasetę suleisto 1-o lašo kraujo |  |
| 1.13.2. | Mėginio tipas | Šviežias kraujas |  |
| 2. | Tyrimo kiuvetės (kiekis 675 vnt.) (į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti visi tyrimai: paciento mėginio tyrimai, kokybės kontrolės tyrimai, atliekami pagal gamintojo pateikiamas rekomendacijas) |  |  |
| 2.1. | Suderinamumas | Siūlomos tyrimo kiuvetės yra suderinamos su 1-ame punkte siūlomu analizatoriumi |  |
| 2.2. | Kiuvečių tipas | ACT+ |  |
| 2.3. | Aktyvatoriai | Koalino ir silicio aktyvatoriai |  |
| 2.4. | Paskirtis | Vidutinių ir didelių heparino dozių poveikiui nuo 1 iki 6 vnt./kraujo ml vertinti |  |
| 2.5. | Tyrimui naudojamas mėginys | - Tyrimas atliekamas iš pilno kraujo mėginio; - Mėginio tūris ne daugiau 15 μl. |  |
| 2.6. | Atsparumas | Kiuvetėms (kasetėms) neturi įtakos vaistas aprotininas, hipotermija ir kraujo praskiedimas |  |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 12 mėnesių |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 6. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |