Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

I PIRKIMO DALIS

„VAIZDO GASTROSKOPO SISTEMA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

  - Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą ir atitikties deklaraciją ar sertifikatą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą) ar CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

4.3.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Lentelė. Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Vaizdo gastroskopo sistema (procesorius + šviesos šaltinis) 1 kompl. |  |  |  |  |
| Prekės gamintojas Prekės modelis |  |  | Įrašo tiekėjas..... Prekės gamintojas..... Prekės modelis.......... | [pildo Tiekėjas] |
| 1.1. | Vaizdų ir vaizdų sekų (video filmų) išsaugojimas ir jų perdavimas į PACS | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.2. | Diafragmos režimas | - Automatinis; - Didžiausios reikšmės (maksimalus); - Vidutinis. | Įrašo tiekėjas....... 1. ....Taip/Ne 2. ....Taip/Ne 3. ....Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.3. | Vaizdo procesorius ir monitorius palaiko ne blogesnį nei 4 K raiškos vaizdą | Būtina | Įrašo tiekėjas....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.4. | Spalviniai chromoendoskopijos režimai | 1. Režimas paryškinantis (iškeliantis) audinio struktūrų kontrastą, skirtas darinio aptikimui 2. Režimas suteikiantis aukšto kontrastingumo (mėlyno atspalvio) vaizdą aiškiam gleivinės ir kraujagyslių struktūrų matymui | Įrašo tiekėjas....... 1. ....Taip/Ne 2..... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.5. | Dirbtinis intelektas, susijęs su endoskopinėmis funkcijomis | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.6. | Šviesos šaltinio intensyvumas valdomas automatiškai | Būtina | Įrašo tiekėjas....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.7. | Lietimui jautrus ekranas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2. | Vaizdo gastroskopas | 2 vnt. | Įrašo tiekėjas....... vnt. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.1. | Gastroskopas prie sistemos jungiasi vienu žingsniu | Būtina | Įrašo tiekėjas....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° | Įrašo tiekėjas....... .............° [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.3. | Fokuso gylis | ≤ 2 - ≥ 100 mm | Įrašo tiekėjas....... .............mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.4. | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/ kairėn | - ≥ 2100/ ≥ 900 2. ≥ 1000/ ≥ 1000 | Įrašo tiekėjas....... 1........ ° 2........ ° Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 9,9 mm | Įrašo tiekėjas........mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 9,9 mm | Įrašo tiekėjas ....... mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm | Įrašo tiekėjas ....... mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.8. | Oro/vandens kanalas | Būtina | Įrašo tiekėjas....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.9. | Irigacinis kanalas | Būtina | Įrašo tiekėjas....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.10. | Darbinis ilgis | > 1030 mm | Įrašo tiekėjas.......mm [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.11. | Vaizdo gastroskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3. | Sistemos priedai | 1 kompl. |  |  |
| 3.1. | Medicininis monitorius | 1. Įstrižainė ≥ 31,5 colių 2. ≥ 3840 x 2160 pikselių 3. 12G-SDI | Įrašo tiekėjas 1......... colių 2....... pikselių 3......... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.2 | Endoskopinis vežimėlis | 1. Laikiklis vaizdo monitoriui 2. Endoskopų laikiklis ≥ 2 endoskopams 3. Ne mažiau kaip 2 lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Įrašo tiekėjas .. 1.........Taip/Ne 2.......Taip/Ne 3.......Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.3 | Endoskopinis siurblys | 1. Našumas ≥ 42 L/min 2. Vakuumas ≥ 90 kPa | Įrašo tiekėjas 1........ L/min 2.........kPa [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.4 | Apiplovimo (irigacinė) pompa | 1. Reguliuojamas vandens srautas 2 Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Įrašo tiekėjas 1........ Taip/Ne 2..........Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.5 | Elektrochirurginis generatorius | 1.Ne mažiau 120 W 2.Endoskopinis režimas | Įrašo tiekėjas 1........ W 2........ Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 4 | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE atitikties ženklu | Būtina. Pateikti CE sertifikato ar deklaracijos kopiją | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5 | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... mėn. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |

Pastabos:

- Galimi Tiekėjo siūlomų Prekės atitiktį įrodantys dokumentai: siūlomos Prekės gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai / deklaracijos / aprašymai / katalogai / aktyvios nuorodos į siūlomos Prekės gamintojo oficialias internetines svetaines, internetinius puslapius, gamintojo ir (ar) importuotojo patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

- Tiekėjai turi atidžiai peržiūrėti ir nepalikti neužpildytų eilučių lentelėse.

- Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti ir tiekėjas turi įrodyti, kad siūloma prekė atitinka visus lentelėje „Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai“ nurodytus reikalavimus prekei. Tiekėjo teikiama Prekės informacija ir dokumentai turi būti tokio detalumo, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi iškeltiems reikalavimams ir nekiltų abejonių, kokią Prekę tiekėjas pristatys.

- Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pavyzdžiui, „apie“, „-/+“, „ne mažiau“, „kaip norėsite“, „kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, ir pan.).

Pirkimo sąlygų 2 priedo

„Techninė specifikacija“ tęsinys

II PIRKIMO DALIS

„VAIZDO KOLONOSKOPO SISTEMA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

2.1.  Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą ir atitikties deklaraciją ar sertifikatą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą) ar CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

3.2.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

Lentelė. Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodikliai, jų reikšmės, aprašymas [Tiekėjas nurodo konkrečius rodiklius, jų reikšmes, aprašymus] | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą (priedo pav., psl.) [pildo Tiekėjas] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaizdo kolonoskopo sistema (procesorius + šviesos šaltinis) 1 kompl. |  |  |  |  |
| Prekės gamintojas Prekės modelis |  |  | Įrašo tiekėjas..... Prekės gamintojas..... Prekės modelis.......... |  |
| 1.1. | Diafragmos režimas | 1. Automatinis; 2. Didžiausios reikšmės (maksimalus); 3. Vidutinis. | Įrašo tiekėjas ....... 1.........Taip/Ne 2.........Taip/Ne 3..........Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.2. | Vaizdo procesorius ir monitorius palaiko ne blogesnį nei 4 K raiškos vaizdą | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.3. | Spalviniai chromoendoskopijos režimai | 1. Režimas paryškinantis (iškeliantis) audinio struktūrų kontrastą, skirtas darinio aptikimui 2. Režimas suteikiantis aukšto kontrastingumo (mėlyno atspalvio) vaizdą aiškiam gleivinės ir kraujagyslių struktūrų matymui | Įrašo tiekėjas ....... 1........Taip/Ne 2........ Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.4. | Dirbtinis intelektas, susijęs su endoskopinėmis funkcijomis | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.5. | Šviesos šaltinio intensyvumas valdomas automatiškai | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 1.6. | Lietimui jautrus ekranas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2 | Vaizdo kolonoskopas | 2 vnt. | Įrašo tiekėjas ....... vnt. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.1. | Kolonoskopas prie sistemos jungiasi vienu žingsniu | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.2. | Apžiūros laukas | ≥ 170° | Įrašo tiekėjas.......° Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.3. | Fokuso gylis | < 2 - > 100 mm | Įrašo tiekėjas....mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.4. | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/kairėn | 1. ≥ 1800/ ≥ 1800 2. ≥ 1600/ ≥ 1600 | Įrašo tiekėjas....... 1.................° 2................° Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.5. | Įvedamosios dalies vamzdelio diametras | ≤ 12,8 mm | Įrašo tiekėjas...mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 13,2 mm | Įrašo tiekėjas...mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm | Įrašo tiekėjas...mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.8. | Oro/vandens kanalas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.9. | Irigacinis kanalas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.10. | Darbinis ilgis | > 1650 mm | Įrašo tiekėjas...mm Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.11. | Standumo reguliavimas | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 2.12. | Vaizdo kolonoskopas techniškai suderinamas su siūlomu vaizdo procesoriumi ir šviesos šaltiniu | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3. | Sistemos priedai 1 kompl. |  |  |  |
| 3.1. | Medicininis monitorius | 1. Įstrižainė ≥ 31,5 coliai 2. ≥ 3840 x 2160 pikseliai 3. 12G-SDI | Įrašo tiekėjas ....... 1..........coliai 2.........pikseliai 3.........Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.2 | Endoskopinis vežimėlis | 1. Laikiklis vaizdo monitoriui 2. Endoskopų laikiklis ≥ 2 endoskopams 3. Ne mažiau kaip 2 lentynos endoskopinei įrangai sudėti | Įrašo tiekėjas ....... 1.......Taip/Ne 2.......Taip/Ne 3.......Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.3 | Endoskopinis siurblys | 1. Našumas ≥ 42 L/min 2. Vakuumas ≥ 90 kPa | Įrašo tiekėjas 1. .........L/min 2............kPa [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.4 | Apiplovimo (irigacinė) pompa | 1. Reguliuojamas vandens srautas 2. Pompos valdymas (vandens srauto paleidimas/stabdymas) pedalu | Įrašo tiekėjas 1........Taip/Ne 2........ Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 3.5. | Elektrochirurginis generatorius | 1.Ne mažiau 120 W 2.Endoskopinis režimas | Įrašo tiekėjas .. 1...............W 2..............Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 4. | Vaizdų ir vaizdų sekų (video filmų) išsaugojimas ir siuntimas į PACS | Būtina | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 5. | Siūloma įranga turi būti paženklinta CE atitikties ženklu | Būtina. Pateikti CE sertifikato kopiją | Įrašo tiekėjas ....... Taip/Ne [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |
| 6. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina | Įrašo tiekėjas....mėn. [Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu] | [pildo Tiekėjas] |