PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Radijo stotelių matuoklis (toliau – Prekė).

2.2.Pirkimo objektas neskaidomas į dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra konkretus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

  - Pirkimo objekto aprašymas: Radijo stotelių matuoklis, skirtas radijo ryšio stotelių parametrams matuoti tam, kad būtų galima įvertinti jų atitiktį direktyvos 2014/53/ES ir šios direktyvos darniųjų standartų reikalavimams.

3.1.1. Prekė turi būti nauja, kokybiška ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekės atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.1.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

3.1.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.1.4. Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. nemokama kokybės garantija.

3.1.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta: Ryšių reguliavimo tarnyba, Zarasų g. 38, Kaunas.

4.2. Prekių tiekimo terminas: 2 mėn. nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

  - Pristačius prekes Pardavėjas ir Pirkėjas pasirašo priėmimo perdavimo aktą.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Prekės bus laikomos neatitinkančiomis kokybės reikalavimų jei jos neatitinka bent vieno techninės specifikacijos (1 priedas) reikalavimų.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Jei paaiškėja, kad Prekės turi defektų, atrodo arba veikia ne taip kaip deklaruota, Pardavėjas turi jas nemokamai pataisyti ar pakeisti naujomis. Gedimai atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų turi būti šalinami nemokamai per 28 kalendorines dienas, o nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos naujomis per 35 kalendorines dienas nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.1. Priėmimo perdavimo aktas;

6.1.2. Prekės vartojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba el. laikmenoje arba spausdinta.

6.1.3. Kalibravimo sertifikatai..

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomos Prekės gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

3. Prekės CE sertifikatai ar kiti lygiaverčiai dokumentai pateikiami pristatant prekes Pirkėjui.

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| 1. Prekės pavadinimas: Radijo stotelių matuoklis |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| 1.1. | RD analizatoriaus didelės galios RD įėjimas bandomajam įrenginiui prijungti |  |  |  |
| 1.1.1. | Maksimali leidžiama įėjimo galia (nepertraukiamo veikimo, kai aplinkos temp. neviršija +30 °C) | Ne mažiau kaip 100 W |  |  |
| 1.1.2. | Radijo dažnių sritis | nuo 0,1 MHz iki 3 GHz arba platesnė, apimanti nurodytą dažnių sritį |  |  |
| 1.1.3. | Jungties tipas | N tipo lizdas |  |  |
| 1.1.4 | Banginė varža | 50 Om |  |  |
| 1.1.5 | Stovinčios bangos koeficientas | ≤ 2 |  |  |
| 1.1.6 | Dinaminis diapazonas | ≥ 90 dB |  |  |
| 1.2. | RD analizatoriaus mažos galios RD įėjimas bandomajam įrenginiui prijungti |  |  |  |
| 1.2.1. | Maksimali leidžiama įėjimo galia | Ne mažiau, kaip 100 mW |  |  |
| 1.2.2. | Radijo dažnių sritis | nuo 0,1 MHz iki 3 GHz, arba platesnė, apimanti nurodytą dažnių sritį |  |  |
| 1.2.3. | Jungties tipas | N tipo lizdas |  |  |
| 1.2.4. | Banginė varža | 50 Om |  |  |
| 1.2.5 | Stovinčios bangos koeficientas | ≤ 2 |  |  |
| 1.2.6 | Dinaminis diapazonas | ≥ 90 dB |  |  |
| 1.3. | Radijo dažnių generatorius |  |  |  |
| 1.3.1. | Turi turėti galimybę perduoti signalą į didelės galios matavimo įėjimo jungtį ir į generatoriaus išėjimo jungtį |  |  |  |
| 1.3.2. | Signalo lygio neapibrėžtis generatoriaus išėjime | ≤ 2 dB |  |  |
| 1.3.3. | RD generatoriaus signalo lygis generatoriaus išėjimo jungtyje | nuo -110 dBm arba mažiau iki -30 dBm arba daugiau |  |  |
| 1.3.4. | RD generatoriaus signalo, perduodamo į didelės galios įėjimo jungtį, lygis | nuo -110 dBm arba mažiau iki -30 dBm arba daugiau |  |  |
| 1.3.5. | Generatoriaus išėjimo jungties tipas | N – tipo, lizdas |  |  |
| 1.3.6. | Banginė varža | 50 Om |  |  |
| 1.3.7 | Radijo dažnių sritis | nuo 0,1 MHz iki 3 GHz arba platesnė, apimanti nurodytą dažnių sritį |  |  |
| 1.4. | Garso dažnių generatoriai |  |  |  |
| 1.4.1. | Išėjimo impedansas | ≤ 4 Om |  |  |
| 1.4.2. | Jungties tipas | BNC lizdas |  |  |
| 1.4.3. | Išėjimų skaičius | 2 arba daugiau |  |  |
| 1.4.4 | Dažnių sritis | Nuo 20 Hz iki 20 kHz arba platesnė, apimanti nurodytą dažnių sritį |  |  |
| 1.4.5. | Dažnio skyra | ≤ 1 Hz |  |  |
| 1.4.6 | Išėjimo amplitudės lygis | Nuo 10 μV iki 5 V arba platesnis, apimantis nurodytą diapazoną |  |  |
| 1.4.7 | Nuolatinės srovės dedamoji | 0 V (t.y. neturi būti) |  |  |
| 1.4.8 | Amplitudinė skyra (RMS) | ≤ 10 μV |  |  |
| 1.5. | Garso dažnių analizatoriai |  |  |  |
| 1.5.1. | Įėjimo impedansas | 100 kΩ, ≤ 20 pF |  |  |
| 1.5.2. | Jungties tipas | BNC lizdas |  |  |
| 1.5.3. | Įėjimų skaičius | 2 arba daugiau |  |  |
| 1.5.4. | Dažnių sritis | Nuo 50 Hz iki 20 kHz arba platesnė, apimanti nurodytą dažnių sritį |  |  |
| 1.5.5. | Įėjimo amplitudės diapazonas | Nuo 50 μV iki 30 V arba platesnis, apimantis nurodytą diapazoną |  |  |
| 1.5.6. | Amplitudės skyra | ≤ 1 μV kai signalo lygis iki 1 mV; ≤ 0,1 % kai signalo lygis virš 1 mV |  |  |
| 1.6. | Signalo-ir-triukšmo bei iškraipymų santykio (SINAD) matuoklis |  |  |  |
| 1.6.1. | Dažnių sritis | Nuo 50 Hz iki 10 kHz arba platesnė, apimanti nurodytą dažnių sritį |  |  |
| 1.6.2. | Amplitudės diapazonas (RMS) | Nuo 10 mV iki 30 V arba platesnis, apimantis nurodytą diapazoną |  |  |
| 1.6.3. | Amplitudinė skyra | ≤ 0,1 dB |  |  |
| 1.6.4. | Matavimo juostos plotis | ≥ 20 kHz |  |  |
| 1.6.5 | Matavimų ribos | Nuo 1 dB iki 40 dB ar daugiau |  |  |
| 1.7. | Bendrų harmoninių iškraipymų (THD) matuoklis |  |  |  |
| 1.7.1 | Dažnių sritis | 50 Hz – 10 kHz, arba platesnė, apimanti nurodytą dažnių sritį |  |  |
| 1.7.2. | Matuojamo signalo lygis | 10 mV – 30 V, arba platesnis, apimantis nurodytą diapazoną |  |  |
| 1.7.3 | Matavimo dažnių juostos plotis | ≥ 20 kHz |  |  |
| 1.7.4 | Skiriamoji Geba | ≤ 0,01 % |  |  |
| 1.8. | Radijo dažnių matuoklis |  |  |  |
| 1.8.1. | Dažnių sritis | Nuo 0,1 MHz iki 3000 MHz arba platesnė, apimanti nurodytą dažnių sritį |  |  |
| 1.8.2. | Dažnių skyra | ≤ 1 Hz |  |  |
| 1.9. | Moduliuoto signalo deviacijos matuoklis |  |  |  |
| 1.9.1. | Matuojamų moduliacijos dažnių sritis | Nuo 0 Hz iki 95 kHz, arba platesnė |  |  |
| 1.9.2. | Skyra | ≤ 1 Hz |  |  |
| 1.10. | Spektro analizatorius |  |  |  |
| 1.10.1 | Dažnių sritis | Nuo 0,1 MHz iki 3000 MHz arba platesnė, apimanti nurodytą dažnių sritį |  |  |
| 1.10.2 | Detektoriai | RMS, Peak |  |  |
| 1.11 | Radijo stotelių matuoklio palaikomos moduliacijos rūšys bei duomenų perdavimo protokolai |  |  |  |
| 1.11.1 | Analoginės moduliacijos | AM, FM, SSB |  |  |
| 1.11.2 | Skaitmeninės moduliacijos | FSK, PSK |  |  |
| 1.11.3 | Protokolai | VoIP, POCSAG |  |  |
| 1.11.4 | Protokolų analizė | Bitų klaidų dažnio matavimas (bit error rate) |  |  |
| 1.12. | Papildomi reikalavimai |  |  |  |
| 1.12.1. | Sąsajos | LAN, GPIB |  |  |
| 1.12.2. | Kalibravimas | EN ISO/IEC 17025 akredituotas kalibravimas |  |  |
| 1.12.3. | Maitinimas | Iš 230 V AC maitinimo tinklo. Maitinimo šaltinis integruotas į matavimo prietaisą arba išorinis. |  |  |
| 1.12.4. | Maitinimo tinklo jungtis | EU tipo arba su adapteriu |  |  |