Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ HEMATOLOGINIŲ IR CRB TYRIMŲ ATLIKIMUI SU ANALIZATORIAUS PANAUDA PIRKIMO

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI

(nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

6. PASIŪLYMO KAINA

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Siūlomi kaina:

| Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Siūlomos pakuotės kaina, EUR su __ % PVM (PVM dydį įrašo tiekėjas) | Suma, EUR be PVM 36 mėn. | Suma, EUR su __ % PVM 36 mėn. (PVM dydį įrašo tiekėjas) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4*6 | 9=4*7 | 10 |
| 1. | Hematologiniai 5 Diff + CRP tyrimai | 48 000 vnt. | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui bei kontrolei atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| 1.2. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui bei kontrolei atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | x | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Reagentų ir papildomų priemonių bendra pasiūlymo kaina Eur: |  |  |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | x |

# Pasiūlymo kaina Eur (su PVM) žodžiais: 				_____

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________

6.7. Neįkainavus kurių nors prekių arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias prekes ar su jomis susijusias paslaugas pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

6.8. Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami 6.5. p. ir 7.1. p.  pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką  tyrimo atlikimą.

7. PASIŪLYMO PARAMETRAI

7.1. Siūlomas analizatorius panaudai turi gebėti atlikti atitikti 6.5. p. lentelėje nurodytus tyrimus ir atitikti šiuos techninius reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalaujami techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrų reikšmės su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* (failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris) Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | AUTOMATINIS 5 DALIŲ HEMATOLOGINIS ANALIZATORIUS 1 vnt. | /nurodyti analizatoriaus pavadinimą / |
| 2. | Matuojami parametrai: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, PDW, MPV, PCT, RDW-SD, RDW-CV, P-LCC, P-LCR, CRP monocitai (#, %), limfocitai (#, %), eozinofilai (#, %), neutrofilai (#, %), bazofilai (#, %), 3 histogramos, 1 leukocitų sklaidos diagrama arba lygiaverčiai parametrai Viso ne mažiau kaip 26 analitės |  |
| 3. | Matavimo metodai: Impedansas, tėkmės citometrija, Imunoturbidimetrinis metodas CRB matavimui. |  |
| 4. | Galimybė pasirinkti skirtingus matavimo režimus: CBC, CBC+DIFF, CRP, CBC+DIFF+CRP |  |
| 5. | Mėginio tūris CBC+DIFF ne daugiau kaip 25 μl kraujo. (be skiedimo) Mėginio tūris CBC+DIFF+CRP ne daugiau kaip 40 μl kraujo. (be skiedimo) |  |
| 6. | Matuojamų parametrų tikslumas (CV%) ne prastesnis nei: WBC ≤ 2.5% RBC ≤ 1.5% HGB ≤ 1.5% PLT ≤ 5% CRP ≤ 4% |  |
| 7. | Informaciniai pranešimai apie surastą patologiją. |  |
| 8. | Tyrimo atlikimo greitis ne mažiau 60 tyr./h CBC+DIFF+CRP |  |
| 9. | Galimybė aprašyti ne mažiau kaip 7 kraujo normas pagal amžių. |  |
| 10. | Automatinis reagentų informacijos įvedimas nuskaitant brūkšninį kodą ar kitu lygiaverčiu automatiniu būdu. |  |
| 11. | Mėginių identifikavimas 1. automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą; 2. suvedant mėginio informaciją klaviatūra rankiniu būdu. |  |
| 12. | Tyrimo atsakymo formoje turi būti šie paciento duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, lytis (užpildomi automatiškai nuskaičius brūkšninį kodą). Galimybė įvesti šiuos paciento duomenis ranka. |  |
| 13. | Reagentų informacija įvedama automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą ar lygiaverte duomenų įvedimo sistema. |  |
| 14. | Reagentų kiekio monitoringas (grafinis vaizdas) |  |
| 15. | Kontrolinio kraujo mėgintuvėlių identifikavimas atliekamas automatiškai nuskaitant brūkšninį kodą |  |
| 16. | Įvedami paciento duomenys: Vardas, pavardė, gimimo data, lytis (papildomai galima informacija - kraujo tipas, gydytojas) |  |
| 17. | Kokybės kontrolė XB, Levey-Jennings kreivės |  |
| 18. | Matuojamų parametrų liniškumas ne siauresnis kaip: WBC 0 – 300 (109/L) RBC 0 – 8.0 (1012/L) HGB 0,1 – 250 (g/L) PLT 0 – 3000(109/L) CRP 0.2 – 300 (mg/L) |  |
| 19. | Jungtis su laboratorine informacine sistema |  |
| 20. | Komplektacija: analizatorius, spausdintuvas, brūkšninio kodo skaitytuvas |  |
| 21 | Perduodami duomenys į LIS: išmatuoti rezultatai ir QC (papildomas pranašumas QC atveju) |  |
| 22 | Pavienių tyrimų atlikimas ir automatinis tyrimų atlikimas naudojant mėginių stovelius automatiniu mėginių krautuvu |  |
| 23 | Analizatorius techniškai tvarkingas, naujas arba naudotas. |  |
| 24 | Analizatoriaus atitikimas 98/79 (IVD) direktyvai |  |

*Dokumentaciją sudaro dokumentai, įrodantys siūlomų reagentų ir priemonių bei analizatoriaus (toliau - prekės) atitikimą techniniams parametrams, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų išsamus siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymas  pagal techninius parametrus. Visa informacija, pagrindžianti prekių atitikimą techniniams parametrams privalo būti originalo ir lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti ir pastebimai pažymėti - spalvotai paženklinti, ar nurodyti rodyklėmis, ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

Pastaba. Tiekėjas pildydamas techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

8.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |