Pirkimo sąlygų 1 priedas

ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKAVIMO MAŠINOS (TOLIAU – ĮRENGINYS / PREKĖ) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras | Parametro reikšmė | Siūlomos prekės techniniai parametrai (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape anglų kalba yra nurodytas parametras) bei nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | 1.1. Lanksčių endoskopų automatinis plovimas ir dezinfekavimas. |  |  |
| 2. | Konstrukcija | 2.1. Atskirai pastatoma; 2.2. Vienpusis modelis; 2.3. Endoskopų pakrovimas iš mašinos priekio ar viršaus. |  |  |
| 3. | Išoriniai įrenginio matmenys | 3.1. Aukštis ne daugiau kaip 2000 mm; 3.2. Plotis ne daugiau kaip 1300 mm; 3.3. Gylis ne daugiau kaip 900 mm. |  |  |
| 4. | Automatinė nuotėkio kontrolė | 4.1. Būtina. |  |  |
| 5. | Valdymo pulte pateikiama informacija, ne mažiau | 5.1. Pasirinktos programos pavadinimas; 5.2. Temperatūra 5.3 Likęs ciklo laikas; |  |  |
| 6. | Ciklo eigos indikatorius, schematiškai rodantis ciklo progresą, bei indikuojantis apie klaidas ir gedimus | 6.1. Būtina. |  |  |
| 7. | Plovimo – dezinfekavimo trukmė | 7.1. ≤ 60 min. |  |  |
| 8. | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu | 8.1. Būtina. |  |  |
| 9. | Termocheminei dezinfekcijai naudojami dezinfekantai | 9.1. Mašina paruošta darbui su glutaraldehido ir / arba su peracto rūgšties pagrindu veikiančiais dezinfekantais. 9.2. Dezinfekanto sunaudojimas 1 ciklui 220 ml ±10 proc. |  |  |
| 10. | Chemikalų siurbliai | 10.1. Ne mažiau nei 2. |  |  |
| 11. | Uždara vieta skirta ploviklio, dezinfektanto talpoms įrenginyje arba komplektuojamoje spintelėje | 11.1. Būtina. |  |  |
| 12. | „Išimamas” krepšelis/stalčius endoskopams / priedams talpinti (jei įrenginys pakraunamas iš priekio) | 12.1. Būtina, nemažiau nei 2. |  |  |
| 13. | Galimybė duris naudoti kaip padėklą pakrovimui/ iškrovimui (jei įrenginys pakraunamas iš priekio) | 13.1. Būtina. |  |  |
| 14. | Džiovinimo įrenginys | 14.1 Džiovinimo temperatūra ≤ 60 °C; 14.2 Galingumas ≤ 9,5 kW. |  |  |
| 15. | Komplektacija | 15.1. Plovimo – dezinfekavimo mašina; 15.2. Vandens ir kanalizacijos pajungimo detalių rinkinys; 15.3. Vandens paruošimo įranga, (į mašiną paduodamo vandens minkštinimo, atvirkštinės osmozės ir filtravimo sistema), jei nurodo gamintojas; 15.4. Ploviklio, dezinfekcinio tirpalo, aktyvatoriaus (jei įrenginiui privaloma) komplektas ne mažiau nei po 4,5 litrus. 15.5. Pajungimai endoskopų plovimui - dezinfekavimui, tinkantys prie įstaigoje turimų gamintojo Olympus endoskopų. 15.6. Kitos reikalingos priemonės ir priedai nurodyti pagal gamintoją. |  |  |
| 16. | Elektros matinimas | 16.1 ≤ 400 V, 50/60 Hz |  |  |
| 17. | Vandens pajungimas | 17.1 Jungtis šaltam vandeniui, jungtis karštam vandeniui (jei to reikalauja siūloma mašina), jungtis dimeniralizuotam vandeniui (jei to reikalauja siūloma mašina). |  |  |
| 18. | Tiesioginis pajungimas prie oro ventiliacijos sistemos | 18.1. Jungtis pajungimui prie ventiliacijos sistemos, ne didesnė nei DN50 (jei to reikalauja gamintojas). |  |  |
| 19. | Pajungimo adapteriai esamiems Olympus gamintojo endoskopams | 19.1. Gastroskopai GIF-Q165; 19.2. Gastroskopai GIF-H185; 19.3. Kolonoskopai CF-H185L. |  |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus (lietuvių arba anglų kalba), įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti (spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos aukščiau esančioje lentelėje).

1.2. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių.

1.3. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1.3.1. Mokymai ≥ 4 specialistų;

1.3.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.

1.4. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

1.5. Tiekėjams leidžiama pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.).