## Sheet1
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS MEDICINOS PRIEMONĖS
2025 m. d. Nr. TS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Specifikacijos
1 | Dėžutė vaistams dienai | 1. Dėžutė plastikinė, lengvai atidaroma ir uždaroma. 2. Suskirstyta į ne mažiau, kaip 4 skyrelius: rytui, dienai, vakarui, nakčiai ir pageidautina papildomas skyrelis vaistų naudojimui tik pagal poreikį.
2 | Ausies plovimo prietaisas ir priemonės
2.1 | Ausies plovimo prietaisas | 1. Skirtas pašalinti iš ausų sieros kamščius, daugkartinio naudojimo. 2. Mobilus, veikiantis nuo įkraunamo akumuliatoriaus ar išorinio energijos šaltinio 3. Reguliuojamas galingumas. 4. Įjungimo/ išjungimo valdymas kojinio pulto pagalba. 5. Keičiami vienkartiniai antgaliai. 6. Greitas dezinfekcijos ciklas ir paruošimas kitam pacientui 10-15 min. 7. Komplekte turi būti: plovimo prietaisas, kroviklis, kojinis įjungimo pultas. 8. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
2.2 | Antgaliai ausies plovimo prietaisui, vienkartiniai | 1. Turi tikti siūlomam ausies plovimo aparatui. 2. Vienkartiniai.
2.3 | Tabletės ausies plovimo prietaisui, dezinfekcinės | 1. Turi tikti siūlomam ausies plovimo prietaisui. 2. Turi būti tinkamos naudoti pagal prietaiso priežiūros reikalavimus ir instrukcijas.
3 | Rėmelis bandomasis su Tabo schema | 1.Skirtas ne mažiau 5 poroms 38 mm diametro bandomųjų lęšių; 2.Tarpvyzdinis atstumas reguliojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 48 iki 80 mm; 3. Vertex atstumo (tarp ragenos ir lęšio) matavimo galimybė; 4. Reguliuojama lęšio astigmatizmo ašis - sklandus optinės ašies pasukimas rėmo viduje 360 °; 5. Ašinis kalibravimas kiekviename objektyve: kairysis dalijimo diskas: 120° ～0°～135 °, dešinysis: 45° ～180° ～60 °, ašinis poslinkis ≤ 5°; 6. Reguliuojamas kojelių ilgis, nuolydis. Kojelės padengtos minkšta medžiaga. 7. Reguliuojama nosies pagalvėlės padėtis ir aukštis, nosies atramėlė pagaminta iš minkštos, hipoalerginės medžiagos. 8. Garantija ne mažiau 24 mėn.
4 | Juostelė juosmens apimties matavimo | 1. Juostelės ilgis ne mažiau kaip 150 cm. 2. Gradavimas kas 1 cm. 3. Supakuota plastikiniame dėkle. 4. Mygtukas su automatiniu juostelės įtraukimu.
5 | Stovas infuzijoms | 1. Stovas - tvirtas, mobilus. 2. Stovo pagrindas su ne mažiau kaip 4 antistatiniais manevringais ratukais dengtais guma ir besisukančiais apie savo ašį (360°), mažiausiai du iš jų – su stabdžiais (fiksuojami). 3. Stovo pagrindo konstrukcija metalinė. 4. Laikikliai - kabliai, nemažiau 2 vnt. Maksimalus išlaikomas svoris vienam kabliui ne mažiau 1 kg. 5. Stovas ir kabliai turi būti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms. 6. Stovo aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 120 cm - 200 cm. 7. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.
6 | Infuzinių skysčių šildytuvas (krepšys) | 1. Skirtas infuzinių tirpalų ir skysčių pašildymui. 2. Talpina ne daugiau kaip 2 vieno litro infuzinio tirpalo butelius. 3. Maitinimas: 12 V nuo bet kokio tipo automobilio. 4. Krepšys turi palaikyti 38° (±2°) C temperatūrą. 5. Infuzinis tirpalas lašinamas tiesiogiai iš krepšio. 6. Krepšio išmatavimai 250 (20) mm x 150 (10) mm x 330 (20) mm. 7. Krepšio svoris ne didesnis kaip 1,5 kg. 8. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
7 | Priemonės intraosalinės prieigos:
7.1 | Intraosalinė šaudyklė | 1.Integruotas ličio jonų akumuliatorius. 2. Galimas gręžimų skaičius ne mažiau nei 500 kartų. 3. Šviesinė indikacija parodanti akumuliatoriaus išsikrovimą. 4. Svoris ne daugiau 500 gr. 5. Kompaktiškas ir tvirtas dėklas. 6. Garantija ne mažiau 24 mėn.
7.2 | Intraosalinių adatų rinkinys | 1. Pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2. Adatos storis ne daugiau kaip 1,8 mm. 3. Adatos dviejų skirtingų ilgių. 4. Adatos turi būti su gylio žymenimis. 5. Sudėtyje nėra latekso. 6. Būtinas adatos stabilizatorius prie paciento kūno. 7. Rinkinį sudaro: adata, infuzijos jungtis, apsauga panaudotai adatai, adatos stabilizavimo tvarstis. 8. Adatos steriliai įpakuotos. Pakuotėje ne mažiau 5 vnt. adatų.
8 | Knyga spalvų skyrimui nustatyti | Knygą sudaro ne mažiau kaip 14 skirtingų paveikslėlių. Knygos viršelis ir puslapiai turi būti iš kieto popieriaus.
9 | Mentelė akiai pridengti | Mentelė skirta pridengti akį atliekant regėjimo aštrumo tyrimą. Pagaminta iš balto plastiko.
10 | Netuvai kaušiniai | 1. Skirti saugiai perkelti/imobilizuoti sužeistąjį. 2. Konstrukcija: pagaminti iš dviejų atskirų dalių, kurios tarpusavyje susijungia pakišus jas po pacientu. 3. Rėmas pagamintas iš aliuminio arba plastiko. 4. Neštuvų ilgis reguliuojamas pagal paciento ūgį ne siauresnėse ribose kaip 160-200 cm. 5. Maksimali apkrova ne mažiau 150 kg. 6. Susilanksto transportavimui/saugojimui. 7. Laidus rentgeno spinduliams. 8. Svoris ne didesnis nei 7,5 kg; 9. Neštuvų paviršius lengvai valomas. 10. Komplektacijoje 3 imobilizacijos diržai su greitomis sagtimis; 11. Garantija ne mažiau 24 mėn.
11 | Mažoji stuburo fiksavimo lenta | 1. Skirta greitam ir paprastam pacientų su įtariama stuburo trauma imobilizavimui. 2. Prekės komplektacija: atrama galvai ir ne mažiau kaip 3 (trejais) fiksavimo diržais. 3. Prekės matmenys (ilgis ir plotis): ne mažiau kaip 80 cm ilgis x 40 cm plotis, ne daugiau kaip 82 cm ilgis x 44 cm plotis. 4. Lentos storis: ≥ 1,5 cm. 5. Svoris: ne daugiau kaip 3,2 kg 6. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
12 | Ištraukimo įrenginys (Kendrix) | 1. Skirtas paciento imobilizavimui. Imobilizuoja liemenį, galvą ir kaklą. 2. Turi būti rankenos, skirtos suimti pacientą ir jį ištraukti iš uždarų erdvių. 3. Įrenginys su spalvomis pažymėtais dirželiais ir sagtimis. 4. Laidus rentgeno spinduliams. 5. Komplektacijoje turi būti: 5.1. Galvos dirželiai, ne mažiau 2 vnt. 5.2. Dėklas. 6. Garantija ne mažiau 24 mėn.
13 | Maišas mirusiųjų kūnų gabenimui | 1. Vienkartinis mirusiųjų kūnų maišas. 2. Pagamintas iš nailono (polivinilacetato) ar lygiavertės medžiagos. 3. Nepermatomas, nepralaidus skysčiams, lengvai užtraukiamas per visą ilgį vienu arba dvigubu užtrauktuku. 4. Išlaiko svorį ne mažiau kaip 135 kg. 5. Matmenys: 90 ( ±10) cm x 220 cm ( ±20) cm. 6. Ne mažiau kaip dvi rankenos abiejuose maišo galuose.
14 | Inklinometras, mechaninis | 1. Skirtas judesių diapozonui matuoti (kaklo, pečių, alkūnės, riešo, klubo, kelio, kulkšnies ir stuburo lenkimo, tiesimo, sukimosi judesiams matuoti). 2. Mechaninis, nešiojamas. 2. Skalė ne siauriau kaip nuo 0° iki 360°. 3. Apsauginis nešiojimo dėklas. 4. Garantija ne mažiau 24 mėn.
15 | Vonelė parafino su priedais:
15.1 | Vonelė parafino | 1. Skirta profesionaliam naudojimui, siekiant sumažinti rankų raumenų ar sąnarių skausmus ir kitus nemalonius simptomus, bei stimuliuoti kraujotaką. 2. Temperatūros reguliavimas ne siauresnėse ribose nei 40 - 60 °C, termometras skaitmeninis. 3. Parafino ištirpinimas ne ilgiau kaip 3 val. 4. Išoriniai matmenys: ne daugiau nei 60 cm x 35 cm x 50 cm. 5. Maitinimas: iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60Hz. 6. Komplektacija: 6.1. Ne mažiau kaip 2,5 kg granuliuoto bekvapio parafino. 6.2. Ne mažiau kaip 5 poros šilumą laikančių pirštinių. 7. Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
15.2 | Parafinas medicininis | 1. Skirtas medicininėms parafino vonelėms, bekvapis. 2. Supakuotas atskiromis pakuotėmis.
16 | Kėdė gydytojo | 1. Skirta įvairių sričių gydytojams (tame tarpe odontologams). 2. Lengvai stumdoma, ne mažiau kaip 5 ratukų su lanku kojų atramai. 3. Kėdės atlošas figūrinis, su alkūnės padėjimo atlošu iš vienos pusės. 4. Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimas yra rankinis. Aukštis reguliuojamas 3 diapozonais: - nuo 47 cm iki 60 (±1) cm. - nuo 54 cm iki 73 (±1) cm. -nuo 61 cm iki 80 (±1) cm. 5. Sėdima dalis sukasi aplink savo ašį. Sėdimosios dalies diametras 40 (±2) cm. 6. Paviršius medicininės paskirties dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. Galimybė pasirinkti spalvą iš ne mažiau kaip 5 variantų. 7. Garantinis laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėn.
17 | Kėdė balno formos | 1. Kėdė gydytojui odontologui, balno formos, dviejų dalių (kėdės sėdimoji dalis padalinta į dvi dalis). 2. Skirta naudoti vyrams. 3. Laisvai stumdoma, ne mažiau kaip 5 ratukų. 4. Reguliuojamas sėdynės plotis. 5. Kėdės aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribos kaip 66-92 cm. 5. Dirbtinės odos, lengvai valoma, dezinfekuojama. 6. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvos variantų. 7. Maksimali kėdės apkrova ne mažiau 110 kg. 8. Garantija ne mažiau 24 mėn.
18 | Lova procedūrinė | 1. Skirta bendrajai paciento apžiūrai atlikti. 2. Gulimas paviršius iš dviejų dalių. 3. Rankiniu būdu reguliuojamas galvos atramos pasvirimo kampas, ne siauresnėse kaip 0⁰-30⁰ ribose. 4. Rėmo konstrukcija pagaminta iš plieno arba lygiavertės medžiagos, atspari korozijai, braižymui, dezinfekcinėms medžiagoms. 5. Lovos kojos papildomai sutvirtintos skersiniais išilgai lovos ilgio arba pločio. 6. Lovos gultas padengtas medicininės paskirties dirbtine oda, atsparia plovimui ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 7. Su vienkartinio patiesalo laikikliu. 8. Lovos matmenys: ilgis 200 (±10 ) cm x plotis 60 (±5) cm x aukštis (60±5) cm. 9. Maksimali apkrova ne mažiau 180 kg. 10. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvos variantų. 11. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.
19 | Kėdė sukama | 1. Skirta medicinos personalui, be porankių. 2. Ne mažiau kaip 5 ratukų su lanku kojų atramai. 3. Sėdynė apvali (tabletės tipo), apmušalas besiūlis, atsparus valymo priemonėms. 4. Kėdės aukštis reguliuojamas ne siauriau nei 52-67 cm. 5 Garantija ne mažiau 24 mėn.
20 | Otorinooftalmoskopas | 1. Prietaisas skirtas akių ir ausų apžiūrai. 2. Komplektacija ne mažiau, kaip: 2.1. Otoskopas su daugkartinio naudojimo ausų spekulėmis, ne mažiau 3 skirtingų dydžių. 2.2. Oftalmoskopas. Dioptrijos ne siauresnėse ribose, kaip -20D iki +20D. 2.3. Nosies skėtiklis, 1 vnt. 2.4. Gerklų veidrodėliai, 2 vnt. 2.5. Špatelio laikiklis, 1 vnt. 2.6. Lenktas šviesolaidis, 1 vnt. 2.7. Rankena, 1 vnt. 2.8. Pakrovimo stotelė ir USB pakrovimo kabelis arba maitinimas nuo baterijų ne mažiau, kaip 10 valandų. 2.9. Kietas dėklas ar plastikinė dėžutė skirta laikymui ir transportavimui. 3. Garantija ne mažiau kaip 24 mėnesiai.
21 | Ausų varnelės otoskopui | Turi tikti otoskopui Sigma F.O (31584). Reikalingi dydžiai: Ø 2,5 mm, Ø 4 mm, daugkartinės, autoklavuojamos.
22 | Staliukas, instrumentinis | 1. Skirtas medicininiams instrumentams padėti chirurginių manipuliacijų metu. 2. Stalviršis ir korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno ne žemesnės kaip AISI304 klasės pagal EN 1.4301 arba lygiavertės medžiagos. 3.Nemažiau kaip 3 atramos su ratukais. Ratukų diametras 5 (±3) cm. Bent dvieji ratukai turi būti stabdžiais. 4. Aukštis reguliuojamas pedalu, su hidrauliniu, ar dujiniu mechanizmu ne siauresniame intervale kaip 95-120 cm. 5. Stalviršio matmenys, ilgis 80 cm (±10 cm) x plotis 53 cm (±7 cm). 6. Sukasi aplink savo ašį ne mažiau kaip 180°. 7. Atlaikoma apkrova, ne mažiau kaip 20 kg. 8. Garantijos laikotarpis, ne mažiau 24 mėn.
23 | Lempa apžiūrai | 1. Skirta bendrai paciento apžiūrai atlikti. 2. Ant mobilaus stovo su ne mažiau 4 ratukais. 3. Apšvietimo tipas - šviesos diodų (LED), šviesos intensyvumas vienodas lempos pakraščiuose ir viduryje. 4. Turi būti lanksti alkūnė nukreipti šviesos spindulius į apžiūros lauką. 5. Šviesos intensyvumas 50 cm atstume ne mažiau 35000 lux. 6. Spalvos temperatūra ne siauresniame diapozone kaip 4000-6000 K. 7. Lempos aukštis ne mažiau 70 cm, lempos gaubto diametras ne mažiau 7 cm. 8. Svoris – ne daugiau 5 kg. 9. Maitinimas 220V, 50 Hz 10. Uždaras lempos korpusas, visi laidai ir kabeliai (išskyrus kabelį, lempos pajungimui į tinklą) sumontuoti lempos viduje, lempos paviršius atsparus dezinfekcinėms priemonėms. 11. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.
24 | Tacelė kvadrato formos | Pagaminta iš nerūdijančio plieno, kvadrato formos. Matmenys: 20 cm (±2 cm) x 10 cm (±2 cm) x 2 cm (± 0,5cm). Indą galima sterilizuoti.
25 | Laringoskopo rinkinys, taktinis | 1. Skirtas naudotis ekstremaliomis aplinkos sąlygomis. 2. Komplektacijoje: 2.1. Laringoskopo rankena, atsapri vandeniui bei dulkėms. 2.3. Laringoskopo mentė Miller tipo, dydis 3, vienkartinė, ne mažiau 1 vnt. 2. 4. Laringoskopo mentė Mac tipo, dydis 3, vienkartinė, ne mažiau 1 vnt. 2.5. Kišeninis žibintuvėlis. 2.6. Maitinimo elementai. 2.6. Maišelis medžiaginis, laringoskopui sudėti su kiekvienai priemonei skirta vieta.
26 | Lempa baktericidinė, uždaro tipo | 1. Paskirtis - Baktericidinė lempa su UV spindulių šaltiniu (-iais), skirta patalpų oro antibakteriniam poveikiui, uždaro tipo. 2. Tvirtinimas: 2.1. Ant mobilaus stovo; 2.2. Stovas su stovėjimo stabdžiais. 3. Lempos padėtis vertikali. 4. UV spindulių šaltinis (-ai): 4.1. UV lempa (-os); 4.2. Lempos (-ų) bendra darbinė galia ≥ 60 W 5. Lempos darbinis resursas nemažiau 8000 val. 6. Veikimas - nepertraukiamas, turi turėti veikimo laikmatį. 7. Veikimo principas - su priverstine oro cirkuliacija (su ventiliatoriumi (-iais). 8. Naudojimas - galima naudoti patalpoje esant žmonėms. 9. Oro srautas - ne mažiau kaip 100 m3/val. 10. Darbo režimas - ne mažiau kaip 8 valandos nepertraukiamo darbo. 11. Maitinimas - Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. 12. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.
27 | Vežimėlis aparatūrai | 1. Medicininis staliukas su 2 įgilintomis lentynėlėmis. 2. Papildomi vamzdiniai borteliai virš lentynų. 3. Dvi stūmimo rankenos iš abiejų vežimėlio galų. 4. Mobilus, manevringas su 4 ratukais ( ne mažiau kaip 2 iš jų su stabdžiais). 5. Rėmo konstrukcija vientisa nerūdijančio plieno (be sujungiamųjų elementų), paviršiai ir konstrukcija turi būti plaunami, atsparūs dezinfekcinių medžiagų poveikiui. 6. Atlaikoma apkrova ne mažiau 30 kg. 7. Vežimėlio matmenys : ilgis 80 (±5) cm, plotis 50 (±3) cm, aukštis 90 (±5) cm. 8. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėn.
28 | Volelis pozicionavimui su medvilniniu užvalkalu | 1. Pagamintas iš porolono 2. Su nuimamu užvalkalu. Užvalkalas skalbiamas. 3. Dirbtinės odos, su užtrauktu. 4. Volelio ilgis 40(±2) cm, diametras 15 (±2) cm. 5. Garantija ne mažiau 24 mėn.
29 | Termometras, elektroninis | 1. Gali matuoti temperatūrą oraliniu, aksiliariniu ir rektaliniu būdu. 2. Su metrologine patikra, atlikta Lietuvoje, kuri privalo galioti ne mažiau kaip 12 mėn. Pateikti patikros liudijimo sertifikato kopiją. 3. Garsinis signalas, paskutinio matavimo atmintis. 4. Minimali matavimo trukmė - ne ilgiau kaip 60 s, maksimali ne ilgiau kaip 180 s. 5. Skaitmeninis LCD ekranas. 6. Valdomas vienu mygtuku. 7. Nepralaidus skysčiams ir atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. 8. Matavimo ribos ne siauresnės 32⁰C – 42⁰C, matavimo tikslumas kas 0,1⁰C ne siauresniame diapozone kaip 35,5⁰C – 40⁰C . 9. Komplektacijoje kartu su keičiamais elementais. 10. Nelankstus. 11. Su apsauginiu dėklu ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba. 12. Garantinis laikotarpis ne mažiau 24 mėnesių.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
5. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
8. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.