## Lapas1
Teikiama CVP IS priemonėmis
DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ PATEIKTUS PASIŪLYMUS PO ATLIKTOS IŠANKSTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS
VIENKARTINIŲ MEDICININIŲ PRIEMONIŲ PIRKIMUI
Techninės specifikacijos Eil. Nr. | Perkančiosios organizacijos reikalavimas techninėje specifikacijoje | Tiekėjas Nr.1 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.2 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.3 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.4 siūlomi pakeitimai | Tiekėjas Nr.5 siūlomi pakeitimai | Priimti sprendimai dėl techninės specifikacijos
7. | Adata punkcinė
7.1. | Adata punkcinė
7.1.1. | 14G 2,1mmx80mm (±0,2mm) | Prašome suteikti paklaidą pažymint: 14G 2,1mm (±0,2mm)x80mm (±0,2mm) |  |  |  |  | Keičiame: ,,14G 2,1mm (±0,2mm) x 80mm (±0,2mm)"
7.1.2. | Vienkartinė, sterili
8. | Adata spinalinė
8.1. | Adata spinalinė
8.1.1. | 20G Quincke tipo
8.1.2. | 0,9 x 88-90mm | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
8.1.3. | Sterilios, vienkartinės
8.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
8.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
9. | Adata spinalinė
9.1. | Adata spinalinė
9.1.1. | 22G Quincke tipo
9.1.2. | 0,7 x 40-45mm | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
9.1.3. | Sterilios, vienkartinės
9.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
9.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
10. | Adata spinalinė
10.1. | Adata spinalinė
10.1.1. | 22G Quincke tipo
10.1.2. | 0,7 x 70-75mm | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
10.1.3. | Sterilios, vienkartinės
10.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
10.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
11. | Adata spinalinė
11.1. | Adata spinalinė
11.1.1. | 22G Quincke tipo
11.1.2. | 0,7 x 88-90mm (±2mm) | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
11.1.3. | Sterilios, vienkartinės
11.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
11.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
12. | Adata spinalinė
12.1. | Adata spinalinė
12.1.1. | 22G Quincke tipo
12.1.2. | 0,80 x 120mm (±2mm) | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
12.1.3. | Sterilios, vienkartinės
12.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
12.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
13. | Adata spinalinė
13.1. | Adata spinalinė
13.1.1. | G25 Quincke tipo
13.1.2. | 0,5 x 88-90mm su introduseriu (pravedėju) | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
13.1.3. | Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės
13.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
13.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
14. | Adata spinalinė
14.1. | Adata spinalinė
14.1.1. | G25 Quincke tipo
14.1.2. | 0,5 x 120mm (± 2mm) su introduseriu (pravedėju) | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
14.1.3. | Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės
14.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
14.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
15. | Adata spinalinė
15.1. | Adata spinalinė
15.1.1. | G26 Quincke tipo
15.1.2. | 0,40-0,45 x 88- 90mm su introduseriu (pravedėju) | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
15.1.3. | Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės
15.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
15.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
16. | Adata spinalinė
16.1. | Adata spinalinė
16.1.1. | G26 Quincke tipo
16.1.2. | 0,45-0,5 x 120mm (± 2mm) su introduseriu (pravedėju) | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
16.1.3. | Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės
16.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
16.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
17. | Adata spinalinė
17.1. | Adata spinalinė
17.1.1. | G27 Quincke tipo
17.1.2. | 0,40-0,45 x 88-90mm su introduseriu (pravedėju) | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
17.1.3. | Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės
17.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
17.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
18. | Adata spinalinė
18.1. | Adata spinalinė
18.1.1. | G27 Quincke tipo
18.1.2. | 0,45-0,5 x 120mm (± 2mm) su introduseriu (pravedėju) | Palikti adatos storį tik G, o ilgį nurodyti mm. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
18.1.3. | Neturinčios latekso komponentų. Sterilios, vienkartinės
18.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
18.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
20. | Adata spinalinė
20.1. | Adata spinalinė
20.1.1. | 21G 0,80 x 120mm (±2mm) | 21G(±1G) x 120mm (±2mm). Palikti adatos storį tik G. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
20.1.2. | Sterilios, vienkartinės
20.1.3. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
20.1.4. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
23. | Adata spinalinė
23.1. | Adata spinalinė
23.1.1. | 21G 0,80 x 120mm (±2mm) | 21G(±1G) x 120mm (±2mm). Palikti adatos storį tik G. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
23.1.2. | Sterilios
23.1.3. | Vienkartinės
23.1.4. | Skaidria elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjova
23.1.5. | Prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatorius gerai matomas
24. | Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflektoriais
24.1. | Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflektoriais
24.1.1. | Su laidu, sterili, vienkartinė
24.1.2. | Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga
24.1.3. | Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui
24.1.4. | Turi formos UG žymeklius, kurie yra išdėstyti segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje
24.1.5. | 22G 0,7x 50mm ( ± 2mm) | Palikti adatos storį tik G. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
25. | Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflektoriais
25.1. | Adata nervinių rezginių anestezijai su UG reflektoriais
25.1.1. | Su laidu, sterili, vienkartinė
25.1.2. | Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga
25.1.3. | Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui
25.1.4. | Turi formos UG žymeklius, kurie yra išdėstyti segmentais (trumpas, trumpas, ilgas) aplink adatos ašį distalinėje adatos dalyje, ne mažiau 20mm ilgio atkarpoje
25.1.5. | 22G 0,7 x 80-100mm ( ± 2mm) | Palikti adatos storį tik G. |  |  |  |  | Nekeičiame: pagal metrinę skalę tai yra nurodytas būtinas adatos išorinis diametras
26. | Adata nervinių rezginių anastezijai su UG reflektoriais
26.1. | Adata nervinių rezginių anastezijai su UG reflektoriais
26.1.1. | Be laido, sterilios, vienkartinės
26.1.2. | Adatos stiebas padengtas izoliacine medžiaga.
26.1.3. | Su integruota prailginimo linija vaistų suleidimui
26.1.4. | Turi X formos arba Cornerstone tipo UG žymeklius
26.1.5. | 20Gx100mm (±2mm) | 20Gx100mm (±20mm) ARBA 20G(±1G)x100mm |  |  |  |  | Nekeičiame: reikalinga adata 20G, todėl dydžio keisti negalime, o įrašius paklaidą 20mm būtų gauta adata per trumpa, nes reikalinga nurodyto ilgio.
27. | Adata vienkartinė
27.1. | Adata vienkartinė
27.1.1. | Dydis 18G 1,2 40x90 mm (±2mm) | Prašau patikslinti, koks yra adatos ilgis (40mm ar 90mm)? Standartinis 18G adatos ilgis yra 40±2mm |  |  | Dydis 18G, 0,9 mm x 40 mm (±2 mm) |  | Keičiame: ,,Dydis 18G 1,2mm x 40mm (±2mm)"
27.1.2. | Vienkartinės, sterilios
27.1.3. | Spalva koduotas antgalis atitinkantis atskirus dydžius
27.1.4. | Pagamintos iš nerūdijančio plieno
27.1.5. | Supakuotos ne daugiau kaip po 100vnt.
29. | Adata vienkartinė
29.1. | Adata vienkartinė
29.1.1. | Dydis 20G 0,9x40-90 mm (±2mm) | Prašau patikslinti, koks yra adatos ilgis (40mm ar 90mm)? Standartinis 20G adatos ilgis yra 0.9x40±2mm. |  |  | Dydis 20G, 0,9 mm x 40 mm arba 0,9 mm x 25 mm |  | Keičiame: ,,Dydis 20G 0,9mm x 40mm (±2mm)"
29.1.2. | Vienkartinės, sterilios
29.1.3. | Spalva koduotas antgalis atitinkantis atskirus dydžius
29.1.4. | Pagamintos iš nerūdijančio plieno
29.1.5. | Supakuotos ne daugiau kaip po 100vnt.
39. | Drenai silikoniai
39.1. | Drenai silikoniai
39.1.1. | CH15 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio
39.1.2. | Sterilus, vienkartinis
39.1.3. | Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį
39.1.4. | Ne mažiau 2 gylio žymos | Siūlome išimti šį punktą: Ne mažiau 2 gylio žymos |  |  |  |  | Nekeičiame: Reikalingi silikoniniai drenai su atžymos įvedimo gyliui stebėti
39.1.5. | Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm
40. | Drenai silikoniai
40.1. | Drenai silikoniai
40.1.1. | CH18 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio
40.1.2. | Sterilus, vienkartinis
40.1.3. | Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį
40.1.4. | Ne mažiau 2 gylio žymos | Siūlome išimti šį punktą: Ne mažiau 2 gylio žymos |  |  |  |  | Nekeičiame: Reikalingi silikoniniai drenai su atžymos įvedimo gyliui stebėti
40.1.5. | Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm
41. | Drenai silikoniai
41.1. | Drenai silikoniai
41.1.1. | CH21 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio
41.1.2. | Sterilus, vienkartinis
41.1.3. | Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį
41.1.4. | Ne mažiau 2 gylio žymos | Siūlome išimti šį punktą: Ne mažiau 2 gylio žymos |  |  |  |  | Nekeičiame: Reikalingi silikoniniai drenai su atžymos įvedimo gyliui stebėti
41.1.5. | Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm
42. | Drenai silikoniai
42.1. | Drenai silikoniai
42.1.1. | CH24 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio
42.1.2. | Sterilus, vienkartinis
42.1.3. | Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį
42.1.4. | Ne mažiau 2 gylio žymos | Siūlome išimti šį punktą: Ne mažiau 2 gylio žymos |  |  |  |  | Nekeičiame: Reikalingi silikoniniai drenai su atžymos įvedimo gyliui stebėti
42.1.5. | Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm
43. | Drenai silikoniai
43.1. | Drenai silikoniai
43.1.1. | CH27-28 dydžio, 50cm (± 2cm) ilgio
43.1.2. | Sterilus, vienkartinis
43.1.3. | Rentgenokontrastinė juostelė per visą dreno ilgį
43.1.4. | Ne mažiau 2 gylio žymos | Siūlome išimti šį punktą: Ne mažiau 2 gylio žymos |  |  |  |  | Nekeičiame: Reikalingi silikoniniai drenai su atžymos įvedimo gyliui stebėti
43.1.5. | Perforacijos ilgis ne daugiau 12 cm
44. | Vamzdeliai silikoniniai
44.1. | Vamzdeliai silikoniniai
44.1.1. | Nesterilūs
44.1.2. | Dydis 6mm x 10mm (±0,5mm) |  |  | Tikslinti paklaidą ±1mm |  |  | Nekeičiame: nustačius 1mm paklaidą gautume tą patį produktą tiek 44, tiek 45 pirkimo dalyse, o ligoninei reikalinga nurodytų dydžių vamzdeliai.
44.1.3. | Pagaminta iš skaidraus silikono
44.1.4. | Rulone 25 m (±5m) |  |  | Tikslinti ne daugiau nei 25 m, taip nebus ribojamas konkurencingumas |  |  | Keičiame: ,,Rulone ne daugiau kaip 25m"
45. | Vamzdeliai silikoniniai
45.1. | Vamzdeliai silikoniniai
45.1.1. | Nesterilūs
45.1.2. | Dydis 6mm x 9mm (±0,5mm) |  |  | Tikslinti paklaidą ±1mm |  |  | Nekeičiame: nustačius 1mm paklaidą gautume tą patį produktą tiek 44, tiek 45 pirkimo dalyse, o ligoninei reikalinga nurodytų dydžių vamzdeliai.
45.1.3. | Pagaminta iš skaidraus silikono
45.1.4. | Rulone 25 m (±5m) |  |  | Tikslinti ne daugiau nei 25 m, taip nebus ribojamas konkurencingumas |  |  | Keičiame: ,,Rulone ne daugiau kaip 25m"
52. | Kateteriai intraveniniai saugūs
52.1. | Kateteriai intraveniniai saugūs
52.1.1. | Steriliūs, pagaminti iš poliuretano.
52.1.2. | Papildoma anga injekcijoms yra tvirtinimo sparnelių geometriniame centre | Siūlome išimti šį punktą, nes jis riboja konkurenciją, nes tokią prekę gali pasiūlyti tik vienas gamintojas |  |  |  |  | Keičiame: ,,Papildoma anga injekcijoms"
52.1.3. | Turi turėti vožtuvą
52.1.4. | Trijų krypčių adatos ašmenys, konusinis ir užapvalintas kateterio galas
52.1.5. | Kateteris į sparnelius turi būti įpresuotas, o ne įklijuotas.
52.1.6. | Silikonizuotas arba silikonizuotu galu
52.1.7. | Su 3-4 rentgeno kontrastinėmis juostelėmis
52.1.8. | Saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkotį apgaubiant metaline kabute. | Siūlome pridėti papildomai vieną žodį: Saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkotį apgaubiant metaline arba plastikine kabute. |  |  |  |  | Keičiame: ,,Saugumo sistema turi aktyvuotis savaime, ištraukus adatą, adatkotį apgaubiant metaline arba plastikine kabute"
52.1.9. | 18G, 20G, 22G ir 24G (pasirinktinai užsakymo metu)
53. | Kateteris arterijų punkcijai
53.1. | Kateteris arterijų punkcijai
53.1.1. | Sterilus
53.1.2. | Vienkartinis
53.1.3. | Skirtas arterijos punkcijai pagal Seldingerio metodiką
53.1.4. | Pagamintas iš FEP arba lygiavertės medžiagos
53.1.5. | Nepirogeniškas, netoksiškas
53.1.6. | Punkcinė adata 0,95mm x 50mm (±0,1mm) |  |  | Tikslinti, kad punkcinė adata ne mažiau 18G, nes dabar aprašytas konkretus gamintojas |  |  | Nekeičiame: ligoninei reikalingas kateteris 20G dydžio su nurodyto dydžio punkcine adata ir styga.
53.1.7. | Kateteris 20G x 80mm (±0,1mm) |  |  | Tikslinti, CH 9 ar CH12 ar CH15 nes dabar aprašytas konkretus gamintojas
53.1.8. | Styga 35-0,025ʺ |  |  | Tikslinti styga neilgesnė nei 800 mm, nes dabar aprašytas konkretus gamintojas
53.1.9. | Su integruotu atbulinės tėkmės vožtuvu, su Luer Lock arba lygiaverte jungtimi
55. | Kateteris Trokar tipo su trokaru
55.1. | Kateteris Trokar tipo su trokaru |  |  | Patikslinti ar su atviru ar su uždaru galu
55.1.1. | CH16
55.1.2. | Su metaliniu trokaru | [5 empty] | Keičiame: ,,Su metaliniu trokaru, atviru galu"
55.2. | Kateteris Trokar tipo su trokaru |  |  | Patikslinti ar su atviru ar su uždaru galu
55.2.1. | CH20
55.2.2. | Su metaliniu trokaru | [5 empty] | Keičiame: ,,Su metaliniu trokaru, atviru galu"
55.3. | Kateteris Trokar tipo su autokaru |  |  | Patikslinti ar su atviru ar su uždaru galu
55.3.1. | CH24
55.3.2. | Su metaliniu trokaru | [5 empty] | Keičiame: ,,Su metaliniu trokaru, atviru galu"
63. | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai
63.1. | Centrinės venos kateterizavimo rinkiniai
63.1.1. | Dvikanaliai 16 G 20cm (±2cm) | Dvikanaliai 14/18G, 7Fr., 20cm (±2cm) |  |  |  |  | Ligoninei reikalingi 16G dvikanaliai rinkiniai. Patiksliname: ,,Dvikanaliai 16/16 G 20cm (±2cm)"
63.1.2. | V tipo adata arba švirkštas su vožtuvu stūmoklyje
63.1.3. | Styga 0,81 - 0,89 ne trumpesnė nei 50cm atspari persilenkimui pagaminta iš nitinolio
63.1.4. | Švirkštas, 2 atbulinės kraujo srovės vožtuvėliai arba spaustukai, 5 ml švirkštas
63.1.5. | Kateteris pagamintas iš poliuretano minkštu galiuku
63.1.6. | Integruoti tvirtinimo sparneliai
64. | Centrinės venos kateteriai trikanaliai
64.1. | Centrinės venos kateteriai trikanaliai
64.1.1. | Su integruotais beadatiniais kolektoriais – 16G/ 18G/ 18G trikanalis | Siūlome naikinti "su integruotais beadatiniais konektoriais". Kadangi tai riboja konkurenciją. |  |  |  |  | Nekeičiame: ligoninės reanimacijos skyriui reikalingi integruoti beadatiniai konektoriai.
64.1.2. | Rinkinio sudėtis: poliuretaninis arba lygiavertis kateteris su integruotais beadatiniais konektoriais. Konektoriai su silikonine arba lygiaverte membrana, kuri automatiškai užsiveria nuo oro embolijos bei infekcijų patekimo | Siūlome naikinti "su integruotais beadatiniais konektoriais". Kadangi tai riboja konkurenciją. |  |  |  |  | Nekeičiame: ligoninės reanimacijos skyriui reikalingi integruoti beadatiniai konektoriai.
64.1.3. | Kateterio atšakos skirtingų spalvų, viena atšaka skirta kontrasto infuzijoms.
64.1.4. | 20cm (±2 cm)
64.1.5. | Viela - pravedėjas, atspari perlekimui, pagaminta iš nitimolio ar lygiavertės medžiagos, su atžymomis
64.1.6. | Rinkinyje turi būti: Dilatatorius, Raulerso tipo arba lygiaverčio tipo švirkštas arba V-tipo adata, skalpelis, tvirtinimo sparnelis, punkcinė adata
66. | Rinkinys šlapimo pūslės trokarinei punkcijai ir drenažui
66.1. | Rinkinys šlapimo pūslės trokarinei punkcijai ir drenažui
66.1.1. | Fr14 - 16 dydžiai pasirinktinai
66.1.2. | Sudėtis: ne trumpesnis nei 35 cm ilgio silikoninis arba lygiavertės medžiagos kateteris su balionėliu
66.1.3. | Apvaliu galiuku ir dvejomis šoninėmis skylutėmis
66.1.4. | Permatomas su nepermatoma rentgenokontrastine linija
66.1.5. | Kateteris Foley tipo Fr14 - 16 dydžiai pasirinktinai
66.1.6. | Balionėlio tūris 5-30 ml
66.1.7. | Skylantis metalinis trokaras su įstrižu pjaunančiu galu | Prašome keisti Techninę speficikaciją iš 66.1.7. “Skylantis metalinis trokaras su įstrižu pjaunančiu galu” į “Skylantis metalinis arba plastikinis trokaras su įstrižu pjaunančiu galu” |  |  |  |  | Nekeičiame: ligoninės urologijos skyriams reikalingas skylantis metalinis trokaras su įstrižu pjaunančiu galu.
66.1.8. | Kamštelis, skalpelis
67. | Rinkinys epidiūrinei anestezijai
67.1. | Rinkinys epidiūrinei anestezijai
67.1.1. | Vienoje sterilioje pakuotėje: Tuohy adata
67.1.2. | Kateteris iš poliamido
67.1.3. | Graduotas, su užapvalintu, atraumatiniu galu, su šoninėmis skylutėmis
67.1.4. | Rentgenokontrastinis
67.1.5. | Su nukreipėju
67.1.6. | Kateterio sujungiklis "click" tipo arba lygiavertis, be latekso komponentų
67.1.7. | 8 ml (±1ml ) LOR švirkštas paraboline gradacija | 8 ml (±2ml ) LOR švirkštas paraboline gradacija |  |  |  |  | Keičiame: ,,8 ml (±2ml ) LOR švirkštas paraboline gradacija"
67.1.8. | Antibakterinis 0.2 μm filtras būtinas ženklinimas ant pačio filtro, atlaiko iki 7 bar slėgį. | Antibakterinis 0.2 μm filtras būtinas ženklinimas ant pačio filtro, atlaiko iki 7 bar (±1 bar) slėgį. |  |  |  |  | Keičiame: ,,Antibakterinis 0.2 μm filtras būtinas ženklinimas ant pačio filtro, atlaiko iki 7 bar (±1 bar) slėgį"
67.1.9. | Neribojantis judesių filtro fiksatorius
67.1.10. | Dydis 18G
71. | Nefrostomijos punkcinis rinkinys
71.1. | Nefrostomijos punkcinis rinkinys
71.1.1. | Nefrostomijos kateteris pagamintas iš alifatinio poliuretano | Prašome keisti Techninę speficikaciją į “Nefrostomijos kateteris pagamintas iš poliuretano” |  |  |  |  | Keičiame: “Nefrostomijos kateteris pagamintas iš poliuretano”
71.1.2. | Dengtas ilgalaike fosforilcholino danga, pasižyminčia antibakterinėmis savybėmis ir neleidžiančiomis formuotis urokristalams | Prašome keisti Techninę speficikaciją į “Dengtas ilgalaikį naudojimą užtikrinančia danga, pasižyminčia antibakterinėmis savybėmis ir neleidžiančiomis formuotis urokristalams” |  |  |  |  | Keičiame: “Dengtas ilgalaikį naudojimą užtikrinančia danga, pasižyminčia antibakterinėmis savybėmis ir neleidžiančiomis formuotis urokristalams”
71.1.3. | „Luer lock“ tipo jungtimi
71.1.4. | 2-jų dalių punkcinė adata, matoma rentgenu ir ultragarsu, 18G ilgis 20cm (± 0,5cm)
71.1.5. | Nukreipiamoji viela standi, Lunderquist tipo su J tipo minkštu galiuku 0,035 - 0,038'', 85cm (± 5cm) ilgio
71.1.6. | Smailūs rentgeno kontrastiniai dilatoriai - dviejų skirtingų diametrų
71.1.7. | Universalus adapteris su ,,Luer lock'' tipo jungtimi
71.1.8. | Ilgis 30-38 cm
71.1.9. | Įvairūs dydžiai: 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14 Fr (pasirenkami užsakymo metu)
73. | Rinkinys pleuros punkcijos
73.1. | Rinkinys pleuros punkcijos
73.1.1. | Sudėtyje: trys punkcinės adatos (dydis G14, G16, G19), Ilgis 80mm (± 2mm) |  |  | Tislinti sudėtyje viena adata, nes dabar aprašytas konkretus gamintoja, ir naudojant rinkinį naudojama tik viena adata, todėl toks aprašymas perteklinis, orientuotas į tam tikrą gamnintoją. |  |  | Nekeičiame: trys adatos rinkinyje reikalingos, kad būtų galima pasirinkti dydį pagal konkretų pacientą
73.1.2. | Surinkimo maišelis ne mažaiu 2l su sujungimo vamzdeliu ilgis 90 cm (± 2mm)
73.1.3. | Švirkštas Luer-Lock arba lygiaverčio tipo 60ml
73.1.4. | Sujungimo kranelis |  |  | Perteklinis reikalavimas |  |  | Nekeičiame: ligoninėje pagal nustatytus algoritmus šis reikalavimas reikalingas
76. | Yankauer tipo atsiurbimo rinkiniai
76.1. | Yankauer tipo atsiurbimo rinkiniai
76.1.1. | Sistema operacinio lauko atsiurbimams Yankauer tipo
76.1.2. | Jungiamosios grandies ilgis 300 cm (±5cm) | [5 empty] | Keičiame: ,,Jungiamosios grandies ilgis 245 - 300 cm"
76.1.3. | Kaniulės diametras 4mm CH25 |  |  |  |  | Paaiškinkite, kokį diametrą nurodote: vidinį ar išorinį. Jūsų nurodytas diametras milimetrais neatitinka CH diametro. Patikslinkite, koks diametras jums reikalingas: 4 mm ar CH25? | Keičiame: ,,Kaniulės vidinis diametras 4mm (±0,5mm) CH25"
77. | Yankaur tipo atsiurbimo rinkiniai
77.1. | Yankaur tipo atsiurbimo rinkiniai
77.1.1. | Sistema operacinio lauko atsiurbimams Yankauer tipo
77.1.2. | Jungiamosios grandies ilgis 300 cm (±5cm) | [5 empty] | Keičiame: ,,Jungiamosios grandies ilgis 245 - 300 cm"
77.1.3. | Kaniulės diametras 8mm CH30 |  |  |  |  | Paaiškinkite, kokį diametrą nurodote: vidinį ar išorinį. Jūsų nurodytas diametras milimetrais neatitinka CH diametro. Patikslinkite, koks diametras jums reikalingas: 8 mm ar CH30? | Keičiame: ,,Kaniulės vidinis diametras 8mm (±0,5mm) CH30"
78. | Rinkinys spinalinei punkcijai
78.1. | Rinkinys spinalinei punkcijai
78.1.1. | Sterilus, vienkartinis
78.1.2. | Apklotas neperšlampantis 45 x 45 cm (±1cm) - 1 vnt.
78.1.3. | Apklotas neperšlampantis 90 x 75 cm (±1cm), su lipnia anga 10cm (± 1cm)- 1 vnt | Apklotas neperšlampantis 90 x 75 cm (±1cm), su lipnia anga 7-10cm - 1 vnt |  |  |  |  | Keičiame: ,,Apklotas neperšlampantis 90 x 75 cm (±1cm), su lipnia anga 7-10cm - 1 vnt."
78.1.4. | Neaustinės medžiagos servetėlės ne mažiau, 4 sluoksnių 7,5 x 7,5 cm (±1cm) - 5-10 vnt.
78.1.5. | Pleistras neaustinės medžiagos su sugertuku 10 x 8 cm (± 1cm) - 1 vnt.
78.1.6. | Plastikinis pincetas 13 cm (± 1cm)- 1 vnt
80. | Vienkartinių priemonių rinkinys centrinės venos punkcijai
80.1. | Vienkartinių priemonių rinkinys centrinės venos punkcijai
80.1.1. | Chirurginis chalatas L dydžio - ne mažiau 1vnt.
80.1.2. | Medicininė kaukė trijų sluoksnių II tipo - ne mažiau 1vnt.
80.1.3. | Medicininė kepuraitė (šarlotė) - ne mažiau 1vnt.
80.1.4. | Chirurginės pirštinės 8 dydžio - ne mažiau 1 pora
80.1.5. | Švirkštas trijų dalių 20ml - ne mažiau 1vnt.
80.1.6. | Švirkštas trijų dalių 10ml - ne mažiau 1vnt.
80.1.7. | Adata vienkartinė 1,2x40mm - ne mažiau 2vnt.
80.1.8. | Skalpelis vienkartinis su apsauga 11dydis - ne mažiau 1vnt.
80.1.9. | Servetėlės marlinės 17 siūlų, 8 sluoksnių 7,5x7,5cm (±0,5cm) – ne mažiau 8vnt.
80.1.10. | Pleistras neaustinės medžiagos su sugertuku 5 x 7,2 cm (± 0,5cm) - ne mažiau 1 vnt.
80.1.11. | Apklotas 90x75cm (±2cm), ne mažiau 2 sluoksnių, vienas iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš neaustinės medžiagos - ne mažiau 1vnt.
80.1.12. | Apklotas 2x75x45cm (±2cm) su lipniomis U formos angomis 7,5x10cm (±0,5cm), ne mažiau 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš neaustinės medžiagos - ne mažiau 1vnt. | Apklotas 2x75x45cm (±2cm) su lipniomis U formos angomis ne mažiau 6xcm, ne mažiau 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš neaustinės medžiagos, bei Webster arba Mayo Hegar metalinis adatų laikiklis - tiesus 13cm (±1cm) |  |  |  |  | Keičiame: ,,Apklotas 2x75x45cm (±2cm) su lipniomis U formos angomis ne mažiau 6x10cm, ne mažiau 2 sluoksnių, vienas sluoksnis iš polietileno vandeniui atsparus, antras sluoksnis iš neaustinės medžiagos, bei Webster arba Mayo Hegar metalinis adatų laikiklis – tiesus 13cm (±1cm)"
80.1.13. | Webster metalinis adatų laikiklis - tiesus 13cm (±1cm) - ne mažiau 1vnt. Viskas supakuota į sterilų paketą
84. | Klipai kraujavimo stabdymui ir klipavimo komplektai | Klipai kraujavimo stabdymui ir klipavimo komplektai
84.1. | Klipai kraujavimo stabdymui | Klipai kraujavimo stabdymui
84.1.1. | Vienkartiniai, sterilūs | Vienkartiniai, sterilūs
84.1.2. | Pritaikyti daugkartinio naudojimo klipavimo sistemai „OLYMPUS“ | Darbinis ilgis 2200-2300mm |  |  |  |  | Nekeičiame: Priemonės turi būti pritaikytos prie ligoninėje esančios daukartinio naudojimo klipavimo sistemos „Olympus“
84.1.3. | Atsidarymo kampas 135° | Atsidarymo kampas 135°; Atidarymo plotis 11mm (± 0,1mm)
84.1.4. | Ilgis 7,5mm (± 0,1mm) | Ilgis 7,5mm (± 0,1mm)
84.2. | Klipavimo komplektai | Klipavimo komplektai (taikoma, jeigu vienkartiniai klipai negali būti naudojami be klipavimo sistemos)
84.2.1. | Priemonė hemostazei – sukamieji 360 laipsnių, vienkartiniai su pakartotino atidarymo galimybe, pakartotinų atidarymų apribojimas ne mažiau kaip 5 kartai | Priemonė hemostazei – sukamieji 360 laipsnių, vienkartiniai su pakartotino atidarymo galimybe, pakartotinų atidarymų apribojimas ne mažiau kaip 5 kartai
84.2.2. | Maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo ne daugiau kaip 2,75mm | Maksimalus įleidžiamosios dalies skersmuo ne daugiau kaip 2,75mm
84.2.3. | Darbinis ilgis 2200-2300mm | Darbinis ilgis 2200-2300mm
84.2.4. | Atidarymo plotis 11mm (± 0,1mm)
87. | Anesteziologinės veido kaukė su pripučiama pagalvėle |  | Kadangi kaukės turi būti be hook žiedų, t.y. laikiklių, spalvinis kodavimas tokiu atveju būna žymimas ant pakuotės. Prašome pakeisti specifikaciją prie kiekvieno kaukės dydžio nurodant “Spalvinis kaukių kodavimas. Spalva nurodoma ant pakuotės”
87.1. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle
87.1.1. | Dydis 0 (naujagimiams)
87.1.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt.
87.1.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
87.1.4. | Be Hook tipo žiedo | Be arba su hook žiedu |  |  |  |  | Nekeičiame: ligoninei reikalingos kaukės be Hook tipo žiedo
87.1.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus.
87.1.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas
87.1.7. | Kaukės jungtys kūginės - 15M
87.1.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis | [5 empty] | Keičiame: „Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės”
87.2. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle
87.2.1. | Dydis 1 (vaikams)
87.2.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt.
87.2.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
87.2.4. | Be Hook tipo žiedo | Be arba su hook žiedu |  |  |  |  | Nekeičiame: ligoninei reikalingos kaukės be Hook tipo žiedo
87.2.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus
87.2.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas
87.2.7. | Kaukės jungtys kūginės - 15M
87.2.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis | [5 empty] | Keičiame: „Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės”
87.3. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle
87.3.1. | Dydis 2
87.3.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt.
87.3.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
87.3.4. | Be Hook tipo žiedo | Be arba su hook žiedu |  |  |  |  | Nekeičiame: ligoninei reikalingos kaukės be Hook tipo žiedo
87.3.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus
87.3.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas
87.3.7. | Kaukės jungtys kūginės - 22F
87.3.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis | [5 empty] | Keičiame: „Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės”
87.4. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle
87.4.1. | Dydis 3
87.4.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt.
87.4.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
87.4.4. | Be Hook tipo žiedo | Be arba su hook žiedu |  |  |  |  | Nekeičiame: ligoninei reikalingos kaukės be Hook tipo žiedo
87.4.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus
87.4.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas
87.4.7. | Kaukės jungtys kūginės - 22F
87.4.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis | [5 empty] | Keičiame: „Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės”
87.5. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle
87.5.1. | Dydis 4
87.5.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt.
87.5.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
87.5.4. | Be Hook tipo žiedo | Be arba su hook žiedu |  |  |  |  | Nekeičiame: ligoninei reikalingos kaukės be Hook tipo žiedo
87.5.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus
87.5.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas
87.5.7. | Kaukės jungtys kūginės - 22F
87.5.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis | [5 empty] | Keičiame: „Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės”
87.6. | Anesteziologinės veido kaukės su pripučiama pagalvėle
87.6.1. | Dydis 5
87.6.2. | Vienkartinės, kliniškai švarios, supakuotos ne daugiau kaip po 1 vnt.
87.6.3. | Gaminio sudėtyje nėra latekso
87.6.4. | Be Hook tipo žiedo | Be arba su hook žiedu |  |  |  |  | Nekeičiame: ligoninei reikalingos kaukės be Hook tipo žiedo
87.6.5. | Minkštas pripūstas priegalvis orui nepralaidus
87.6.6. | Kaukė skaidri - gerai matomas ligonio veidas
87.6.7. | Kaukės jungtys kūginės - 22F
87.6.8. | Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius - atitinkamai pagal dydį yra nuspalvintas kaukės laikiklis | [5 empty] | Keičiame: „Spalvinis kaukių kodavimas pagal dydžius. Spalva nurodoma ant pakuotės”
| Pirkimo – pardavimo Sutartyje numatomas prekių pristatymo terminas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. | Prašome ilgesnio – 10 darbo dienų termino. |  |  |  |  | Keičiame: Pirkimo – pardavimo Sutartyje numatomas prekių pristatymo terminas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos.