Pastaba. Pilkai pažymėtas eilutes pildo Tiekėjas
Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
[bookmark: _Hlk111029523]KOMPIUTERINIS TOMOGRAFAS (Nr. 10109)
2025-   -   
	[bookmark: _Hlk41634980][bookmark: _Hlk41575314]Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
	 

	Paslaugų teikėjo kodas:
	 

	Paslaugų teikėjo adresas:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
	 

	Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
	 

	Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	

	Vardas, pavardė, pareigos:
	



Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. atviro (tarptautinio) konkurso skelbime CVP IS, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam paslaugų pirkimo sutarties įvykdymui.
4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Bendrieji reikalavimai:
1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. 
2. Perkamai prekei (rentgeno diagnostikos įrangai) yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.
3. Siūlomas kompiuterinis tomografas ir su juo komplektuojamo kontrastinio tirpalo injektorius turi būti pažymėti CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 reikalavimus medicinos prietaisams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus. 
4. Perkamas kompiuterinis tomografas bei kartu su juo pateikiami dokumentai turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti deklaraciją dėl atitikimo.
5. Įranga turi būti suinstaliuota, sumontuota, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę, ir paruošta eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus.
6. Sumontavus ir suderinus įrangą, turi būti atlikti kompiuterinės tomografijos įrangos kokybės kontrolės priėmimo bandymai pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009 (Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje" patvirtinimo)) ir perkančiajai organizacijai pateikti bandymų protokolai.
[bookmark: _Hlk118374940]7. Prekei ir visoms jos sudėtinėms dalims bei komplektuojamosioms detalėms (įskaitant, bet neapsiribojant rentgeno vamzdžiu) nepriklausomai nuo Prekės naudojimo intensyvumo suteikiama 60 mėnesių garantija. Kartu su pasiūlymu pateikiama tiekėjo/ gamintojo deklaracija.

Techniniai reikalavimai pirkimo objektui:
	Eil. Nr.
	Techniniai reikalavimai
	Reikalaujama reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė
	Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose ( psl. Nr.). Dokumentuose būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės.

	1.
	Kompiuterinio tomografo (KT) bazinė skenavimo dalis.

	1.1.
	Paskirtis
	Viso žmogaus kūno tyrimams. Daugiapjūvis rentgeno kompiuterinės tomografijos (KT) aparatas suaugusiųjų neurologijai, onkologijai, politraumoms ir kardiologijai
	
	

	1.2.
	Skenavimo technologija:
1. Daugiapjūvis skenavimas
2. Spiralinis skenavimas
3. Topogramos
4. Perfuzijos
	Būtina
	
	

	1.3
	Pjūvių skaičius, gaunamas vieno pilno apsisukimo (360o) metu
	≥ 384
	
	

	1.4
	Skenavimo įrenginio angos diametras
	≥ 78 cm
	
	

	1.5
	Maksimalus tyrimo lauko diametras FOV
	≥ 50 cm
	
	

	1.6
	Detektoriaus eilių skaičius z-ašies kryptimi (išilginis). 
	≥ 192 (komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių arba dvisluoksnio detektoriaus konstrukcija, detektoriaus eilių skaičius sumuojamas) 
	
	

	1.7
	Efektyvus detektorių matricos plotis izocentre z-ašies kryptimi (išilginis).
	≥ 80 mm
	
	

	1.8
	Trumpiausiais skenavimo laikas prie 360o apsisukimo
	≤ 0.35 s  
	
	

	1.9
	Dinaminio kontrastavimo (4D skanavimo) zona z-ašies (išilgine) kryptimi
	≥ 80 mm
	
	

	1.10
	Generatoriaus galia, atmetus iteratyvio rekonstrukcijos algoritmų įtaką
	≥ 100 kW, komplektuojant su dviejų rentgeno vamzdžių sistema reikalavimas taikomas kiekvienam generatoriui
	
	

	1.11
	Rentgeno generatoriaus srovės pasirinkimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	≥ 20 - 900 mA 
	
	

	1.12
	Bendras detektoriaus elementų skaičius
	≥ 149000
	
	

	1.13
	EKG sinchronizacijos funkcija, užtikrinanti kokybišką kylančios aortos, vainikinių arterijų vertinimą urgentinėmis sąlygomis, galimybę atlikti „trigubo atmetimo tyrimą“ (angl. triple-rule-out)
	1. Prospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas;
2. Retrospektyvinis EKG sinchronizuotas skenavimas.
	
	

	2.
	Rentgeno spindulių gamybos charakteristikos:

	2.1
	Paciento apšvitą mažinančios technologijos: automatinė srovės (mA) moduliacija
	Būtina
	
	

	2.2
	Dviejų arba daugiau energijų (angl. dual-energy arba multienergy) tyrimų įranga
	Būtina
	
	

	3
	Vaizdo rekonstrukcijos, kokybės ir paciento apšvitos charakteristikos

	3.1
	Vaizdų rekonstrukcija atliekama kartu su skenavimu
	Būtina
	
	

	3.2
	Iteratyvios rekonstrukcijos algoritmų sistema, kuri įgalina sumažinti paciento apšvitą (Admire, IMR, ASiR-V, AIDR 3D ar lygiavertis algoritmas)
	Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje, nurodyti firminį pavadinimą
	
	

	3.3
	Specializuotas algoritmas metalinių implantų sukeltiems artefaktams sumažinti (iMAR, OMAR, MAR, SEMAR ar lygiavertis algoritmas)
	Būtina, komplektuojama valdymo kompiuteryje, nurodyti firminį pavadinimą ir pateikti rekonstrukcijų algoritmo aprašą
	
	

	3.4
	Erdvinė rezoliucija esant 0% ARBA 2% MTF, X-Y ir Z plokštumose
	≥ 16 lp/cm
	
	

	3.5
	Maksimali laikinė skyra (angl. temporal resolution)
	≤ 140 ms
	
	

	4.
	Paciento stalas

	4.1
	Maksimalus paciento svoris
	≥ 295 kg
	
	

	4.2
	Skenuojamas stalviršio diapazonas
	≥ 190 cm
	
	

	5
	Papildomi funkcionalumai

	5.1
	Ant arkos sumontuotas monitorius paciento informacijos ir skenavimo informacijos atvaizdavimui
	Būtina
	
	

	6.
	Radiologo diagnostinė darbo stotis vaizdų peržiūrai ir analizei su visa aparatūrine ir programine įranga. Kompiuterinis tomografas atlika išvardintus tyrimus
	Serverinė darbo stotis su ≥3 konkurentiniais vartotojais (darbo stotimis) arba ≥3 atskiros darbo stotys. 
Serverinės darbo stoties techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus
	
	

	6.1
	Radiologo darbo stočių aparatinės įrangos komplektai (kompiuteris, pelė, klaviatūra, diagnostinis monitorius ir monitorius pacientų sąrašui)
Radiologo darbo vietos techniniai parametrai turi atitikti rekomenduojamus programinės įrangos parametrus
	≥3
	
	

	6.2
	Darbo stoties diagnostinio monitoriaus įstrižainė
	≥ 30 coliai
	
	

	6.3
	Darbo stoties diagnostinio monitoriaus šviesumas
	≥ 1000 cd/m²
	
	

	6.4
	Darbo stoties diagnostinio monitoriaus Dicom kalibracija
	Būtina
	
	

	6.5
	Papildomas monitorius pacientų sąrašo peržiūrai
	≥ 24 coliai
	
	

	6.6
	Papildomas monitorius maksimalus skaistis 
	≥ 500 cd/m2,
	
	

	6.7
	Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai: 1vnt. Serverinei darbo stočiai ir ≥2vnt darbo stotims ARBA ≥ 3vnt darbo stotims, kai siūloma atskiros darbo stotys
Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai turi užtikrinti ≥15 min darbą nesant elektros energijos tiekimui.  
	Būtina
	
	

	6.8
	Skenuotos srities KT angiografinių tyrimų automatizuotos 3D rekonstrukcijos, trimačių paviršių, tūrio ir daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programos;
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.9
	Periferinių kraujagyslių tyrimų vertinimo programa;
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.10
	Automatinis kaulinio audinio pašalinimas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.11
	Abdominalinių tyrimų analizės paketas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.12
	Muskuloskeleto tyrimų analizės paketas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.13
	Kvėpavimo takų tyrimų analizės paketas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.14
	Inkstų tyrimų analizės paketas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.15
	Urogramų tyrimų analizės paketas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.16
	Aortos tyrimų analizės paketas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.17
	Karotidžių tyrimų analizės paketas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.18
	Vilio rato tyrimų analizės paketas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.19
	Smegenų perfuzijos analizės paketas
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.20
	Kalcio kiekio paskaičiavimas širdies tyrimuose
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.21
	Automatizuota širdies tyrimų vertinimo programa
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.22
	Automatizuotos plaučių židininių pakitimų takų analizės programos;
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.23
	Specializuota programa vaizdų, gautų tiriant dviem ar daugiau energijų, analizei.
	1. Privaloma visose darbo vietose;
2. Su galimybe naudoti vienu metu visose darbo vietose.
	
	

	6.24
	Kompiuterinio tomografo ir darbo stočių įjungimas į jau veikiantį ligoninės diagnostinių stočių tinklą bei PACS tinklą
	Būtinas
	
	

	6.25
	Palaikomi DICOM protokolai:
	1. DICOM Print arba lygiavertis – vaizdų spausdinimui;
2. DICOM Send arba lygiavertis – informacijos perdavimui;
3. DICOM protokolas informacijos išsaugojimui ir nuskaitymui DICOM formatu išorinėse laikmenose (USB, CD/DVD).
4. DICOM Modality Worklist arba lygiavertis - medicininių tyrimų darbo sąrašų automatiniam pateikimui;
5. DICOM Radiation Dose Structured Report arba lygiavertis – paciento gautos radiacijos dozės struktūrizuotam dokumentavimui ir perdavimui
	
	

	7
	Automatinis boliusinis kontrastinio tirpalo injektorius

	7.1
	Injekcinio preparato aktyvus pašildymas ir temperatūros palaikymas
	Būtina
	
	

	7.2
	Vienmomentinis ne mažiau kaip dviejų injekcinių talpų
	Būtina
	
	

	7.3
	Kontrastinio tirpalo ir fiziologinio tirpalo maišymo funkcija pasirinktomis proporcijomis
	Būtina
	
	

	8.
	Kiti reikalavimai

	8.1
	Įrangos ir priemonių (fantomų) komplektas KT kalibravimui bei kokybės kontrolei atlikti.
	Būtina.
	
	




Pasiūlymo kaina:
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas 
	Prekės gamintojas, šalis, modelis (kodas)
	Kiekis
	Kaina Eur (be PVM)
	PVM tarifas (%)
	Kaina Eur (su PVM)

	1.
	Kompiuterinis tomografas 
	
	1 kompl.
	
	
	



Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo

	Pasiūlymo priedai:

	Dokumento pavadinimas
	Lapų skaičius
	Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne

	
	 
	

	
	 
	


*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.
	Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

	Subtiekėjo pavadinimas
	Subtiekėjo kodas
	Perduodama veikla, jos dalis (Eur) pasiūlymo kainoje
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Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:     

Paslaugų  teikėjo kodas:     

Paslaugų teikėjo adresas:     

Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos     

Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:     

Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:     

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra  juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį ( - ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):  

Vardas, pavardė, pareigos:   

Vardas, pavardė, pareigos:   

Vardas, pavardė, pareigos:   

  Tiekėjo   patvirtinimai :   Šiuo   pasiūlymu   pažymime,   kad   sutinkame   su   visomis   pirkimo   sąlygomis,   nustatytomis:   1 .   atviro   ( tarptautini o)   konkurso   skelbime   CVP   IS ,   kituose   pirkimo   dokumentuose   (jų   paaiškinimuose,   papildymuose).   2 .   Pasiūlymas   galioja   iki   termino,   nustatyto   pirkimo   dokumentuose.   3.   Į   pasiūlymo   kainą   yra   įskaityti   visi   mokesčiai   ir   visos   tiekėjo   išlaidos,   apimančios   viską,   ko   reikia   visiškam   ir   tinkamam   paslaugų   pirkimo   sutarties   įvykdymui.   4.   Jeigu   kvalifikacija   dėl   teisės   verstis   atitinkama   veikla   nebuvo   tikrinama   arba   tikrinama   ne   visa   apimtimi,   įsipareigojame   perkančiajai   organizacijai ,   kad   pirkimo   sutartį   vykdys   tik   tokią   teisę   turintys   asmenys.     Bendrieji   reikalavimai :   1 .  Kartu   su   pasiūlymu   turi   būti   pateikiama   pasiūlymo   technines   charakteristikas   pagrindžianti   gamintojo   techninė   dokumentacija   (katalogai   ir   pan.).   Techninėje   dokumentacijoje   būtina   pažymėti   pozicijos   numerį   prie   reikalaujamų   parametrų   reikšmės.     2.   Perkam ai   preke i   (rentgeno   diagnostikos   įranga i )   yra   taikomas   reikalavimas   vadovaujantis   Lietuvos   Respublikos   aplinkos   ministro   2022   m.   gruodžio   13   d.   įsakymo   Nr.   D1 - 401   redakcija   patvirtinto   aplinkos   apsaugos   kriterijų   taikymo,   vykdant   žaliuosius   pirkimus,   tvarkos   aprašo   II   skyriaus   4.4.4.4.   p.   „prekė   yra   tvirta,   ilgaamžė,   funkcionali,   ji   ar   jos   sudedamosios   dalys   tinka   naudoti   daug   kartų   ir   (ar)   lengvai   pataisomos,   ir   (ar)   pakeičiamos“,   Tiekėjas   turi   užtikrinti   galimybę   įsigyti   siūlomos   prekės   originalias   (arba   joms   lygiavertes)   atsargines   dalis   (jų   tiekimą   rinkai)   ne   trumpiau   kaip   5   metus   nuo   prekės   garantinio   laikotarpio   pabaigos,   išskyrus   atvejus,   kai   siūlomos   prekės   originalios   (arba   joms   lygiavertės)   atsarginės   dalys   dėl   objektyvių   priežasčių   negali   būti   tiekiamos   Lietuvos   Respublikos   rinkai.   Kartu   su   pasiūlymu   tiekėjas   turi   pateikti   atitinkamą   tiekėjo   ir/arba   gamintojo   patvirtinimą/   deklaraciją.  

