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Klausimas:
Prašome patikslinti ar punkto 8.1 „Sistemos valdymas“ reikalavimas – „Suderinta su siūlomu generatoriumi“ turi būti suprantamas kaip dūmų ištraukimo sistemos automatinis įsijungimas pradėjus veikti siūlomam generatoriui.
Atsakymas:
Taip, dūmų ištraukimo sistema turi turėti galimybę automatiškai įsijungti, pradėjus elektrochirurginį pjovimą ar koaguliaciją
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