ATSAKYMAI Į TIEKĖJŲ KOMENTARUS, PASIŪLYMUS

1 lentelė

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas/komentaras/ pasiūlymas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tiekėjas1 | Tiekėjas2 | Tiekėjas3 | Tiekėjas4 |
| 1. | Ar paviršinės taršos matuoklio techninė specifikacija neriboja konkurencijos? | Yra ribojančių reikalavimų | Ne | Specifikacija neriboja konkurencijos | Paviršinės taršos matuoklio techninė specifikacija neriboja konkurencijos |
| 2. | Ar paviršinės taršos matuoklio techninė specifikacija yra išsami ir aiški? | Yra neaiškumų | Taip | Taip | Techninė specifikacija yra išsami ir aiški. |
| 3. | Ar turite pastabų, klausimų paviršinės taršos matuoklio techninei specifikacijai? Kokias konkrečias sąlygas papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją arba kurių sąlygų reikėtų atsisakyti? Kartu pateikite pagrindimą. | Turime, jie pateikti žemiau esančioje 2 lentelėje Orientacinės kainos pateiktos be PVM, jos priklauso ir nuo komplektacijos ir nuo papildomų paslaugų (metrologija, papildoma garantija ir t.t) | Pažymėtos raudonai | /pastabas, pasiūlymus, papildomai siūlomas įtraukti sąlygas pateikti klausimyno žemiau esančioje 2 lentelėje/ | Pastabas, pasiūlymus, papildomai siūlomas įtraukti sąlygas pateikiame klausimyno žemiau esančioje 2 lentelėje |
| 4. | Ar atsižvelgiant į egzistuojantį teisinį reglamentavimą, techninėje specifikacijoje nurodyti visi pirkimo objektui taikomi reikalavimai? Ar turite pastabų dėl nurodytų pirkimo objektą reglamentuojančių įstatymų, direktyvų, standartų ir pan. taikymo? | Reikalavimai pertekliniai, teleskopinė lazda sunkiai įgyvendinama vien dėl prietaiso svorio (~1400 g), taip pat ar tikrai reikalinga metrologija/sertifikatai, kas žymiai padidina kainą. | Taip Ne | Pastabų neturime | Atsižvelgiant į egzistuojantį teisinį reglamentavimą, techninėje specifikacijoje nurodyti visi pirkimo objektui taikomi reikalavimai |
|  | PO atsakymas: | Reikalavimai nėra pertekliniai. Po perka tai kas būtina jos funkcijų vykdymui. Atsakymai dėl lazdos ir metrologijos pateikti prie atitinkamų specifikacijos punktų. |  |  |  |
| 5. | Ar galite pasiūlyti prekę pagal techninės specifikacijos reikalavimus pilna apimtimi? | Galime pasiūlyti dviejų pasaulyje žinomų gamintojų prietaisus, tačiau, abu neatitinka esamų techninių reikalavimų. Thermo Scientific (Vokietija) RadEye AB100 Berthold (Vokietija) LB124 Scint. | Taip | Galime pasiūlyti įrangą pilna apimtimi | Taip |
|  | PO atsakymas: | Siūlomi prietaisai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus. |  |  |  |
| 6. | Kokio modelio prekę, atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus, galėtumėte pasiūlyti? Jeigu galite, pateikite nuorodą į technines charakteristikas ar pateikite gamintojo dokumentaciją. | Thermo Scientific (gamyba- Vokietija) RadEye AB100 https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LSG/Specification-Sheets/D19884~.pdf Berthold (gamyba- Vokietija) LB124 Scint. https://www.berthold.com/?eID=dumpFile&t=f&f=1081&dl=1&logInUri=%2Fen%2Fmyberthold%2F&token=2a2292e21e4cd88b34263cf8194f95e0c075d3c4 | Nuvia CoMo 300 https://www.nuviatech-healthcare.com/product/hand-held-contamination-monitor/ | Berhold LB 124 SCINT. Su techninė specifikaciją galite susipažinti gamintojo puslapyje – nuoroda. | CoMo-170 |
| 7. | Ar siūlytumėte ir ar turite galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą? Ar Jūsų siūlomi sprendimai gali riboti kitų tiekėjų galimybes dalyvauti pirkime? | Siūlome du variantus, kuriuos apžvelgęs klientas gali išsirinkti sau tinkamiausią sprendimą. Konkurencijos neriboja, kaip tik ją padidina. | Taip Ne | Alternatyvių pasiūlymų neturime. | Taip, turime galimybių pateikti alternatyvų pasiūlymą. Ne, neriboja |
|  | PO atsakymas: | Pirkimo dokumentuose nebus leidžiama teikti alternatyvių pasiūlymų. |  |  |  |
| 8. | Kokia standartinė Jūsų siūlomos prekės kaina (su PVM) už vnt.? Jeigu nėra standartinės kainos tai nurodykite prašom kokia galėtų būti techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančios prekės kaina (Eur su PVM). | Standartinė kaina, be jokiu papildomų priedų/paslaugų metrologija/teleskopini laikiklio/sertifikatu papildomu, kabeliu bei SW, kaina už 1 vnt butu apie (priklausomai nuo kiekio it r.t.: KONFIDENCIALU neskelbti | KONFIDENCIALU neskelbti | KONFIDENCIALU neskelbti | KONFIDENCIALU neskelbti |
| 9. | Kokia yra standartinė gamintojo suteikiama garantija prekei? Kokios garantinės priežiūros sąlygos (terminai, garantijos pratęsimo galimybės ir jos kaina, kt.)? | 12 mėn. standartinė garantija, garantijos pratęsimas 12 mėn. kainuoja 4% proc. nuo prietaiso kainos. | 12 mėnesių | 1 metai | 12 mėn. Terminai priklauso nuo gedimo sudėtingumo, galime suteikti galimybę pratęsti garantijos laiką. |
|  | PO atsakymas: | Techninės specifikacijos 27 p. nustatyta „27. Garantinė priežiūra: Laikotarpis, ne trumpesnis kaip 12 mėn.“ Tiekėjas gali siūlyti ir ilgesnį garantijos terminą. |  |  |  |
| 10. | Ar priimtinas siūlomas viešojo pirkimo-pardavimo sutarties projektas? Jeigu ne, kas nepriimtina ir kodėl? | Taip | Taip | Priimtinas. | Priimtinas |
| 11. | Koks sutarties įgyvendinimo (prekių pristatymo) terminas būtų optimalus? | Iki 5 mėn. | 16-20 savaičių | 4 mėnesiai | 5 mėnesiai |
|  | PO atsakymas: | Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 4.1.1 nustatyta: „4.1.1. Tiekėjas pagal atskirą užsakymą (Priedas Nr. 2) įsipareigoja pristatyti Prekes ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėn. nuo užsakymo pateikimo dienos šiuo adresu: Ugniagesių g. 1, Vilnius.“ |  |  |  |
| 12. | Ar laimėjimo atveju sudarant sutartį pageidautumėt avanso /PO gali mokėti iki 30 proc. nuo sutarties/užsakymo kainos avansą/? /pageidaujant avansinio mokėjimo bus reikalaujamas avanso grąžinimo užtikrinimo – laidavimo arba garantijos visai avanso sumai/ | Avansas nėra reikalingas. | Ne | Taip, 30%. | Ne |
|  | PO atsakymas: | Sutarties projekto specialiųjų sąlygų 5.6 punkte numatyta galimybė prašyti avanso „Tiekėjui išmokėto avanso suma – iki 30 proc. nuo Pradinės Sutarties vertės be PVM, nurodytos Specialiųjų sąlygų 5.2 punkte. Pirkėjas sumoka Tiekėjui avansą pagal Tiekėjo pateiktą prašymą ir išankstinio mokėjimo sąskaitą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Tiekėjo prašymo ir išankstinio mokėjimo sąskaitos ir, jei taikoma, Avanso užtikrinimo gavimo dienos.“ |  |  |  |
| 13. | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip, žr. 2 lentelę | Ne | Papildomų pastebėjimų neturime. | - |
| 15. | Kuriuos iš išvardintų dokumentų turėtumėte galimybę pateikti dėl atitikties šiam techninės specifikacijos reikalavimui: „Matuoklis turi būti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalius, jis ar jo sudedamosios dalys turi būti tinkami naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomi, ir (ar) pakeičiami, tinkami perdirbti ar paruošti pakartotinai naudoti.“ Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. | Gamintojo deklaracija, gamintoja autorizacija, kad įmonė yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje | Gamintojo arba tiekėjo rašytinis patvirtinimas, keičiamų dalių sąrašas. | Visus įvardytus dokumentus. | tiekėjo rašytinis patvirtinimas |
|  | PO atsakymas: | Atitikties nurodytam reikalavimui patvirtinimui pateikiamas(-i) dokumentas(-ai) turi patvirtinti (objektyviai įrodyti) siūlomo prietaiso atitikimą. |  |  |  |

PAVIRŠINĖS TARŠOS MATUOKLIO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos/parametrų pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Tiekėjo atsakymas / komentaras / pasiūlymas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tiekėjas1 | Tiekėjas2 | Tiekėjas3 | Tiekėjas4 |
|  | Paskirtis | Paviršinio radioaktyviojo užterštumo matavimas, pamatuojant alfa, beta ir gama paviršinį radioaktyvųjį užterštumą su tuo pačiu detektoriumi. | Tinka. | Taip | Atitinka. | Paviršinio radioaktyviojo užterštumo matavimas, pamatuojant alfa, beta ir gama paviršinį radioaktyvųjį užterštumą su tuo pačiu detektoriumi. |
| 2. | Komplektavimo specifikacija: | Matuoklis, teleskopinė lazda prietaisui laikyti, AA ar AAA tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai su rezerviniais, akumuliatorinių elementų pakrovėjas (nuo 220 V tinklo), laidas įkrovimui automobilyje (12/24 V), duomenų perdavimui į kompiuterį programinė įranga (USB laikmena (1 laikmena 2 prietaisams)), laidas duomenų perdavimui į kompiuterį, vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, pirminės patikros sertifikatas, kalibravimo sertifikato originalas. | Teleskopines lazdos mūsų gamintojai nesiūlo, ir mes nelabai kaip matome tokiems prietaisams tokį laikiklį pritaikyti. Su teleskopine lazda galime pasiūlyti mažą užterštumo matuoklį – RadEye B20. Bet jis žymiai mažesnis nei reikalaujami ir nematuoja alfa atskirai nuo beta/gama. Mūsų matuokliuose naudojami C tipo standartiniai elementai. Ar tai didelė problema? Vienas komplektas duomenų perdavimui į kompiuterį programinė įranga ir laidas kainuoja apie 400 Eur. Gal užteks 1 komplekto visam kiekiui? Prašome pirkimo dokumentuose nurodyti konkrečiai, koks kiekis reikalingas, be to, nėra jokios būtinybės turėti skirtingą kiekį kabelių ir programinės įrangos. Taip pat siūlome patikrinti ar tikrai tokio tipo prietaisams reikalingas įtraukimas į matavimo priemonių registrą. Komplektacija turi sudaryti: Matuoklis, AA ar AAA ar C ar D tipo maitinimo elementai (vienas nekraunamų baterijų komplektas, ir 2 komplektai kraunamų elementų kiekvienam matuokliui). Kraunamų elementų krovikliai, kurie leidžia vienu metu krauti bent 1 komplektą elementų nuo 230 VAC tinklo ir/arba nuo automobilio 12/24 VDC lizdo. Galima teikti viena kroviklį skirta 2-ms komplektams elementų (pav., 12 matuokliams užtenką 6 kroviklių, galinčių krauti 12 komplektų elementų vienu metu.) Lagaminas, kuriame turi būti ne mažiau nei 1 Matuoklis ir 2 komplektai maitinimo elementų. Sutrumpinta (papildoma) instrukcija kaip atlikti matavimą (1-2 lapai). Kiekvienas matuoklis turi turėti kalibravimo sertifikatą, su nurodytu efektyvumu ne mažiau nei: Alfa kanalas: (Am-241, arba kitas alfa šaltinis). Beta kanalas: Cl-36 (arba nurodykite kokį norite kalibravimą). Kalibravimo sertifikatas gali būti išduotas gamintojo, arba kalibravimo laboratorijos akredituotos atlikti tokį kalibravimą. Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis. Visiems matuokliams (arba xx matuokliams 1 vnt) turi būti pateiktas aptarnavimo komplektas, kuris sudaro Duomenų perdavimui į kompiuterį skirta programinė įranga (USB laikmenoje) ir laidas duomenų perdavimui į kompiuterį su USB sąsaja, tinkanti Windows 10 arba 11 OS kompiuteriui. | Teleskopinė lazda 2x AA Automobilinis įkroviklis Duomenų perdavimo laidas Programinė įranga Instrukcijos LT ir EN Pirminės patikros sert. Kalibravimo sert. | Atitinka. | CoMo-170 matuoklis, Teleskopinė lazda. Nurodykite parametrus, pvz. nuo 1 iki 1.6m. AA tipo arba akumuliatoriniai elementai, akumuliatorinių elementų pakrovėjas (nuo 220 V tinklo) laidas įkrovimui automobilyje (12/24 V), duomenų perdavimui į kompiuterį programinė įranga (USB laikmena (1 laikmena 2 prietaisams)), laidas duomenų perdavimui į kompiuterį, vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, pirminės patikros sertifikatas, kalibravimo sertifikato originalas |
|  | PO atsakymas: |  | 1. Teleskopinė lazda specifikacijoje turi likti, kadangi prietaisu bus matuojama didelių gabaritų technika ir be teleskopinės lazdos darbą atlikti bus sudėtinga. 2. Tiekėjas turi siūlyti prekę atitinkančią specifikacijos reikalavimus. 3. Tikslinamas techninės specifikacijos 2 ir 13 punktai ir jie išdėstomo taip: „2. Komplektavimo specifikacija: “Matuoklis, teleskopinė lazda prietaisui laikyti, prietaiso gamintojo naudojami AA ar AAA, ar kito tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai su rezerviniais, akumuliatorinių elementų pakrovėjas (nuo 220 V tinklo), laidas įkrovimui automobilyje (12/24 V), duomenų perdavimui į kompiuterį programinė įranga (USB laikmena (1 laikmena 2 prietaisams)), laidas duomenų perdavimui į kompiuterį, vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, pirminės patikros sertifikatas, kalibravimo sertifikato originalas.“ „13. Maitinimo šaltinis: prietaiso gamintojo naudojami AA ar AAA, ar kito tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai. Maitinimas užtikrinamas ne trumpiau kaip 24 val.“ 4. Techninės specifikacijos 2 punkte nustatyta „Matuoklis, teleskopinė lazda prietaisui laikyti, prietaiso gamintojo naudojami AA ar AAA, ar kito tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai su rezerviniais, akumuliatorinių elementų pakrovėjas (nuo 220 V tinklo), laidas įkrovimui automobilyje (12/24 V), duomenų perdavimui į kompiuterį programinė įranga (USB laikmena (1 laikmena 2 prietaisams)), laidas duomenų perdavimui į kompiuterį, vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis, pirminės patikros sertifikatas, kalibravimo sertifikato originalas.“ PO įsigyjami prietaisai bus perduoti skirtingiems PO padaliniams, todėl turi būti siūloma komplektacija pagal techninės specifikacijos reikalavimą. 5. Siūlomas prietaisas turės būti įtrauktas į matavimo priemonių registrą. 6. Siūlomo prietaiso komplektacija turi atitikti techninės specifikacijos 2 punkto reikalavimą. Reikalavimas nedraudžiama siūlyti prietaisų su gamintojo teikiamais papildomais priedais. Atsižvelgus į aukščiau išdėstytą sąlygos nekeičiamos. |  |  | Į komplektą turi įeiti ne trumpesnė kaip 1,4 metro teleskopinė lazda prietaisui laikyti (techninės specifikacijos 28 p.). |
| 3. | Matavimo atlikimo specifika | Nenaudojant specialiųjų dujų užpildymui. | OK | Taip | Atitinka. | Nenaudojant dujų |
|  | Alfa ir beta matavimo režimai | Galimybė matuoti alfa radioaktyvumą atskirai nuo beta, taip pat alfa/beta radioaktyvumą matuoti kartu. | OK | Taip | Atitinka. | Galimybė matuoti alfa radioaktyvumą atskirai nuo beta, taip pat alfa/beta radioaktyvumą matuoti kartu. |
|  | Matuojamų dydžių išvedimo parametrai | cps vienetais arba nurodyto radionuklido Bq ir Bq/cm² vienetais. | Paprasčiau parametrą pavadinti tiesiog „Matavimo vienetai“ | Taip | Atitinka. | cps, Bq ir Bq/cm2 |
|  | PO atsakymas: |  | Parametro pavadinimas nekeičiamas. |  |  |  |
|  | Detektoriaus tipas | Scintiliacinis arba analogiškas. | Tik Scintiliacinis | Scintiliacinis detektorius | Atitinka. | Scintiliacinis |
|  | Detektoriaus dydis | Ne mažesnis kaip 160 cm2. | Jeigu AB100, tai tik 100 cm2. LB124Scint ok, turi 170 cm2 | 300 cm2 | Matuojamas plotas - 170 cm2. | 160 cm2 |
|  | Foninės jonizuojančiosios spinduliuotės lygis | Alfa spinduolių matavimui ne didesnis kaip 0.1 cps, beta/gama spinduolių matavimui – ne didesnis kaip 30 cps. | 0.1 cps tai yra tipinis fonas, o ne garantuotas, nes fonas gali priklausyti nuo vietinių sąlygų. Siūlome pakeisti sekančiai: Alfa spinduolių matavimui ne didesnis kaip 0.3 cps. beta/gama spinduolių matavimui – ne didesnis kaip 30 cps. | Alfa – 0.1 cps Beta/gama – 20-30 cps | 0.1cps ir 10-15cps atitinkamai. | apie 0.1 cps 9 – 13 cps |
|  | PO atsakymas: |  | Siūlomas prietaisas turi atitikti techninės specifikacijos 9 p. reikalavimus. Sąlygos nekeičiamos. |  |  |  |
|  | Slenkstinių dydžių nustatymas ir matuoklio signalizacijos suveikimas | Kiekvienam radionuklidui nustatomas garsinis ir vaizdinis aliarmas. | Siūlome šita punktą pakeisti taip: Turi būti galima nustatyti 2 slenksčius kiekvienam parametrui (cps, Bq ir Bq/cm2), atkyvojantį signalizacijos suveikimą. | Taip | Atitinka. | Kiekvienam radionuklidui nustatomas garsinis ir vaizdinis aliarmas. |
|  | PO atsakymas: |  | Siūlomas prietaisas turi atitikti techninės specifikacijos 9 p. reikalavimus. Sąlygos nekeičiamos |  |  |  |
|  | Matuojami radionuklidai ir jiems nustatyti kalibravimo faktoriai | Ne mažiau kaip 15 nuklidų, šiems radionuklidams iš anksto nustatyti kalibravimo faktoriai, integruota autokalibravimo funkcija. | Tam kad nustatyti, yra ar nėra užterštumo virš fono ir kiek kartų fonas viršijamas, ir ar tai yra alfa ar beta, užtenka matuoklio be jokių radionuklidų, tik cps vienetų. Kiek mes žinome, tai yra populiariausia praktika tarp gelbėjimo tarnybų EB šalyse. Tai palengvins darbą jums patiems, sumažins matuoklių kainą bei sumažins žmogiškųjų klaidų faktorių. Vietoj tuo, geriau turėti galimybę tikrinti matuoklių veikimą bet kokiu metu, pav. kad butu kažkoks šaltinis, kuris yra nebrangus ir nereikalauja licencijos, bet jus jį matuojate, ir matote, kad alfa ir beta kanale gaunamos vertės (cps) nesikeičia su laiku, reiškia matuoklis dirba gerai. Kalibravimo ir autokalibravimo funkcijos yra skirtos apmokytiems specialistams, ir net specialistai kartais suklysta arba neįvertina visų parametrų teisingai. Siūlome šita punktą pakeisti taip: Matuoklis turi turėti kalibravimą bent 1 alfa radionuklidui ir bent 1 beta radionuklidui. Turi būtį galima pridėti bent 14 radionuklidų į matuoklio atmintį. Turi būti galima keisti radionuklidų kalibravimo faktorių. | 25 | Nustatyti 15 nuklidų | 40 nuklidų, kuriems iš anksto nustatyti kalibravimo faktoriai, integruota autokalibravimo funkcija |
|  | PO atsakymas: |  | Siūlomas prietaisas turi atitiktį techninės specifikacijos 10 p. reikalavimus. Sąlygos nekeičiamos |  |  |  |
|  | Matavimo laikas | Nepertraukiamas, pastoviose operacijose kontroliuojamas sekundėmis. | OK | Taip | Atitinka. | Nepertraukiamas, pastoviose operacijose kontroliuojamas sekundėmis. |
|  | Matuoklio monitorius | Grafinis LC displėjus, kontroliuojama apšvietimo trukmė. | OK | Taip | Atitinka. | Grafinis LC displėjus, kontroliuojama apšvietimo trukmė. |
|  | Maitinimo šaltinis | AA ar AAA tipo arba akumuliatoriniai elementai. Maitinimas užtikrinamas ne trumpiau kaip 24 val. | Siūlome taip: Matuoklio maitinimas: AA ar AAA ar C ar D tipo nekraunami arba kraunami elementai. Darbo laikas nuo vieno komplekto įkrautų elementų ne trumpesnis nei 24 val. | 2x AA | Atitinka. | AA tipo arba akumuliatoriniai elementai ne trumpiau kaip 24 val. |
|  | PO atsakymas: |  | Tikslinamas techninės specifikacijos 13 punktai ir jie išdėstomas taip: „2. Maitinimo šaltinis: prietaiso gamintojo naudojami AA ar AAA, ar kito tipo maitinimo arba akumuliatoriniai elementai. Maitinimas užtikrinamas ne trumpiau kaip 24 val.“ |  |  |  |
|  | Darbinė temperatūra | Ne mažesnis temperatūros intervalas kaip - 10°C to + 30°C. | OK (mūsų siūlomi yra nuo -20 iki +40) | - 10°C to + 40°C | Darbinė temperatūra intervalas nuo - 20°C iki + 40°C. | nuo -10°C iki + 40°C |
|  | Svoris (su maitinimo elementais) | Ne didesnis kaip 1400 g (su baterijomis). | AB100 – 900 g LB124 Scint 1400 g | 1000 g PASTABA. Siūlome sumažinti nustatytą svorį, nes naudojant įrangą ant teleskopinės lazdos, naudotojui gali būti sudėtinga ilgą laiką stabiliai laikyti prietaisą. | 1300 gramų. | apie 800 g (su baterijomis). Rekomenduojame sumažinti svorį iki 1000g, kadangi sunkus prietaisas sumontuotas ant teleskopinės lazdos bus sunkiai valdomas ir galės būti lengvai pažeidžiamas. Taip pat, operatorius greitai pavargs laikydamas sunkią įrangą |
|  | PO atsakymas: |  | Techninės specifikacijos 15 p. nustato galimą maksimalų siūlomo prietaiso svorį ir nedraudžia siūlyti prietaisų su mažesniu nei 1000 g. svoriu. Techninės specifikacijos 15 p. „Svoris (su maitinimo elementais) ne didesnis kaip 1400 g (su baterijomis).“ |  |  |  |
|  | Prietaiso nustatymų atlikimas | Meniu pagalba. | OK | Taip | Atitinka. | Meniu pagalba. |
|  | Programinė įranga | Integruota kalibravimo programinė įranga. Programinė įranga prietaiso konfigūravimui. | Mūsų matuokliai neturi integruoto kalibravimo automatizavimo. Kalibravimas yra atsakingas ir sudėtingas procesas, kurį vykdo specialistas. Siūlome pakeisti taip: Matuoklyje integruota programinė įranga turėtų leisti tik žmogui turinčiam atitinkamą leidimą (administratoriui) keisti svarbius matuoklio parametrus, tokius kaip kalibravimo nustatymas. Administratorius turi turėti galimybe keisti kalibravimo faktorius ir/arba atlikti automatinį kalibravimą. | Taip | Atitinka. | Integruota kalibravimo programinė įranga. Programinė įranga prietaiso konfigūravimui. |
|  | PO atsakymas: |  | Siūlomas prietaisas turi atitikti techninės specifikacijos 17 p. reikalavimus. Sąlygos nekeičiamos |  |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Ne mažesnė kaip IP 52. | Gali būti IP53 | IP54 PASTABA. Atsižvelgiant į tai, kad prietaisas bus naudojamas lauko sąlygomis, IP54 apsaugos klasė yra minimalus reikalavimas. | IP53 | IP54. Rekomenduojame reikalauti bent IP53, kadangi pagal standartą prietaisas palenktas 15 laipsniu kampu bus pažeistas. Įrangą naudoja aliuminio foliją, dėl kurios patekus skysčiui į įrangą, turės būti siunčiama pas gamintoją remontui. Atsižvelgiant į Jūsų darbo specifiką, siūlome nustatyti IP53 standartą, kuris neapribos konkurencijos, bet padės įsigyti tinkamą įrangą. |
|  | PO atsakymas: |  | Techninės specifikacijos 18 p. nustatyta minimali apsaugos klasė, reikalavimas nedraudžia siūlyti prietaisų su aukštesne apsaugos klase. |  |  |  |
|  | Atsarginės dalys | Keičiamas aliuminio folijos lakštas, pritaikytas prietaisui, 2 vnt. | Reikia taip: Turi būti pateiktas remonto komplektas: Po 1 detektoriaus folijos keitimo rėmelis kiekvienam matuokliui (tai yra rėmelis su folija, kad būtų galima greitai ir nesudėtingai pakeisti pradurtą/nesandarą foliją matuoklyje). | Taip | Pridėsime papildomai | Keičiamas aliuminio folijos lakštas, pritaikytas prietaisui, 2 vnt. |
|  | PO atsakymas: |  | Tiekėjo siūlymas yra tas pats kas nustatyta techninės specifikacijos 19 p. nepriklausomai kaip tai įvardinsi, ar keičiamu elementu, ar remonto komplektu. Sąlygos nekeičiamos |  |  |  |
|  | Įgaliojimas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą | Tiekėjas privalo būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą (pasiūlyme pateikti įgaliojimo kopiją). | OK | Taip | Pateiksime | Tiekėjas yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą. Įgaliojimo kopiją bus pateikta. |
|  | Matuoklio kilmė | Kilmė turi būti Europos Bendrijos šalys (kartu su preke pateikti Certificate of Origin). | OK, siūlome papildyti: Kilmė turi būti Europos Bendrijos šalys. Kartu su preke tiekėjas turi pateikti originalius „Certificate of Origin“ (Kilmės sertifikatus), patvirtintus išdavusios šalies atsakingos institucijos. | Taip | Pateiksime. | Kilmė - Europos Bendrijos šalys |
|  | PO atsakymas: |  | Kaip ir Lietuvoje taip ir kitose šalyse kilmės dokumentą (sertifikatą) išduoda tų šalių įgaliotos atsakingos institucijos. Taip pat kilmės dokumentas reikalingas muitinės procedūroms, todėl kilmės dokumentas išduotas neatsakingos institucijos, nebus muitinės priimtas. Sąlygos nekeičiamos |  |  |  |
|  | Kalibravimas | Kartu su preke turi būti pateiktas kalibravimo sertifikato originalas. | Siūlome patikslinti sekančiai: Kartu su preke turi būti pateiktas kalibravimo sertifikatas. Kalibravimo sertifikatas gali būti išduotas gamintojo, arba kalibravimo laboratorijos akredituotos Europos Bendrijoje. | Taip | Pateiksime. | kalibravimo sertifikato originalas pateikiamas kartu su preke. |
|  | PO atsakymas: |  | Techninės specifikacijos 22 p. nuostata neriboja kalibravimo sertifikatą išduodančių subjektų. Sąlygos nekeičiamos |  |  |  |
|  | Įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių registras | Pristatymo metu matuoklis turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (2004 m. gruodžio 24 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr.1653). | Siūlome pasikonsultuoti ir išbraukti šį reikalavimą, kadangi tokio tipo prietaisai yra naudojami tik aptikti užterštumą ir apytiksliai įvertinti užterštumo lygį. | Taip | Įtrauksime laimėjimo atveju. | Įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą, |
|  | PO atsakymas: |  | Siūlomas prietaisas turi atitikti techninės specifikacijos 23 p. nuostatas. Sąlygos nekeičiamos |  |  |  |
|  | Metrologinė patikra | Metrologinės patikros sertifikato originalas. | Susiję su 23 punktu. Jį išbraukus šis taip pat tampa neaktualus. | Taip | Pateiksime. | Bus pateiktas su preke |
|  | PO atsakymas: |  | Siūlomas prietaisas turi atitikti techninės specifikacijos 24 p. nuostatas. Sąlygos nekeičiamos |  |  |  |
|  | Instrukcija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba arba anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą, 1 vnt. | OK | Taip | Pateiksime. | Bus pateiktas su preke |
|  | Matuoklio pagaminimo data | Ne ankstesnė kaip 2024 metai. | OK | Taip | 2025 metais. | Ne ankstesnė kaip 2024 metai. |
|  | Garantinė priežiūra | Laikotarpis, ne trumpesnis kaip 12 mėn. | OK | 12 mėn. | 12 mėnesių | 12 mėn. |
| - 29. | Priedai | Į komplektą turi įeiti ne trumpesnė kaip 1,4 metro teleskopinė lazda prietaisui laikyti. | Manome, kad reikėtų išbraukti, kadangi sunkiai įgyvendinama. Tokį matuoklį, sveriantį apie ~1 kg, ant lazdos sudėtingą įsivaizduoti. Nepamirškite, kad reikia atsargiai elgtis kad nepradurti folijos, bei pageidautina lygiai išdėstyti ant matuojamo paviršiaus. O ekranas tai vis tiek matuoklyje. Tada reikia nepamiršti apie garsinį matuojamos vertės atvaizdavimo reikalavimą, kurio dabartinėje specifikacijoje nėra, bei gerai būtų turėti max-.min vertės automatiškai įrašymą į atmintį. Jeigu tikrai reikia lazdos, siūlome RadEye B20 su lazda, specifikacijos čia: https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4250685?SID=srch-srp-4250685 | Nuo 1 iki 1.8m | Teleskopinė lazda 1 metro ilgio, išskleidžiama iki 2 metrų. | 1 - 1,6 metro teleskopinė lazda |
|  | PO atsakymas: |  | Teleskopinė lazda specifikacijoje turi likti, kadangi prietaisu bus matuojama didelių gabaritų technika ir be teleskopinės lazdos darbą atlikti bus sudėtinga. Sąlygos nekeičiamos |  |  |  |
| 29 | Taikytini aplinkos apsaugos kriterijai (energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai): | Matuoklis turi būti tvirtas, ilgaamžis, funkcionalius, jis ar jo sudedamosios dalys turi būti tinkami naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomi, ir (ar) pakeičiami, tinkami perdirbti ar paruošti pakartotinai naudoti /Atitiktį reikalavimui patvirtinantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginė produkto deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai/. | OK | Taip | Atitinka. | Tiekėjo rašytinis patvirtinimas |

___________