ATSAKYMAS Į RINKOS KONSULTACIJOS METU GAUTAS PASTABAS IR PASIŪLYMUS

Pranešame, kad LSMU Kauno ligoninė išnagrinėjo skysčių valdymo sistemų pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus, pastabas ir nutarė (Tiekėjų pastabos, pasiūlymai yra pridedami atskiru dokumentu):

Dėl techninės specifikacijos 1.2.4. 2.2.4. ir 3.1.4. p. reikalavimo „Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 2 %“ gautos pastabos:

- Prašome pakoreguoti techninės specifikacijos reikalavimą Nr. 1.2.4., Nr. 2.2.4., ir Nr. 3.1.4., kuris nurodo leistiną infuzijos greičio paklaidą „Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 2 %“, padidinant leistiną infuzijos greičio paklaidą iki ± 3%.

Pažymime, kad ankstesnėje infuzinės švirkštinės pompos brošiūroje gamintojas Fresenius Kabi AG nurodydavo paklaidą švirkštui (paklaida švirkštui ± 2%) ir atskirai mechanizmo paklaidą (paklaida mechanizmui ± 1%). Vis gi šie parametrai būdavo skirtingai interpretuojami kitų tiekėjų ir perkančiosios organizacijos dažnai sulaukdavo pretenzijų iš tiekėjų, jog perkančioji organizacija turėtų vertinti suminę paklaidą, kuri būtų ± 3%. Todėl atnaujintoje švirkštinės pompos brošiūroje gamintojas Fresenius Kabi AG nusprendė nurodyti suminę infuzijos greičio paklaida, kuri yra ± 3%.

Prašome atsižvelgti į argumentuotas pastabas ir pakoreguoti techninės specifikacijos reikalavimus Nr. 1.2.4, Nr. 2.2.4. ir Nr. 3.1.4. ‘‘.

ATSAKOME:

Atsižvelgiant į Tiekėjo pastabas, Perkančioji organizacija sutinka koreguoti reikalavimą sekančiai: „Infuzijos greičio paklaida ne daugiau ± 3 %“

Dėl techninės specifikacijos 1.3.19. ir 4.1.19. p. reikalavimo „Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės“ gautos pastabos:

- Siūlome papildyti techninės specifikacijos reikalavimą Nr. 1.3.19. ir Nr. 4.1.19, kuris nurodo technologinį infuzinės tūrinės pompos sprendimą apsaugai nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės „Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės“, paaiškinant, kad infuzinės sistemos spaustukas turėtų būti uždaromas automatiškai, kad būtų išvengta nekontroliuojamos skysčių tėkmės atidarius pompos dureles ir išimant infuzinę sistemą.

Pažymime, kad toks sprendimas užtikrins didžiausią saugumą nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės..‘‘.

ATSAKOME:

Įvertinus rinkos tyrimo metu surinktą informaciją, perkančioji organizacija nustatė, jog ne mažiau kaip trys skirtingi gamintojai siūlo pompas su apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės, tačiau iš viešai prieinamų duomenų nėra aišku, kokiu būdu ši funkcija išpildoma, todėl siekiant išvengti dirbtino konkurencijos ribojimo, bei perteklinių reikalavimų techninėje specifikacijoje, atsisako koreguoti parametrą.