Pirkimo sąlygų

2 priedas

ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti endoskopinės įrangos komplektą (toliau – prekės) – 1 vnt.

2. Pirkimo objektas yra skaidomas į dvi pirkimo dalis.

3. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu su identifikavimo numeriu.

4. Į kainą turi būti įtrauktos Prekių pristatymo, montavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo (tiesioginiai apmokymai lietuvių kalba) išlaidos.

5. Prekės privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami prekės atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai ir nuorodos į konkretų dokumento psl.):

Pirkimo I dalis

VAIZDO ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Perkamas kiekis – 1 vnt.

1 Lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Monitorius (1 vnt.) |  |
| 1.1. | Ekrano raiška | ≥ 4K (ne mažiau 3840 x 2160) taškų |
| 1.2. | Ekrano įstrižainė | ≥ 31" |
| 1.3. | Ekrano šviesumas | ≥ 450 cd/m2 |
| 1.4. | Vaizdo signalo įvestys | Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės |
| 1.5. | Medicininės paskirties | Būtina |
| 2. | Vaizdo procesorius (1 vnt.) |  |
| 2.1. | Vaizdo signalų arba lygiavertės | Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės |
| 2.2. | Vaizdų išsaugojimas | Vidinė atmintis ir galimybė pajungti nešiojamą atminties įtaisą (USB) |
| 2.3. | Šviesos šaltinis | Integruotas LED arba lygiavertis |
| 2.4 | Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija: | 1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; 2. Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; 3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus; |
| 2.5. | Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties. | Būtina |
| 2.6. | Dirbtinio intelekto sistema polipų lokalizacijai nustatyti | Būtina |
| 2.7. | Suderinamas su endoskopais, naudojančiais CMOS vaizdo perdavimo technologiją | Būtina |
| 3. | Vaizdo gastroskopas (2 vnt.) |  |
| 3.1. | Vaizdo gastroskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |
| 3.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |
| 3.3. | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm |
| 3.4. | Lenkimo kampai: | 1. aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90° 2. dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100° |
| 3.5. | Įvedamosios dalies diametras | ≤ 10,0 mm |
| 3.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 10,0 mm |
| 3.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 2,8 mm |
| 3.8. | Darbinis ilgis | 1050 mm ± 50 mm |
| 3.9. | Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją | Būtina |
| 3.10. | Komplektuojama su: | Kandikliai - 5 vnt. |
| 4. | Vaizdo kolonoskopas (2 vnt.) |  |
| 4.1. | Vaizdo kolonoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Būtina |
| 4.2. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |
| 4.3. | Regėjimo lauko gylis | Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm |
| 4.4. | Lenkimo kampai: | 1. aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180° 2. dešinėn/kairėn ≥160°/≥ 160° |
| 4.5. | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 13,0 mm |
| 4.6. | Distalinio galo diametras | ≤ 13,5 mm |
| 4.7. | Instrumentinio kanalo diametras | ≥ 3,7 mm |
| 4.8. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |
| 4.9. | Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją | Būtina |
| 4.10. | Darbinis ilgis | 1690 mm ± 20 mm |
| 5. | Endoskopinis vežimėlis (1 vnt.) |  |
| 5.1. | Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti | Būtina |
| 5.2. | Endoskopo laikikliai | ≥ 2 vnt. |
| 5.3. | Lentynos įrangai | ≥ 3 |
| 5.4. | Skiriamasis transformatorius | Būtina |
| 5.5. | Laikikliai atsiurbimo indams, 2 vnt. | Pakabinami ant bėgelio arba tvirtinami ant greitos fiksacijos tvirtinimo elementų; kurie nesudarytų sunkumų greitai ir patogiai keisti atsiurbimo indą/ išpilti turinį. |
| 5.6. | Elektros lizdai, vežimėlyje esančiai įrangai pajungti | ≥ 6 vnt. |
| 6. | Endoskopinis siurblys (1 vnt.) |  |
| 6.1. | Maksimalus siurbimo srautas | ≥ 40 l/min |
| 6.2. | Vakuumas | ≥ 90 kPa |
| 6.3. | Indas skysčiams, 4 vnt. | ≥ 2 l, autoklavuojamas, polisulfoninis arba polikarbonatinis |
| 6.4. | Endoskopinis siurblys montuojamas endoskopinio vežimėlio lentynoje arba yra endoskopinio vežimėlio dalis (ne pastatomas atskiras įrenginys šalia endoskopinės įrangos vežimėlio) | Būtina |
| 7. | Apiplovimo pompa (1 vnt.) |  |
| 7.5. | Pompos tipas - peristatinis plovimo siurblys | Būtina |
| 7.2. | Reguliuojamas vandens srautas | Būtina |
| 7.3. | Pompos valdymas - valdoma pedalu arba endoskopo mygtuku | Būtina |
| 7.4. | Reguliuojamas vandens srautas: | 1. per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min; 2. per instrumento kanalą: ≥ 525 ml/min. |
| 7.5. | Komplektacija: | ≥ 1 l talpos vandens konteineris ≥ 1 vnt; vienkartiniai vamzdeliai ≥ 10 vnt. |
| 8. | Elektrochirurginis generatorius (1 vnt.) |  |
| 8.1. | Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais | Būtina |
| 8.2. | Monopolinis pjovimas | ≥ 120W |
| 8.3. | Turintis specialius rėžimus endoskopinėms procedūroms | Būtina |
| 8.4. | Monopolinė koaguliacija | ≥ 120W |
| 8.5. | Bipolinis pjovimas | ≥ 100W |
| 8.6. | Bipolinė koaguliacija | ≥ 120W |
| 8.7. | Neutralaus paciento elektrodo kabelis, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi, kiekis - 3 vnt. | ilgis ≥ 3m |
| 8.8. | Laidas monopolinio elektrodo pajungimui, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi. kiekis - 3 vnt. | ilgis ≥ 3m |
| 8.9. | Kojinio valdymo pedalas, kiekis 1 vnt. | Ne mažiau dviejų jungiklių |
| 8.10. | Neutralus paciento elektrodas, kiekis - 100 vnt. | Vienkartinis, klijuojamas, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų. |
| 9. | Eilės Nr. 1.1–8.10 apibūdinti įrenginiai turi būti vieno gamintojo arba suderinti tarpusavyje. |  |
| 10. | Įrangai taikoma garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |

Pirkimo II dalis

ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKCIJOS MAŠINA

Perkamas kiekis – 1 vnt.

2 Lentelė

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Paskirtis | Automatiškai apdoroti suderinamus lanksčiuosius endoskopus cheminiu - šiluminiu dezinfekavimo procesu |
| 2. | Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius (mašinos talpa) | Ne mažiau kaip - 1 vnt. |
| 3. | Konstrukcija: | Endoskopo pakrovimas iš mašinos priekio arba iš viršaus, krepšys bent vienam endoskopui talpinti, laikiklis, dėžutė ar krepšys endoskopo vožtuvams sudėti |
| 4. | Nuotėkio kontrolė, automatinis endoskopo protėkio testas | Būtinas |
| 5. | Valdymo pulte su displėjumi pateikiama informacija: pasirinktos programos pavadinimas, vykstančio ciklo pavadinimas, reali temperatūra, likęs vykstančios programos laikas | Būtina |
| 6. | Plovimo – dezinfekavimo ciklo etapai - protėkio testas, valymas arba plovimas, dezinfekavimas, skalavimas. | Būtina |
| 7. | Plovimo – dezinfekavimo ciklo trukmė | Ne ilgiau nei 20 min. |
| 8. | Endoskopų plovimo - dezinfekcijos mašina suderinama su skirtingų gamintojų lanksčiaisiais endoskopais: 1) Fujifilm 2) Olympus 3) Pentax 4) Karl Stortz | Būtina |
| 9. | Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu | Būtinas |
| 10. | Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę. Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 6 kanalai | Būtina |
| 11. | Tiekiamo vandens filtravimo sistema | Būtini tiekiamo vandens filtrai |
| 12. | Cheminių medžiagų laikymo skyrius įrenginyje | Būtinas |
| 13. | Plovimo mašinoje naudojama dezinfekcijos priemonė: | Peracto rūgštis |
| 14. | Maitinimas | Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60Hz |
| 15. | Komplektacija: |  |
| 15.1. | Į endoskopų plovimo mašiną tiekiamo vandens paruošimo sistema (siūlomai įrangai pakankamo našumo įrangos komplektas, atliekantis vandens minkštinimo funkciją); | Būtina |
| 15.2. | Įvadinis ploviklių, dezinfekcinių medžiagų ir kitų priemonių rinkinys ne mažiau kaip 50 ciklų atlikti; | Būtina |
| 15.3. | Pajungimo adapteriai 8 punkte nurodytiems endoskopams pajungti. | Būtina |
| 16. | Turi atitikti standartus - EN ISO 15883-1; EN ISO 15883-4 arba lygiaverčius. | Būtina |
| 17. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |
| 18. | Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 arba lygiaverčio dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. | Būtina |
| 19. | Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 arba lygiaverčio dėl medicinos priemonių reikalavimus. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje. Pateikiamos naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba. | Būtina |

Techninę specifikaciją parengė VšĮ Kėdainių ligoninės

administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė

Suderinta su laikinai einančia konsultacinės poliklinikos vedėjo pareigas Dovile Furmanavičiene