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[bookmark: _Hlk11333488]ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti endoskopinės įrangos komplektą (toliau – prekės) – 1 vnt.
2. Pirkimo objektas yra skaidomas į dvi pirkimo dalis.
3. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu su identifikavimo numeriu.
4. Į kainą turi būti įtrauktos Prekių pristatymo, montavimo, įdiegimo ir personalo apmokymo (tiesioginiai apmokymai lietuvių kalba) išlaidos.
5. Prekės privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami prekės atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai ir nuorodos į konkretų dokumento psl.):
						
Pirkimo I dalis

VAIZDO ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Perkamas kiekis – 1 vnt.

1 Lentelė
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	1
	2
	3

	1. 
	Monitorius (1 vnt.)
	

	1.1.
	Ekrano raiška
	≥ 4K (ne mažiau 3840 x 2160) taškų

	1.2.
	Ekrano įstrižainė
	≥ 31"

	1.3.
	Ekrano šviesumas
	≥ 450 cd/m2

	1.4.
	Vaizdo signalo įvestys
	Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės

	1.5.
	Medicininės paskirties
	Būtina

	2.
	Vaizdo procesorius (1 vnt.)
	

	2.1.
	Vaizdo signalų arba lygiavertės
	Būtina bent viena iš šių jungčių: DisplayPort, HDMI, DVI, SDI arba lygiavertės

	2.2.
	Vaizdų išsaugojimas
	Vidinė atmintis ir galimybė pajungti nešiojamą atminties įtaisą (USB)

	2.3.
	Šviesos šaltinis 
	Integruotas LED arba lygiavertis

	2.4
	Stebėjimas specialiu apšvietimu, optinė technologija ir vaizdo gerinimo funkcija:
	1. Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas;
2. Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui;
3. Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimas režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus;

	2.5.
	Automatinis vaizdo šviesumo/ryškumo reguliavimas, priklausomai nuo endoskopo padėties.
	Būtina

	2.6.
	Dirbtinio intelekto sistema polipų lokalizacijai nustatyti
	Būtina

	2.7.
	Suderinamas su endoskopais, naudojančiais CMOS vaizdo perdavimo technologiją
	Būtina

	3.
	Vaizdo gastroskopas (2 vnt.)
	

	3.1.
	Vaizdo gastroskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Būtina

	3.2.
	Apžiūros laukas
	≥ 140°

	3.3.
	Regėjimo lauko gylis
	Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm

	3.4.
	Lenkimo kampai:
	1. aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°
2. dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100°

	3.5.
	Įvedamosios dalies diametras
	≤ 10,0 mm

	3.6.
	Distalinio galo diametras
	≤ 10,0 mm

	3.7.
	Instrumentinio kanalo diametras
	≥ 2,8 mm

	3.8.
	Darbinis ilgis
	1050 mm ± 50 mm

	3.9.
	Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją
	Būtina

	3.10.
	Komplektuojama su:
	Kandikliai - 5 vnt.

	4.
	Vaizdo kolonoskopas (2 vnt.)
	

	4.1.
	Vaizdo kolonoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi
	Būtina

	4.2.
	Apžiūros laukas
	≥ 140°

	4.3.
	Regėjimo lauko gylis 
	Ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm

	4.4.
	Lenkimo kampai:
	1. aukštyn/žemyn ≥ 180°/ ≥ 180°
2. dešinėn/kairėn ≥160°/≥ 160°

	4.5.
	Įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 13,0 mm

	4.6.
	Distalinio galo diametras
	≤ 13,5 mm

	4.7.
	Instrumentinio kanalo diametras
	≥ 3,7 mm

	4.8.
	Papildomas vandens padavimo kanalas
	Būtina

	4.9.
	Vaizdas apdorojamas/perduodamas naudojant CMOS technologiją
	Būtina

	4.10.
	Darbinis ilgis
	1690 mm ± 20 mm

	5.
	Endoskopinis vežimėlis (1 vnt.)
	

	5.1.
	Artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti
	Būtina

	5.2.
	Endoskopo laikikliai
	≥ 2 vnt.

	5.3.
	Lentynos įrangai
	≥ 3

	5.4.
	Skiriamasis transformatorius
	Būtina

	5.5.
	Laikikliai atsiurbimo indams, 2 vnt. 
	Pakabinami ant bėgelio arba tvirtinami ant greitos fiksacijos tvirtinimo elementų; kurie nesudarytų sunkumų greitai ir patogiai keisti atsiurbimo indą/ išpilti turinį.

	5.6.
	Elektros lizdai, vežimėlyje esančiai įrangai pajungti 
	≥ 6 vnt.

	6. 
	Endoskopinis siurblys (1 vnt.)
	

	6.1.
	Maksimalus siurbimo srautas 
	≥ 40 l/min

	6.2.
	Vakuumas
	≥ 90 kPa

	6.3.
	Indas skysčiams, 4 vnt.

	≥ 2 l, autoklavuojamas, polisulfoninis arba polikarbonatinis

	6.4.
	Endoskopinis siurblys montuojamas endoskopinio vežimėlio lentynoje arba yra endoskopinio vežimėlio dalis (ne pastatomas atskiras įrenginys šalia endoskopinės įrangos vežimėlio)
	Būtina

	7.
	Apiplovimo pompa (1 vnt.)
	

	7.5.
	Pompos tipas - peristatinis plovimo siurblys
	Būtina

	7.2.
	Reguliuojamas vandens srautas
	Būtina

	7.3.
	Pompos valdymas - valdoma pedalu arba endoskopo mygtuku
	Būtina

	7.4.
	Reguliuojamas vandens srautas:
	1. per papildomą vandens kanalą: ≥ 200 ml/min;
2. per instrumento kanalą: ≥ 525 ml/min.

	7.5.
	Komplektacija:
	≥ 1 l talpos vandens konteineris ≥ 1 vnt; vienkartiniai vamzdeliai ≥ 10 vnt.

	8.
	Elektrochirurginis generatorius (1 vnt.)
	

	8.1.
	Tinkamas endoskopinei elektrochirurgijai su monopolinio pjovimo ir koaguliacijos bei bipolinio pjovimo ir koaguliacijos režimais
	Būtina

	8.2.
	Monopolinis pjovimas
	≥ 120W

	8.3.
	Turintis specialius rėžimus endoskopinėms procedūroms
	Būtina

	8.4.
	Monopolinė koaguliacija
	≥ 120W

	8.5.
	Bipolinis pjovimas
	≥ 100W

	8.6.
	Bipolinė koaguliacija
	≥ 120W

	8.7.
	Neutralaus paciento elektrodo kabelis, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi, kiekis - 3 vnt.
	ilgis ≥ 3m

	8.8.
	Laidas monopolinio elektrodo pajungimui, skirtas daugkartiniam naudojimui, suderinamas su siūlomu generatoriumi. kiekis - 3 vnt.
	ilgis ≥ 3m

	8.9.
	Kojinio valdymo pedalas, kiekis 1 vnt.
	Ne mažiau dviejų jungiklių

	8.10.
	Neutralus paciento elektrodas, kiekis - 100 vnt.

	Vienkartinis, klijuojamas, ne mažiau dviejų kontaktinių zonų.

	9.
	Eilės Nr. 1.1–8.10 apibūdinti įrenginiai turi būti vieno gamintojo arba suderinti tarpusavyje.
	

	10.
	Įrangai taikoma garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
	Būtina


Pirkimo II dalis

ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKCIJOS MAŠINA

Perkamas kiekis – 1 vnt.

2 Lentelė
	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės

	    1
	2
	3

	    1
	Paskirtis
	Automatiškai apdoroti suderinamus lanksčiuosius endoskopus cheminiu - šiluminiu dezinfekavimo procesu

	2.
	Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius (mašinos talpa)
	Ne mažiau kaip - 1 vnt.

	3.
	Konstrukcija:
	Endoskopo pakrovimas iš mašinos priekio arba iš viršaus, krepšys bent vienam endoskopui talpinti, laikiklis, dėžutė ar krepšys endoskopo vožtuvams sudėti

	4.
	Nuotėkio kontrolė, automatinis endoskopo protėkio testas
	Būtinas

	5. 
	Valdymo pulte su displėjumi pateikiama informacija: pasirinktos programos pavadinimas, vykstančio ciklo pavadinimas, reali temperatūra, likęs vykstančios programos laikas
	Būtina

	6.
	Plovimo – dezinfekavimo ciklo etapai - protėkio testas, valymas arba plovimas, dezinfekavimas, skalavimas.
	Būtina

	7.
	Plovimo – dezinfekavimo ciklo trukmė

	Ne ilgiau nei 20 min.

	8.
	Endoskopų plovimo - dezinfekcijos mašina suderinama su skirtingų gamintojų lanksčiaisiais endoskopais:
1) Fujifilm
2) Olympus
3) Pentax
4) Karl Stortz
	Būtina

	9.
	Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu
	Būtinas

	10.
	Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę. Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 6 kanalai
	Būtina

	11.
	Tiekiamo vandens filtravimo sistema

	Būtini tiekiamo vandens filtrai

	12.
	Cheminių medžiagų laikymo skyrius įrenginyje
	Būtinas

	13.
	Plovimo mašinoje naudojama dezinfekcijos priemonė:
	Peracto rūgštis

	14.
	Maitinimas
	Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60Hz

	15. 
	Komplektacija:
	

	15.1.
	Į endoskopų plovimo mašiną tiekiamo vandens paruošimo sistema (siūlomai įrangai pakankamo našumo įrangos komplektas, atliekantis vandens minkštinimo funkciją);
	Būtina

	15.2.
	Įvadinis ploviklių, dezinfekcinių medžiagų ir kitų priemonių rinkinys ne mažiau kaip 50 ciklų atlikti;
	Būtina

	15.3.
	Pajungimo adapteriai 8 punkte nurodytiems endoskopams pajungti.
	Būtina

	16.
	Turi atitikti standartus - EN ISO 15883-1; EN ISO 15883-4 arba lygiaverčius.
	Būtina

	17.
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
	Būtina

	18.
	Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 arba lygiaverčio dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
	Būtina

	19.
	Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 arba lygiaverčio dėl medicinos priemonių reikalavimus. 
Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
Pateikiamos naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
	Būtina




Techninę specifikaciją parengė VšĮ Kėdainių ligoninės
administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė

Suderinta su laikinai einančia konsultacinės poliklinikos vedėjo pareigas Dovile Furmanavičiene

