Pirkimo sąlygų 6 priedas
									
Herbas arba prekių ženklas

(Teikėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL ENDOSKOPINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO

PIRKIMO II DALIS „ENDOSKOPŲ PLOVIMO – DEZINFEKCIJOS MAŠINA“
(Data)
_____________
(Sudarymo vieta)
1 lentelė
	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Kiekvieno tiekėjų grupės nario (veikiančio pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį) įsipareigojimai:
	

	1) įsipareigojimų pavadinimas
	

	2) įsipareigojimų vertė Eur arba procentais
	

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	







	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



2 lentelė. /Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti ūkio subjektą (-us); ar kvazisubtiekėją (-us), kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto (-ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti; jei žinoma, subrangovas (-ai), subtiekėjas (-ai), subteikėjas (-ai)/
	
	Ūkio subjekto pavadinimas (-ai)
(sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)
	


	Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų), pavadinimas (-ai)
(tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)
	

	Ūkio subjekto adresas (-ai)
	

	Jei žinomas - subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų), subteikėjo  (‑ų),  adresas (-ai) 
	

	Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus, jų vertę Eur arba dalį procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą; jei žinoma - subrangovą (-us), subtiekėją (-us), subteikėją (-us) 
	

	Kvazisubtiekėjai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo (-ų) ūkio subjekto darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti ir jų atliekamo darbo (ų), paslaugos (-ų) pavadinimas (ai)
	



	Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
	1) paskelbus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priede http://ted.europa.eu, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu https://viesiejipirkimai.lt;
 	2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).        
	
Mes siūlome:
3 lentelė
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Mato vnt.
	Planuojamas kiekis
	Mato vnt. kaina be PVM
Eur
	Mato vnt. kainos PVM
Eur
	Bendra kaina  su PVM
Eur

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Endoskopų plovimo – dezinfekcijos mašina
	Vnt.
	1
	
	
	

	
__________________________________________________________________
(Bendrą pasiūlymo kainą su PVM Eur nurodyti skaičiais ir žodžiais)

	



Į bendrą pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro_____________________Eur.

Bendra pasiūlymo kaina be PVM  _____________________Eur.

PASTABOS:
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:________________________________________________. 
Tokiu atveju bendra pasiūlymo kaina yra bendra pasiūlymo kaina be PVM.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose (Techninėje specifikacijoje) nurodytus reikalavimus:
4 lentelė

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Pildo tiekėjas nurodydamas konkrečių reikalaujamų parametrų atitiktį

	1
	2
	3
	4

	    1
	Paskirtis
	Automatiškai apdoroti suderinamus lanksčiuosius endoskopus cheminiu - šiluminiu dezinfekavimo procesu
	

	2.
	Vienu metu plaunamų – dezinfekuojamų endoskopų skaičius (mašinos talpa)
	Ne mažiau kaip - 1 vnt.
	

	3.
	Konstrukcija:
	Endoskopo pakrovimas iš mašinos priekio arba iš viršaus, krepšys bent vienam endoskopui talpinti, laikiklis, dėžutė ar krepšys endoskopo vožtuvams sudėti
	

	4.
	Nuotėkio kontrolė, automatinis endoskopo protėkio testas
	Būtinas
	

	5. 
	Valdymo pulte su displėjumi pateikiama informacija: pasirinktos programos pavadinimas, vykstančio ciklo pavadinimas, reali temperatūra, likęs vykstančios programos laikas
	Būtina
	

	6.
	Plovimo – dezinfekavimo ciklo etapai - protėkio testas, valymas arba plovimas, dezinfekavimas, skalavimas.
	Būtina
	

	7.
	Plovimo – dezinfekavimo ciklo trukmė

	Ne ilgiau nei 20 min.
	

	8.
	Endoskopų plovimo - dezinfekcijos mašina suderinama su skirtingų gamintojų lanksčiaisiais endoskopais:
1) Fujifilm
2) Olympus
3) Pentax
4) Karl Stortz
	Būtina
	

	9.
	Elektroninis durų užraktas, neleidžiantis atidaryti durų ciklo metu
	Būtinas
	

	10.
	Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę. Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 6 kanalai
	Būtina
	

	11.
	Tiekiamo vandens filtravimo sistema

	Būtini tiekimo vandens filtrai
	

	12.
	Cheminių medžiagų laikymo skyrius įrenginyje
	Būtinas
	

	13.
	Plovimo mašinoje naudojama dezinfekcijos priemonė:
	Peracto rūgštis
	

	14.
	Maitinimas
	Iš kintamojo įtampos tinklo 230V ± 10%, 50/60Hz
	

	15. 
	Komplektacija:
	
	

	15.1.
	Į endoskopų plovimo mašiną tiekiamo vandens paruošimo sistema (siūlomai įrangai pakankamo našumo įrangos komplektas, atliekantis vandens minkštinimo funkciją);
	Būtina
	

	15.2.
	Įvadinis ploviklių, dezinfekcinių medžiagų ir kitų priemonių rinkinys ne mažiau kaip 50 ciklų atlikti;
	Būtina
	

	15.3.
	Pajungimo adapteriai 8 punkte nurodytiems endoskopams pajungti.
	Būtina
	

	16.
	Turi atitikti standartus - EN ISO 15883-1; EN ISO 15883-4 arba lygiaverčius.
	Būtina
	

	17.
	Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
	Būtina
	

	18.
	Medicinos prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 arba lygiaverčio dėl medicinos priemonių, nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
	Būtina
	

	19.
	Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 arba lygiaverčio dėl medicinos priemonių reikalavimus. 
Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
Pateikiamos naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
	Būtina
	



Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
5 lentelė
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Dokumento lapų skaičius

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
	Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali:

6 lentelė
	Eil.Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
	

	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas) 
	
	(Vardas ir pavardė) 
	



