TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Endoskopo gastrofibroskopijoms atlikti su vaizdo gastrofibroskopijos zondais (1 kompl.)

| Endoskopinė sistema (1 vnt.) su Gastroskopais (4 vnt.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Specifikacija |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Techninio parametro reikšmė arba reikalavimų aprašymas | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras gamintojo parengtoje dokumentacijoje ir vertimuose į lietuvių kalbą. Būtina pateikti nuorodą į konkretų psl., pažymėti siūlomą parametrą ir nurodyti jo eil. nr, esantį techninėje specifikacijoje (t. y. spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis ir/ar pabraukti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamiems kokybiniams ir techniniams reikalavimams) |
| 1. | Monitorius – 1 vnt. | 1. LED pašvietimo technologija; |  |  |
|  |  | 2. Šviesumas ≥ 450 cd/m2; |  |  |
|  |  | 3. Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; |  |  |
|  |  | 4. Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; |  |  |
|  |  | 5. Įvesties jungčių tipai: |  |  |
|  |  | 5.1. ≥ 1 x HDMI arba lygiavertė, ≥12G-SDI arba lygiavertė |  |  |
|  |  | 6. Medicininės paskirties. |  |  |
|  |  | 7. Keli rodymo režimai |  |  |
|  |  | 7.1. Vaizdas vaizde (PIP arba lygiavertis); |  |  |
|  |  | 7.2. Vaizdas ne vaizde (POP arba lygiavertis). |  |  |
|  |  | 8. Matricos tipas IPS arba TFT |  |  |
| 2. | Vaizdo procesorius – 1 vnt. | 1. Integruotas arba atskiras LED šviesos šaltinis |  |  |
|  |  | 2. Endoskopas prie vaizdo procesoriaus jungiamas viena jungtimi; |  |  |
|  |  | 3. HDMI arba 12G-SDI tipo arba lygiavertė jungtis; |  |  |
|  |  | 4. Galimybė išsaugoti nuotraukas USB tipo nešiojamame atminties įtaise; |  |  |
|  |  | 5. Chromoendoskopijos režimai: |  |  |
|  |  | 5.1. Raudonos spalvos režimas, padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimą (kitus pažeidimus) ir jo ribas arba vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas paryškinantis tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus |  |  |
|  |  | 5.2. Mėlynos spalvos režimas , padidinantis spalvų kontrastą, skirtas išryškinti mikro kraujagyslių tinklą bei gleivinės paviršiaus struktūras arba jam lygiavertis režimas |  |  |
| 3. | Gastroskopas – 4 vnt. | 1. Su oro/vandens kanalu; |  |  |
|  |  | 2. Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi; |  |  |
|  |  | 3. Apžiūros laukas ≥ 140°; |  |  |
|  |  | 4. Regėjimo lauko gylis ne siauresnėse ribose kaip 2-100 mm; |  |  |
|  |  | 5. Lenkimo kampai: |  |  |
|  |  | 5.1. aukštyn/žemyn ≥ 210° / ≥ 90°; |  |  |
|  |  | 5.2. dešinėn/kairėn ≥100°/ ≥ 100°; |  |  |
|  |  | 6. Įvedamosios dalies diametras ≤ 9,9 mm; |  |  |
|  |  | 7. Instrumentinio kanalo diametras ≥ 2,8 mm; |  |  |
|  |  | 8. Darbinis ilgis 1050 mm ± 50 mm; |  |  |
| 7. | Endoskopinis siurblys – 1 vnt. | 1. Vakuumas ≥ 90 kPa; |  |  |
|  |  | 2. Siurbimo srautas ≥ 40 l/min; |  |  |
|  |  | 3. Komplekte : |  |  |
|  |  | 3.1. 2 vnt. Autoklavuojamų indų skysčiams ≥ 1 l talpos |  |  |
|  |  | 3.2. Laikiklis indui skysčiams kabinti |  |  |
|  |  | 3.3. Vienkartiniai filtrai 10 vnt. |  |  |
|  |  | 3.4. Vienkartinės arba daugkartinės žarnelės 20 vnt. |  |  |
| 8. | Vežimėlis endoskopinei įrangai – 1 vnt. | 1. ≥ 2 lentynos; |  |  |
|  |  | 2. ≥ 1 stalčius; |  |  |
|  |  | 3. Skiriamasis transformatorius; |  |  |
|  |  | 4. Laikiklis endoskopui pakabinti (ne mažiau nei 2 vnt.) |  |  |
|  |  | 5. Centrinis įjungimo/išjungimo mygtukas |  |  |
|  |  | 5. Komplekte: |  |  |
|  |  | 5.1. artikuliuojama alkūnė monitoriui pakabinti; |  |  |
| 9. | Kartu pateikiama dokumentacija | Pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis, bei techninių parametrų atitikimą techninių specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo parengtus techninius aprašus ir/ar analogiškus dokumentus. |  |  |
| 10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 11. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Kartu su preke pateikiamas CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopija. |  |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir (ar) siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti – (spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos aukščiau esančioje lentelėje).

1.2. Tiekėjai privalo pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

1.3. Tiekėjai privalo pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.).

1.4. Siūloma prekė privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

1.5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (refurbished) prekių.

1.6. Prekės pristatymas (adresu: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, Šeškinės g. 24, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą), instaliacija, prijungimas ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

1.7. Kartu su pristatytomis prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija:

1.7.1. prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba;

1.7.2. užpildytas techninis pasas.

1.8. Garantinis laikotarpis:

1.8.1. ≥ 24 mėn.

1.8.2. ≥ 12 mėn. jungiamiems priedams (jei tokie yra).

1.8.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrenginio remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įrenginys sugenda dėl vartotojo kaltės.

1.9. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1.9.1. Mokymai ≥ 5 specialistų;

1.9.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.

______________________________________