## TS
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA
2025-03-00
Pirkimo pavadinimas: Siuvimo aparatai
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
2.2. Tiekėjas privalo siūlyti tik gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytas prekes. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.
2.4. Visos prekės turi būti pažymėtos atitikties ženklu "CE" ir atitikti Europos parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
2.5. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas neatlygintinai turi pristatyti prekių pavyzdžius įvertinimui ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Laiku nepateikus pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
2.6. Kartu su prekėmis pateikiamos naudojimo instrukcijos originalo ir lietuvių kalba. Perkančiajai organizacijai paprašius, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos turi būti pravedami mokymai perkančiosios organizacijos personalui.
2.7. Sterilių prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėn. nuo prekių pristatymo perkančiajai organizacijai dienos. Ant sterilių pakuočių turi būti matoma informacija, kaip reikalaujama Europos parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (viena iš jų pagaminimo metai ir mėnuo; aiški nuoroda į laiko terminą ar iki kada priemonė gali būti naudojama saugiai).
2.8. Laikoma, kad pasiūlymas teikiamas toms pirkimo dalims, kurioms yra nurodyti prekių įkainiai.
2.9. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus bei prekių pavyzdžius (jeigu jų paprašoma).
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai:
*Vieneto įkainis nurodomas su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.
4. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P.D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Mato vnt. | Vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas (%) | Suma Eur, be PVM | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas ir nuoroda į gaminio kodą techninėje dokumentacijoje | Atitikimas techniniams reikalavimams (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.
1. Linijinis lankstus endoskopinis mechaninis siuvimo aparatas
1.1 | Siuvimo aparatas | 1. aparato darbinės dalies ilgis 340 mm (± 10mm); | 24 | vnt. |  | 5%
2. rankenos atžvilgiu darbinė aparato dalis ratuojama 360°;
3. aparatas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
4. formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai 45 mm (± 2 mm) arba 60 mm (± 2mm);
5. automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės;
6. leidžiamas daugkartinis aparato uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
7. su tuo pačiu aparatu leidžiama panaudoti ≥ 12 kasečių;
8. aparatas tinka imtinai iki 12 mm skersmens troakarams;
9. aparatas užtaisomas 1.2 ir 1.3 punke pateiktus reikalavimus atitinkančia pasirinkto tipo kasete su kabutėmis;
1.2 | Siuvimo aparato kasetė | 1. siūlės ilgis pasirinktinai 45 mm ( ± 2mm) arba 60 mm (± 2mm); | 18 | vnt. |  | 5%
2. šešios kabučių eilės;
3. kasetės nesilankstančios;
4. kabutės pagamintos iš titano, titano ir plieno mišinio arba lygiavertės medžiagos;
5. atidarytų kabučių aukštis pasirinktinai 2,5 mm ( ± 0,05 mm), 3,5 mm ( ± 0,05 mm), 4,8 mm (± 0,3 mm);
1.3 | Siuvimo aparato kasetė | 1. siūlės ilgis pasirinktinai 45 mm ( ± 2 mm) arba 60 mm (± 2mm); | 72 | vnt. |  | 5%
2. šešios kabučių eilės;
3. kasetės artikuliuojamos ne mažiau kaip 45° į abi puses;
4. kabutės pagamintos iš titano, titano ir plieno mišinio arba lygiavertės medžiagos;
5. atidarytų kabučių aukštis pasirinktinai 2,5 mm (± 0,05 mm), 3,5 mm ( ± 0,05 mm), 4,8 mm ( ± 0,05 mm);
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR)
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*
2. Siuvimo aparatas anastamozėms siūti
2.1 | Vienkartinis cirkuliarinis siuvimo aparatas | 1. aparatas lenktas; | 18 | vnt. |  | 5%
2. darbinės dalies ilgis ne mažiau 23 cm;
3. papildomas saugiklis, apsaugantis nuo atsitiktinio aparato panaudojimo;
4. metalinės kabės išdėstytos 2 eilėmis, po aparato panaudojimo tampa tikslios “B” formos;
5. darbinėje dalyje įmontuotas cirkuliarinis peilis;
6. skersmuo 28-29 mm;
2.2 | Vienkartinis cirkuliarinis siuvimo aparatas | 1. aparatas lenktas; | 18 | vnt. |  | 5%
2. darbinės dalies ilgis ne mažiau 23 cm;
3. papildomas saugiklis, apsaugantis nuo atsitiktinio aparato panaudojimo;
4. metalinės kabės išdėstytos 2 eilėmis, po aparato panaudojimo tampa tikslios “B” formos;
5. darbinėje dalyje įmontuotas cirkuliarinis peilis;
6. skersmuo 30-31 mm;
2.3 | Vienkartinis cirkuliarinis siuvimo aparatas | 1. aparatas lenktas; | 18 | vnt. |  | 5%
2. darbinės dalies ilgis ne mažiau 23 cm;
3. papildomas saugiklis, apsaugantis nuo atsitiktinio aparato panaudojimo;
4. metalinės kabės išdėstytos 2 eilėmis, po aparato panaudojimo tampa tikslios “B” formos;
5. darbinėje dalyje įmontuotas cirkuliarinis peilis;
6. skersmuo 32-33 mm.
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR)
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*
3. Linijinis dvigubo siuvimo su nupjovimu siuvimo aparatas
3.1 | Siuvimo aparatas 45 mm | 1. siūlės ilgis 45 mm; | 6 | vnt. |  | 5%
2. pjovimo rankena galima pjauti iš abiejų pusių;
3. pjovimo rankena siuva po 2 siūles iš abiejų pusių ir vienkartinis peilis nupjauna audinius tarp siūlių;
4. aparatas atsidaro paspaudus mygtuką;
3.2 | Siuvimo aparatas 60 mm | 1. siūlės ilgis 60 mm; | 6 | vnt. |  | 5%
2. pjovimo rankena galima pjauti iš abiejų pusių;
3. pjovimo rankena siuva po 2 siūles iš abiejų pusių ir vienkartinis peilis nupjauna audinius tarp siūlių;
4. aparatas atsidaro paspaudus mygtuką;
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR)
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*
4. Linijiniai siuvimo aparatai ir kasetės
4.1 | Linijinis siuvimo aparatas | 1. vienkartinis sterilus linijinis siuvimo aparatas su užtaisyta kasete; | 120 | Vnt. |  | 5%
2. instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 7 kartų; leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
3. automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės;
4. kasetė užtaisyta titaninio plieno arba lygiavertės medžiagos kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis;
5. kasetės uždarytos kabutės aukštis 1,5mm (± 0,1mm), atidarytos kabutės aukštis 3,5mm (± 0,1mm). Siūlės ilgis 45mm (±1mm).
4.2 | Kasetė | 1. sterili kasetė linijiniam siuvimo aparatui; | 240 | Vnt. |  | 5%
2. kasetė užtaisyta titaninio plieno arba lygiavertės medžiagos kabutėmis, išdėstytomis dvejomis eilėmis;
3. kasetės uždarytos kabutės aukštis 1,5mm (± 0,1mm), atidarytos kabutės aukštis 3,5mm (± 0,1mm). Siūlės ilgis 45mm (± 1mm);
4. kabučių skaičius kasetėje - 15;
5. kasetė suderinama su siūlomu linijiniu siuvimo aparatu 4.1 pozicijoje.
4.3 | Linijinis siuvimo aparatas | 1. vienkartinis sterilus linijinis siuvimo aparatas su užtaisyta kasete; | 80 | Vnt. |  | 5%
2. instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 7 kartų; leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
3. automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės;
4. kasetė užtaisyta titaninio plieno arba lygiavertės medžiagos kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis;
5. kasetės uždarytos kabutės aukštis 2mm (± 0,1mm), atidarytos kabutės aukštis 4,8mm (±0 ,1mm). Siūlės ilgis 45 mm (± 1mm).
4.4 | Kasetė | 1. sterili kasetė linijiniam siuvimo aparatui; | 160 | Vnt. |  | 5%
2. kasetė užtaisyta titaninio plieno arba lygiavertės medžiagos kabutėmis, išdėstytomis dvejomis eilėmis;
3. kasetės uždarytos kabutės aukštis 2mm (± 0,1mm), atidarytos kabutės aukštis 4,8mm ( ± 0,1mm). Siūlės ilgis 45 mm (± 1mm).
4. kabučių skaičius kasetėje - 15;
5. kasetė suderinama su siūlomu linijiniu siuvimo aparatu 4.3 pozicijoje.
4.5 | Linijinis siuvimo aparatas | 1. vienkartinis sterilus linijinis siuvimo aparatas su užtaisyta kasete; | 20 | Vnt. |  | 5%
2. instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 7 kartų; leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
3. automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės;
4. kasetė užtaisyta titaninio plieno arba lygiavertės medžiagos kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis;
5. kasetės uždarytos kabutės aukštis 1,5mm (± 0,1mm), atidarytos kabutės aukštis 3,5mm (± 0,1mm). Siūlės ilgis 90mm (± 1mm).
4.6 | Kasetė | 1. sterili kasetė linijiniam siuvimo aparatui; | 40 | Vnt. |  | 5%
2. kasetė užtaisyta titaninio plieno arba lygiavertės medžiagos kabutėmis, išdėstytomis dvejomis eilėmis;
3. kasetės uždarytos kabutės aukštis 1,5mm (± 0,1mm), atidarytos kabutės aukštis 3,5mm (± 0,1mm). Siūlės ilgis 90mm (± 1mm).
4. kabučių skaičius kasetėje - 33;
5. kasetė suderinama su siūlomu linijiniu siuvimo aparatu 4.5 pozicijoje.
4.7 | Linijinis siuvimo aparatas | 1. vienkartinis sterilus linijinis siuvimo aparatas su užtaisyta kasete; | 12 | Vnt. |  | 5%
2. instrumentas skirtas naudoti viena ranka, gali būti užtaisomas iki 7 kartų; leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
3. automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės;
4. kasetė užtaisyta titaninio plieno arba lygiavertės medžiagos kabutėmis išdėstytomis dvejomis eilėmis;
5. kasetės uždarytos kabutės aukštis 2mm (± 0,1mm), atidarytos kabutės aukštis 4,8mm (± 0,1mm). Siūlės ilgis 90mm (± 1mm).
4.8 | Kasetė | 1. sterili kasetė linijiniam siuvimo aparatui; | 24 | Vnt. |  | 5%
2. kasetė užtaisyta titaninio plieno arba lygiavertės medžiagos kabutėmis, išdėstytomis dvejomis eilėmis;
3. kasetės uždarytos kabutės aukštis 2mm (± 0,1mm), atidarytos kabutės aukštis 4,8mm (± 0,1mm). Siūlės ilgis 90mm (± 0,1mm).
4. kabučių skaičius kasetėje - 33;
5. kasetė suderinama su siūlomu linijiniu siuvimo aparatu 4.7 pozicijoje.
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR)
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*
5. Endoskopinis pjoviklis (siūlės ilgis 45 mm)
5.1 | Endoskopinis pjovimo instrumentas su integruotu peiliu | 1. lankstus (natūrali artikuliacija) 45° į abi puses; | 6 | vnt. |  | 5%
2. nuoseklus judesio diapazonas (10°- 45°) į abi puses;
3. lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: instrumento, pilvo sienos ar kitų organų pagalba;
4. turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu;
5.sterilus;
6. siūlės ilgis 45 mm (±2 mm), audinių pjūvio ilgis 42 mm (±2 mm), 6 eilės kabučių;
7. vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
8. darbinių branšų suspaudimo laipsnis aukštas;
9. aparato ilgis 340 mm (±5 mm);
10. rotuojamas 360° ir daugiau;
11. peilis nupjauna visą atstumą vieno mygtuko paspaudimu, o jį atleidus peilis grąžinamas į pradinę padėtį;
12. instrumentas veikia ličio baterijos pagalba;
13. galimybė perjungiklio pagalba grąžinti peilį avariniu būdu;
14. turi būti atskira rankenėlė, apsauganti nuo priešlaikinio aparato iššovimo;
15. automatinis saugumo mechanizmas, neleidžiantis iššauti panaudotos kasetės;
16. peilis integruotas į aparatą;
17. leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
18. aparatas turi tikti iki 12 mm skersmens trokarui;
19. skirtas 12 šūvių, gali būti užtaisomas 6 skirtingomis kasetėmis ( žymimos pilka, balta, mėlyna, auksine, žalia ir juoda spalvomis);
5.2 | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 3,6mm±0,1mm | 1. kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, mėlynos spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes; | 12 | vnt. |  | 5%
2. kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi;
3. atviros kabutės aukštis 3,6mm (±0,1mm);
4. uždarytos kabutės aukštis – 1,5 mm;
5. kasetės ilgis 45 mm (±2 mm);
5.3 | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 2,6 ±0,1mm | 1. kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, baltos spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslysti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes; | 12 | vnt. |  | 5%
2. kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi;
3. atviros kabutės aukštis 2,6 mm (±0,1mm);
4. uždarytos kabutės aukštis 1,0 mm;
5. tinkamos kraujagyslėms;
6. kasetės ilgis 45 mm (±2 mm);
5.4 | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 4,1±0,1mm | 1. kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, žalios spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslįsti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes; | 6 | vnt. |  | 5%
2. kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi;
3. atviros kabutės aukštis 4,1 mm (±0,1mm);
4. uždarytos kabutės aukštis 2,0 mm;
5. kasetės ilgis 45 mm (±2 mm);
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR)
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*
6. Endoskopinis pjoviklis (siūlės ilgis 60 mm)
6.1 | Endoskopinis pjovimo instrumentas su integruotu peiliu | 1. lankstus (natūrali artikuliacija) 45° į abi puses; | 16 | vnt. |  | 5%
2. nuoseklus judesio diapazonas (10°- 45°) į abi puses;
3. lankstomas viena ranka patraukiant pirštu reguliatorių, o aparatą lenkiant: instrumento, pilvo sienos ar kitų organų pagalba;
4. turi peilio indikatorių, rodantį, kurioje vietoje yra peilis operacijos metu;
5. sterilus;
6. siūlės ilgis 60 mm (±2 mm), audinių pjūvio ilgis 57 mm (±2 mm), 6 eilės kabučių;
7. vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių;
8. darbinių branšų suspaudimo laipsnis aukštas;
9. aparato ilgis 340 mm (±5 mm);
10. rotuojamas 360° ir daugiau;
11. peilis nupjauna visą atstumą vieno mygtuko paspaudimu, o jį atleidus peilis grąžinamas į pradinę padėtį;
12. instrumentas veikia ličio baterijos pagalba;
13. galimybė perjungiklio pagalba grąžinti peilį avariniu būdu;
14. turi būti atskira rankenėlė, apsauganti nuo priešlaikinio aparato iššovimo;
15. automatinis saugumo mechanizmas, neleidžiantis iššauti panaudotos kasetės;
16. peilis integruotas į aparatą;
17. leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant;
18. aparatas turi tikti iki 12 mm skersmens trokarui;
19. skirtas 12 šūvių, gali būti užtaisomas 6 skirtingomis kasetėmis (žymimos pilka, balta, mėlyna, auksine, žalia ir juoda spalvomis);
6.2 | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 3,6±0,1mm | 1. kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, mėlynos spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslįsti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes; | 32 | vnt. |  | 5%
2. kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi;
3. atviros kabutės aukštis 3,6 mm (±0,1mm), ;
4. uždarytos kabutės aukštis 1,5 mm;
5. kasetės ilgis 60 mm (±2 mm);
6.3 | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 2,6±0,1mm | 1. kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, baltos spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslįsti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes; | 16 | vnt. |  | 5%
2. kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi;
3. atviros kabutės aukštis 2,6 mm (±0,1mm);
4. uždarytos kabutės aukštis 1,0 mm;
5. tinkamos kraujagyslėms;
6. kasetės ilgis 60 mm (±2 mm);
6.4 | Kasetė endoskopiniam pjovikliui, kabutės aukštis 4,1±0,1mm | 1. kasetė endoskopiniam pjovimo instrumentui, žalios spalvos, su paviršiuje esančiais iškilumais, kurie neleidžia išslįsti audiniui šūvio metu, taip pat užtikrina, kad kabutės tinkamai įeitų į joms skirtas kišenes; | 32 | vnt. |  | 5%
2. kabučių kojelių viršūnėlės lenktos į vidų, užtikrinant taisyklingą B formos kabučių formavimąsi;
3. atviros kabutės aukštis 4,1 mm (±0,1mm);
4. uždarytos kabutės aukštis 2,0 mm;
5. kasetės ilgis 60 mm (±2 mm);
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur be PVM:
PVM suma (EUR)
Maksimali pirkimo dalies kaina, Eur su PVM*
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  | Konfidencialios informacijos pagrindimas
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.