## Test
Dinaminė pirkimų sistema
"Medicininiai testai"
MATO VNT - Vnt.
1 | SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
1.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis) | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.10 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 procentų lyginant su SARS CoV-2 PGR, kai reakcijos ciklo slenkstis (Ct) yra mažiau nei 25. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.11 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją.Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.12 | Paimto ėminio stabilumas iki SARS CoV-2 antigeno tyrimo ne trumpesnis nei 1 val. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
1.13 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
1.14 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
1.15 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
2 | SARS CoV-2 antigeno nustatymo testai su galimybe atlikti tyrimus, kai ėminiai paimti į minimalią pagrindinę transportinę terpę (angl. Minimum Essential Medium (MEM), universalią transportinę terpę (angl. Universal Transport Medium (UTM) arba virusologinę transportinę terpę (angl. Viral Transport Medium (VTM) su terpėmis | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
2.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.2 | Kartu pateikiamos ėminių paėmimo priemonės (vienas nazofaringinis ir vienas orofaringinis tamponėlis, abu sintetiniai, ne medvilniniai) sukomplektuotos su transportinėmis terpėmis: minimalia pagrindine transportine terpe (angl. Minimum Essential Medium (MEM) arba universalia transportine terpe (angl. Universal Transport Medium (UTM), arba virusologine transportine terpe (angl. Viral Transport Medium (VTM), arba lygiaverte terpe, kurios tinka tiek SARS CoV-2 antigeno nustatymui, tiek tikralaikės PGR atlikimui. Ėminio paėmimo tamponėliai ir transportinės terpės turi būti sterilūs. | Pateikti patvirtinančius dokumentus, kad naudojamos priemonės tinkamos tiek antigeno nustatymui, tiek tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos atlikimui. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.3 | Turi būti galimybė atlikti tyrimą ir nustatyti antigeną iš MEM, UTM arba VTM (nurodyta gamintojo instrukcijoje) | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.4 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.5 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.6 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.7 | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.8 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 antigenai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.9 | Paimto ėminio į MEM, UTM arba VTM stabilumas iki antigeno tyrimo turi būti ne trumpesnis nei 8 val. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.10 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.11 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.12 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.13 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 procentų lyginant su SARS CoV-2 PGR, kai reakcijos ciklo slenkstis (Ct) yra mažiau nei 25. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.14 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
2.15 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
2.16 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
2.17 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Pateikti patvirtinančius dokumentus, kad naudojamos priemonės tinkamos tiek antigeno nustatymui, tiek tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos atlikimui (Techninės specifikacijos 2 p.). Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 13 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 14 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 13 p. ir 14 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
3 | SARS CoV-2 antigeno nustatymo testai su galimybe atlikti tyrimus, kai ėminiai paimti į minimalią pagrindinę transportinę terpę (angl. Minimum Essential Medium (MEM), universalią transportinę terpę (angl. Universal Transport Medium (UTM) arba virusologinę transportinę terpę (angl. Viral Transport Medium (VTM) be terpių | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
3.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones) Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėlis turi būti sterilus, sintetinis, ne medvilninis. MEM arba UTM arba VTM transportinės terpės nesiūlomos. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.2 | Antigeno testas turi būti tinkamas ir antigeno tyrimui atlikti kai ėminiai paimti į MEM arba UTM arba VTM transportines terpes. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.3 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.4 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.5 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.6 | Ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.7 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 antigenai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.8 | Ėminys, paimtas į MEM arba UTM arba VTM, turi būti tinkamas siūlomam antigeno testui atlikti per ne mažiau kaip 8 valandas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.9 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.1 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.11 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.12 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 procentų lyginant su SARS CoV-2 PGR, kai reakcijos ciklo slenkstis (Ct) yra mažiau nei 25. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.13 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
3.14 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
3.15 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
3.16 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 12 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 13 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 12 p. ir 13 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
4 | SARS-CoV-2 greitieji antikūnų nustatymo testai | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
4.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant kapiliarinio kraujo ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir kapiliarinio kraujo ėminio paėmimo priemones. Kapiliarinio kraujo paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Lancetas, kuriuo atliekamas odos dūris/pjūvis, turi būti sterilus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.5 | Testas atliekamas iš kapiliarinio ir veninio kraujo, serumo, plazmos | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.6 | anti-S arba anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų testas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.1 | Siūlomo testo klinikinis jautrumas turi būti ≥ 90 procentų, kai klinikiniam jautrumui įvertinti buvo naudojama imtis ≥ 100, kurią sudarantiems asmenims simptomai pasireiškė ne anksčiau kaip prieš 14 dienų ir jiems buvo patvirtintas SARS CoV-2 naudojant AT-PGR metodą. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.11 | Siūlomo testo klinikinis specifiškumas turi būti ≥ 98 procentai, kai klinikiniam specifiškumui įvertinti buvo naudojama imtis ≥ 100. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad klinikinio specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4.12 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
4.13 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
4.14 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
5 | SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš nosies landos | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
5.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio iš nosies landos paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosies landos. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.1 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 procentų lyginant su SARS CoV-2 PGR, kai reakcijos ciklo slenkstis (Ct) yra mažiau nei 25. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.11 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad klinikinio specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.12 | Paimto ėminio stabilumas iki SARS CoV-2 antigeno tyrimo ne trumpesnis nei 1 val. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
5.13 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
5.14 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
5.15 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
6 | SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš nosies landos profilaktiniams tyrimams | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
6.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio iš nosies landos paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosies landos. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.1 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 proc. lyginant su SARS CoV-2 PGR tyrimų ėminiais, kurių ciklo slenkstis (Ct) yra pasiskirstęs intervale iki 33 imtinai. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.11 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad klinikinio specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.12 | Paimto ėminio stabilumas iki SARS CoV-2 antigeno tyrimo ne trumpesnis nei 1 val. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
6.13 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
6.14 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
6.15 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
7 | Greitieji SARS-CoV-2 antigeno nustatymo testai savikontrolei ėminiuose iš nosies landų | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | AR nuo 2021-09-29
7.1 | Rinkinyje turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testu tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio iš nosies landos paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės turi būti sukomplektuotos su testu ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
7.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
7.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
7.4 | Pritaikytas nosies landų ėminiui tirti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
7.5 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
7.6 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
7.7 | Testas atitinka Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 dėl In vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus. | Taip/Ne
7.8 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (notifikuotos įstaigos išduotas CE sertifikatas anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Neprofesionaliam naudotojui skirta naudojimo/testų atlikimo instrukciją pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3.VšĮ CPO LT arba perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
8 | Greitieji SARS-CoV-2 antigeno nustatymo testai savikontrolei ėminiuose iš nosies landų, tinkami naudoti namų sąlygomis | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas | panaikinta nuo 2021-09-29
8.1 | Rinkinyje turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testu tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio iš nosies landos paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės turi būti sukomplektuotos su testu ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
8.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
8.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
8.4 | Savikontrolei skirtas testas – medicinos priemonė (testas), kurią gamintojo patvirtinimu neprofesionalus naudotojas gali naudoti namų sąlygomis. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
8.5 | Pritaikytas nosies landų ėminiui tirti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
8.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
8.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
8.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
8.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
8.1 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
8.11 | Testas turi neprofesionaliam naudotojui pritaikytą išorinę pakuotę ir naudojimo instrukciją. | Taip/Ne
8.12 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
8.13 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (notifikuotos įstaigos išduotas CE sertifikatas anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Dokumentai teikiami anglų kalba ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. VšĮ CPO LT pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
9 | SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
9.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis) | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.1 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 procentų lyginant su SARS CoV-2 PGR, kai reakcijos ciklo slenkstis (Ct) yra mažiau nei 25. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.11 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją.Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.12 | Paimto ėminio stabilumas iki SARS CoV-2 antigeno tyrimo ne trumpesnis nei 1 val. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
9.13 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
9.14 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
9.15 | Testas turi būti įtrauktas į vieną iš šių sąrašų: covid-19_rat_common-list_en.pdf (europa.eu) ; COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices ¦ COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database (europa.eu). | Taip/Ne
9.16 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. VšĮ CPO LT arba perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
10 | SARS CoV-2 antigeno nustatymo testai su galimybe atlikti tyrimus, kai ėminiai paimti į minimalią pagrindinę transportinę terpę (angl. Minimum Essential Medium (MEM), universalią transportinę terpę (angl. Universal Transport Medium (UTM) arba virusologinę transportinę terpę (angl. Viral Transport Medium (VTM) su terpėmis | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
10.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.2 | Kartu pateikiamos ėminių paėmimo priemonės (vienas nazofaringinis ir vienas orofaringinis tamponėlis, abu sintetiniai, ne medvilniniai) sukomplektuotos su transportinėmis terpėmis: minimalia pagrindine transportine terpe (angl. Minimum Essential Medium (MEM) arba universalia transportine terpe (angl. Universal Transport Medium (UTM), arba virusologine transportine terpe (angl. Viral Transport Medium (VTM), arba lygiaverte terpe, kurios tinka tiek SARS CoV-2 antigeno nustatymui, tiek tikralaikės PGR atlikimui. Ėminio paėmimo tamponėliai ir transportinės terpės turi būti sterilūs. | Pateikti patvirtinančius dokumentus, kad naudojamos priemonės tinkamos tiek antigeno nustatymui, tiek tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos atlikimui. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.3 | Turi būti galimybė atlikti tyrimą ir nustatyti antigeną iš MEM, UTM arba VTM (nurodyta gamintojo instrukcijoje) | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.4 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.5 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.6 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.7 | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.8 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 antigenai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.9 | Paimto ėminio į MEM, UTM arba VTM stabilumas iki antigeno tyrimo turi būti ne trumpesnis nei 8 val. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.1 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.11 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.12 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.13 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 procentų lyginant su SARS CoV-2 PGR, kai reakcijos ciklo slenkstis (Ct) yra mažiau nei 25. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.14 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
10.15 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
10.16 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
10.17 | Testas turi būti įtrauktas į vieną iš šių sąrašų: covid-19_rat_common-list_en.pdf (europa.eu) ; COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices ¦ COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database (europa.eu) | Taip/Ne
10.18 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Pateikti patvirtinančius dokumentus, kad naudojamos priemonės tinkamos tiek antigeno nustatymui, tiek tikralaikės polimerazės grandininės reakcijos atlikimui (Techninės specifikacijos 2 p.). Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 13 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 14 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 13 p. ir 14 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. VšĮ CPO LT arba perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
11 | SARS CoV-2 antigeno nustatymo testai su galimybe atlikti tyrimus, kai ėminiai paimti į minimalią pagrindinę transportinę terpę (angl. Minimum Essential Medium (MEM), universalią transportinę terpę (angl. Universal Transport Medium (UTM) arba virusologinę transportinę terpę (angl. Viral Transport Medium (VTM) be terpių | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
11.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones) Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėlis turi būti sterilus, sintetinis, ne medvilninis. MEM arba UTM arba VTM transportinės terpės nesiūlomos. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.2 | Antigeno testas turi būti tinkamas ir antigeno tyrimui atlikti kai ėminiai paimti į MEM arba UTM arba VTM transportines terpes. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.3 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.4 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.5 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.6 | Ėminys – tepinėlis iš nosiaryklės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.7 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 antigenai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.8 | Ėminys, paimtas į MEM arba UTM arba VTM, turi būti tinkamas siūlomam antigeno testui atlikti per ne mažiau kaip 8 valandas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.9 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.1 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.11 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.12 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 procentų lyginant su SARS CoV-2 PGR, kai reakcijos ciklo slenkstis (Ct) yra mažiau nei 25. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.13 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
11.14 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
11.15 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
| Testas turi būti įtrauktas į vieną iš šių sąrašų: covid-19_rat_common-list_en.pdf (europa.eu) ; COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices ¦ COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database (europa.eu) | Taip/Ne
11.16 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 12 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 13 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 12 p. ir 13 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. VšĮ CPO LT arba perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
12 | SARS-CoV-2 greitieji antikūnų nustatymo testai | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
12.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant kapiliarinio kraujo ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir kapiliarinio kraujo ėminio paėmimo priemones. Kapiliarinio kraujo paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Lancetas, kuriuo atliekamas odos dūris/pjūvis, turi būti sterilus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.5 | Testas atliekamas iš kapiliarinio ir veninio kraujo, serumo, plazmos | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.6 | anti-S arba anti-S1 arba anti-RBD SARS-CoV-2 IgG antikūnų testas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.1 | Siūlomo testo klinikinis jautrumas turi būti ≥ 90 procentų, kai klinikiniam jautrumui įvertinti buvo naudojama imtis ≥ 100, kurią sudarantiems asmenims simptomai pasireiškė ne anksčiau kaip prieš 14 dienų ir jiems buvo patvirtintas SARS CoV-2 naudojant AT-PGR metodą. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.11 | Siūlomo testo klinikinis specifiškumas turi būti ≥ 98 procentai, kai klinikiniam specifiškumui įvertinti buvo naudojama imtis ≥ 100. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad klinikinio specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
12.12 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
12.13 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
12.14 | Testas turi būti įtrauktas į sąrašą: COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices ¦ COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database (europa.eu) | Taip/Ne
12.14 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. VšĮ CPO LT arba perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
13 | SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš nosies landos | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
13.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio iš nosies landos paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosies landos. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.1 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 procentų lyginant su SARS CoV-2 PGR, kai reakcijos ciklo slenkstis (Ct) yra mažiau nei 25. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.11 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad klinikinio specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.12 | Paimto ėminio stabilumas iki SARS CoV-2 antigeno tyrimo ne trumpesnis nei 1 val. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
13.13 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
13.14 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
13.15 | Testas turi būti įtrauktas į vieną iš šių sąrašų: covid-19_rat_common-list_en.pdf (europa.eu) ; COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices ¦ COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database (europa.eu) | Taip/Ne
13.16 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. VšĮ CPO LT arba perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
14 | SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš nosies landos profilaktiniams tyrimams | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
14.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio iš nosies landos paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosies landos. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.1 | Siūlomo testo jautrumas turi būti ne mažesnis nei 90 proc. lyginant su SARS CoV-2 PGR tyrimų ėminiais, kurių ciklo slenkstis (Ct) yra pasiskirstęs intervale iki 33 imtinai. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.11 | Siūlomo testo specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 procentai lyginant su SARS CoV-2 PGR. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad klinikinio specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.12 | Paimto ėminio stabilumas iki SARS CoV-2 antigeno tyrimo ne trumpesnis nei 1 val. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
14.13 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
14.14 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
14.15 | Testas turi būti įtrauktas į vieną iš šių sąrašų: covid-19_rat_common-list_en.pdf (europa.eu) ; COVID-19 In Vitro Diagnostic Medical Devices ¦ COVID-19 In Vitro Diagnostic Devices and Test Methods Database (europa.eu) | Taip/Ne
14.16 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad pasiūlymas atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. VšĮ CPO LT arba perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
15 | SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš burnos skysčių arba seilių savikontrolei | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
15.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį tinkamai ženklintoje pakuotėje. Turi būti pateikta priemonių visuma (testai, ėminio paėmimo priemonės ir kitos priemonės, jei numatytos gamintojo), kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
15.2 | Testui atlikti siūlomomis priemonėmis naudojamas burnos skysčių arba seilių ėminys. Rinkinio pakuotėje turi būti šiam tikslui skirtas individualiai supakuotas atskiras paėmėjas paimti burnos skystį arba seiles tiesiogiai iš burnos ertmės. Konteineriai (paėmėjai) skirti išoriniam burnos skysčių arba seilių paėmimui spjaudant yra netinkami. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
15.3 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
15.4 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
15.5 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
15.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
15.7 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
15.8 | Testo galiojimo terminas prekių pristatymo dieną turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. Sutarties vykdymo metu tiekėjas kartu su kiekvienu rinkiniu turi pateikti neprofesionaliam naudotojui skirtą naudojimo/testų atlikimo instrukciją lietuvių kalba. | Taip/Ne
15.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
15.1 | Testas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus ir būti atitinkamai paženklintas. | Taip/Ne
| 1. Pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos siūlomai priemonei/produktui išduotą sertifikatą (jo skaitmeninę kopiją) pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/746 anglų kalba patvirtinantį, kad siūlomas IVD (in vitro diagnostikos) produktas yra tinkamas naudoti savikontrolės tikslais dėl SARS CoV-2 antigeno nustatymo naudojant burnos skysčių arba seilių ėminį. 2. Techninėje specifikacijoje tiekėjo nurodyti siūlomos priemonės identifikaciniai duomenys turi tiksliai sutapti su paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotame sertifikate, testo atlikimo instrukcijoje vartotojui - priemonės apraše, nurodytais identifikaciniais duomenimis. 3. Visi teikiami pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams grindžiantys dokumentai turi būti anglų kalba. Neprofesionaliam naudotojui skirta naudojimo/testų atlikimo instrukciją pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. | Įkeliami dokumentai
16 | SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš burnos skysčių (seilių) arba seilių savikontrolei (specialus paėmėjas su indikatoriumi) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
16.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį tinkamai ženklintoje pakuotėje. Turi būti pateikta priemonių visuma (testai, ėminio paėmimo priemonės ir kitos priemonės, jei numatytos gamintojo), kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
16.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
16.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
16.4 | Testui atlikti siūlomomis priemonėmis naudojamas burnos skysčių arba seilių ėminys. Rinkinio pakuotėje turi būti šiam tikslui skirtas individualiai supakuotas atskiras paėmėjas paimti burnos skystį arba seiles tiesiogiai iš burnos ertmės. Konteineriai (paėmėjai) skirti išoriniam burnos skysčių arba seilių paėmimui spjaudant yra netinkami. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
16.5 | Burnos skysčiui (seilėms) paimti naudojamas specialus paėmėjas su indikatoriumi parodančiu, kad tyrimui paimtas pakankamas tiriamosios medžiagos kiekis. Paėmėjas ir testo kasetė gali būti vienas medicinos įrenginys. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
16.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
16.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
16.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
16.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
16.1 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. Sutarties vykdymo metu tiekėjas kartu su kiekvienu rinkiniu turi pateikti neprofesionaliam naudotojui skirtą naudojimo/testų atlikimo instrukciją lietuvių kalba. | Taip/Ne
16.11 | Testas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus ir būti atitinkamai paženklintas. | Taip/Ne
| 1. Pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos siūlomai priemonei/produktui išduotą sertifikatą (jo skaitmeninę kopiją) pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/746 anglų kalba patvirtinantį, kad siūlomas IVD (in vitro diagnostikos) produktas yra tinkamas naudoti savikontrolės tikslais dėl SARS CoV-2 antigeno nustatymo naudojant burnos skysčių arba seilių ėminį. 2. Techninėje specifikacijoje tiekėjo nurodyti siūlomos priemonės identifikaciniai duomenys turi tiksliai sutapti su paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotame sertifikate, testo atlikimo instrukcijoje vartotojui - priemonės apraše, nurodytais identifikaciniais duomenimis. 3. Visi teikiami pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams grindžiantys dokumentai turi būti anglų kalba. Neprofesionaliam naudotojui skirta naudojimo/testų atlikimo instrukciją pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. | Įkeliami dokumentai
17 | SARS-CoV-2 greitieji antigenų nustatymo testai ėminiuose iš burnos skysčių arba seilių savikontrolei (specialus paėmėjas su indikatoriumi, nereikalauja papildomo reagentų (skysčių) pilstymo) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
17.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį tinkamai ženklintoje pakuotėje. Turi būti pateikta priemonių visuma (testai, ėminio paėmimo priemonės ir kitos priemonės, jei numatytos gamintojo), kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
17.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
17.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
17.4 | Testui atlikti siūlomomis priemonėmis naudojamas burnos skysčių arba seilių ėminys. Rinkinio pakuotėje turi būti šiam tikslui skirtas individualiai supakuotas atskiras paėmėjas paimti burnos skystį arba seiles tiesiogiai iš burnos ertmės. Konteineriai (paėmėjai) skirti išoriniam burnos skysčių arba seilių paėmimui spjaudant yra netinkami. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
17.5 | Burnos skysčiui (seilėms) paimti naudojamas specialus paėmėjas su indikatoriumi parodančiu, kad tyrimui paimtas pakankamas tiriamosios medžiagos kiekis. Paėmėjas ir testo kasetė gali būti vienas medicinos įrenginys. Reakcijos atlikimas nereikalauja papildomo reagentų (skysčių) pilstymo. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
17.6 | Testo taikinys turi būti SARS CoV-2 nukleokapsidės antigenas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
17.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
17.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
17.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
17.1 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. Sutarties vykdymo metu tiekėjas kartu su kiekvienu rinkiniu turi pateikti neprofesionaliam naudotojui skirtą naudojimo/testų atlikimo instrukciją lietuvių kalba. | Taip/Ne
17.11 | Testas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus ir būti atitinkamai paženklintas. | Taip/Ne
| 1. Pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos siūlomai priemonei/produktui išduotą sertifikatą (jo skaitmeninę kopiją) pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/746 anglų kalba patvirtinantį, kad siūlomas IVD (in vitro diagnostikos) produktas yra tinkamas naudoti savikontrolės tikslais dėl SARS CoV-2 antigeno nustatymo naudojant burnos skysčių arba seilių ėminį. 2. Techninėje specifikacijoje tiekėjo nurodyti siūlomos priemonės identifikaciniai duomenys turi tiksliai sutapti su paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotame sertifikate, testo atlikimo instrukcijoje vartotojui - priemonės apraše, nurodytais identifikaciniais duomenimis. 3. Visi teikiami pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams grindžiantys dokumentai turi būti anglų kalba. Neprofesionaliam naudotojui skirta naudojimo/testų atlikimo instrukciją pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. | Įkeliami dokumentai
18 | Greitieji imunochromatografiniai testai SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B Ag (antigenui) nustatyti | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
18.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). Testas turi būti skirtas ne savikontrolei (angl. Self testing). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.6 | Siūlomi greitieji imunochromatografiniai testai skirti nustatyti SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B virusų Ag (antigenus) nosiaryklės tepinėlio mėginyje, visų patogenų nustatymą atliekant vienoje testo kasetėje/plokštelėje diferencijuojant visus tris virusus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.10 | Siūlomų greitųjų imunochromatografinių testų diagnostinė geba: -SARS-CoV-2 viruso Ag nustatymui turi būti ne mažesniu kaip 84 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 98 proc. specifiškumu. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo ir specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.11 | Siūlomų greitųjų imunochromatografinių testų diagnostinė geba: -Gripo A viruso Ag nustatymui ne mažesniu kaip 80 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 98 proc. specifiškumu; -Gripo B viruso Ag nustatymui ne mažesniu kaip 80 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 98 proc. specifiškumu. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo ir specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją.Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
18.12 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
18.13 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
18.14 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad SARS-CoV-2 jautrumo ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir gripo A ir gripo B jautrumo ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
19 | Greitieji imunochromatografiniai testai SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B Ag (antigenui) nustatyti. (SARS-CoV-2 įtrauktas į A.1 kategorijos sąrašą https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-07/covid-19_eu-common-list-antigen-tests_en.pdf ; pažymėtina, kad sąrašas yra atnaujinamas, todėl teikiant pasiūlymą vadovautis aktualia sąrašo versija) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
19.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). Testas turi būti skirtas ne savikontrolei (angl. Self testing). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.6 | Siūlomi greitieji imunochromatografiniai testai skirti nustatyti SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B virusų Ag (antigenus) nosiaryklės tepinėlio mėginyje, visų patogenų nustatymą atliekant vienoje testo kasetėje/plokštelėje diferencijuojant visus tris virusus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.10 | Siūlomų greitųjų imunochromatografinių testų diagnostinė geba: -SARS-CoV-2 viruso Ag nustatymui turi būti ne mažesniu kaip 84 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 98 proc. specifiškumu. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo ir specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.11 | Siūlomų greitųjų imunochromatografinių testų diagnostinė geba: -Gripo A viruso Ag nustatymui ne mažesniu kaip 80 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 98 proc. specifiškumu; -Gripo B viruso Ag nustatymui ne mažesniu kaip 80 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 98 proc. specifiškumu. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo ir specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją.Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
19.12 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
19.13 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
19.14 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad SARS-CoV-2 jautrumo ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir gripo A ir gripo B jautrumo ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
20 | Greitieji imunochromatografiniai testai SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B Ag (antigenui) nustatyti. (SARS-CoV-2 įtrauktas į A.1 arba B.1 kategorijos sąrašą https://health.ec.europa.eu/system/files/2022-07/covid-19_eu-common-list-antigen-tests_en.pdf ; pažymėtina, kad sąrašas yra atnaujinamas, todėl teikiant pasiūlymą vadovautis aktualia sąrašo versija) | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
20.1 | Rinkiniuose turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.4 | Testas gali būti atliekamas paciento medicininės priežiūros vietoje (angl. POC (point of care) sąlygomis). Testas turi būti skirtas ne savikontrolei (angl. Self testing). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosiaryklės. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.6 | Siūlomi greitieji imunochromatografiniai testai skirti nustatyti SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B virusų Ag (antigenus) nosiaryklės tepinėlio mėginyje, visų patogenų nustatymą atliekant vienoje testo kasetėje/plokštelėje diferencijuojant visus tris virusus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.9 | Testų ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.10 | Siūlomų greitųjų imunochromatografinių testų diagnostinė geba: -SARS-CoV-2 viruso Ag nustatymui turi būti ne mažesniu kaip 84 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 98 proc. specifiškumu. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo ir specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.11 | Siūlomų greitųjų imunochromatografinių testų diagnostinė geba: -Gripo A viruso Ag nustatymui ne mažesniu kaip 80 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 98 proc. specifiškumu; -Gripo B viruso Ag nustatymui ne mažesniu kaip 80 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 98 proc. specifiškumu. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo ir specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją.Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
20.12 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
20.13 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
20.14 | 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad SARS-CoV-2 jautrumo ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 10 p.) ir gripo A ir gripo B jautrumo ir specifiškumo (Techninės specifikacijos 11 p.) įvertinimai buvo atlikti. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos 10 p. ir 11 p. reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame firmos gamintojos dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
21 | Savikontrolei (angl. self-testing) skirtas greitasis imunochromatografinis testas SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B virusų Ag (antigenui) nustatyti. | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas
21.1 | Rinkinyje turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti (įskaitant ėminio paėmimo priemones). Kartu su testais tiekėjas turi pateikti visų tyrimui atlikti reikiamų testo gamintojo numatytų priemonių rinkinį. Turi būti pateikta priemonių visuma, kokią numato testų gamintojas, be kurios nebūtų pasiektos testų gamintojo patvirtintos testo savybės. Tiekėjas turi pateikti ir ėminio paėmimo priemones. Ėminio paėmimo priemonės gali būti pateiktos kaip atskiros prekės arba sukomplektuotos su testais ir kitomis priemonėmis. Ėminio paėmimo tamponėliai turi būti sterilūs. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.2 | Testui atlikti nereikalinga papildoma įranga. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.3 | Testo rezultato vertinimui nereikalinga jokia speciali aparatūra, t. y. atliekamas vizualiai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.4 | Testas turi būti skirtas savikontrolei (angl. Self testing). | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.5 | Testas atliekamas ėminyje iš nosies landos. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.6 | Siūlomas greitasis imunochromatografinis testas skirtas nustatyti SARS-CoV-2, gripo A ir gripo B virusų Ag (antigenus) nosies landos mėginyje, visų patogenų nustatymą atliekant vienoje testo kasetėje/plokštelėje diferencijuojant visus tris virusus. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.7 | Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 30 min. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.8 | Kiekvieno testo kasetėje testo atlikimo kokybės vertinimui turi būti kontrolinė reakcijos juostelė. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.9 | Testo ir priemonių rinkinys laikomas kambario temperatūros aplinkoje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.10 | Siūlomo greitojo imunochromatografinio testo diagnostinė geba: -SARS-CoV-2 viruso Ag nustatymui turi būti ne mažesniu kaip 96 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 99 proc. specifiškumu. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo ir specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.11 | Siūlomo greitojo imunochromatografinio testo diagnostinė geba: -Gripo A viruso Ag nustatymui ne mažesniu kaip 95 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 99 proc. specifiškumu; -Gripo B viruso Ag nustatymui ne mažesniu kaip 94 proc. jautrumu ir ne mažesniu kaip 99 proc. specifiškumu. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus įrodančius, kad jautrumo ir specifiškumo įvertinimas buvo atliktas. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka šį reikalavimą, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją.Taip pat Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
21.12 | Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
21.13 | Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
21.14 | 1. Pateikti paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos siūlomai priemonei/produktui išduotą sertifikatą (jo skaitmeninę kopiją) pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB arba Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/746 anglų kalba patvirtinantį, kad siūlomas IVD (in vitro diagnostikos) produktas yra tinkamas naudoti savikontrolės tikslais dėl SARS CoV-2, gripo A ir gripo B virusų antigenų nustatymo naudojant nosies landos ėminį. 2. Techninėje specifikacijoje tiekėjo nurodyti siūlomos priemonės identifikaciniai duomenys turi tiksliai sutapti su paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotame sertifikate, testo atlikimo instrukcijoje vartotojui - priemonės apraše, nurodytais identifikaciniais duomenimis. 3. Visi teikiami pasiūlymo atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams grindžiantys dokumentai turi būti anglų kalba. Neprofesionaliam naudotojui skirta naudojimo/testų atlikimo instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis. 4. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
22 | Vaisiaus vandenų nutekėjimo/vaisiaus dangalų membranos plyšimo testas profesionaliam naudojimui (angl. for professional use) | „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ Duomenis apie siūlomą prekę teikiantis asmuo įrašo: prekės pavadinimą........., gamintojo pavadinimą......., prekės kataloginį numerį (angl. REF)
| 1. Greitas kokybinis imunochromatografinis testas, skirtas placentos alfa mikroglobulino-1 (PAMG-1) arba į insuliną panašų augimo faktorių surišančio baltymo 1 (IGFBP-1) aptikimui nėščiųjų makšties išskyrose. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 2. Tyrimui atlikti ir tyrimo rezultatui įvertinti prietaisas nereikalingas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 3. Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 15 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 4. Testo diagnostinis jautrumas turi būti ne mažesnis kaip 97 proc. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės klinikinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 5. Testo diagnostinis specifiškumas turi būti ne mažesnis kaip 97 proc. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės klinikinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 6. Testo analitinis jautrumas. Testu aptinkama mažiausia analitės (PAMG-1 arba IGFBP-1) koncentracija makšties išskyrų ir testo buferio mėginyje yra ne didesnė kaip 25 µg/L. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės analitinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 7. Testo rezultatų neįtakoja sperma, šlapimas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės analitinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 8. Mėginyje esantis kraujas neturi įtakos testo rezultatams. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba ir gamintojo priemonės analitinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 9. Testo imunochromatografinėje juostelėje turi būti zona, kuri, atliekant testą, parodo ar testas yra nesugadintas ir tinkamas naudoti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 10. Turi būti pasiūlytas testo/imunochromatografinės juostelės, makšties išskyrų mėginio paėmimo priemonės/tamponėlio ir mėginio ekstrakcijos buferio komplektas. Siūlomą rinkinį gali sudaryti vienas ar keli tokie komplektai. Testo atlikimui nereikalinga jokia įranga ar priemonės be jau išvardintų šiame punkte. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 11. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
| 12. Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (produkto/prekės naudojimo instrukciją ir, jei teikiama, gamintojo produkto/prekės veiksmingumo ataskaitą) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
23. | Nėštumo testas profesionaliam naudojimui (angl. for professional use) | „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ Duomenis apie siūlomą prekę teikiantis asmuo įrašo: prekės pavadinimą........., gamintojo pavadinimą......., prekės kataloginį numerį (angl. REF)
| 1. Greitas kokybinis imunochromatografinis testas, skirtas žmogaus chorioninio gonadotropino (HCG) aptikimui šlapime. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 2. Tyrimui atlikti ir tyrimo rezultatui įvertinti prietaisas nereikalingas. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 3. Testo diagnostinis jautrumas turi būti ne mažesnis kaip 99 proc. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės gamintojo priemonės klinikinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 4. Testo diagnostinis specifiškumas turi būti ne mažesnis kaip 99 proc. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės gamintojo priemonės klinikinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 5. Testo analitinis jautrumas. Testu aptinkama mažiausia analitės (HCG) koncentracija šlapimo mėginyje yra ne didesnė kaip 25 mIU/mL. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės analitinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 6. Testo analitinis specifiškumas. Testo rezultatams įtakos neturi LH (liuteinizuojančio hormono) koncentracija mėginyje iki 300 mIU/mL, FSH (folikulus stimuliuojančio hormono) ir TTH (tirotropinio hormono) koncentracijos mėginyje iki 1000 mIU/mL. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės analitinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 7. Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 15 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 8. Testo forma: kasetė arba juostelė | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 9. Testo juostelės ar kasetės imunochromatografinėje juostelėje turi būti zona, kuri, atliekant testą, parodo ar testas yra nesugadintas ir tinkamas naudoti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 10. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
| 11. Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas. | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (produkto/prekės naudojimo instrukciją ir, jei teikiama, gamintojo produkto/prekės veiksmingumo ataskaitą) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
24 | Priešlaikinio gimdymo testas profesionaliam naudojimui (angl. for professional use) | „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ Duomenis apie siūlomą prekę teikiantis asmuo įrašo: prekės pavadinimą........., gamintojo pavadinimą......., prekės kataloginį numerį (angl. REF)
| 1. Greitas kokybinis imunochromatografinis testas, skirtas fosforilinto į insuliną panašų augimo faktorių surišančio baltymo 1 (phIGFBP-1) aptikimui gimdos kaklelio išskyrų ėminyje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 2. Tyrimui atlikti ir tyrimo rezultatui įvertinti prietaisas nereikalingas | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 3. Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 15 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 4. Neigiama predikcinė reikšmė (angl. NPV - negative predictive value) turi būti ne mažesnė kaip 97 proc. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės klinikinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 5. Testo analitinis jautrumas. Testu aptinkama mažiausia analitės (phIGFBP-1) koncentracija gimdos kaklelio išskyrų ir testo buferio mėginyje yra ne didesnė kaip 10 µg/L. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės analitinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 6. Testo analitinis specifiškumas. Testui naudojami monokloniniai antikūnai reaguojantys/prisijungiantys tik prie IGFBP-1 baltymo. Testo rezultatams įtakos neturi mėginyje esantys IGFBP-2, -3, -4, -5, -6 baltymai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės analitinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 7. Testo rezultatams įtakos neturi šlapimas, lubrikantai, vaginaliniai medikamentai, infekcijos. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 8. Testo imunochromatografinėje juostelėje turi būti zona, kuri, atliekant testą, parodo ar testas yra nesugadintas ir tinkamas naudoti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 9. Testo rinkinyje turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti. Turi būti pasiūlytas testo/imunochromatografinės juostelės, makšties išskyrų mėginio paėmimo priemonės (tamponėlio ir mėginio ekstrakcijos buferio) komplektas. Siūlomą rinkinį gali sudaryti vienas ar keli tokie komplektai. Testo atlikimui nereikalinga jokia įranga ar priemonės be jau išvardintų šiame punkte. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 10. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
| 11. Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (produkto/prekės naudojimo instrukciją ir, jei teikiama, gamintojo produkto/prekės veiksmingumo ataskaitą) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
25 | Testas (kasetė) slaptam kraujavimui iš virškinamojo trakto (slaptam kraujui išmatose, angl. iFOB - immunochemical fecal occult blood) nustatyti, skirtas profesionaliam naudojimui (angl. for professional use) | „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ Duomenis apie siūlomą prekę teikiantis asmuo įrašo: prekės pavadinimą........., gamintojo pavadinimą......., prekės kataloginį numerį (angl. REF)
| 1. Greitas kokybinis imunochromatografinis testas, skirtas žmogaus hemoglobino aptikimui išmatų ėminyje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 2. Tyrimui atlikti ir tyrimo rezultatui įvertinti prietaisas nereikalingas | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("AtitinkSiūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 3. Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 15 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 4. Testo diagnostinis specifiškumas turi būtine mažesnis kaip 99 proc., kuris įvertintas testo rezultatus lyginant su kitų imunochromatografinių testų rezultatais. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės klinikinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 5. Testo analitinis jautrumas. Testu aptinkama mažiausia analitės (žmogaus hemoglobino) koncentracija išmatų ir testo buferio mėginyje yra ne didesnė kaip 50 ng/mL. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės analitinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 6. Testo imunochromatografinėje juostelėje turi būti zona, kuri, atliekant testą, parodo ar testas yra nesugadintas ir tinkamas naudoti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 7. Testo rinkinyje turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti. Turi būti pasiūlytas testo/imunochromatografinės juostelės ar testo/kasetės, ir mėgintuvėlio su mėginio ekstarkcijos buferiu komplektas. Paruoštą mėginį su buferiu galima lašinti tiesiai į testo kasetę. Jokios papildomos pipetės, indeliai ar kitokios priemonės testo atlikimui nereikalingos, jų siūlyti nereikia. Taip pat nereikia siūlyti išmatų surinkimo indelių. Siūlomą rinkinį gali sudaryti vienas ar keli tokie komplektai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 8. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
| 9. Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglųkalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (produkto/prekės naudojimo instrukciją ir, jei teikiama, gamintojo produkto/prekės veiksmingumo ataskaitą) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai
26 | Testas (juostelė) slaptam kraujavimui iš virškinamojo trakto (slaptam kraujui išmatose, angl. iFOB - immunochemical fecal occult blood) nustatyti, skirtas profesionaliam naudojimui (angl. for professional use) | „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ Duomenis apie siūlomą prekę teikiantis asmuo įrašo: prekės pavadinimą........., gamintojo pavadinimą......., prekės kataloginį numerį (angl. REF)
| 1. Greitas kokybinis imunochromatografinis testas, skirtas žmogaus hemoglobino aptikimui išmatų ėminyje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 2. Tyrimui atlikti ir tyrimo rezultatui įvertinti prietaisas nereikalingas | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("AtitinkSiūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 3. Testo rezultatas gaunamas ne vėliau kaip po 15 min. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 4. Testo diagnostinis specifiškumas turi būtine mažesnis kaip 99 proc., kuris įvertintas testo rezultatus lyginant su kitų imunochromatografinių testų rezultatais. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės klinikinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 5. Testo analitinis jautrumas. Testu aptinkama mažiausia analitės (žmogaus hemoglobino) koncentracija išmatų ir testo buferio mėginyje yra ne didesnė kaip 50 ng/mL. | Nurodyti siūlomos prekės tikslius parametrus ir nuorodą į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui. Tiekėjas turi pateikti produkto/prekės naudojimo instrukciją anglų kalba arba gamintojo priemonės analitinio veiksmingumo ataskaitą anglų kalba.
| 6. Testo imunochromatografinėje juostelėje turi būti zona, kuri, atliekant testą, parodo ar testas yra nesugadintas ir tinkamas naudoti. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 7. Testo rinkinyje turi būti visos reikalingos priemonės testui atlikti. Turi būti pasiūlytas testo/imunochromatografinės juostelės, ir mėgintuvėlio su mėginio ekstarkcijos buferiu komplektas. Testo juostelė patalpinama tiesiai į paruoštą mėginio ir buferio mišinį. Jokios papildomos pipetės, indeliai ar kitokios priemonės testo atlikimui nereikalingos, jų siūlyti nereikia. Taip pat nereikia siūlyti išmatų surinkimo indelių. Siūlomą rinkinį gali sudaryti vienas ar keli tokie komplektai. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas ("Atitinka") su nuoroda į pateiktą dokumentaciją, patvirtinančią atitiktį reikalavimui.
| 8. Testo galiojimo terminas ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos. | Taip/Ne
| 9. Testas turi turėti CE ženklinimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas | Taip/Ne
| 1. Pateikti CE ženklinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas dokumentus (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų kalbomis). 2. Pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (produkto/prekės naudojimo instrukciją ir, jei teikiama, gamintojo produkto/prekės veiksmingumo ataskaitą) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams. Tiekėjo ar gamintojo deklaratyvus raštas, kad prekė atitinka Techninės specifikacijos reikalavimus, nebus laikomas atitikimo įrodymu. Dokumentai teikiami anglų kalba, o reikalaujamų parametrų aprašymai/atžymos – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojodokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras, o techninės specifikacijos lentelėje grafoje „Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas“ turi būti pateikta nuoroda į pateiktą dokumentaciją, kurioje yra atžyma. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. 3. Perkančiajai organizacijai pareikalavus, tiekėjas privalo pateikti prekės/-ių pavyzdį/-ius, neatlygintinai ir negrąžintinai. | Įkeliami dokumentai