
DĖL 
PACIENTŲ APŽIŪROS KĖDŽIŲ PIRKIMO IŠANKSTINĖS RINKOS KONSULTACIJOS


Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninė  (toliau – perkančioji organizacija) vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti viešajam pirkimui „Pacientų apžiūros kėdžių  pirkimas“  (toliau – Pirkimas), prašė nepriklausomų ekspertų, institucijų arba rinkos dalyvių suteikti konsultaciją.

Rinkos dalyvių pastabos techninei specifikacijai:

1 pirkimo objekto dalis

1.1.1. Kėdės išoriniai matmenys: ištiestos kėdės ilgis ne mažiau kaip 190 cm, plotis ne daugiau kaip 90 cm
Dalyvis siūlo:
1.1.1 Kėdės išoriniai matmenys: ištiestos kėdės ilgis ne mažiau kaip 190 cm, plotis ne daugiau kaip 80 cm (Tokių išmatavimų kėdė atitinka visus reikalavimus, ji bus mobilesnė ir patogesnė net mažesnėse erdvėse);

Netiksliname: dalyvio siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą nurodytą techninėje specifikacijoje ir pakeitimas ribotų konkurenciją kitų tiekėjų atžvilgiu.

1.1.3. Kėdės aukštis reguliuojamas elektriniu varikliu, sėdimos dalies žemiausia pozicija ≤ 60 cm
Dalyvis siūlo:
1.1.3 Kėdės aukštis reguliuojamas elektriniu varikliu, rankiniu pulteliu,  sėdimos dalies žemiausia pozicija ≤ 54cm ir aukščiausia ne mažiau nei 75 cm. 

Netiksliname: dalyvio siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą ir pakeitimas ribotų konkurenciją kitų tiekėjų atžvilgiu.

1.1.4. Kėdės sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 50 cm
Dalyvis siūlo:
1.1.4 Kėdės sėdimosios dalies plotis ne mažiau kaip 60 cm (50 cm gali būti per siaura).

Netiksliname: dalyvio siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą ir pakeitimas ribotų konkurenciją kitų tiekėjų atžvilgiu.

1.1.5. Kėdė sudaryta iš 2 dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji/kojų dalis) arba kėdė sudaryta iš 3 dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis)
Dalyvis siūlo: 
1.1.5 Kėdė sudaryta iš 3 dalių (galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis), ne mažiau 4 pozicijos: sėdima, poilsio, gulima, trendelenburgo.  (Taip bus galima atlikti daugiau procedūrų, kėdė bus funkcionalesnė, kai kurioms procedūroms reikalingas, kad žmogus sėdėtų, o kojos būtų nuleistos 90°).

Netiksliname: Perkančiajai organizacijai svarbu aprašyti kėdės konstrukciją, o ne galimas automatines pozicijas. Techninės specifikacijos reikalavimai pilnai atitinka ligoninės poreikį. 

1.1.6. Kėdės gulimoji dalis paminkštinta 
Dalyvis siūlo:
1.1.6 Visos kėdės dalys (sekcijos) su 7,5 cm storio apmušalais;

Netiksliname: Siūlomas parametro papildymas yra perteklinis ir neturi reikšmės. Dalyvio  siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą,  o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvilgiu.

1.1.7. Kėdės gulimosios dalies apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms
Dalyvis siūlo:
1.1.7 Kėdės gulimosios dalies apmušalas besiūlis pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos, su minimaliu siūlių skaičiumi, bet gulimas paviršius besiūlis atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms;
Netiksliname: Vadovaujantis Higienos norma bei infekcijų kontrolės tvarkomis visi medicinoje naudojami baldai privalo būti lengvai dezinfekuojami bei valomi, todėl apmušalai turi būti besiūliai.

1.1.9. Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu
Dalyvis siūlo:
1.1.9 Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu, rankiniu pulteliu;
Netiksliname: Perkančiajai organizacijai svarbu, jog pozicijos būtų valdomos ir keičiamos elektriniu būdu, tačiau esmės nesudaro ar tai bus valdoma integruotais mygtukais, ar pulteliu ar kitu Tiekėjo pasiūlytu būdu.

1.1.11. Kojų (arba sėdimosios/kojų) dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu
Dalyviai siūlo: 
1.1.11 Kojų (arba sėdimosios/kojų) dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu, elektriniu pulteliu.  Kojų pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės kaip Nuo  0° iki 90°, sėdimos dalies pasvirimo kampo reguliavimo ribos ne siauresnės nei nuo 0° iki 22°;
1.1.11. Kojų dalies pasvirimo kampas reguliuojamas elektriniu varikliu sinchronizuotai su galvos/nugaros dalimi
Netiksliname: Dalyvių siūlomi sprendimas atitinka reikalavimą,  o pakeitimas būtų perteklinis ir  ribotų konkurenciją kitų tiekėjų atžvilgiu.

1.1.12. Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 150 kg
Dalyvis siūlo:
1.1.12 Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 200 kg
Netiksliname: Dalyvio siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą,  o pakeitimas ribotų konkurenciją kitų tiekėjų atžvilgiu.

1.1.13. Kėdės porankių aukštis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 15 cm iki 25 cm
Dalyviai siūlo:
1.1.13 Porankiai reguliuojami – su galimybe: a) kiekvieną porankį nulenkti ir pasukti į šalį, suteikiant infuzijoms/transfuzijoms atlikti patogią padėtį (paciento plaštaka alkūnės atžvilgiu nuleidžiama  žemiau ir atvedama į šalį), b) kiekvieną porankį atlenkti aukštyn (kad netrukdytų kai nenaudojamas)
1.1.13. Kėdės porankiai reguliuojami į aukštį, ilgį ir reguliuojamas porankių kampas. Kadangi ranktūriai nėra visiškai lygiagretūs sėdimajai plokštumai, gamintojas nenurodo ranktūrio aukščio diapozono.

Tiksliname: Kėdės porankiai reguliuojamo aukščio.

1.1.14  Kėdės porankiai aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius 
Dalyvis siūlo:
Gamintojas rekomenduoja PUR porankius, patvaresni, atsparesni valymui. Juoda spalva.
Netiksliname: dalyvio siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą,  o pakeitimas ribotų konkurenciją kitų tiekėjų atžvilgiu.

1.1.15. Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz
Dalyvis siūlo:
Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz, pageidaujant gali būti  pridedama ir baterija
Netiksliname: dalyvio siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą,  o pakeitimas būtų perteklinis ir ribotų konkurenciją.


Taip pat dalyviai siūlo:
1. Mūsų nuomone būtina įtraukti, kad kėdė būtinai turėtų trendelenburgo poziciją. Taip pat mūsų nuomone būtina įtraukti, kad kėdė būtų mobili su ne mažesniais nei 100 mm diametruko ratukais su individualiais stabdžiais arba centrine stabdymo sistema. Taip pat mūsų nuomone būtina įtraukti infuzijos stovą, kuris galėtų būti sukiojamas tiek iš dešinės tiek iš kairės pusės, turintis ne mažiau kaip du kabliukus infuzinio skysčio talpų pakabinimui. Taip pat siūlome įtraukti paciento pagalvėlę, tvirtinamą velcro juostos pagalba.
2. Siūlome įtraukti punktą "Galimybė greitai išskleisti kėdę į Trendelenburg poziciją naudojant  kojinį  mygtuką, kad paciento alpimo atveju būtų galima pacientą greitai paguldyti į gaivinimo padėtį iš sėdimos padėties.

Dėl šių  dalyvių pastebėjimų perkančioji organizacija techninės specifikacijos netikslins, kadangi būtų keičiama tikslinė perkamų prekių paskirtis. Techninės specifikacijos reikalavimai atitinka ligoninės poreikius bei perkamų prekių funkcionalumą.

[bookmark: _Hlk193286174][bookmark: _Hlk193286252]3. Prekės žymėjimas CE ženklu, naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, prekės garantinis laikotarpis ≥ 24 mėnesiai, tiekėjas privalo pateikti oficialų gamintojo raštą, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje. Taip pat, kad turi teisę įrangą parduoti, instaliuoti bei atlikti priežiūrą.
Reikalavimai dėl prekių žymėjimo CE ženklu, naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba, prekės garantinis laikotarpis ≥ 24 mėnesiai yra numatyti Viešojo pirkimo pardavimo sutarties specialiosiose sąlygose.

4. Tiekėjas privalo pateikti oficialų gamintojo raštą, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje. Taip pat, kad turi teisę įrangą parduoti, instaliuoti bei atlikti priežiūrą.
Reikalavimas  yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją. 

Perkančiosios organizacijos techninėje specifikacijoje nurodyti tokie pirkimo objekto funkciniai reikalavimai, kad siūlomos prekės atitiktų perkančiosios organizacijos poreikius ir norimą rezultatą sudarė techninių reikalavimų visumą atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei atliktą rinkos tyrimą. 
Techninė specifikacija parengta atsižvelgiant į rinkoje esančių prekių savybes ir tokiu būdu, racionaliai naudojant pirkimui skirtas lėšas pasiekti Viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) 17 str. 2 d. nustatytiems pirkimo tikslams.
[bookmark: _GoBack]Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje keliami reikalavimai atitinka VPĮ 37 straipsnio 3 dalies reikalavimus, t.y. užtikrina konkurenciją ir nediskriminuoja tiekėjų, nes techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus atitinka keli gamintojai.

                Atsižvelgiant į ligoninės poreikius ir atliktą rinkos tyrimą, kurios metu įsitikinta, kad techninė specifikacija neriboja konkurencijos ir užtikrina pakankamą gamintojų skaičių,   techninė specifikacija  tikslinama iš dalies.  




