Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – VšĮ Vilniaus universitetas

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. (10-082-T-0018) „(Įranga, skirta besifokusuojančių akustinių bangų žadinimo tyrimams, naudojant kompleksinius lazerinius pluoštus ir mažos energijos, tačiau didelio pasikartojimo dažnio laike sinchronizuotus impulsus)“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Femtosekundinis papliūvas generuojantis lazeris (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Lazerinių tyrimų centras, Saulėtekio al.10, LT-10223 Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (k.d.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Femtosekundinis papliūvas generuojantis lazeris | 1 vnt. | ☐ | ☒ | 270 |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.4.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 270 (du šimtai septyniasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes. Prekės turi būti pristatytos pagal 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras* | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Femtosekundinis papliūvas generuojantis lazeris. |  |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 1. | Bangos ilgis | 1030 +/- 10 nm |  |  |  |
| 2. | Maksimali galia | Ne mažiau kaip 120W kai impulsų pasikartojimo dažnis 120 - 2000 kHz |  |  |  |
| 3. | Impulso trukmė (pusės amplitudės aukštyje) | Ne daugiau kaip 250 fs |  |  |  |
| 4. | Impulsų trukmės derinimas | Per valdymo sąsają tolygiai derinama 250 fs - 10 ps intervale |  |  |  |
| 5. | Impulso energija | Ne mažiau kaip 1 mJ ties 120 kHz (kai naudojamas bangos ilgis yra 1030 +/ -10 nm ) |  |  |  |
| 6. | Impulsų pasikartojimo dažnis | Derinamas iki 2MHz |  |  |  |
| 7. | Impulsų jungiklis - daliklis | Režimai: vieno impulso; impulsas pagal pareikalavimą (TTL valdoma); dažnio dalinimas |  |  |  |
| 8. | Pluošto poliarizacija | Tiesiškai poliarizuota, kontrastas ne daugiau nei 1:1000 |  |  |  |
| 9. | Pluošto kokybė, M2 | TEM00, M2 Ne daugiau kaip 1.2 |  |  |  |
| 10. | Pluošto krypties stabilumas | Ne daugiau kaip 20 µrad/°C |  |  |  |
| 11. | Impulso energijos stabilumas | Ne daugiau kaip 0.5 % (vid. kv. nuokr.) per 24 valandas |  |  |  |
| 12. | Ilgalaikis galios stabilumas | Ne daugiau kaip 0.5 % (vid. kv. nuokr.) per 100 valandų |  |  |  |
| 13. | Kontrolė ir diagnostika* | Programinė įranga valdyti galią, dažnį, impulso trukmę; vizualizuojanti pagrindinių lazerinės sistemos mazgų parametrus. Programinės įrangos kūrimo rinkinys (SDK). |  |  |  |
| 14. | Valdymo kompiuteris | Komplektuojamas |  |  |  |
| 15. | Papliūpų generavimo funkcija* | - GHz rėžimas: galimybė suskaidyti vieną impulsą į nemažiau kaip 10 subimpulsų, kai laikinis intervalas tarp impulsų ne didesnis kaip 440 +/- 40 ps. - MHz rėžimas: galimybė suskaidyti vieną lazerinį impulsą į ne mažiau kaip 10 subimpulsų, kai laikas tarp impulsų ne didesnis kaip 16 +/- 1 ns. - Generuojant papliūpas GHz rėžime, privalo būti galimybė naudojantis programine įranga pasirinkti norimą subimpulsų skaičių papliūpoje nuo 1 iki 10. - Generuojant papliūpas MHz rėžime, privalo būti galimybė naudojantis programine įranga pasirinkti norimą subimpulsų skaičių papliūpoje nuo 1 iki 10. Papliūvos gaubtinės energija ne mažiau kaip 1 mJ maksimaliam subimpulsų skaičiui papliūvoje. - Tipinis pavienio impulso stabilumas kvazipastovioje voroje ne daugiau kaip 5% RMS. |  |  |  |
| 16. | Garantija | 12 mėnesių po instaliavimo |  |  |  |

*Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.