Techninė specifikacija

Skysčių chromatografijos sistema

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Skysčių chromatografijos sistema (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

| Eil. nr. | Pirkimo objekto techniniai parametrai/rodikliai | Reikalaujami minimalūs techniniai rodikliai | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus pagal techninės specifikacijos 4.4 p. (pildo tiekėjas) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pirkimo objektas | Siūlomos sistemos sandara: 1. Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema, kurią sudaro: 1.1 Eliuentų tiekimo sistema; 1.2 Automatinė mėginių įvedimo sistema; 1.3 Kolonėlių termostatas; 1.4 Diodų matricos UV detektorius; 2. Taikomoji programinė įranga; 3. Vietos paruošimo reikalavimai; 4. Bendri visos sistemos reikalavimai |  |  |  |
| 1. | Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistema (UHPLC) |  |  | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |  |
| 1.1 | Eliuentų tiekimo sistema |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Hidraulinė sistema | Dvi nuosekliai sujungtos stūmoklių kameros. |  |  |  |
| 1.1.2 | Eliuentų maišymo vožtuvas | Sistema privalo turėti eliuentų maišymo vožtuvą, leidžiantį maišyti nuo dviejų iki keturių eliuentų vienu metu. |  |  |  |
| 1.1.3 | Eliuentų maišymo diapazonas | Diapazonas ne siauresnis nei nuo 0% iki 100%. |  |  |  |
| 1.1.4 | Gradiento formavimas | Eliuentų tiekimo sistema privalo leisti dirbti žemo slėgio gradiento režimu. |  |  |  |
| 1.1.5 | Slėgis | Maksimalus palaikomas slėgis esant srautui iki 2 ml/min ne mažesnis nei 1300 bar, ir srautui iki 5 ml/min ne mažesnis nei 800 bar. |  |  |  |
| 1.1.6 | Srauto intervalas | Intervalas ne siauresnis nei nuo 0,001 iki 5 ml/min su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 0,001 ml/min. |  |  |  |
| 1.1.7 | Srauto tikslumas | Srauto tikslumas privalo būti ≤1%. |  |  |  |
| 1.1.8 | Srauto preciziškumas | Srauto preciziškumas privalo būti ≤0,1% RSD. |  |  |  |
| 1.1.9 | Srauto sudėties tikslumas | Srauto sudėties tikslumas privalo būti ≤0,4%. |  |  |  |
| 1.1.10 | Srauto sudėties preciziškumas | Srauto sudėties preciziškumas privalo būti ≤0,15%. |  |  |  |
| 1.1.11 | Stūmoklių apiplovimas | Siurblys privalo turėti pilnai integruotą sprendimą stūmoklių apiplovimui. |  |  |  |
| 1.1.12 | Eliuentų kiekio talpose stebėsenos funkcija | Privaloma. Funkcija privalo savarankiškai tikrinti esamą eliuentų kiekį ir pateikti perspėjimą, kai bent vieno iš naudojamų metode eliuento likęs kiekis yra mažesnis nei programinėje įrangoje nustatyta eliuento kiekio minimali riba. |  |  |  |
| 1.1.13 | Nudujinimas | Nudujinami visi eliuento kanalai. Kiekvieno nudujinimo modulio kanalo tūris ≥1 ml. |  |  |  |
| 1.1.14 | Apsauga nuo nuotėkio | Privaloma nuotėkio detekcijos sistema ir automatinis eliuentų tiekimo sistemos išjungimas esant skysčių nuotėkiui. |  |  |  |
| 1.1.15 | Rezultatų atsikartojamumas | Privaloma funkcija, užtikrinanti rezultatų atsikartojamumą perkeliant metodus tarp skirtingo modelio/gamintojo skysčių chromatografijos sistemų ir nekeičiant originalaus metodo parametrų. Ši funkcija privalo būti pilnai išpildoma programiškai. |  |  |  |
| 1.1.16 | Valdymo ekranas | Privalomas skysčių chromatografijos sistemoje integruotas arba montuojamas valdymo ekranas, skirtas: a) visų prietaiso modulių valdymui ir būsenos stebėjimui b) sistemą paruošti darbui su opcija automatiškai įvertinti pasiektų sąlygų stabilumą c) matyti įspėjimus apie sistemos klaidas d) gauti instrukcijas, patarimus apie sistemos trikdžių šalinimą, atlikti diagnostinius testus e) ekrane stebėti nuoseklias instrukcijas su iliustracijomis norint atlikti rutininius sistemos priežiūros darbus f) matyti sistemos naudojimo tendencijas ne mažiau nei iki 12 mėnesių laikotarpyje |  |  |  |
| 1.2 | Automatinė mėginių įvedimo sistema |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Suderinamumas su ultraefektyviąja skysčių chromatografija (UHPLC) | Automatinė mėginių įvedimo sistema privalo palaikyti ≥1300 bar darbinį slėgį. |  |  |  |
| 1.2.2 | Injekcijos tūris | Injekcijos tūrio intervalas ne siauresnis nei nuo 0,1 µl iki 100 µl. |  |  |  |
| 1.2.3 | Injekcijos preciziškumas | Injekcijos preciziškumas privalo būti ≤0,15% RSD. |  |  |  |
| 1.2.4 | Mėginio pernaša | Mėginio pernaša privalo būti ≤0,001%. |  |  |  |
| 1.2.5 | Injekcijos greitis | Minimalus ciklas ≤10 s. |  |  |  |
| 1.2.6 | Mėginių talpa | Privalo būti ne mažiau nei 400 pozicijų standartiniams chromatografiniams buteliukams. |  |  |  |
| 1.2.7 | Mėginių formatai | Automatinėje mėginių įvedimo sistemoje privalo būti galimybė talpinti 96 ir 384 pozicijų mikroplokštelės. |  |  |  |
| 1.2.8 | Palaikomi mėginių formatai | Automatinėje mėginių įvedimo sistemoje privalo būti galimybė vienu metu talpinti skirtingo formato (chromatografinius buteliukus, mikroplokšteles) mėginius. |  |  |  |
| 1.2.9 | Adatos plovimas | Privalomas išorinis adotos plovimas ir adatos dėklo plovimas ne mažiau nei 2 skirtingais plovikliais. Galimybė atlikti sistemos plovimą įtraukiant austosamplerio adatą. |  |  |  |
| 1.2.10 | Mėginio temperatūros palaikymas | Privalomas. Mėginio temperatūros palaikymo intervalas turi būti ne siauresnis nei nuo 4°C iki 40°C su nustatymo žingsniu ne didesniu nei 1°C. |  |  |  |
| 1.2.11 | Mėginio termostato temperatūros tikslumas | Tikslumas ne prastesnis nei nuo 2°C iki 6°C nustačius 4°C temperatūrą. |  |  |  |
| 1.3 | Kolonėlių termostatas |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Termostato temperatūros intervalas | Termostato temperatūros intervalas ne siauresnis nei nuo 4°C iki 110°C. Palaikomos temperatūros apatinė riba turi būti ne didesnė nei 20°C žemiau aplinkos temperatūros. |  |  |  |
| 1.3.2 | Termostato temperatūros preciziškumas | Privalo būti ≤0,05 °C. |  |  |  |
| 1.3.3 | Termostato temperatūros tikslumas | Privalo būti ≤0,5 °C. |  |  |  |
| 1.3.4 | Termostato temperatūros stabilumas | Privalo būti ≤0,05 °C. |  |  |  |
| 1.3.5 | Termostato kaitimo greitis | Termostato kaitimo greitis ≤5 min kaistant nuo aplinkos temperatūros iki ne mažiau nei 40°C. |  |  |  |
| 1.3.6 | Talpinamų kolonėlių skaičius | Privalo talpinti ne mažiau nei 8 kolonėles, kurių ilgis ne mažesnis nei 10 cm, su prieškolonėmis. |  |  |  |
| 1.3.7 | Nepriklausomos temperatūros zonos | Ne mažiau nei dvi nepriklausomos temperatūros zonos tame pačiame kolonėlių termostate. |  |  |  |
| 1.3.8 | Kolonėlių perjungimo vožtuvas | Kolonėlių termostatas privalo kontroliuojamoje temperatūrinėje zonoje fiziškai integruoti ir valdyti vožtuvą ne mažiau nei 8 kolonėlių parinkimui, palaikantį ≥1300 bar slėgį. |  |  |  |
| 1.4 | Diodų matricos UV detektorius |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Detektorius | Diodų matricos ultravioleto ir regimos šviesos sugerties detektorius. Privalomi vieno bangos ilgio, kelių bangos ilgių ir spektrinio skenavimo režimai. Dirbant kelių bangos ilgių režimu duomenų surinkimas iš ne mažiau kaip 8 pasirinktų kanalų vienu metu. |  |  |  |
| 1.4.2 | Šviesos šaltinis | Deuterio lempa. |  |  |  |
| 1.4.3 | Bangos ilgio diapazonas | Ne siauresnis nei 190-640 nm. |  |  |  |
| 1.4.4 | Duomenų rinkimo greitis | Privalo būti ≥100 Hz. |  |  |  |
| 1.4.5 | Bangos ilgio tikslumas | Privalo būti ≤1 nm. |  |  |  |
| 1.4.6 | Bangos ilgio preciziškumas | Privalo būti ≤0,1 nm. |  |  |  |
| 1.4.7 | Triukšmo lygis | Privalo būti ≤5 · 10-6 AU. |  |  |  |
| 1.4.8 | Detektoriaus stabilumas | Privalo būti ≤0,5 · 10-3 AU/h. |  |  |  |
| 1.4.9 | Srautinė kiuvetė | Privaloma. Optinio kelio ilgis ne mažesnis nei 10 (±1) mm, tūris ne didesnis nei 1 µl. |  |  |  |
| 1.4.10 | Apsauga šviesai jautriems junginiams | Yra galimybė naudoti filtrą/apertūrą, sumažinantį detektoriaus šviesos intensyvumą ir apsaugantį šviesai jautrius junginius. |  |  |  |
| 1.4.11 | Temperatūros kontrolė | Privaloma, elektroninė. |  |  |  |
| 2. | Taikomoji programinė įranga |  |  |  |  |
| 2.1 | Programinės įrangos suderinamumas | Siūloma su skysčių chromatografijos sistema ir turimu Agilent Technologies 6410 trigubo kvadrupolio masių spektrometriniu detektoriumi suderinama Agilent Technologies gamintojo MassHunter programine įranga. |  |  |  |
| 2.2 | Paskirtis | Sistemos funkcijų programinis valdymas, chromatografijos ir masių spektrometrijos duomenų kaupimas, analizė ir ataskaitų generavimas. |  |  |  |
| 3. | Vietos paruošimo reikalavimai |  |  |  |  |
| 3.1 | Kompiuterinė darbo stotis | Kompiuterinė darbo stotis turi atitikti aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |  |  |
| 3.2 | Sistemos periferinė įranga ir priedai | Turi būti pateikti šie su sistema komplektuojami priedai: |  |  |  |
|  |  | 1. Ne mažesnio nei 1 l ir ne didesnio nei 1,5 l tūrio mobilios fazės talpos su specialiais chromatografiniais kamščiais, ne mažiau nei 4 vnt.; |  |  |  |
|  |  | 2. Atliekų surinkimo talpa su specialiu kamščiu, prijungiančiu sistemos atliekų nutekėjimo žarneles, ir su filtru, absorbuojančiu į atliekas patekusių tirpiklių garus. Filtras turi turėti indikatorių, nurodantį kada reikalingas filtro pakeitimas nauju. Talpa skirta skysčių chromatografinės sistemos atliekoms surinkti; |  |  |  |
|  |  | 3. Chromatografiniai buteliukai su kamšteliais, ne mažiau nei 100 vnt. |  |  |  |
| 3.3 | Techninis suderinamumas | Sistema (skysčių chromatografijos sistema, jungtys ir programinė įranga) turi būti suderinama darbui su turimu Agilent Technologies 6410 trigubo kvadrupolio masių spektrometriniu detektoriumi (prietaiso darbo valdymas, duomenų rinkimas bei analizė); |  |  |  |
| 4. | Bendri visos sistemos reikalavimai |  |  |  |  |
| 4.1 | Pirkimo struktūra | Pirkimas nėra dalomas į atskiras dalis, nes perkamas objektas nėra dalus, tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visai apimčiai. |  |  |  |
| 4.2 | Įrangos gamintojo atstovavimas | Tiekėjas turi būti įrangos gamintojas arba oficialus gamintojo įgaliotas atstovas parduoti ir garantiniu laikotarpiu aptarnauti prekes arba turėti bendradarbiavimo sutartį su ūkio subjektu, turinčiu tokią teisę. Su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti galiojančių įgaliojimų arba lygiaverčių dokumentų, įrodančių gamintojo atstovavimą kopiją. Reikalavimas taikomas tik ultraefektyviosios skysčių chromatografijos sistemai su programine įranga. |  |  |
| 4.3 | Instaliavimas ir mokymai | Prekių kaina turi apimti ir siūlomos skysčių chromatografijos sistemos pilną instaliavimą darbo vietoje bei iki 2 dienų pirkėjo personalo apmokymus darbui su įranga pirkėjo patalpose. Šias Paslaugas turi atlikti gamintojo ar jo atstovo sertifikuotas inžinierius (sutarties vykdymo metu iki nurodytų paslaugų teikimo pradžios tiekėjas turės pateikti tai patvirtinačius gamintojo/jo atstovo dokumentus). |  |  |  |
| 4.4 | Techninių specifikacijų rodiklių pagrįstumas | Visi reikalaujami techninių specifikacijų techniniai rodikliai turi būti pagrįsti gamintojo oficialiais duomenimis (išskyrus 3.1 punktą - kompiuterinė darbo stotis). Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomos įrangos techninius parametrus patikimai patvirtinantys dokumentai (pvz. gamintojo prekės aprašymas, brošiūros su techninių duomenų įrašais arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai). Pridėtuose dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtas techninėje specifikacijoje nurodyto punkto numeris arba informacija apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) turi būti nurodyta užpildant techninės specifikacijos "4" stulpelį. |  |  |  |
| 4.5 | Prekių pristatymo/įrengimo terminas | Ne ilgiau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo užsakymo pateikimo tiekėjui dienos. Užsakymas tiekėjui turi būti pateiktas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo. Apie užsakymo pateikimą tiekėjas informuojamas raštu sutartyje nurodytais kontaktais. Taip pat ne vėliau kaip per 2 (dvi) savaites nuo sistemos įrengimo tiekėjas turi apmokyti pirkėjo personalą naudotis sistema. |  |  |  |
| 4.6 | Prekių pristatymo vieta | VU GMC Saulėtekio al. 7. kab. V312, Vilnius 10257, Lietuva |  |  |  |
| 4.7 | Garantija | Garantinis terminas - 36 mėnesiai. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. |  |  |  |
| 4.8 | Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais | Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais): • neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų; • panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui; • numatytas tarnavimo laikotarpis nėra trumpesnis; • nėra prastesnio techninio pažangumo lygio. Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. |  |  |  |
| 4.9 | Aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas atstovas priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. |  |  |  |