Kolonoskopinės įrangos specifikacija (1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo procesorius ir šviesos šaltinis | 1 vnt. |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas darbui su lanksčiais vaizdo endoskopais: gastroskopais, kolonoskopais, bronchoskopais. |  |
| 1.2. | Procesoriaus funkcijų valdymas | Integruotu jutikliniu ekranu ir klaviatūra |  |
| 1.3. | Kraujagyslių tinklo ir paviršinių audinių struktūros atvaizdavimas | Naudojant optinį paryškinimą. Naudojant skaitmeninį paryškinimą. |  |
| 1.4. | Endoskopinio vaizdo ir to pačio paryškinto vaizdo rodymas monitoriuje „twin mode“ | Abu vaizdai vienas šalia kito rodomi realiame laike vienodu masteliu |  |
| 1.5. | Elektroninis vaizdo didinimas | Didinimas fiksuotais žingsniais x1,2, x1,5, x2. |  |
| 1.6. | Lempa | Ksenoninė, ne mažiau 300W |  |
| 1.7. | Integruota oro pompa | Oro srauto reguliavimas 3 pakopos |  |
| 1.8. | Procesoriaus komplekte yra | Klaviatūra -1 vnt. Vandens talpa -1 vnt. |  |
| 1.9. | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su įstaigoje naudojamais vaizdo endoskopais PENTAX |  |
| 2. | Vaizdo kolonoskopas | 2 vnt. |  |
| 2.1. | Apžiūros laukas | 140 o |  |
| 2.2. | Lenkimo kampai: | Aukštyn / žemyn 180 o/ 180 o Kairėn / dešinėn 160 o/ 160 o |  |
| 2.3. | Įvedimo vamzdelio diametras | 13,2 mm |  |
| 2.4. | Kanalo diametras | 3,8 mm |  |
| 2.5. | Darbinis ilgis | 1500 mm |  |
| 2.6. | Papildomas vandens padavimo „jet“ kanalas | Būtinas |  |
| 2.7. | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su įstaigoje naudojamu Vaizdo procesoriumi PENTAX |  |
| 3. | Monitorius | 1vnt. |  |
| 3.1. | Paskirtis | Naudojamas medicinoje |  |
| 3.2. | Monitoriaus tipas | Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis |  |
| 3.3. | Ekrano įstrižainė | Ne mažiau 27” |  |
| 3.4. | Skiriamoji geba | Ne mažiau 1920 x 1080 taškų |  |
| 3.5. | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su įstaigoje naudojamu visa endoskopinės sistemos grandine (kamera, procesoriumi, šviesos šaltiniu) PENTAX |  |
| 4. | Vežimėlis endoskopinei įrangai | 1 vnt. |  |
| 4.1. | Laikiklis monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio |  |
| 4.2. | Endoskopo laikiklis | Būtinas |  |
| 4.3. | Lentynos endoskopinei įrangai | Ne mažiau 3 lentynos |  |
|  | Suderinamumas | Turi būti suderinamas su įstaigoje naudojamu įrangos PENTAX vežimu kuris turi specifinius reikalavimus jos išdėstymui, dedikuotus laikiklius ir įvadus įrenginiams pajungti. |  |
| 5. | Irigacinis įrenginys | 1 vnt. |  |
| 5.1. | Irigacinis srautas | Reguliuojamas |  |
| 5.2. | Komplekte | Vamzdeliai -1 kompl, Pedalas – 1 vnt. |  |
| 6.. | Atsiurbėjas | 1 vnt. |  |
| 6.1. | Siurbimo srautas | Ne mažiau 40 l/min |  |
| 6.2. | Vakuumas | Ne mažiau 90 kPa |  |
| 6.3. | Darbo režimas | Nepertraukiamas |  |
| 6.4. | Komplekte yra | 1. Daugkartinės silikoninės žarnelės – 1 kompl. 2. Siurbimo indas ne mažiau kaip 2 litrų - 1 vnt. 3. Mikrobiologiniai filtrai – 5 vnt. |  |
| 7. | Insufliatorius | 1 vnt. |  |
| 7.1. | Komplekte yra | 1. Vamzdelių komplektas 2. CO2 cilindras |  |
| 8. | Įrangos instaliavimas ir personalo apmokymas | Būtina |  |
| 9.. | Būtinas prekės žymėjimas CE ženklu pagal medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus | kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinantį dokumentą (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo (kaip reikalaujama 93/42/EEC direktyvoje) sertifikatą (atitikties deklaraciją)). |  |