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Generatorių eliuato gavimo ir radiofarmacinių preparatų ruošimo sistemos komplekto su vienkartinių priemonių rinkiniais techninė specifikacija

	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	EZAG Ga68 generatorių eliuato gavimo ir radiofarmacinių preparatų ruošimo sistemos komplektas (kiekis 1 komplektas)
	

	1.1.
	Aprašymas
	1. Automatizuota generatoriaus eliuavimo sistema, skirta saugiai ruošti PET radiofarmacinius preparatus iš Galio/Germanio generatorių (EZAG GA68);
2. Sistema autonomiška – nereikalinga tiesioginė sąsaja su personaliniu kompiuteriu;
3. Sistema įgalina vartotoją atkartoti ankstesnius rezultatus;
4. Automatizuota sistema apsaugo naudotojus nuo perteklinės apšvitos pagal ALARA rekomendacijas.
	

	1.2.
	Nuklidas
	68Ga
	

	1.3.
	Funkcijos
	1. Eliuavimo atidėjimo funkcija;
2. Likusios generatoriaus veiklos apskaičiavimas.
	

	1.4.
	Skysčių perdavimas
	1. Peristaltiniu siurbliu (arba lygiaverčiu);
2. Ne mažiau kaip 4 kanalai;
3. Kanalai individualiai programuojami.
	 

	1.5.
	Aparato matmenys
	Ne didesni negu (plotis × gylis × aukštis): 
360 × 300 × 290 mm
	

	1.6.
	Duomenų saugojimas
	Duomenys saugomi SD kortelėje (arba kitoje lygiavertėje laikmenoje)
	

	1.7.
	Partijos duomenys
	1. Išsaugomi kasetės RFID (angl. Radio Frequency ID) kortelėje;
2. Aparato SD kortelėje;
3. Spausdinami etikečių spausdintuvu.
	

	1.8.
	Programinė įranga
	1. Integruota aparate;
2. Integruoti iš anksto patvirtinti (validuoti) šablonai.
	

	1.9.
	Komplektacija
	Kartu su aparatu komplektuojami:
	

	1.9.1.
	Brūkšninių kodų skaitytuvas – 1 vnt. 
	Jungtis RS232 arba lygiavertė
	

	1.9.2.
	Spausdintuvas – 1 vnt.
	1. Jungtis: RS232 arba lygiavertė;
2. Klijuojamų etikečių dydis ne mažiau kaip 50 × 100 mm;
3. Prie spausdintuvo pridedamas etikečių rulonas.
	

	1.9.3.
	Ekranavimo konteineriai – 2 vnt.
	1. Ne mažiau kaip 15 mm švinas (arba lygiavertė medžiaga);
2. Pridedami ne mažiau kaip 2 įdėklai talpoms.
	

	1.9.4.
	Nuotolinio valdymo pultas – 1 vnt.
	Laido ilgis ne mažiau kaip 5 m
	

	1.9.5.
	Kitos jungtys ir priedai
	Komplektacijoje pateikiami visi reikalingi priedai ir jungtys aparato sklandžiam darbui užtikrinti
	

	1.10.
	Elektros maitinimas
	Iš 230V, 50Hz elektros tinklo
	

	1.11.
	Garantinis terminas
	≥ 12 mėnesių
	

	2.
	Vienkartinių priemonių rinkiniai – kasetės 
(kiekis 21 rinkinys)
	

	2.1.
	Paskirtis
	Vienkartinių priemonių rinkiniai skirti ruošti „SomaKit TOC“
	

	2.2.
	Sterilumas
	1. Kasetės surinktos švariose patalpose, atitinkančiose GGP (angl. GMP) reikalavimus;
2. Kasetės sterilizuotos gama spinduliuote (arba lygiaverčiu būdu).
	

	2.3.
	Kodavimas
	Priklausomai nuo paskirties, kasetės koduojamos spalviškai (arba lygiaverčiu būdu)
	

	2.4.
	Galiojimo trukmė
	≥ 18 mėnesių
	

	2.5.
	Rinkinio sudėtis
	Vieną rinkinį sudaro ≥ 10 vnt.
	

	3.
	Vienkartinių priemonių rinkiniai – kasetės 
(kiekis 42 rinkiniai)
	

	3.1.
	Paskirtis
	Vienkartinių priemonių rinkiniai skirti ruošti „Locametz“
	

	3.2.
	Sterilumas
	1. Kasetės surinktos švariose patalpose, atitinkančiose GGP (angl. GMP) reikalavimus;
2. Kasetės sterilizuotos gama spinduliuote (arba lygiaverčiu būdu).
	

	3.3.
	Kodavimas
	Priklausomai nuo paskirties, kasetės koduojamos spalviškai (arba lygiaverčiu būdu)
	

	3.4.
	Galiojimo trukmė
	≥ 18 mėnesių
	

	3.5.
	Rinkinio sudėtis
	Vieną rinkinį sudaro ≥ 10 vnt.
	

	4.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	5.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	6.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	7.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	8.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b) Instaliavimo instrukcijos;
c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d) Aptarnavimo instrukcijos;
e) Gedimų nustatymo instrukcijos;
f) Išardymo-surinkimo instrukcijos;
g) Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
h) Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);
Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), g) ir h) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	

	9.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis

	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	



Pastabos, papildomi reikalavimai: 
1. Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas generatorių eliuato gavimo ir radiofarmacinių preparatų ruošimo sistemos komplekto su vienkartinių priemonių rinkiniais komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.
2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
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