VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

ATSAKYMAI TIEKĖJAMS DĖL RINKOS KONSULTACIJOS PIRKIMO ID 1382858

„RINKOS KONSULTACIJA DĖL MEDICINOS ĮRANGOS. ELEKTROTERAPIJOS PRIETAISO, OPERACINIO STALO IR OPERACINIO ŠVIESTUVO PIRKIMO“

|  | 2025-03-20 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai,

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Operacinio stalo bendrajai chirurgijai techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 8 punktas. 2. Nugaros-pagrindinė be atskyrimo – centrinė dubens; Prašome paaiškinti šį reikalavimą, nes nugaros sekcija privalo būti atskirta nuo dubens sekcijos. Kitaip nebus galimybės reguliuoti nugaros sekcijos aukštyn/ žemyn. Gal šis reikalavimas pritaikytas čiužiniui? Taip, čiužinio nugaros ir dubens dalys turi būti be atskyrimo. | Taip, šis reikalavimas yra skirtas čiužiniui. Stalo nugaros sekcija yra atskirta nuo dubens sekcijos. Techninė specifikacija bus papildyta. |
| 2. | 12 punktas. Prašome reikalavimo reikšmę sumažinti iki ±26º. Šios reikšmės pilnai pakanka Jūsų gydymo įstaigoje atliekamoms operacijoms atlikti. | Atsižvelgus į pastabą, reikalavimo reikšmė keičiama į „≥ ±26º“ |

| 3. | 4 punktas. Prašome delalizuoti: „1. Distanciniu laidiniu valdymo pultu;“ Prašome reikalavimą formuluoti taip, jog valdymas: „2. Rankiniu būdu hidrauliniu siurbliu“ nebūtų privalomas. Mūsų siūlomo stalo aukštis, Trendelenburgo padėtys, lateraliniai pavertimai ir „nulinė“ padėtis nustama elektriniu būdu naudojant valdymo pultą. Nugaros, galvos ir kojų padėtys nustatomos dujinių spyruoklių pagalba. | Atsižvelgus į pateiktus siūlymus, 4 punkto reikalavimai keičiami į: „1. Stalo aukštis, trendelenburgo, lateralinio pasvyrimo padėtys valdomos distanciniu valdymo pultu. 2. Galvos, nugaros, kojų padėtys valdomos mechaniškai arba dujinių spyruoklių pagalba.“ |
| --- | --- | --- |
| 4. | 8 punktas. Prašome suteikti galimybę siūlyti 4 segmentų operacinį stalą, kuris turi galvos, viršutinės nugaros dalies, apatinės nugaros dalies (sėdmenų) ir 2-jų dalių (padalintą) kojų segmentą. | Stalas yra aprašomas 4 segmentų, tačiau nugaros sekcijos ir dubens sekcijos čiužinys yra prašomas, kad būtų vienos dalies. 8 punktas patikslinamas į: „1. Galvos atrama; 2. Nugaros-pagrindinė (čiužinys be atskyrimo su dubens sekcija; 3. Dubens sekcija; 4. 2-jų dalių (padalinta) kojų;“ |
| 5. | 12 -13 punktai. Rekomenduojame detalizuoti, jog reguliavimas atliekamas elektriniu būdu. | Valdymo principas aprašomas 4 punkto reikalavimuose. |
| 6. | Rekomenduojame įtraukti reikalavimą, jog stalas turėtų ≥ 340 mm stalviršio išilginio poslinkio reguliavimą. | Šis punktas nebus įtraukiamas dėl galimai ribojamos konkurencijos. |

| 7. | 15 punktas. 1. Aukštyn – žemyn 25⁰ ± 10 5⁰/ 95⁰ ± 5⁰ | Atsižvelgus į prašymą koreguoti parametrą, reikalavimas keičiamas į „Aukštyn – žemyn 25⁰ ± 10 / 95⁰ ± 5⁰“ |
| --- | --- | --- |

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Operacinio šviestuvo techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. |  | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Papildyti Medicinos įranga. Operacinis šviestuvas techninės specifikacijos 2 punkto 3 dalį „Individualių lęšių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui“ – žodžiais „arba lygiavertis“, taip padidinant konkurenciją. Atkreipiame perkančiosios organizacijos dėmesį, jog yra ir naujesnių efektyvesnių technologijų, kaip pavyzdžiui Dual light technology, kur sistema yra ir reflektorių, ir lęšių – ko pasekoje skleidžiama lempos šviesa apima didesnį diapazoną, nei individualių lęšių su reflektoriais sistema, apimanti tik tašką. Tokia sistema yra naujesnė, efektyvesnė ir naudingesnė perkančiosioms organizacijoms nei aprašytoji 2.3 punkte, o pagal dabartinę specifikaciją jos siūlyti būtų negalima. | Individualių lęšių su reflektoriais sistema kiekvienam led diodui užtikrina tolygesnį apšvietimą ir mažina šešėlius, todėl yra tikslesnė. Taip pat ši technologija yra naudojama daugelio gamintojų ir yra patikrinta laiko. Prašymas keisti 2.3. reikalavimą nebus tenkinamas, nes yra daugiau nei 3 gamintojai, galintys pasiūlyti šią sistemą. |  |  |  |
| 2. |  | Pateikti tikslų lubų (tikrų ir pakabinamų) aukštį, nes tik jį turint, galima pateikti tikslų brėžinį – reikalaujamą techninės specifikacijos 14.6 punkte. Neturint tikslaus lubų aukščio tiekėjai gali pateikti ne tikslų brėžinį, o tik eskizą. | Konkurso techninėje specifikacijoje bus pateikti išmatavimai. Pakabinamų lubų nėra, jos yra betoninės, todėl reikia įsivertinti, kaip bus paslėpti tvirtinimai ir maitinimo blokelis. Lubų Aukštis 375 cm, galima paklaida +- 5cm. |  |  |  |
| 3. |  | Papildyti techninės specifikacijos 15 punktą „CE sertifikatas arba gamintojo CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 arba lygiavertis“, kaip tai yra nurodyta bendrųjų reikalavimų 2 punkte, taip neribojant konkurencijos. | Kadangi operacinės lempos yra priskiriamos I klasei, todėl nėra privalomas CE sertifikatas, yra galima ir atitikties deklaracija. Tačiau negalima pridėti žodžio "lygiavertis", nes Europos Sąjungoje CE ženklinimas yra privalomas ir nėra jokios lygiavertės deklaracijos, kuri galėtų jį pakeisti. Galimi variantai tik šie: CE sertifikatas, arba CE atitikties deklaracija. |  |  |  |
| 4. | Jūsų pateiktuose ,,Benduosiuose reikalavimuose“ Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų: pertekliniai. Siūloma pasirinkti 1 p. Mūsų siūloma: 4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis. Pateikiama tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Bendruosiuose reikalavimuose įsivėlusi klaida, į jūsų pastabas bus atsižvelgta ir reikalavimai patikslinti. |  |  |  |
| 5. | Pasirinktas labai žema apsaugos klasė. Siūlome įtraukti IP55 |  | Siūlomas reikalavimas nebus keičiamas, nes tai apribotų kitų tiekėjų galimybę dalyvauti konkurse. |  |  |  |
| 6. | Prašome keisti 3 punkto reikalavimą taip, jog būtų galima pasiūlyti šviestuvus turinčius po 3 LED viename „lęšyje“. Formuluotė galėtų būti tokia: „Kupole sumontuoti individualūs reflektoriai su LED. Vieno reflektoriaus sistemoje ne daugiau kaip 3 LED“ Sim.POD: trys aukščiausios kokybės naujausios kartos šviesos diodai, išdėstyti aliuminiu dengto reflektoriaus centre. Rekomenduojame nurodyti reikalaujamą LED skaičių kupole, formuluojant taip: 4. LED skaičius kupole ≥ 54 |  |  | Bendras atsakymas visiems siūlomiems keisti reikalavimams (nuo 6 eil. nr. iki 13 nr.): Perkančioji organizacija nusprendė, jog įstaigos parengta techninė specifikacija iš esmės neatitinka jūsų siūlomo šviestuvo modelio parametrų, todėl patenkinus naujus reikalavimus, būtų padaryti esminiai pakeitimai specifikacijoje, kurie apribotų daugumos tiekėjų galimybes dalyvauti konkurse. Rinkos konsultacija parodė, kad specifikaciją atitinka daugiau nei 3 tiekėjai, todėl tokie esminiai pakeitimai, kurie yra siūlomi, nebus atliekami. |  |
| 7. | Rekomenduojame reikalauti, jog siūlomi šviestuvai turėtų bešešėlinę/šešėlį mažinančią technologiją. |  |  |  |  |
| 8. | 5 punktas. Prašome keisti reikalavimą į ≥ 495 mm |  |  |  |  |
| 9. | Rekomenduojame įtraukti reikalavimą spalvų aptkūrimo indeksui Ra ≥ 96 |  |  |  |  |
| 10. | 7 punktas. Rekomenduojame reikalauti, jog būtų galima reguliuoti iki 30% maksimalios vertės, reikalavimą formuluojant taip: Nuo 100% (maksimalios apšvietos vertės) iki ≤ 30% |  |  |  |  |
| 11. | 9 punktas. Rekomenduojame reikalauti platesnio reguliavimo diapazono formuluojant taip: Būtina, ne siauresniame kaip 17-29 cm diapazone. |  |  |  |  |
| 12. | 12 punktas. Prašome reikalavimą formuluoti taip, jog pasirinktų funkcijų reguliavimas galėtų būti atliekamas ne tik sensoriniu būdų, bet ir pasukant sterilią rankeną. Viena pasirinkta funkcija reguliuojama trumpai pasukant sterilią rankeną reikiama kryptimi. Antra pasirinkta funkcija reguliuojama pasukant ir trumpai palaikant pasuktą sterilią rankeną reikiama kryptimi. |  |  |  |  |
| 13. | 13 punktas. Rekomenduojame įtraukti galimybę išsaugoti norimus apšvietimo parametrus atmintyje ir atkurti juos vieno mygtuko paspaudimu. |  |  |  |  |
| 14. | 2 punktas. Siūloma trinti: Šviesos diodai su reflektoriais kupolo centro atžvilgiu išdėstyti (sukoncentruoti) mažiausiai trimis kryptimis (netinka pagal vieną ašį ištęstų formų (ovalo, dviejų į priešingas puses nukreiptų žiedlapių ir pan.) kupolai); 3.2.Individualių lešių su reflektoriais sistema kiekvienam LED diodui. |  |  |  | Patenkinus jūsų siūlymą ištrinti 2 punkto reikalavimus, būtų padaryti esminiai pakeitimai techninėje specifikacijoje. Įstaigos tikslas yra įsigyti nurodytos konstrukcijos operacinius šviestuvus. Kadangi yra daugiau nei 3 gamintojai galintys pasiūlyti reikalaujamus parametrus, į pastabas nebus atsižvelgta. |
| 15. | 4 punktas. Reguliuojama diapazone nuo 4000 3800-5000 K (ne siauresniame už nurodytą) |  |  |  | Yra daugiau nei 3 gamintojai, galintys pasiūlyti produktą, atitinkantį šiuos reikalavimus, todėl reikalavimas nebus bloginamas. |
| 16. | 6 punktas. ≥ 91 94 |  |  |  | Yra daugiau nei 3 gamintojai, galintys pasiūlyti produktą, atitinkantį šiuos reikalavimus, todėl reikalavimas nebus bloginamas. |
| 17. | 10 punktas. ≥ 50000 60 000 val. |  |  |  | Yra daugiau nei 3 gamintojai, galintys pasiūlyti produktą, atitinkantį šiuos reikalavimus, todėl reikalavimas nebus bloginamas. |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Maželienė