VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS

SVEIKATOS CENTRAS

ATSAKYMAI TIEKĖJAMS DĖL RINKOS KONSULTACIJOS PIRKIMO ID 1698538

„RINKOS KONSULTACIJA DĖL OFTALMOLOGIJOS ĮRANGOS. SKAITMENINĖ AKIŲ DUGNO KAMERA, BIOMIKROSKOPINĖ PLYŠINĖ LEMPA, OFTALMOLOGINĖ DARBO VIETA IR AUTOKERATOREFRAKTOMETRAS PIRKIMO“

|  | 2025-03-25 |
| --- | --- |

Gerb. Tiekėjai,

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Skaitmeninės akies dugno kameros techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 4 punktas. Reikalavimas apriboja konkurenciją, prašome jį pakeisti į: Ne blogiau nei nuo -12D iki +12D | Atsižvelgus į siūlymą koreguoti parametro reikšmę, 4 punktas keičiamas į: „Ne blogiau nei nuo -12D iki +12D“ |

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Autorefraktometro techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 14 punktas. Reikalavimas neaiškus, gali būti skirtingai vertinamas ir taip apriboti konkurenciją, prašome jį pakeisti į: Refrakcijos matavimo galimybė su IOL arba katarakta - Būtina | Atsižvelgus į siūlymą koreguoti parametro reikšmę, nutarta naikinti 14 punktą. |
| 2. | 31 punktas. Reikalavimas neaiškus, galimai apribojantis konkurenciją, prašome pakeisti į: Pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimas – motorizuotas | Atsižvelgus į siūlymą koreguoti parametro reikšmę, 31 punktas keičiamas į: „Pasmakrio laikiklio aukščio reguliavimas – motorizuotas“ |
| 3. | 37 punktas. Reikalavimas neaiškus, galimai apribojantis konkurenciją – prašome jį panaikinti. | Siekiant neriboti konkurencijos, 37 parametro reikalavimas panaikintas. |
| 5. | 20 punktas. Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome keisti į: Ne mažiau 7” | Siekiant neriboti konkurencijos, reikalavimo reikšmė mažinama: „Ne mažiau 7”“ |
| 6. | 23 punktas. Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome keisti į: Ne mažiau 3 lygiai | Siekiant neriboti konkurencijos, reikalavimo reikšmė mažinama: „Ne mažiau 3 lygiai“ |
| 7. | 28, 32, 33, 34 punktas. Naikinti, perteklinis reikalavimas | Atsižvelgus į pateiktą pastabą, nutarta 28, 32, 33, 34 punktų reikalavimus panaikinti. |
| 8. | 40 punktas. Kad būtų užtikrintas konkurencingumas, siūlome keisti į: Ne daugiau kaip 20 kg | Siūlymas keisti 40 punkto reikalavimą yra tenkinamas, reikšmė „Ne daugiau kaip 20kg“ |

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Plyšinės lempos techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. |  | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 12 punktas. Reikalavimas neaiškus, gali būti skirtingai vertinamas ir sunkiai įrodomas, prašome jį panaikinti. | Atsižvelgus į siūlymą koreguoti parametro reikšmę, nutarta naikinti 12 punktą. |
| 2. | 8 punktas. Kad būtų užtikrintas konkurencingumas siūlome keisti į: Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3±0,1mm/5±0,5mm /10±1mm /14±1mm | Atsižvelgus į siūlymą koreguoti parametro reikšmę, pritarta pakeitimams. Reikalavimas keičiamas į: „Ne siauresniame diapazone nei 1-14 mm, nuosekliai keičiamas bei keičiamas žingsniukais 0,3±0,1mm/5±1,5mm /10±1mm /14±1mm“ |

Dėkojame už Jūsų pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl Oftalmologinės darbo vietos techninės specifikacijos. Vertiname tiekėjų įsitraukimą į rinkos analizės procesą, kuris padeda mums užtikrinti, kad pirkimo sąlygos būtų aiškios, pagrįstos ir suderintos su rinkoje prieinamais sprendimais.

Žemiau pateikiame mūsų atsakymus į Jūsų pateiktas pastabas:

| Nr. | Pastaba/pasiūlymas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | 3 punktas. Keisti į: 48-62 cm. | Jūsų siūlomas parametras „≥ 48-62 cm“ atitinka reikalaujamą parametrą „≥ 45-62 cm“, nes šis reikalavimas reiškia, kad mažiausias galimas aukštis turi būti bent 45 cm arba didesnis (jūsų didesnis, todėl atitinka). Parametro reikšmė nebus bloginama dėl galimos konkurencijos apribojimų. |
| 2. | 5 punktas. Keisti į: Pasukama į šoną iki ≥30°arba paciento kėdė su ratukais, kuris gali būti stumdomas. | Perkančioji organizacija siekia įsigyti stacionarią sistemą, kur paciento kėdė yra neatsiejama oftalmologinės darbo vietos dalis ir valdoma iš bendros valdymo panelės. Jūsų siūlomas produktas netenkina įstaigos lūkesčių, todėl siūlymas įtraukti kėdę su ratukais, nėra tenkinamas. 5 punktas yra susijęs su 2 punktu, kuriame aprašomas kėdės valdymas. |

Tikimės, kad mūsų atsakymai padės geriau suprasti pirkimo reikalavimus.

Dėkojame už bendradarbiavimą.

Pagarbiai,

Viešųjų pirkimų specialistė 					Edmundė Maželienė