TSD-101, VPP-4423

Ultragarso aparato techninė specifikacija (kiekis 1vnt.)

| EilėsNr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymo sritys) | - Pilvo organų tyrimai; - Smulkių dalių; - Kraujagyslių tyrimai; - MSK; |  |
| 2. | Vaizdo monitorius | - LED, HDU arba OLED technologija; - Ekrano įstrižainė ≥ 55.8 cm - Skiriamoji geba ≥ (1920 x 1080) vaizdo elementų; |  |
| 3. | Sistemos valdymo pultas su jutikliniu ekranu | - > 30 cm ekrano įstrižainės; - Reguliuojamas valdymo pulto pasukimo į šonus kampas ≥ ±90° - Reguliuojamas valdymo pulto aukščio diapazonas > 15 cm |  |
| 4. | Aktyvios jungtys davikliams | ≥ 4 |  |
| 5. | Maksimalus vaizduojamas gylis | ≥ 40 cm |  |
| - 6. | Sistemos (aparato) palaikomų daviklių dažnio diapazonas | ≥ 1 - 21 MHz |  |
| - 7. | Bendras dinaminis diapazonas | ≥ 380 dB |  |
| - 8. | Sistemos apdorojimo kanalų skaičius | ≥ 7 M |  |
| - 9. | Vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame gylyje | Būtina vaizdo formavimo technologija, kuri sufokusuoja ultragarso spindulį visame gylyje. |  |
| - 10. | Skenavimo režimai | - 2D, M - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Audinių dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - HPRF pulsinės bangos dopleris; - Nuolatinės bangos dopleris; - Audinių harmoninis vaizdavimas su pulso inversija arba koduotas harmoninis vaizdavimas; - Aukštos raiškos silpnos kraujotakos vaizdavimo režimas; - Tyrimo su echokontrastinėmis medžiagomis vizualizacijos režimas; - Galimybė ateityje įdiegti realaus laiko ultragarso vaizdų suliejimo ir navigacijos režimą („fusion“ arba lygiavertis); - 3D/4D tyrimai; |  |
| - 11. | Elastografijos ir kepenų riebalingumo tyrimų moduliai | - Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis); - Ultragarso bangomis sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („shear wave elastography“ arba lygiavertis) su pasirenkamais šlyties bangų sklidimo žemėlapiais; - Kepenų riebalingumo įvertinimo modulis; |  |
| - 12. | Tyrimų optimizavimas 2D ir doplerio režimuose | - Vaizdo optimizavimas vieno mygtuko paspaudimu 2D ir spalvinio arba spektrinio doplerio režimuose; - Automatiniai doplerio skaičiavimai realiame laike; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas spalvinio doplerio režime; - Automatinis mėginio padėties ir kampo nustatymas pulsinio doplerio režime; |  |
| - 13. | Specialūs skenavimo režimai | 1. "Gyvas" vaizdų palyginimas: šalia vienas kito lyginami 2D vaizdai, iš kurių realaus laiko lyginamas su vaizdu iš atminties tos pačios studijos ar atsisiųstas iš kitos tyrimo srities; 2. Tripleksinis režimas; 3. Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu; 4. Vaizdų sumavimo režimas - vaizdas sudaromas iš kelių vaizdų, gaunamų kreipiant skenavimo spindulį keliais skirtingais kampais; 5. Specialūs programiniai algoritmai triukšmams/ artefaktams mažinti; 6. Tūrinis vaizdavimas su papildomu šviesos šaltiniu ir keičiamu audinių permatomumu. |  |
| - 14. | Automatinio tyrimo eigos protokolavimo pakopomis funkcija, pagreitinanti tyrimo eigą ir dokumentavimą, su sekančiomis funkcijomis: | - Tyrimo protokolo pasirinkimas, sustabdymas, pratęsimas; - Anotacijų, žymeklių, matavimų išsaugojimas; - Galimybė kurti naujus protokolus ir redaguoti esamus; |  |
| - 15. | Paciento duomenų archyvavimo galimybės | - ≥ 1 TB talpos vidinis kietasis diskas; - USB jungtys duomenų perdavimui DICOM arba kompiuteriniais formatais; - Palaikomos DICOM 3.0 standarto funkcijos (nurodytos arba joms lygiavertės): - Storage - Print - Modality Worklist - Query/Retrieve |  |
| - 16. | Maksimali kadrų juostos atmintis (Cineloop) | > 2 000 kadrų arba > 1 GB, arba > 300 s. |  |
| - 17. | Jungtys | - Ethernet/Internet jungtis; - HDMI ir/arba Display Port, ir/arba DVI jungtis (-ys); - Ne mažiau kaip dvi USB jungtys; - Bevielio ryšio sąsaja; |  |
| 18. | Komplektuojami ultragarso sistemos davikliai |  |  |
| - 18.1. | Konveksinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 1 iki ≥ 5 MHz; - Apžvalgos laukas > 70°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Monokristalo arba lygiavertė technologija; |  |
| - 18.2. | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3.5 iki ≥ 15 MHz - Apžvalgos laukas > 50 mm; - Elementų skaičius ≥ 960; - Monokristalo arba matricinė, arba Multi-D technologija; |  |
| - 18.3. | Aukšto dažnio linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 8 iki ≥ 20 MHz; - Apžvalgos laukas ≤ 28 mm; - Elementų skaičius ≥ 192; |  |
| - 18.4. | Mikro konveksinis daviklis | - Dažnio diapazonas nuo ≤ 3 iki ≥ 10.5 MHz; - Apžvalgos laukas > 95°; - Elementų skaičius ≥ 160; - Monokristalo arba lygiavertė technologija; |  |
| - 19. | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, stabdomais centriniu stabdžiu arba ratukai turi fiksuojamuosius stabdžius. 2. Integruotas atsarginio maitinimo akumuliatorius arba atskiras apsauginis nepertraukiamo maitinimo šaltinis („UPS“ tipo arba lygiavertis); |  |
| - 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| - 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| - 22. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| - 23. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| - 24. | Garantija | ≥ 36 mėnesiai |  |
| - 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). |  |