ULTRAGARSINĖ DIAGNOSTIKOS SISTEMA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | 1. Pilvo organų tyrimai 2. Skydliaukės tyrimai 3. Smulkių organų tyrimai 4. Kraujagyslių tyrimai |
|  | Vaizdo monitorius | 1. Įstrižainė ne mažiau kaip 54 cm 2. Monitoriaus tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti jo padėtį |
|  | Sistemos valdymas pultas su jutikliniu ekranu | 1. Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 25 cm 2. Integruota skaitinė – raidinė klaviatūra 3. Pulto aukščio ir pasukimo kampo keitimas |
|  | Prietaiso architektūra | 1. Skaitmeninis ultragarsinio spindulio formavimas; 2. Bendras sistemos dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 320 dB 3. Kanalų skaičius 12 M, ne mažiau |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas 2D 2. Spalvinio doplerio režimas 3. Spektrinio doplerio režimas |
|  | 2D režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm 2. Vaizdo didinimas ne mažiau 20 kartų realaus laiko vaizde 3. Trapecinis vaizdavimas 4. Panoraminis vaizdavimas 5. Maksimalus kadrų kaitos dažnis ≥ 2000 kadrų/sek. |
|  | Spalvinio doplerio režimas | 1. Galios doplerio režimas 2. Krypties galios doplerio režimas 3. Mikrokraujagyslių vizualizacija 4. Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas nuo 1 iki 25,0 kHz, ne siauresnis 5. Automatinė pozicijos ir kampo korekcija pagal tiriamos kraujagyslės kraujotakos kryptį |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažiau 15 m/s |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Ne mažiau 4 |
|  | Konveksinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 1,5 iki 6 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos kampas ne mažiau 70° |
|  | Linijinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 4 iki 15 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis 50 mm ± 5 mm |
|  | Linijinis daviklis | Dažnio diapazonas dvimačiame režime nuo 9 iki 24 MHz, ne siauresnis; Apžvalgos lauko plotis ≥ 35 mm |
|  | Aparato vidinė atmintis | Ne mažiau 500 GB |
|  | Kadrų atminties talpa | Ne mažiau 30000 vaizdų arba ne mažiau 900 MB |
|  | Vaizdų apdorojimas | 1. Konvertavimas į JPEG formatą 2. Video įrašymas |
|  | Programinė įranga vaizdų analizavimui | Vaizdų peržiūra ir matavimų atlikimas įstaigos kompiuteryje |
|  | Ultragarsinės diagnostinės sistemos konstrukcija | 1. Sistema su ratukais, su stabdžiais 2. Integruotas gelio šildytuvas 3. J/B terminis spausdintuvas |
|  | Jungtys | 1. LAN 2. USB 3. DP ir/arba HDMI 4. Wi-Fi |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 12 mėnesių |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Su pasiūlymu pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijoskopiją |
|  | Pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama naudojimo instrukcija anglų ir lietuvių kalba |

_________________________