## Bendrieji reikalavimai
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešoji įstaiga Respublikinės Šiaulių ligoninės sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 36 mėn,
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą);

## Techninė specifikacija
Minkšto inventoriaus dezinfekavimo kamera
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Čiužinių, lovos minkšto inventoriaus, patalynės terminė dezinfekcija;
3 | Reikalavimai dezinfekcinei kamerai
3.1 | Dezinfekcijos kameros konstrukcija | 1. Dvipusis modelis,
2. Konstrukcinis rėmas pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės mežiagos),
3. Vamzdynas, kuris turi tiesioginį kontaktą su tiekiamu vandeniu ar garais, pagamintas iš nerūdijančio plieno, vario arba lygiavertės mežiagos,
4. Vožtuvai pneumatiniai arba lygiaverčiai,
5. Garų generatorius.
3.2 | Išoriniai matmenys | 1. Plotis ne daugiau 2800 mm,
2. Aukštis ne daugiau 2400 mm,
3. Gylis ne daugiau 2900 mm.
3.3 | Kameros matmenys | 1. Plotis ne mažiau 850 mm
2. Aukštis ne mažiau 1200 mm,
3. Gylis ne mažiau 2200 mm.
3.4 | Kameros tūris | 1. ≥ 2400 l,
2. Talpina ≥ 6 čiužinius (kurie atitinka DIN 13014 arba lygiavertį standartą) ir kurių storis ≥ 12 cm.
3.5 | Dezinfekcijos programos ir trukmė | 1. 75°C, 20 min trukmės dezinfekcija,
2. 105°C, 1 min trukmės dezinfekcija,
3. 105°C, 5 min trukmės dezinfekcija.
3.6 | Dezinfekcijos procesas sudarytas iš ne mažiau šių žingsnių | 1. Frakcionuoto vakuumo pulsai,
2. Garų įleidimas į kamerą,
3. Mikroorganizmų inaktyvacija dezinfekcijos metu,
4. Džiovinimas.
3.7 | Patikros programa | Sandarumo testas
3.8 | Durys | 1. Dvejos, su galimybe pakrovimo vežimėlį į nešvarią pusę grąžinti per kamerą;
2. Slankiojančios horizontaliai, automatinės,
3. Pagamintos iš 316 L (arba lygiaverčio) nerūdijančio plieno,
4. Durų tarpinės tarnavimo laikas ne mažiau kaip 1500 ciklų.
3.9 | Durų tarpinė | Prispaudžiama suslėgtu oru, nereikalaujanti tepimo viso naudojimo laikotarpiu
3.10 | Kameros apvalkalas | 1. Kanalinės (arba kitaip padalintos) kameros apvalkalas pagamintas iš 316 Ti (arba lygiaverčio) nerūdijančio plieno,
2. Apvalkalas su nepriklausoma garo tiekimo sistema.
3.11 | Daugiapakopė vakuumo sudarymo sistema | Dviejų pakopų vakuumo siurblys, siurbimo galia ≥ 100 m³/h prie 100 mbar slėgio
3.12 | Valdymo pulto ekrane privalo būti pateikiama ši informacija: | 1. Data,
2. Laikas,
3. Slėgis kameroje,
4. Informacija apie gedimus,
5. Temperatūra kameroje,
6. Tarpinės prispaudimo būklė arba durų uždarymo/atidarymo būklė (galima siūlyti vieną iš nurodytų reikalavimų),
7. Ciklo eilės numeris,
8. Programų pasirinkimas,
9. Atvaizduojama ciklo eiga.
3.13 | Spalvotas LCD arba lygiaverčio topo ekranas | 1. Įrengtas pakrovimo ir iškrovimo pusėse;
2. Ekranų įstrižainės ≥ 7“,
3. Ekranas lietimui jautrus.
3.14 | Jungtys | USB tipo arba Ethernet tipo arba RS 232 tipo (arba lygiavertės)
3.15 | Ciklo ataskaitos spausdinimas | Būtina
3.16 | Dviguba proceso kontrolė pagal EN285 arba lygiavertį standartą | 1. Temperatūra matuojama ne prastesnės klasės nei Pt100 (arba lygiaverčiais) jutikliais,
2. Slėgis matuojamas pjezovaržiniais slėgio keitikliais (arba lygiaverčiais).
3.17 | Visa informacija monitoriuje ir spausdintame protokole privalo būti lietuvių kalba | Būtina
3.18 | Vandens taupymo sistema | Su cirkuliaciniu siurbliu ir nerūdijančio plieno (arba lygiavertės mežiagos) vandens talpa
3.19 | Garso lygis esant 1 m nuo dezinfekcijos kameros | ≤ 70 dB(A)
3.20 | Elektros prijungimas | 1. Dezinfekcinei kamerai: trifazis, 400 V, ≤ 9 kW, ≥ 13 A,
2. Garo generatoriui: trifazis, 400 V, ≤ 72 kW, ≥ 30 A.
3.21 | Garų generatorius | 1. Atskirai pastatomas arba integruotas,
2. Galia ≤ 72 kW,
3. Automatinė vandens lygio kontrolė su integruota apsauga esant vandens trūkumui,
4. Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės mežiagos),
5. Pagaminamo garo kiekis ≥ 80 kg/h,
6. Vandens talpa ≥ 50 l,
7. Maksimalus darbinis slėgis ≥ 3.2 bar.
4 | Reikalavimai pakrovimo vežimėliui
4.1 | Talpa | ≥ 6 čiužinių, kurių storis ≥ 12 cm horizontalioje pozicijoje
4.2 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba lygiaverčių medžiagų | Būtina
4.3 | Šoninis laikiklis | Nuimamas šoninis laikiklis įkrovimui/iškrovimui
5 | Reikalavimai čiužinių saugojimo vežimėliui
5.1 | Talpa | ≥ 6 čiužinių, kurių storis ≥ 12 cm
5.2 | Pagamintas iš nerūdijančio plieno, aliuminio arba lygiaverčių medžiagų | Būtina
6 | Reikalavimai suspausto oro kompresoriui
6.1 | Įranga turi atitikti pagal siūlomos dezinfekcinės kameros techninius parametrus | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo patvirtinimą, kad įranga atitiks siūlomos dezinfekcinės kameros techninius parametrus)
7 | Reikalavimai vandens valymo įrangai
7.1 | Įranga turi atitikti pagal siūlomos dezinfekcinės kameros techninius parametrus | Būtina (kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo patvirtinimą, kad įranga atitiks siūlomos dezinfekcinės kameros techninius parametrus)
8 | Atitikimas standartams (arba lygiaverčiams) | 1. EN 61010-1;
2. EN 61010-2-040;
3. EN 61326-1;
4. DIN 58949;
5. EN/IEC 60204-1, PED (2014/68EU), EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-6-1;
9 | Komplektacija | 1. Dezinfekcinė kamera -1 vnt,
2. Garo generatorius - 1 vnt,
3. Pakrovimo vežimėlis - 2 vnt,
4. Čiužinių saugojimo vežimėliai - 2 vnt,
5. Suspausto oro kompresorius - 1 vnt,
6. Vandens valymo įranga - 1 vnt.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne