## SAP 16001696
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 16001696
|  |  |  | Pirkimo objektas (Prekės): | SKAITMENINIS VIDEOMIKROSKOPAS
1 lentelė. Prekėms keliami reikalavimai
Atsakingi už pildymą | Eil. Nr. | Reikalavimas | Reikalaujamo parametro arba funkcijos reikšmė |  | Dokumentas, įrodantis atitktį | Dokumentas turi būti pateiktas:
Funkcijos techninis specialistas | 1. | Taikomi teisės aktų, standartų, norminių dokumentų, reikalavimai, brėžiniai ir kt.
| 1.1 | Kiti standartai | ISO 10360-7:2011 | arba lygiavertis | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 1.2 | Europos sąjungos (ES) direktyva | 2006/42/EB | - | Prekės CE atitikties deklaracija | Kartu su pasiūlymu ir prekių pristatymo metu
| 1.3 | Kiti dokumentai | - | - | Techninių parametrų apašymas | Kartu su pasiūlymu
| 1.4 | Kiti dokumentai | - | - | Naudotojo instrukcija (lietuvių ir originalo kalba) | Prekių pristatymo metu
| 1.5 | Kiti dokumentai | - | - | Akredituotos įstaigos išduotas kalibravimo sertifikatas su rezultatų įvertinimu | Prekių pristatymo metu
| 1.6 | Kiti dokumentai | - | - | Akredituotos ar gamintojo laboratorijos išduotas bandymų protokolas | Prekių pristatymo metu
| 1.7 | Kiti dokumentai | - | - | Gamintojo išduotas prekių kokybės sertifikatas/atitikties sertifikatas/kokybės pasas (pateikiamas vienas iš nurodytų dokumentų) | Prekių pristatymo metu
| 2. | Techniniai reikalavimai:
| 2.1 | Pritaikymo sritis | Videomikroskopas skirtas geležinkelio šablonų ir kitų matavimo priemonių matavimams, gautų matavimo rezultatų dokumentavimui. | Mato vnt. / funkcionalumo turėjimas
| 2.2 | Prekės žymėjimas / brėžinio / katalogo Nr. | - |  | - | -
| 2.3 | Tipas | Videomikroskopas ilgio ir geometriniams matavimams atlikti |  | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.4 | Turi matuoti detales, kurių matmenys x×y×z ašyse | ne mažesni kaip 300×200×200 | mm | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.4.1 | Leistina ilgio matavimo paklaida, kai detalės ilgis x ašyje, kai ilgis L mm, esant 20°C ± 1 temperatūrai | ne daugiau kaip 2,9+L/100 | ϻm | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.4.2 | Leistina ilgio matavimo paklaida, kai detalės ilgis y ašyje, kai ilgis L mm, esant 20°C ± 1 temperatūrai | ne daugiau kaip 2,9+L/100 | ϻm | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.5 | Leistinas maksimalus matuojamos detalės svoris | ne mažesnis kaip 20 | kg | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.6 | Matuojamos detalės apšvietimas | reguliuojamas | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.7 | Detalės pozicijos nustatymas | lazeriu arba lygiavertis | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.8 | Vaizdo didinimas objektyvu | ne mažiau kaip 0,5 | karto | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.9 | Vaizdo didinimas ekrane | ne mažiau kaip 23 | kartų | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.10 | Matymo lauko matmenys, esan 0,5 karto padidinimui | ne mažesni kaip 14 x 9 | mm | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.11 | Vaizdo kameros rezoliucija | ne mažiau kaip 6,4 | megapikselių | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.12 | Darbinis atstumas | ne mažesnis kaip 80 | mm | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.13 | Kampo matavimas | nuo 0 iki 360 | ° | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.14 | Prekės matmenys x×y×z ašyse | ne didesni kaip 75x100×100 | cm | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.15 | Prekės svoris | Ne didensis kaip 150 | kg | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.16 | Standartine vardinė žemoji įtampa | 1 fazės sistemoje 230 V ± 10% | V | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.17 | Prekės komplektacija
| 2.17.1 | Vaizdo kamera | Taip, integruota, spavota | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.17.2 | Kompiuteris su skystųjų kristalų monitorium | Ne mažesnis kaip 8,0 (coliai) Jutiklinis skystųjų kristalų ekranas ir su matavimo M3 programine įranga (arba lygiaverte) | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.17.3 | Kompiuterinė pelė ir klaviatūra | Taip, belaidės | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.17.4 | Užklotas apsaugai nuo dulkių | Taip | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.17.5 | Masyvus pagrindas | Taip | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.17.6 | Programinė įranga | Taip | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.18 | Papildomi reikalavimai
| 2.18.1 | Pristatymo, montavimo, paleidimo, derinimo paslaugos teikiamos adresu Puškino g. 1 Radviliškis | Taip | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.18.2 | Pirkėjo personalo apmokymo kaip naudotis ir eksploatuoti videomikroskopą, paslauga | Taip | - | Techninių parametrų atitikties lentelė | Kartu su pasiūlymu
| 2.18.3 | Kalibravimas turi galioti 12 mėn. | Taip | - | Akredituotų ar gamintojo laboratorijų išduotas bandymų protokolas* | Prekių pristatymo metu
| 3. | Kiti reikalavimai
| 3.1 | Naujumas | Prekė turi būti nauja, be pažeidimų, neeksploatuota, gamintojo numatytoje originalioje pakuotėje |  | - | -
| 3.2 | Pagaminimo laikas | Ne seniau kaip prieš 12 mėn. iki perdavimo Pirkėjui datos |  | Techninis pasas su nurodyta prekės gamybos data | Prekių pristatymo metu
| 3.3 | Garantinis terminas | Ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos |  | Kiti dokumentai | Prekių pristatymo metu
| 3.4 | Reikalavimai fiziniam prekės patikrinimui | Taikoma |  | Prekės priėmimas po Prekės bandymo atlikimo su Tiekėjo priežiūra | Prekių pristatymo metu
| 4. | Lygiavertiškumas* (Lygiavertiškumo (lygiavertės Prekės) apibrėžimas - jei prekių savybės yra tokios pat arba geresnės nei perkamų Prekių ir jas galima be jokių apribojimų (nereikalauja sąveikaujančių elementų konstrukcinių pakeitimų; nesukelia sąveikaujančių elementų greitesnio susidėvėjimo/gedimo/garantijos praradimo; netrumpesnio numatyto tarnavimo laikotarpio; neprastesnio techninio pažangumo lygio; neįtakoja gaminių ir paslaugų atitiktį patvirtinančių dokumentų galiojimo) naudoti pagal paskirtį.), Tiekėjas, pasiūlęs lygiavertes Prekes, privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad siūlomos Prekės technines charakteristikos, atitinka perkamų prekių charakteristikas. Prekių lygiavertiškumą įrodančiais dokumentais bus laikomi tokie pasiūlyme pateikiami dokumentai:
| 4.1 | Standartas, TS | jei pasiūlyme nurodytas kitoks, nei pirkimo sąlygose standartas arba kitas norminis dokumentas (kuriuo vadovaujantis pagaminta siūloma Prekė) - pateikiami lygiaverčio standarto arba kito norminio dokumento kopijos, patvirtintos gamyklos gamintojos antspaudu ir vadovo arba įgalioto asmens parašu. Taip pat gali būti pateikti kiti dokumentai, kurie įrodo, kad siūloma Prekė yra lygiavertė; |  | Taikoma | Kartu su pasiūlymu
| 4.2 | Brėžinio Nr. (markė ir t.t.) | jei pasiūlyme nurodytas kitoks Prekės brėžinio numeris, markė ir t.t. - pateikiamos lygiavertės Prekės brėžiniai (patvirtinti gamyklos gamintojos antspaudu ir vadovo arba įgalioto asmens parašu, kuriuose turi būti nurodyta visa būtina informacija (pvz. matmenys, gaminio mechaninės savybės ir t.t.), įrodanti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė; |  | Netaikoma | Dokumentas neteikiamas
| 4.3 | Brėžinio Nr. (markė ir t.t.)/ Standartas, TS | jei siūloma lygiavertė Prekė, vietoje Prekės, kurios naudojimą reglamentuoja Prekės gamintojas (pvz. patvirtintos instrukcijos, techninės sąlygos, atskiri nurodymai ir t.t.) - pateikiami atitinkami gamintojo dokumentai, kuriuose bus paminėtos siūlomos lygiavertės Prekės ir iš pateiktų gamintojo dokumentų bus galima padaryti išvadą, kad siūloma Prekė yra lygiavertė. Taip pat gali būti pateikti kiti dokumentai, kurie įrodo, kad siūloma Prekė yra lygiavertė. |  | Netaikoma | Dokumentas neteikiamas
| 5. | Priedai (brėžiniai, eskizai, kita)
| 5.1 | Priedas Nr.1 | Techninių parametrų atitikties lentelė |  | Pildo Tiekėjas | Kartu su pasiūlymu
PASTABA (-OS):
| 1 | Visų pateikiamų gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo išduotų dokumentų (pvz. prekių kokybės sertifikatas/ kokybės pasas/ atitikties deklaracija) turinyje turi būti pateikta prekės atsekamumo informacija: gamintojo pavadinimas ir rekvizitai; Prekės/ Prekės partijos pavadinimas, sąlyginis žymėjimas/katalogo ar brėžinio numeris; Prekės/partijos pagaminimo data; atitikties įvertinimo rezultatų atitikimas aktualiems standartams, techninėms salygoms; atitikties dokumento patvirtinimas gamintojo arba gamintojo oficialaus atstovo rekvizitais (gamintojo kokybės vadybos sistemos atitikties sertifiktas pagal ISO 9001 standartą nėra prekės kokybės atitiktį patvirtinantis dokumentas).
| 2 | Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių, anglų k.
| 3 | Jei dokumento originalas yra kita kalba, nei lietuvių arba anglų, turi būti pateikiamas originalus dokumentas ir jo vertimas į bent vieną iš nurodytų kalbų (Pirkėjui pareikalavus vertimas turės būti patvirtintas vertėjo parašu ir vertimų biuro anspaudu).
|  | Pasirinkti | Pasirinkti |  | Pasirinkti | Pasirinkti
|  | Techninio sąveikumo specifikacijos (TSS) | Dokumentas neteikiamas |  | Taikoma | KITI dokumentai: techninių parametrų aprašymas
|  | Europos sąjungos (ES) direktyva | Atitikties lentelė |  | Netaikoma | KITI dokumentai: techninių parametrų aprašymas, (Tik siūlant lygiavertę Prekę)
|  | EN/LST EN | Atitikties lentelė (Tik siūlant lygiavertę Prekę)
|  | LST | Europos bendrijos (EB) atitikties ar tinkamumo naudoti deklaracija ir CH modelio patikros sertifikatas, arba Europos bendrijos (EB) ar tinkamumo naudoti deklaracija ir CA modelio patikros sertifikatas |  | Pasirinkti
|  | GOST | Akredituotos sertifikuojančios įstaigos išduotas atitikties sertifikatas |  | -
|  | ĮST | Akredituotų ar gamintojo laboratorijų išduotas bandymų protokolas* |  | Ne seniau kaip prieš 12 mėn. iki perdavimo Pirkėjui datos | Pasirinkti
|  | Geležinkelių transporto tarybos (GTT) nutarimai | Gamintojo išduota atitikties deklaracija su akredituotos sertifikuojančios įstaigos ir (arba) akredituotos laboratorijos patvirtinimu |  | Ne seniau kaip prieš 24 mėn. iki perdavimo Pirkėjui datos | -
|  | Brėžinys | Gamintojo išduotas prekių kokybės sertifikatas/kokybės pasas/ atitikties deklaracija |  | Ne seniau kaip prieš 36 mėn. iki perdavimo Pirkėjui datos | Eksploatavimo instrukcija (lietuvių kalba)
|  | - | Techninis pasas su nurodyta prekės gamybos data, techninių parametrų aprašymu (lietuvių k.) |  | Ne seniau kaip prieš 48 mėn. iki perdavimo Pirkėjui datos | Techninės priežiūros instrukcija (lietuvių kalba)
|  |  | Techninių parametrų lapai |  | Ne seniau kaip prieš 60 mėn. iki perdavimo Pirkėjui datos | Techninis pasas (Datasheet Information)
|  |  | Saugos duomenų lapai (lietuvių k.), pagal Reglamento (ES) Nr. 2020/878 reikalavimus |  | Pasirinkti | Dalių/detalių katalogas
|  |  | Kokybės garantija |  | - | Techninis parametrų aprašymas
|  |  | Detalūs prekių brėžiniai |  | Ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos | Techninių parametrų aprašymas (Tik siūlant lygiavertę Prekę)
|  |  | Naudojimo instrukcijos (lietuvių k.) |  | Ne trumpiau kaip 18 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos | Atitikties lentelė
|  |  | Kiti dokumentai |  | Ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos | Atitikties lentelė (Tik siūlant lygiavertę Prekę)
|  |  | - |  | Ne trumpiau kaip 36 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos
|  |  | Pasirinkti |  | Ne trumpiau kaip 48 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos
|  |  | Dokumentas neteikiamas |  | Ne trumpiau kaip 60 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos
|  |  | Kartu su pasiūlymu |  | Netaikoma
|  |  | Prekių pristatymo metu |  | Iki numatyto eksploatacinio nusidevėjimo
|  |  | Kartu su pasiūlymu ir prekių pristatymo metu |  | Ne trumpiau kaip 12 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos arba Iki numatyto eksploatacinio nusidėvėjimo
[5 empty] | Ne trumpiau kaip 18 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos arba Iki numatyto eksploatacinio nusidėvėjimo | Eksploatavimo instrukcija (anglų ir letuvių kalba)
[5 empty] | Ne trumpiau kaip 24 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos arba Iki numatyto eksploatacinio nusidėvėjimo | Techninės priežiūros instrukcija (anglų ir letuvių kalba)
[5 empty] | Ne trumpiau kaip 36 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos arba Iki numatyto eksploatacinio nusidėvėjimo | Techninis pasas (lietuvių kalba)
[5 empty] | Ne trumpiau kaip 48 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos arba Iki numatyto eksploatacinio nusidėvėjimo | Techninis parametrų aprašymas
[5 empty] | Ne trumpiau kaip 60 mėn. nuo Prekės perdavimo - priėmimo akto pasirašymo dienos arba Iki numatyto eksploatacinio nusidėvėjimo | Dalių/detalių katalogas

## Priedas Nr.1 (2)
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Techninių parametrų atitikties lentelė
SKAITMENINIS VIDEOMIKROSKOPAS
Eil. Nr. | Reikalavimas | Pirkėjas |  | Tiekėjas
1 |  | Prekės informacija |  | Siūloma Prekė
1.1 | Tipas | Videomikroskopas ilgio ir geometriniams matavimams atlikti |  | pildo Tiekėjas
1.2 | Standartai | ISO 10360-7:2011 |  | pildo Tiekėjas
1.3 | Europos sąjungos (ES) direktyva | 2006/42/EB |  | pildo Tiekėjas
2 | Parametras | Mato vnt. | Parametro reikšmė | Siūloma Parametro reikšmė | Dokumentai, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes
2.1 | Pritaikymo sritis | Mato vnt. / funkcionalumo turėjimas | Videomikroskopas skirtas geležinkelio šablonų ir kitų matavimo priemonių matavimams.Gautus matavimo rezultatų dokumentavimui. | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.2 | Prekės žymėjimas / brėžinio / katalogo Nr. | - | - | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.3 | Tipas | - | Videomikroskopas ilgio ir geometriniams matavimams atlikti | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.4 | Turi matuoti detales, kurių matmenys x×y×z ašyse | mm | ne mažesni kaip 300×200×200 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.4.1 | Leistina ilgio matavimo paklaida, kai detalės ilgis x ašyje, kai ilgis L mm, esant 20°C ± 1 temperatūrai | ϻm | ne daugiau kaip 2,9+L/100 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.4.2 | Leistina ilgio matavimo paklaida, kai detalės ilgis y ašyje 2 kai ilgis L mm, esant 20°C ± 1 temperatūrai | ϻm | ne daugiau kaip 2,9+L/100 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.5 | Leistinas maksimalus matuojamos detalės svoris | kg | ne mažesnis kaip 20 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.6 | Matuojamos detalės apšvietimas | - | reguliuojamas | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.7 | Detalės pozicijos nustatymas | - | lazeriu arba lygiavertis | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.8 | Vaizdo didinimas objektyvu | karto | ne mažiau kaip 0,5 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.9 | Vaizdo didinimas ekrane | kartų | ne mažiau kaip 23 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.10 | Matymo lauko matmenys, esan 0,5 karto padidinimui | mm | ne mažesni kaip 14 x 9 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.11 | Vaizdo kameros rezoliucija | megapikselių | ne mažiau kaip 6,4 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.12 | Darbinis atstumas | mm | ne mažesnis kaip 80 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.13 | Kampo matavimas | ° | nuo 0 iki 360 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.14 | Prekės matmenys x×y×z ašimis | cm | ne didesni kaip 75×100×100 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.15 | Prekės svoris | kg | ne didensis kaip 150 | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.16 | Standartine vardinė žemoji įtampa | V | 1 fazės sistemoje 230 V ± 10%, | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.17 | Prekės komplektacija
2.17.1 | vaizdo kamera | - | Taip, integruota didelės skiriamosios gebos spavota | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.17.2 | Kompiuteris su skystųjų kristalų monitorium | - | Ne mažesnis kaip 8,0 (coliai) Jutiklinis skystųjų kristalų ekranas ir su matavimo M3 programine įranga arba lygiaverte | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.17.3 | Kompiuterinė pelė ir klaviatūra | - | Taip, Belaidės | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.17.4 | Užklotas apsaugai nuo dulkių | - | Taip | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.17.5 | Masyvus pagrindas | - | Taip | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.17.6 | Programinė įranga | - | Taip | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.18 | Papildomi reikalavimai
2.18.1 | Pristatymo, montavimo, paleidimo, derinimo paslaugos teikiamos adresu Puškino g.1 Radviliškis | - | Taip | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.18.2 | Pirkėjo personalo,apmokymo kaip naudotis ir eksploatuoti Prekę paslauga | - | Taip | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
2.18.3 | Kalibravimas turi galioti 12 mėn. | - | Taip | pildo Tiekėjas | pildo Tiekėjas
PASTABA (-OS):
* Tiekėjas privalo nurodyti tikslią siūlomos Prekės/Paslaugos konkretaus parametro reikšmę. Jeigu reikalaujama reikšmė pateikiama amplitudėje (pvz. ne mažiau kaip 40 mm), tiekėjas nurodo tikslią parametro reikšmę (pvz. 41 mm), negalima rašyti „atitinka“, „taip“ ar pan.
** Dokumentai, įrodantys siūlomų Prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų Prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur parašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį konkretų Techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Nesant techninėms galimybėms grafiškai nurodyti atitinkamas vietas, nurodyti konkretų dokumentą ir jo puslapį, kur yra nurodoma konkretaus parametro reikšmė.

## Sheet1 (hidden)
1.
2. | 3. | 4. | [Pasirinkti]
[Pasirinkti] | [Pasirinkti] | [Pasirinkti] | Nėra
1. prekei pagaminti ir (ar) tiekti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų; | EU Ecolabel | LST EN ISO 14001 | 1. Rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius, kiti raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono:
2. prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojami atsinaujinantys, ekologiški energijos ištekliai; | Nordic Swan | Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) | 1.1. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas perdirbtas popierius;
3. prekei pagaminti, paslaugai teikti ar darbams atlikti naudojama mažiau ar visai nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai; | Aenor | ar kitas aplinkos apsaugos vadybos standartas, pagrįstas atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais | 1.2. rašymui, spausdinimui, kopijavimui naudojamas popierius (pagamintas pirminės medienos plaušų pagrindu);
4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; | Blue Angel |  | 1.3. raštinės reikmenys iš popieriaus ir kartono.
5. prekė, virtusi atliekomis, yra tinkama paruošti pakartotiniam naudojimui ar perdirbimui. | El Distintiu |  | 2. Kitos raštinės prekės.
[Pasirinkti] | Milieukeur |  | 3. Plonasis popierius.
Netaikoma | Österreichisches Umweltzeichen |  | 4. Gaminiai iš perdirbto plastiko.
Metalo daugiau nei 51% | NF Environnement |  | 5. Leidybos, spausdinimo ir su spausdinimu susijusios paslaugos.
Metalo mažiau nei 51% | Environmentally Friendly Products |  | 6. Renginių organizavimo paslaugos.
| The Hungarian Eco–label |  | 7. Biuro įranga.
| Polish Eco Mark – Znak EKO |  | 8. Spausdintuvų, kopijavimo aparatų, daugiafunkcinių įrenginių kasetės, kopijavimo milteliai ir rašalai.
| arba kitas ekologinis ženklas |  | 9. Informacinių technologijų priemonės: kompiuteriai, monitoriai.
| Netaikoma |  | 10. Mobilieji telefonai ir mobiliųjų telefonų įkrovikliai:
10.1. mobilieji telefonai;
10.2. mobiliųjų telefonų įkrovikliai (išoriniai maitinimo šaltiniai).
11. Televizoriai.
12. Buitinė technika ir įranga:
12.1. buitinės indaplovės;
12.2. buitinės būgninės džiovyklės;
12.3. buitinės skalbyklės;
12.4. buitinės elektrinės orkaitės;
12.5. elektriniai oro kondicionieriai;
12.6. buitiniai šaldymo aparatai (šaldytuvai);
12.7. buitiniai ventiliatoriai.
13. Baldai.
14. Maistas ir viešojo maitinimo paslaugos:
14.1. maistas;
14.2. viešojo maitinimo paslaugos.
15. Valymo priemonės ir paslaugos:
15.1. universalūs valikliai;
15.2. sanitarinės įrangos valikliai;
15.3. langų valymo priemonės;
15.4. rankomis plaunamų indų plovikliai;
15.5. skalbinių plovikliai, dėmių valikliai;
15.6. indaplovėse naudojami plovikliai ir skalavimo priemonės;
15.7. valymo paslaugos.
16. Tekstilės gaminiai.
17. M ir N kategorijų kelių transporto priemonės ir su jų priežiūra susijusios paslaugos:
17.1. M1 ir N1 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas);
17.2. M2, M3, N2 ir N3 klasių transporto priemonių įsigijimas, nuoma arba finansinė nuoma (lizingas);
17.3. su transporto priemonių priežiūra susijusios paslaugos.
18. Sodo priežiūros prekės ir paslaugos:
18.1. dekoratyviniai augalai;
18.2. dirvožemio savybes gerinančios medžiagos;
18.3. drėkinimo sistemos;
18.4. sodo technika;
18.5. sodo technikos tepalinės alyvos (išskyrus keturtakčių variklių tepalus);
18.6. sodininkystės paslaugos.
19. Pastatų projektavimo paslaugos, statybos darbai, statybinės medžiagos:
19.1. pastatų projektavimo paslaugos ir jų statybos darbai;
19.2. statybinės medžiagos.
20. Termoizoliacinės medžiagos.
21. Sienų plokštės:
21.1. gipso plokštės;
21.2. medienos plokštės.
22. Kietosios grindų dangos.
23. Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys.
24. Patalpų apšvietimas:
24.1. elektros lempos;
24.2. patalpų apšvietimo projektavimo paslaugos;
24.3. patalpų apšvietimo montavimo darbai.
25. Santechnikos įtaisai, įranga ir jų montavimo darbai:
25.1. santechnikos įtaisai;
25.2. klozetų įranga;
25.3. pisuarų įranga;
25.4. santechnikos įtaisų, įrangos montavimo darbai.
26. Vandeniniai šildytuvai.
27. Bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai.
28. Kelių tiesimas ir kelio ženklai:
28.1. kelių tiesimo darbai;
28.2. kelio ženklai.
29. Gatvių apšvietimas ir kelių eismo signalai – šviesoforai:
29.1. gatvių apšvietimo įranga;
29.2. gatvių apšvietimo projektavimo paslaugos;
29.3. gatvių apšvietimo montavimo darbai;
29.4. kelių eismo signalai – šviesoforai.
30. Medicininė elektros ir elektroninė įranga.
32. Elektra.