## Lapas1
Nr. | Techninis reikalavimas | Tiekėjas nr. 1 | Tiekėjas nr. 2 | Tiekėjas nr. 3 | Tiekėjas nr. 4 | Atsakymas
1 | Multifunkcinė procedūrų kėdė
1.1. | Multifunkcinė procedūrų kėdė
1.1.1. | Stacionari multifunkcinė paciento kėdė (fotelis) skirta įvairių procedūrų atlikimui |  |  | 1.1.1 Rekomenduojame pakeisti: Stacionari multifunkcinė paciento kėdė (fotelis) skirta įvairių procedūrų atlikimui- į- Mobili multifunkcinė paciento kėdė (fotelis) skirta įvairių procedūrų atlikimui; (esant poreikiui kėdė gali būti transportuojama ar dėl didelio kėdės svorio personalui nereikės kėdės stumdyti dėl higienos reikalavimų). |  | Nekeičiame: Perkančiosios organizacijos poreikis yra įsigyti stacionarią kėdę.
1.1.2. | Kėdės išoriniai matmenys: 1. Ištiestos kėdės ilgis ≤ 1900 mm; 2. Kėdės ilgis, kai nustatyta sėdima pozicija ≤ 1100 mm; 3. Plotis ≤ 900 mm. | Ištiestos kėdės ilgis–2040 mm(prašome padidinti parametro ribas, neribojant konkurencijos) | Kėdės išoriniai matmenys: 1. Ištiestos kėdės ilgis ≤ 1950 mm; 2. Kėdės ilgis, kai nustatyta sėdima pozicija ≤ 1100 mm; 3. Plotis ≤ 950 mm. | 1.1.2 Prašome pakeisti: Kėdės išoriniai matmenys: 1. Ištiestos kėdės ilgis ≤ 1900 mm; 2. Kėdės ilgis, kai nustatyta sėdima pozicija ≤ 1100 mm; 3. Plotis ≤ 900 mm.- į- Kėdės išoriniai matmenys: 1. Ištiestos kėdės ilgis ≤ 1960 mm; 2. Kėdės ilgis, kai nustatyta sėdima pozicija ≤ 1100 mm; 3. Plotis ≤ 900 mm. (manome, kad tai nesudaro didelės įtakos ir galės sudalyvauti daugiau tiekėjų). |  | Keičiame: Kėdės išoriniai matmenys: 1. Ištiestos kėdės ilgis ≤ 2100 mm; 2. Kėdės ilgis, kai nustatyta sėdima pozicija ≤ 1100 mm; 3. Plotis ≤ 950 mm.
1.1.3. | Kėdės rėmas pagamintas iš plieno (arba lygiavertės medžiagos), dažyto milteliniu (arba lygiaverčiu) būdu
1.1.4. | Kėdės pagrinde įmontuoti ratukai skirti kėdės transportavimui esant poreikiui |  |  | 1.1.4 Rekomenduojame pridėti, kad ratukų skersmuo ne mažesnis nei 100 mm, su centrinę arba atskira ratukų stabdymo sistema. |  | Nekeičiame: Perkančiosios organizacijos poreikis yra įsigyti stacionarią kėdę, todėl ratukų reikalavimas nėra reikalingas;
1.1.5. | Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone ≥ (580 mm – 860 mm) | Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone: 545mm – 790mm (prašome sumažinti parametro ribas, neribojant dalyvavimo konkurencijos) | Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone ≥ (550 mm – 700 mm) | 1.1.5 Pakeisti Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone ≥ (580 mm – 860 mm) – į- Kėdės sėdimosios dalies aukštis reguliuojamas diapazone ≥ (540 mm – 750 mm) (manome, kad tai nesudaro didelės įtakos ir galės sudalyvauti daugiau tiekėjų). |  | Keičiame: Kėdės sėdimosios dalies žemiausia pozicija ≤ 580 mm, aukščio reguliavimo diapazonas ≥ 150 mm
1.1.6. | Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 500 mm
1.1.7. | Kėdė sudaryta iš ≥ 3 dalių - galvos/nugaros dalis, sėdimoji dalis, kojų dalis
1.1.8. | Kėdės gulimoji dalis paminkštinta
1.1.9. | Kėdės gulimosios dalies apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos - besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms |  |  | 1.1.9 Pakeisti Kėdės gulimosios dalies apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos - besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms -į- Kėdės gulimosios dalies apmušalas pagamintas iš dirbtinės odos arba lygiavertės medžiagos – su minimaliu siūlių skaičiumi, bet gulimasis paviršius besiūlis, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms. (Minimalus siūlių skaičius reiškia įsiuvus ties kėdės kampučiais dėl tvarkingo kėdės aptraukimo). |  | Nekeičiame: Vadovaujantis Higienos norma bei infekcijų kontrolės tvarkomis visi medicinoje naudojami baldai, privalo būti lengvai dezinfekuojami bei valomi, todėl apmušalai turi būti besiūliai.
1.1.10. | Turi būti galimybė užsakant pasirinkti gulimosios dalies apmušalo spalvą iš ≥ 4 skirtingų spalvų (nurodyti siūlomas spalvas) |  |  |  | Siūlytume 1,1,10 padidinmti spalvų pasirinkimą- iš ne mažiau nei 10. | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvilgiu.
1.1.11. | Visos kėdės padėtys reguliuojamos elektriniu būdu |  |  | 1.1.11 Visos kėdės padėtys reguliuojamos elektriniu būdu. (Rekomenduojame pridėti, kad reguliuojama elektriniu būdu, rankiniu pulteliu). | Manome punktas 1.1.11 suformuotas neaiškiai. Nėra kėdžių kurių porankiu padėtisreguliuajama elektros pavaros pagalba. Siūlome koreguoti: „atlošo, kojų dalies kampas, aukštis, Trandelenburg bei reversetrandelenburg padėtys reguliuojamos elektros variklių pagalba“. | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvilgiu. Kėdės porankiai neturi įtakos kėdės padėties keitimui.
1.1.12. | Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas diapazone ≥ (0° - 80°) |  |  | 1.1.12 Pakeisti Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas diapazone ≥ (0° - 80°) į Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas diapazone ≥ (-5° - 78°) arba pridėti 2 ° paklaidą. |  | Keičiame: Galvos/nugaros dalies pasvirimo kampas reguliuojamas diapazone ≥ (0° - 75°)
1.1.13. | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas ≥ 12° |  | Trendelenburgo pozicijos kampo reguliavimas ≥ 14° |  | 1.1.13 Siūlome papildyti „Reversetrandelenburg ir Trandelenburg pozicijos kampo reguliavimas ≥ 12°“ | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvilgiu.
1.1.14. | Kėdės maksimali gamintojo leistina darbinė apkrova ≥ 150 kg
1.1.15. | Kėdės porankiai reguliuojamo aukščio ir kampo |  |  |  | 2. Manome kėdė turi būti patogi ilgoms procedūroms- pvz infuzijoms. Svarbus porankių funkcionalumas. Punktas 1.1.15 Siūlome papildyti: a) Porankių plotis ne mažiau nei 140mm b) Porankiai nulenkiami žemyn arba pakeliami patogiam užlipimui ant kėdės c) Porankiai pastumiami pirmyn arba atgal. d) Porankų padėtis rehuliuojama horizontalioje plokštumoje (pasukami) | Nekeičiame: Šiuo atveju, tiekėjo siūlomas sprendimas atitinka reikalavimą, o pakeitimas ribotų konkurencija kitų tiekėjų atžvilgiu.
Kėdės porankiai aptraukti ta pačia medžiaga kaip ir gulimos dalies paviršius
Komplektuojama su: 1. Popieriaus rulono laikikliu; 2. Infuzijos stovu;
Suderinama su elektros tinklu 230 V, 50 Hz
PAPILDOMI: |  |  |  | Pridėti, kad kėdės ratukų skermuo ne mažiau 100 mm. Taip pat siūlome pridėti pagalvėlę, kad pacientui būtų komfortiškiau. Siūlome įtraukti, kad: Tiekėjas privalo pateikti oficialų gamintojo raštą, kad jis yra oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje. Taip pat, kad turi teisę įrangą parduoti, instaliuoti bei atlikti priežiūrą. | 3. Manome aktualus bendras kėdės funkcionalumas. Siūlome papildyti TS reikalavimus: a) rankinis valdymo pultelis su nemažiau nei 3 užprogramuotomis kėdės padėtimis. b) integruota akumuliatorių baterija. 4. Manome, kad patogiam paciento sėdėjimui reikėtų papildomai įtraukti punktą: „Integruota reguliuojamo aukščio atrama galvai“. 5. Siūlome papildyti atskiru punktu: „ Kojų dalies apsauga nuo ištepimo“. | 1. Perkančiosios organizacijos poreikis yra įsigyti stacionarią kėdę, todėl ratukų reikalavimas nėra reikalingas; 2. Siūlomas oficialus gamintojo rašto reikalavimas yra perteklinis, todėl nebus pridėtas. 3. Perkančioji organizacija sudarė techninių reikalavimų visumą, pagal savo poreikį, o papildomi parametrai būtų pertekliniai ir tam tikrai atvejais ribojantys konkurencingumą, todėl atsisakome pildyti techninės specifikacijos parametrus.