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Mobili odontologinė darbo vieta. Techninė specifikacija

Mobili odontologinė darbo vieta (1 vnt. )

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė
(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)

	1.
	Paskirtis (taikymas)
	Odontologinėms procedūroms
	

	2.
	Integruotas skaleris su šviesa
	1. Ultragarsinis skaleris su LED šviesa 
2. Dažnis 28-32 kHz, 
3. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema, 
4. Komplekte 3 antgaliukai burnos higienai, 3 priveržimo raktai su užveržimo kontrole (antgaliukai priveržiami dinamometriniu raktu
	

	3.
	Darbinis aukštis
	≤ 770 mm ± 10mm
	

	4.
	Bendras svoris
	≤ 19 kg ± 1kg
	

	5.
	Integruotas bešepetėlinis mikrovariklis
	1. Su vidiniu vandens aušinimu, 
2. Šviesa LED 
3. Titaninis korpusas, 
4. Greitis 2000-40,000min-1,
5. Autoklavuojamas mikrovariklis. Mikrovariklio ilgis 68,8 mm ± 0.5 mm, svoris (be laido) 61 g. ±  5 g. Sukimo momentas ne blogiau 3.4 Ncm.
	

	6.
	Integruota valdymo sistema
	LCD ekranas, skirtas valdyti skalerį ir mikrovariklį.
	

	7.
	Integruotas daugiafunkcinis švirkštas
	Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) su LED šviesos šaltiniu
	

	8.
	Seilių atsiurbimo antgalis
	Būtina
	

	9.
	Švaraus vandens butelis
	≥ 500ml 
	

	10.
	Atliekų konteineris
	≥ 1000 ml
	

	11.
	Transportavimas
	Visa sistema susipakuoja į mobilų vežimėlį ant ratukų, kad užimtų kuo mažiau vietos.
	

	12.
	Visa Sistema ir jos priedai susispaudžia į specialias vietas saugiai transportavimui, nereikia nešti papildomų dėžių ir pagalbinės įrangos
	Būtina
	

	13.
	Integruotas kompresorius
	Būtina
	

	14.
	Integruotas siurblys
	Būtina
	

	15.
	Kojinis pedalas
	Būtina
	

	16.
	Kampinis antgalis
	Su šviesolaidžiu ir vidiniu vandens aušinimu, perdavimo santykis 1:1, maks. Greitis 40,000 min-1, galvutės dydis 9,6 x 13,4 mm, vientisas nerūdijančio plieno korpusas, švarios galvutės sistema, grąžto keitimas mygtuku, sterilizuojamas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C,
	

	17.
	Kampinis greitinantis antgalis
	Su šviesolaidžiu ir vidiniu vandens aušinimu iš 4 taškų, perdavimo santykis 1:5, maks. Greitis 200,000 min-1, galvutės dydis 9,9 x 14,5 mm, vientisas nerūdijančio plieno korpusas, keraminiai guoliai, švarios galvutės sistema, grąžto keitimas mygtuku, sterilizuojamas gariniame sterilizatoriuje iki 135 °C,
	

	18.
	Priežiūros priemonės 
	Komplekte turi būti to paties gamintojo tepimo ir valymo priemonė antgaliams (vienas flakonas, skirtas valyti ir tepti antgalius), sudėtyje turi būti alkoholio.
	

	23.
	Maitinimas
	230V, 50Hz.
	

	24.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina

	

	25.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	26.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	

	27.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis;
3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. 
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
[bookmark: _Hlk193789504]* Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčią įrangą, atitinkančią nustatytus minimalius reikalavimus.
[bookmark: _Hlk193789524]

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba.
2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.
* Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).
4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

	[bookmark: _Hlk192065405]Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	






