TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 03 -

Odontologinė darbo vieta. Techninė specifikacija

Odontologinė darbo vieta (1 vnt. )

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis (taikymas) | Odontologinėms procedūroms |  |
| 2. | Paciento kėdė |  |  |
| 2.1 | Kėdės valdymas | Elektrinis – mechaninis valdymas |  |
| 2.2. | Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) | Ne mažiau 135 kg. |  |
| 2.3. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: - ne daugiau kaip 38 cm 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: - ne mažiau kaip 78 cm |  |
| 2.4. | Automatinis kėdės judesio stabdymas, esant kliūčiai po kėde ir nugaros atlošu | Būtina |  |
| 2.5. | Paciento kėdės apmušalas | Besiūlė danga, būtina galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą ne mažiau kaip iš 10 variantų. Apmušalas itin minkštas, prisitaikantis prie paciento kūno formos - Soft Foam technonologija |  |
| 2.6. | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys + paciento išlaipinimo programa |  |
| 2.7. | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado |  |
| 2.8. | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažesnis kaip 1900 mm. |  |
| 2.9. | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis. |  |
| 2.10. | Porankiai | Būtini abiejų pusių porankiai, dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir nuimamas. |  |
| 2.11. | Kojūgalio apsauginė danga | Kojūgalis turi turėti lengvai nuimamą ir lengvai nuvalomą apsauginę plėvelę. |  |
| 2.12. | Visos įstaigos įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę. |  |
| 3. | Gydytojo instrumentų dalis |  |  |
| 3.1. | Būtini gydytojo instrumentai. | 1 rankovė - Daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2 rankovė - Įmontuojamas skaleris su šviesa 3 rankovė - Įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa 4 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa 5 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa |  |
| 3.2. | Instrumentų bloko tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko kartu su šviestuvu ir kilnojasi kartu su kėde |  |
| 3.3. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis. | Turi būti. |  |
| 3.4. | Vienas bendras jungiklis | Būtinas. Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. |  |
| 3.5. | Pneumatinis disko formos instrumentų valdymo pedalas | Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas. |  |
| 3.6. | Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos |  |
| 3.7. | Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai | Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais. |  |
| 3.8. | Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai | Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas (ne žingsniais). |  |
| 3.9. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija. | Būtina |  |
| 3.10. | Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms | Nerūdijančio plieno, ne mažesnis nei 210 x 360 mm su sterilizuojamu kilimėliu |  |
| 3.11. | Instrumentų stalelio valdymo pultas | Spalvotas, liečiamas (touchpad, ne mygtukinis) ekranas, ekrano skersmuo ne mažiau 17 cm |  |
| 3.12. | Pulto valdymo funkcijos | 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 3) Programuojamų kėdės padėčių, paciento išlaipinimo pozicijos ir skalavimo pozicijos, bei grąžinimo į ankstesnę padėtį įjungimo mygtukai 4) spjaudyklės apiplovimo įjungimo; 5) stiklinės pripildymo; 6) ne mažiau 5 skirtingiems gydytojams suprogramuoti įrangos parametrai |  |
| 3.13. | Ultragarsinis skaleris su pašvietimu | 1. Vibracijos dažnis ne mažesniame diapazone kaip nuo 28 iki 32 kHz. 2. Automatinė jėgos - vibracijos palaikymo sistema. 3. Jungiklis, perjungiantis darbinius režimus (perio, endo, higiena). 4. Komplekte ne mažiau 3 instrumentai apnašų valymui. 5. Komplekte turi būti ne mažiau 3 priveržimo raktai su užveržimo kontrole (antgaliukai priveržiami dinamometriniu raktu) |  |
| 3.14. | Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams | Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 2 litrų talpos indu. |  |
| 3.15. | Vandens pašildymo funkcija | Būtina |  |
| 4. | Spjaudyklės blokas |  |  |
| 4.1. | Būtini asistento instrumentai: | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (mažas ir didelis siurbliukų antgaliai). |  |
| 4.2. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kilnojasi kartu su kėde | Būtina. |  |
| 4.3. | Asistento instrumentų laikiklis | Ne mažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį. |  |
| 4.4. | Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos, pasukama ne mažiau 180o |  |
| 4.5. | Vandens pripildymo į stiklinę ir spjaudyklės apiplovimo mygtukai | Būtina |  |
| 4.6. | Programuojamas vandens tiekimo į stiklinę ir spjaudyklės plovimo laikas | Būtina |  |
| 5. | Apšvietimo sistema |  |  |
| 5.1. | Apšvietimo lempa | LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, bešešėlinė sistema, ne mažiau 10 LED elementų |  |
| 5.2. | Apšvietimo lempos montavimas | Prie spjaudyklės bloko |  |
| 5.3. | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma trimis ašimis |  |
| 5.4. | Šviesos spalvinė temperatūra | 4200 – 5800 ± 100 K |  |
| 5.5. | Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas | Būtinas |  |
| 5.6. | Rankenos | Šviestuvas turi dvi rankenas su nuimamais sterilizuojamais dangteliais |  |
| 5.7. | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 50000 liuksų. |  |
| 6. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu. | Būtinas |  |
| 6.1. | Variklio sūkiai | Reguliuojamas apsisukimų skaičius, maksimalus apsisukimų skaičius nuo 100 iki 40000 aps/min. Su reversu. |  |
| 6.2. | Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. | Būtina |  |
| 6.3. | Su LED pašvietimu | Būtina |  |
| 6.4. | Maksimalus sukimo momentas | Ne mažiau 3,5 Ncm |  |
| 7. | Gydytojo kėdutė | 1. Laisva stumdoma su 5 ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 4. Reguliuojamas sėdimos dalies pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -4/+10 laipsnių) ir atlošo pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -17/+8 laipsnių) 5. Būtina galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalvą iš ne mažiau kaip 25 variantų. |  |
| 8. | Kampinis antgalis mikrovarikliui | - su šviesolaidžiu; - aušinimas vandeniu ir oru iš 1 taško; - grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - apsisukimų perdavimo santykis 1:1; - apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; - vientisas nerūdijančio plieno korpusas |  |
| 9. | Turbininis antgalis | - su šviesolaidžiu; - ne mažiau 26 W galingumas, - apsisukimų skaičius 325,000-430,000 min-1. - Nerūdijančio plieno korpusas - Švarios galvutės sistema - Komplekte to paties gamintojo priežiūros priemonė – ne mažiau 500 ml flakonas antgalių valymui ir tepimui, sudėtyje turi būti alkoholio - Komplekte greitoji jungtis PTL su LED šviesa, tinkama kitiems įskaitoje naudojamiems turbininiams antgaliams |  |
| 10. | Sodasrovė | - Komplekte du antgaliukai, lenkti 60° ir 80° kampu - Antgalis sukasi 360° - Miltelių talpoje ne mažiau 2 purkštukų oro padavimui - Ant žarnos tvirtinama greitąją PTL jungtimi - Komplekte yra specialus prapurškimo antgalis, dedamas ant PTL jungties, skirtas sodasrovės valymui - Antgalį galima plauti termodezinfektoriuje - Autoklavuojamas iki 135 ° C |  |
| 11. | Maitinimas | 230V, 50Hz. |  |
| 12. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 13. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, senos įrangos išmontavimas, sumontavimas naujos įrangos, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis; 3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

* Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčią įrangą, atitinkančią nustatytus minimalius reikalavimus.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba.

2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

* Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

3. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |