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Panoraminis rentgeno aparatas. Techninė specifikacija

Rentgeno aparatas (1 vnt. )

	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūloma parametro reikšmė
(Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)

	1.
	Paskirtis (taikymas)
	Panoraminei rentgeno diagnostikai
	

	2.
	Maitinimas iš kintamojo
įtampos tinklo
	Vienos fazės 230 V, 50 Hz
	

	3.
	Naudojamas galingumas
	Ne daugiau 3,0 kW
	

	4.
	Montuojamas ant grindų 

	Būtina
	

	5.
	Skaitmeninio jutiklio
technologija
	CMOS arba lygiavertė
	

	6.
	Jutiklio dydis
	Ne mažiau kaip 6 x 130 mm
	

	7.
	Panoraminio skaitmeninio jutiklio pilkumo spalvų
skalė
	Ne mažiau kaip 14 bitų
	

	8.
	Maksimali generatoriaus
anodine įtampa
	Ne mažiau kaip 70 kV
	

	9.
	Židinio taško dydis
	Ne daugiau 0,5 mm
	

	10.
	Maksimali generatoriaus
anodo srovė
	Ne mažesniame intervale
4-15 mA
	

	11.
	Aparato nustatymai turi būti valdomi tiesiogiai iš
kompiuterio
	Būtina
	

	12.
	Panoraminio tyrimo pasirinkimas
	1. Suaugusiojo; 
2. Vaiko.
	

	13.
	Tyrimų tipai
	1. Standartinė panoraminė
2. Dalinė panoraminė
3. Sukandiminė
4. Sąnarių
5. Sinusų
	

	14.
	Galimi dozės profilio pasirinkimai
	1. Projekcija su sumažinta doze ir ekspozicijos laiku;
2. Projekcija su optimaliu ekspozicijos laiku, reikalingu gauti įprastos raiškos vaizdus;
3. Projekcija su padidintu ortogonališkumu.
	

	15.
	Maksimali panoraminės
ekspozicijos trukmė
	Ne daugiau 14,5 sek.
	

	16.
	Programinė vaizdo gavimo ir apdorojimo programa (toliau Programa) turi būti pritaikyta dirbti tinkle.
	Būtina, darbo vietų skaičius ne mažiau 10.
	

	17.
	Programa turi gebėti dirbti su, Win10 ir aukš. operacinėmis sistemomis
	Būtina
	

	18.
	Programa turi turėti galimybę įrašyti vaizdą JPEG arba kitu visuotinai
naudojamu skaitmeniniu formatu
	Būtina
	

	19.
	DICOM palaikomos funkcijos
	1. DICOM Print
2. DICOM Worklist
3. DICOM Store
4. DICOM Query/Retrieve
	

	20.
	Apsauginė prijuostė, švino ekvivalentas ne mažiau 0,3
mm
	Būtina
	

	21.
	Maksimalūs matmenys
	Gilys, ne daugiau 1050 mm Plotis, ne daugiau 880 mm
Aukštis, ne daugiau 2300 mm
	

	22.
	Kompiuteris, skirtas rentgeno valdymui
	1. Monitorius ≥ 24"
2. Pelė ir klaviatūra;
3. SSD diskas ne mažiau 500 GB;
4. Operatyvioji atmintis ne mažiau 8 GB;
5. Procesorius ne blogiau Intel Core i5 klasės;
6. USB jungtis;
7. Tinklo plokštė
	

	23.
	CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745
	Būtina

	

	24.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	25.
	Kokybės kontrolės bandymai
	Tiekėjas sumontavęs ir suderinęs įrangą, privalo atlikti rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009) ir pateikti bandymų protokolus.
	

	26.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.
	

	27.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
2. Serviso dokumentacija anglų kalbomis;
3. Užpildytas prietaiso techninis pasas. 
	



* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
[bookmark: _Hlk193789504]* Tiekėjas turi teisę pasiūlyti ir geresnių parametrų, papildomų funkcionalumų turinčią įrangą, atitinkančią nustatytus minimalius reikalavimus.

[bookmark: _Hlk193789524]BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:
1. Dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai originalo (anglų) ir lietuvių kalba.
2. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.
* Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
3. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).
4.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

	[bookmark: _Hlk192065405]Eil. Nr.
	Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne)

	1.
	Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos.
Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.

	

	2.
	Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra.
	






