Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės rodiklių reikšmės su nuoroda į gamintojo dokumentaciją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | C lanko sistema |  |  |
| 1.1. | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus | Ne mažesnis nei 1000 mm |  |
| 1.2. | Laisva erdvė arkos viduje | Ne mažesnė nei 800 mm |  |
| 1.3. | Lanko gylis | Ne mažesnis nei 700 mm |  |
| 1.4. | Vertikalus judėjimas | Ne mažesnis nei 500 mm |  |
| 1.5. | Horizontalus judėjimas | Ne mažesnis nei 200 mm |  |
| 1.6. | Orbitalinis judėjimas | Ne mažesnis nei 155° |  |
| 1.7. | Pasisukimo kampas | Ne mažesnis nei ±200° |  |
| 1.8. | Pasislinkimas | Ne mažesnis nei ±12° |  |
| 1.9. | Žemiausia lateralinė padėtis | Ne daugiau kaip 1000 mm |  |
| 2. | Generatorius |  |  |
| 2.1. | Galia | Ne mažesnė nei 5 kW |  |
| 2.2. | Įtampos diapazonas | Ne siauresnis nei 40-120 kV |  |
| 2.3. | Srovės/laiko diapazonas | Ne siauresnis nei 0.6 – 200 mAs |  |
| 2.4 | Rentgeno vamzdžio gaubės šiluminė talpa | Ne mažiau kaip 2200 KHU |  |
| 3. | Rentgeno vamzdis |  |  |
| 3.1. | Židinio dėmės dydis mažo/didelio | Ne didesnis nei 0,5/1,8 mm |  |
| 3.2. | Atvėsimo laikas, (laikas per kurį rentgeno vamzdis atvėsta iki pradinės temperatūros) | Ne didesnis nei 10 min. |  |
| 3.3. | Įtampa | Ne mažiau kaip 125 kV |  |
| 3.4. | Fluoroskopijos režimai | Ne blogiau kaip: viena nuotrauka („snap shot“, 15 pulsų, nuolatinė) |  |
| 3.5. | Anodo šiluminė talpa | Ne mažiau kaip 35 kJ |  |
| 3.6. | Aukšto dažnio generatorius | Būtina |  |
| 3.7. | Filtravimas | Ne mažiau kaip du filtrai, bendras filtro storis ne mažiau kaip 4,3 Al ekvivalento. |  |
| 4. | Detektorius | CMOS technologija |  |
| 4.1. | Aktyvios zonos dydis | Ne mažesnis nei 255 x 255 mm |  |
| 4.2. | Skiriamoji geba | Ne mažesnė nei 4,6 lp/mm |  |
| 4.3. | Pikselio dydis | Ne didesnis nei 100 μm |  |
| 4.4. | Pikselių skaičius | Ne mažiau kaip 2550x2550 |  |
| 4.5. | Kvantinis efektyvumas prie 0,5 lp/mm | Ne mažesnis nei 60% |  |
| 4.6. | Kadrų dažnis | Ne mažiau kaip 30 k/s |  |
| 5. | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams | Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga atitinka Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje” nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimas | Tiekėjo patvirtinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |