## Lapas1
KLAUSIMAI – ATSAKYMAI PO KONSULTACIJOS SU RINKOS DALYVIAIS DĖL Medicininė įranga VIEŠOJO PIRKIMO Viešoji įstaiga CPO LT (toliau – CPO LT) Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (CVP IS) kvietė tiekėjus raštu pateikti siūlymus dėl pirkimo dokumentų – techninės specifikacijos nuostatų. CPO LT, gavusi rinkos dalyvių pastabas ir pasiūlymus, juos išnagrinėjo, apibendrino ir teikia informaciją apie priimtus sprendimus. Atliktos ir kelių kitų Techninės specifikacijos reikalavimų korekcijos.
Techninė specifikacija
Nr. | Pavadinimas | Rinkos konsultacijos metu pateiktas klausimas ir gautas pasiūlymas/pastaba | Priimti sprendimai ir paaiškinimai, kitos korekcijos
1.1. | ARTROSKOPINĖ ĮRANGA
1.1.1. | VEŽIMĖLIS ĮRANGAI, 1 vnt.
1.1.1.1. | Tinkantis video aparatūrai (videokameros kontroleriui, monitoriui) ir valdymo konsolėms sustatyti ir pervežti
1.1.1.2. | Su ≥ 3 keičiamo aukščio lentynomis
1.1.1.3. | Su videokameros galvos laikikliu
1.1.1.4. | Su reguliuojama alkūne monitoriui
1.1.1.5. | Su ≥ 4 antistatiniais ratukais, iš jų ≥ 2 fiksuojami (su stabdžiais)
1.1.1.6 | Su centriniu elektros jungikliu
1.1.2. | VAIZDO KAMEROS GALVUTĖ, 1 vnt.
1.1.2.1. | Ultra aukštos raiškos (UHD4) ≥ 1 lusto (CMOS arba CCD) | Ultra aukštos raiškos (UHD4) ≥ 1 lusto (CMOS arba CCD) arba Aukštos raiškos (HD) ≥ 1 lustų (CMOS arba CCD) | Sąlyga nekeičiama. Full HD (1920x1080) technologija šiuo metu laikoma pasenusia, ypač minimalios invazijos chirurgijoje, kur vizualizacijos tikslumas yra kritinis. Ultra aukštos raiškos (UHD4, 3840x2160) standartas šiuo metu yra laikomas minimaliu kokybės lygiu daugelyje Europos ligoninių artroskopinėse ir laparoskopinėse operacijose. Ši technologija užtikrina geresnį audinių atpažinimą, platesnį spalvų spektrą bei detalesnį smulkios anatomijos vaizdą. UHD raiška leidžia chirurgui tiksliau matyti subtilias struktūras – kremzles, raiščius, kraujagysles – ir tokiu būdu padeda išvengti komplikacijų, ypač operuojant siaurose sąnarių ertmėse. Full HD sistema, palyginti su UHD4, neužtikrina reikiamos diagnostinės bei operacinės kokybės, todėl jos taikymas šiuolaikinėje artroskopijoje būtų kompromisas pacientų saugumo ir gydymo rezultatų sąskaita. Atkreiptinas dėmesys, jog perkama įranga, kuri bus naudojama ne trumpiau kaip 7–10 metų, todėl teikiamas prioritetas įsigyti technologiškai pažangią, perspektyvią ir ateityje lengvai atnaujinamą sistemą. Full HD technologija šiuo atveju laikytina moraliai pasenusia, neatitinkančia gydymo įstaigos poreikių.
1.1.2.2. | Maksimali raiška: ≥ 3840 x 2160 taškų | Maksimali raiška: ≥ 3840 x 2160 taškų arba ≥ 1920 x 1080 taškų | Sąlyga nekeičiama. Atsakymas į šį komentarą pateiktas apibendrintas atsakant į 1.1.2.1. p. komentarą.
1.1.2.3. | Optinis arba skaitmeninis priartinimas ≥ 2,2 karto | Optinis arba skaitmeninis priartinimas ≥ 1,5 karto | Sąlyga nekeičiama. Artroskopinių procedūrų metu atliekamos manipuliacijos mažose sąnarių erdvėse, kur būtina tiksliai atpažinti smulkias anatomines struktūras (pvz. plyšusius raiščius, kremzlines plokšteles, kraujagysles), atlikti itin preciziškus judesius, ypač siuvant, šalinant ar rekonstruojant audinius. Didinimas, mažesnis nei 2,2 karto, ženkliai sumažina vaizdo detalumą, dėl to gali pablogėti audinių identifikavimas, padidėti rizika pažeisti sveikus audinius, ilgėti operacijos trukmė ir didėti komplikacijų rizika. Siūlomas 1,5× didinimas nesuteikia pakankamos klinikinės vertės, laikytinas technologiškai ribotu, neatitinka ligoninės poreikių ir yra netinkamas ligoninės planuojamiems darbiniams scenarijams.
1.1.2.4. | Programuojami valdymo mygtukai: ≥2
1.1.3. | VAIZDO KAMEROS VALDYMO ĮRENGINYS, 1 vnt.
1.1.3.1. | Suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4) vaizdo kameros galvutėmis | Suderinamas su ultra aukštos raiškos (UHD4 arba FullHD) vaizdo kameros galvutėmis | Sąlyga nekeičiama. Full HD (1920x1080) technologija šiuo metu laikoma pasenusia, ypač minimalios invazijos chirurgijoje, kur vizualizacijos tikslumas yra kritinis. Ultra aukštos raiškos (UHD4, 3840x2160) standartas šiuo metu yra laikomas minimaliu kokybės lygiu daugelyje Europos ligoninių artroskopinėse ir laparoskopinėse operacijose. Ši technologija užtikrina geresnį audinių atpažinimą, platesnį spalvų spektrą bei detalesnį smulkios anatomijos vaizdą. UHD raiška leidžia chirurgui tiksliau matyti subtilias struktūras – kremzles, raiščius, kraujagysles – ir tokiu būdu padeda išvengti komplikacijų, ypač operuojant siaurose sąnarių ertmėse. Full HD sistema, palyginti su UHD4, neužtikrina reikiamos diagnostinės bei operacinės kokybės, todėl jos taikymas šiuolaikinėje artroskopijoje būtų kompromisas pacientų saugumo ir gydymo rezultatų sąskaita. Atkreiptinas dėmesys, jog perkama įranga, kuri bus naudojama ne trumpiau kaip 7–10 metų, todėl teikiamas prioritetas įsigyti technologiškai pažangią, perspektyvią ir ateityje lengvai atnaujinamą sistemą. Full HD technologija šiuo atveju laikytina moraliai pasenusia, neatitinkančia gydymo įstaigos poreikių.
1.1.3.2. | Raiška ≥ 3840 x 2160 taškų | Raiška ≥ 1920 x 1080 taškų | Sąlyga nekeičiama. Full HD (1920x1080) technologija šiuo metu laikoma pasenusia, ypač minimalios invazijos chirurgijoje, kur vizualizacijos tikslumas yra kritinis. Ultra aukštos raiškos (UHD4, 3840x2160) standartas šiuo metu yra laikomas minimaliu kokybės lygiu daugelyje Europos ligoninių artroskopinėse ir laparoskopinėse operacijose. Ši technologija užtikrina geresnį audinių atpažinimą, platesnį spalvų spektrą bei detalesnį smulkios anatomijos vaizdą. Full HD technologija šiuo atveju laikytina moraliai pasenusia, neatitinkančia gydymo įstaigos poreikių.
1.1.3.3. | Vaizdo signalo išvestys ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI) ≥ 1 vnt. SDI ≥ 1 vnt. | Vaizdo signalo išvestys ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI) ≥ 1 vnt. arba SDI ≥ 1 vnt. | Atsižvelgiant į tiekėjo pastabą keičiama sekančiai: "Vaizdo signalo išvestys: ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI) ≥ 1 vnt. arba SDI ≥ 1 vnt."
1.1.3.4. | USB jungtys (vaizdo duomenų įrašymui, programinės įrangos atnaujinimui) ≥ 1 vnt
1.1.3.5. | Vaizdų arba nuotraukų įrašymas
1.1.3.6. | Reguliuojamas ryškumas, priartinimas, spalvų nustatymas (arba baltos spalvos kalibravimo metodas)
1.1.4. | AUKŠTOS RAIŠKOS MONITORIUS, 1vnt.
1.1.4.1. | Spalvoto vaizdo, ultra aukštos raiškos (UHD)
1.1.4.2. | Raiška ≥ 3840 x 2160 taškų
1.1.4.3. | Ekrano įstrižainė ≥ 27 coliai
1.1.4.4. | Ryškumas ≥ 650 cd/kv.m
1.1.4.5. | Vaizdas vaizde (PIP) funkcija
1.1.4.6. | Vaizdo formatas 16:9
1.1.4.7. | Vaizdo signalo įvestys ne prasčiau negu DVI; SDI |  | Tiksliname punktą sekančiai: "Vaizdo signalo įvestys: ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI), arba SDI"
1.1.4.8. | Vaizdo išvestys ne prasčiau negu DVI arba SDI |  | Tiksliname punktą sekančiai: "Vaizdo signalo išvestys: ne prasčiau kaip DVI (arba HDMI) arba SDI"
1.1.4.9. | Atsparus valymui ir/arba dezinfekcijai
1.1.5. | ŠVIESOS ŠALTINIS KAIP ATSKIRAS ĮRENGINYS ARBA INTEGRUOTAS VAIZDO PROCESORIUJE, 1 vnt.
1.1.5.1. | Šviesos diodų (LED) tipo arba lygiavertis
1.1.5.2. | Šviesos diodų (LED) vidutinis tarnavimo laikas ≥ 30 000 valandų (arba periodinis lempos keitimas nėra privalomas)
1.1.5.3. | Reguliuojamas ryškumas (šviesos intensyvumas)
1.1.5.4. | Šviesolaidžių jungtys ≥ 3 konfigūracijų: Storz; Wolf; Olympus arba pateikiamas atitinkamas adapteris
1.1.6. | ŠEIVERIO VALDYMO KONSOLĖ, 1 vnt.
1.1.6.1. | Informacija apie instrumentų darbą pateikiama LCD lietimui jautriame ekrane ar ekranuose | Prašome suteikti galimybę dalyvauti daugiau tiekėjų ir keisti šį reikalavimą sekančiai: 1. Informacija apie instrumentų darbą pateikiama šeiverio valdymo konsolės ekrane arba LCD lietimui jautriame ekrane. 2. Galimybė atvaizduoti parametrus medicininiame monitoriuje. | Sąlyga nekeičiama. Lietimui jautrus ekranas (touch screen) turi vientisą, lygų paviršių, kurį galima lengvai, greitai ir efektyviai dezinfekuoti po kiekvienos procedūros. Mechaniniai mygtukai turi tarpus, nelygumus, siūles, kur gali kauptis biologinės medžiagos, dulkės ir skysčiai, dėl ko padidėja kryžminės infekcijos rizika, valymas tampa sudėtingesnis ir mažiau efektyvus, reikalinga daugiau laiko ir resursų saugiam paviršiaus apdorojimui. Tai ypač svarbu chirurginėje aplinkoje, kur sterilumas yra prioritetas, o infekcijų kontrolės standartai labai griežti. Dėl valdymo ergonomikos ir klinikinio efektyvumo: lietimui jautrus ekranas leidžia operatoriui greitai ir intuityviai pasirinkti režimus, matyti parametrus realiu laiku, išvengiant fizinio spaudimo ir galimų klaidų dėl mechaninių komponentų. Tai ypač aktualu operacijos metu, kai reikia greitai keisti greičius ar režimus, reaguoti į situacijos pokyčius, gauti aiškią, centralizuotą informaciją viename ekrane be papildomo perjungimo ar žvilgsnio nukreipimo. LCD jutiklinis ekranas yra dabartinis rinkos standartas aukštesnės klasės chirurginėje įrangoje. Dėl aukščiau išvardintų motyvų, siūlomas sprendimas su mygtukais neatitinka ligoninės poreikių.
1.1.6.2. | Automatinis instrumento atpažinimas
1.1.6.3. | Kojinis valdymo pedalas
1.1.7. | ŠEIVERIO RANKENA, ne mažiau 2 vnt.
1.1.7.1. | Rotacijos į priekį/atgal apsukos ≥ 8000 apsisukimų/min.
1.1.7.2. | Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įvairiems režimams | Prašome suteikti galimybę dalyvauti daugiau tiekėjų ir keisti šį reikalavimą sekančiai: ,,Galimybė pasirinkti ir išsaugoti greitį įvairiems režimams arba galimybė išsaugoti paskutinius naudotus nustatymus" | Sąlyga nekeičiama. Skirtingi darbo režimai reikalauja skirtingų greičio nustatymų, nes šeiveris dažniausiai turi keletą veikimo režimų. Kiekvienam iš jų chirurgas naudoja optimizuotą greitį, priklausomai nuo naudojamo antgalio tipo, anatominių struktūrų ar atliekamos procedūros tipo. Todėl būtina, kad sistema išsaugotų greičius pagal režimą, kad pakeitus antgalį ar funkciją būtų automatiškai parinktas anksčiau nustatytas saugus ir tinkamas greitis. Jei prietaisas išsaugo tik paskutinį naudotą greitį, tai gali sukelti riziką per didelio greičio panaudojimui su netinkamu antgaliu, sudėtingų rankinių korekcijų poreikį operacijos metu, didesnę klaidų riziką ir ilgesnę intervencijos trukmę. Dėl šių objektyvių priežasčių siūloma korekcija neatitinka ligoninės poreikio ir yra nepriimtina.
1.1.7.3. | Autoklavuojama
1.1.7.4. | Rankena turi būti techniškai suderinama su šeiverio valdymo konsole
1.1.8. | ŠVIESOLAIDIS, ne mažiau 2 vnt.
1.1.8.1. | Ilgis ≥ 3 m
1.1.8.2. | Skersmuo ≥ 3,5mm
1.1.8.3. | Suderintas su optine dalimi
1.1.8.4. | Autoklavuojamas
1.1.9. | ARTROSKOPINĖ OPTIKA, ne mažiau 2 vnt.
1.1.9.1. | Vaizdo kryptis 30± 0,2 laipsn.
1.1.9.2. | Diametras 4 ± 0,2 mm
1.1.9.3. | Darbinis ilgis ≥ 160 mm
1.1.9.4. | Autoklavuojama
1.1.9.5. | Komplektuojama su sterilizavimo konteineriu
1.1.10. | ARTROSKOPO ĮMOVA, ne mažiau 2 vnt.
1.1.10.1. | Su dviem vožtuvais padidintam vandens srautui (High Flow)
1.1.10.2. | Autoklavuojama
1.1.11. | Tiesus artroskopinis kandiklis, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm | Siekiant suteikti galimybę dalyvauti kuo daugiau tiekėjų ir nevaržyti konkurencijos prašome padidinti paklaidą iki ± 2,0 mm | Sąlygos nekeičiamos. Pirminis techninės specifikacijos reikalavimas tikslus ir pagrįstas – tai yra įprastas artroskopinių kandiklių dydžio intervalas, užtikrinantis tinkamą patekimą į sąnario ertmę (per standartinį 5 mm portalą), pakankamą konstrukcinį tvirtumą, optimalų pjaunamą/šalinamą paviršių. Su siūloma korekcija nesutinkame, nes siūlomas intervalas 3,6 ± 2,0 mm (1,6–5,6 mm) yra pernelyg platus ir kliniškai nepriimtinas, nes neatitinka saugaus, įprastai taikomo artroskopinių kandiklių dydžio standarto. Atkreiptinas dėmesys, jog per siauri kandikliai gali būti per trapūs, nepakankamai efektyvūs audinių pašalinimui, netinkami naudoti įprastose artroskopinėse procedūrose (pvz., menisko rezekcijai). Per platūs kandikliai gali nepraeiti per standartinius artroskopinius įvadus, pažeisti aplinkinius audinius, būti nepatogūs manipuliuoti ribotose sąnario erdvėse.
1.1.12. | Artroskopinis kandiklis lenktas į kairę, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm | Siekiant suteikti galimybę dalyvauti kuo daugiau tiekėjų ir nevaržyti konkurencijos prašome padidinti paklaidą iki ± 2,0 mm
1.1.13. | Artroskopinis kandiklis lenktas į dešinę, ne mažau 3 vnt. Plotis 3,6 ± 1,0 mm | Siekiant suteikti galimybę dalyvauti kuo daugiau tiekėjų ir nevaržyti konkurencijos prašome padidinti paklaidą iki ± 2,0 mm
1.1.14. | Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių) kopiją originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.
1.1.15. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėn.
1.1.16. | Įranga turi būti nauja. Pagaminta ne anksčiau negu 12 mėn. iki įrangos pristatymo dienos.