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1. [bookmark: _Toc137194947][bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc48053171]Bendra informacija 

1.1. Perkančioji organizacija – VšĮ Kretingos ligoninė, juridinio asmens kodas 190300571, adresas Žemaitės al. 1, LT-97106 Kretinga. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.
1.2. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes kataloge nėra tokio modelio, atitinkančios perkančiosios organizacijos poreikius.
1.3. Pirkimo Komisija nėra sudaroma. 
1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.1. papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Sutarties projekto 12 punkte.
1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
2. [bookmark: _Toc137194948]Pirkimo objektas

2.1. Perkančioji organizacija numato įsigyti  operacinės lempą -1 vnt.  (toliau – Prekė). 
2.1.1. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, todėl tiekėjai pasiūlymus turi teikti visai pirkimo apimčiai. 
2.2. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.
2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 
3. [bookmark: _Toc137194949]Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai 

3.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede. 
3.2. Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.
3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti EBVPD, tačiau turi pateikti tiekėjo deklaraciją (priedas Nr. 7) dėl dėl atitikties reikalavimams nurodytiems 1 priede. 
4. [bookmark: _Toc137194950]Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu 

4.1. Netaikomi.
5. [bookmark: _Toc137194951]Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede „Pasiūlymo froma“ pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos), taip pat  užpildyta 7 priede pateikta tiekėjo deklaracija. 
5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.
5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.
5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. 
5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 



[bookmark: _Toc137194952]6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

7. [bookmark: _Toc15392775][bookmark: _Toc137194953]Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede. 
7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937][bookmark: _Toc137194954]8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede. 


[bookmark: _Toc137194955]9. Kitos sąlygos 

9.1. Nurodytos pridedamuose dokumentuose.


Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI
Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu: 
1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).
2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).
3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).
4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).
6. Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs teismo sprendimu paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės - uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.  ( VPĮ 46 straipsnio 21 dalis ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 9² p.).

Tiekėjas pateikia tiekėjo deklaraciją pateiktą specialiųjų  pirkimo sąlygų 7 priede, dėl atitikties aukščiau nurodytiems reikalavimams. 
__________


Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.







Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]
1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.
	 


__________
[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: ketvpriedas][bookmark: _Toc85439812]

[bookmark: _Ref38539939][bookmark: _Ref38541068][bookmark: _Ref38885053][bookmark: _Ref38899023][bookmark: _Toc48053185][bookmark: _Toc85706891][bookmark: _Hlk86837214]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OPERACINĖS LEMPA – 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Reikalaujami parametrai
	Parametro reikšmė

	1
	2
	3

	1.
	Paskirtis 
	Operacinio lauko apšvietimas chirurginių intervencijų metu

	2.
	Operacinės lempos ir modulių („kupolų“) konstrukcija
	Tvirtinama prie lubų, dviejų modulių – pagrindinio ir antrojo.
Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija - vientisas apskritas kupolas be ertmių ir išsišakojimų su jame įmontuotais šviesos diodais (LED)

	3.
	Lempos šviesos šaltinis
	Šviesos diodai (LED technologija)

	4.
	Reikalavimai abiejų modulių judėjimo diapazonui, geometrijai.
1. Abu moduliai tvirtinami su ne mažiau kaip  2 šarnyrinėms jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią ašį ne mažesniame kaip 360º kampo diapazone.
2. Vertikalaus judėjimo antrosios ašies kampas ne siauresniame intervale kaip 80º
3. Kupolo pasukimo kampas apie jo tvirtinimo ašį ne siauresniame intervale kaip 360º
	Būtina



	5.
	Pagrindinis modulis:  
1. šviesos intensyvumas
2. Šviesos diodų skaičius
	1.Ne mažiau 160000 Lx
2. Ne mažiau 90

	6.
	Antras modulis:  
1. šviesos intensyvumas
2. Šviesos diodų skaičius
	
1.Ne mažiau 140000 Lx
2. Ne mažiau 65

	7.
	Apšvietimo lauko abiejų modulių diametras (matuojamas 1 m atstume) tolygiai reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip
	Nuo 18 cm  - 30 cm

	8.
	Galimybė pasirinkti apšvietimo lauko spalvinę temperatūrą abiejų modulių ne siauresniame intervale
	Nuo 3800 – 5300 K
(tolygus reguliavimas arba reguliavimas laipteliais, ne mažiau 6 laiptelių )

	9.
	Galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą abiejų modulių
	Nuo 40000 Lx iki maksimumų tolygiai arba laipteliais, ne mažiau 6 laiptelių

	10.
	Skleidžiamos šviesos spalviniai indeksai (Ra, R9, R13) abiejų modulių
	≥ 98

	11.
	LED tarnavimo laikas abiejų modulių
	≥ 60000 val.

	12.
	Instaliuoti davikliai  kiekviename kupole automatiškai kompensuojantys apšvietimo intensyvumą atsiradus šešėliui ir išlaikantys vienodą apšvietimą įvairiame apšvietimo gylyje.
	Būtina

	13
	Valdymo pultai, prie abiejų modulių šonų, galintys sinchroniškai valdyti ir kitą modulį
	Būtina

	14
	Moduliai abu turi turėti endoskopinius darbo režimus
	Būtina

	15
	Sterilizuojamos nuimamos rankenos, skirtos skleidžiamos šviesos krypties, šviesos intensyvumo ir apšvietimo lauko reguliavimui,  iš viso
	≥ 4 vnt.

	16
	CE sertifikatas arba CE deklaracija
	Būtina

	17
	Garantija
	Ne  mažiau 24 mėn



PASTABA: 
1. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą turės pateikti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos  įrangos garantinį aptarnavimą (arba rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos garantinį aptarnavimą).
2. Prekė pristatoma, sumontuojama ir sukomplektuojama su visais priedais, lietuviškomis technine ir naudojimo instrukcijomis, serviso dokumentacija, CE sertifikatais (arba lygiaverčiais dokumentais), užpildytu prietaiso pasu, kad būtų užtikrintas tinkamas įrangos naudojimas, atitinkantis technines charakteristikas, nurodytas įrangos gamintojo dokumentacijoje; Tiekėjas apmoko personalą darbui su įranga. 
3. Prekės montavimo  išlaidos  turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. 





[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_2][bookmark: _Hlk86825377][bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc48053189][bookmark: _Toc85706892][bookmark: _GoBack]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“


Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas )

VšĮ Kretingos ligoninė_
     (Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS
DĖL OPERACINĖS LEMPOS PIRKIMO

 ____________________
(Data)
 ____________________
(Vieta)
	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Įmonės kodas
	

	PVM mokėtojo kodas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	




Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis kvietime dalyvauti mažos vertės pirkime skelbiamos apklausos būdu.
Siūloma prekė ir  paslaugos visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, į siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai (tame skaičiuje įvertinti ir „SABIS“ mokesčiai). Teikdami šį pasiūlymą, prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą. 
Mums yra žinoma, kad perkančioji organizacija laimėjimo atveju viešins mūsų pasiūlymą ir sutartį CVP IS, todėl sutinkame su viešinama informacija, nes jos atskleidimas neprieštarauja teisės aktams bei teisėtiems mūsų interesams, netrukdo laisvai konkuruoti tarpusavyje.

1. Teikdami šį pasiūlymą, mes siūlome šią operacinės lempą atitinkančią techninės specifikacijos reikalavimus:
	 Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina Eur be PVM
	Bendra kaina Eur be PVM
(6=4*5)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Operacinės lempa (nurodyti modelį, gamintoją)
	Vnt.
	   1
	
	

	PVM* ___ proc.
	

	Bendra kaina su PVM:
	


* Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________________________________________.

 1.1. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

	Eil. Nr.
	Parametrai
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Tiekėjo siūlomi parametrai (tiekėjas turi nurodyti konkrečiai siūlomus techninius duomenis, parametrus) kartu su pasiūlymu turi pateikti šiuos duomenis pagrindžiančius dokumentus ir nuorodas tuose dokumentuose į tuos parametrus

	1
	2
	3
	4

	1.
	Paskirtis 
	Operacinio lauko apšvietimas chirurginių intervencijų metu
	Pildo tiekėjas

	2.
	Operacinės lempos ir modulių („kupolų“) konstrukcija
	Tvirtinama prie lubų, dviejų modulių – pagrindinio ir antrojo.
Operacinės lempos modulio („kupolo“) konstrukcija - vientisas apskritas kupolas be ertmių ir išsišakojimų su jame įmontuotais šviesos diodais (LED)
	Pildo tiekėjas

	3.
	Lempos šviesos šaltinis
	Šviesos diodai (LED technologija)
	Pildo tiekėjas

	4.
	Reikalavimai abiejų modulių judėjimo diapazonui, geometrijai.
1. Abu moduliai tvirtinami su ne mažiau kaip  2 šarnyrinėms jungtimis, kiekviena juda aplink vertikalią ašį ne mažesniame kaip 360º kampo diapazone.
2. Vertikalaus judėjimo antrosios ašies kampas ne siauresniame intervale kaip 80º
3. Kupolo pasukimo kampas apie jo tvirtinimo ašį ne siauresniame intervale kaip 360º
	Būtina


	Pildo tiekėjas

	5.
	Pagrindinis modulis:  
1..šviesos intensyvumas
2. Šviesos diodų skaičius
	1.Ne mažiau 160000 Lx 
2. Ne mažiau 90
	Pildo tiekėjas

	6.
	Antras modulis:  
1..šviesos intensyvumas
2. Šviesos diodų skaičius
	
 1.Ne mažiau 140000 Lx 
 2. Ne mažiau 65
	Pildo tiekėjas

	7.
	Apšvietimo lauko abiejų modulių diametras (matuojamas 1 m atstume) tolygiai reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip
	Nuo 18 cm  - 30 cm 
	Pildo tiekėjas

	8.
	Galimybė pasirinkti apšvietimo lauko spalvinę temperatūrą abiejų modulių ne siauresniame intervale
	 Nuo 3800 – 5300 K
(tolygus reguliavimas arba reguliavimas laipteliais, ne mažiau 6 laiptelių )
	Pildo tiekėjas

	9.
	Galimybė reguliuoti apšvietimo intensyvumą abiejų modulių
	Nuo 40000 Lx iki maksimumų tolygiai arba laipteliais ne mažiau 6 laiptelių
	Pildo tiekėjas

	10.
	Skleidžiamos šviesos spalviniai indeksai (Ra, R9, R13) abiejų modulių
	≥ 98
	Pildo tiekėjas

	11.
	LED tarnavimo laikas abiejų modulių
	≥ 60000 val.
	Pildo tiekėjas

	12.
	Instaliuoti davikliai  kiekviename kupole automatiškai kompensuojantys apšvietimo intensyvumą atsiradus šešėliui ir išlaikantys vienodą apšvietimą įvairiame apšvietimo gylyje
	Būtina
	Pildo tiekėjas

	13
	Valdymo pultai, prie abiejų modulių šonų, galintys sinchroniškai valdyti ir kitą modulį
	Būtina
	Pildo tiekėjas

	14
	Moduliai abu turi turėti endoskopinius darbo režimus
	Būtina
	Pildo tiekėjas

	15
	Sterilizuojamos nuimamos rankenos, skirtos skleidžiamos šviesos krypties, šviesos intensyvumo ir apšvietimo lauko reguliavimui,  iš viso
	≥ 4 vnt.
	Pildo tiekėjas

	16
	CE sertifikatas arba CE deklaracija
	Būtina
	Pildo tiekėjas

	17
	Garantija
	Ne  mažiau 24 mėn
	Pildo tiekėjas




2. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu arba fiziniu parašu, patvirtinu kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros): 
	Eil. Nr.
	Pateikiamo dokumento pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



3. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai):
	Eil. Nr. 
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“)

	
	
	


[bookmark: _Toc190443284]Pastabos:
1. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 
2. Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

[bookmark: _Toc329443227]4. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	
	



Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)
	Eil. Nr.
	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas
	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas

	1.
	
	



PASTABA. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neišviešinę subtiekėjų / kvazisubtiekėjų, kurių pajėgumais / kvalifikacija planuojama remtis vykdant sutartį, taip pat ir tų, kurių pajėgumais pirkime nesiremia ir kurių kvalifikacijos ar kitų pirkimo sąlygose nustatytų reikalavimų atitiktis nėra tikrinama, vėliau sutarties vykdymo metų jų pasitelkti negalės, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas pateiks objektyvias aplinkybes dėl pagrįsto nežinojimo apie juos pasiūlymų pateikimo metu. Tokias aplinkybes Tiekėjas privalo nurodyti jau teikdamas pasiūlymą. 
 (Žr. VPĮ komentaras https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360016427719-88-straipsnis-Subtiekimas). 

Pasiūlymas galioja 3 mėnesius nuo pasiūlymo pateikimo dienos.





	________________
(Teikėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	____________
(Parašas)
	____________
(Vardas ir pavardė)





[bookmark: _Pirkimo_sąlygų_3]
Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“


SUTARTIES PROJEKTAS

(pridedamas atskiras dokumentas „Word“ formatu)




































Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“


	Eil.
Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.


	2.
	Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	



	3.
	Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams:
	Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
	Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. 


	4.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	5.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. 
	

	6.
	Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per
	Netaikoma

	

	7.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	Netaikoma

	

	8.
	Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per
	Netaikoma
	

	9.
	Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	10.
	Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	5 (penkias) darbo dienas

nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;

15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. 

	

	11.
	 Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	12.
	Jeigu  perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą 
	





_______________















Pirkimo sąlygų 7 priedas „Tiekėjo deklaracija“
Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Kretingos ligoninei

TIEKĖJO DEKLARACIJA
__________Nr.______
(data)
	1. Aš, ______________________________________________________________ ,

	         (Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

	tvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))_____________________________ ,

	                                                                                      (Tiekėjo pavadinimas)

	dalyvaujantis (-i) VšĮ Kretingos ligoninės vykdomame mažos vertės skelbiamame pirkime „Procedūriniai vežimėliai“, 


– su kitais tiekėjais nėra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų;
– nėra patekęs į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti; 
– nėra pažeidęs konkurencijos, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti; 
– nenuslėpė informaciją ar neteikė melagingos informacijos apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams; 
– nesiėmė neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ir/ar neteikė klaidinančios informacijos, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl pašalinimo, kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo.

______________nėra uždrausta dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
(Tiekėjo pavadinimas)

2. Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, pateiktas pasiūlymas bus atmestas.
3. Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.
4. Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas.



	
	
	
	
	
	

	(Pareigų pavadinimas)
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	




	
	
	



	
	
	



