## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
INDIKATORIAI STERILIZATORIAMS IR PLOVIMO MAŠINOMS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | INDIKATORIUS UŽLYDYMO JUOSTŲ KOKYBEI ĮVERTINTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Indikatorius užlydymo juostų kokybei įvertinti
1.1. | Indikatorius užlydymo juostų kokybei įvertinti | 6000 | vnt.
1.1.1. | Indikatorius turi būti skirtas visų tipų juostų siūlės užlydymo kokybei patikrinti;
1.1.2. | Ant indikatoriaus turi būti vietos privalomai informacijai surašyti (data, atsakingo asmens duomenys, aparato pavadinimas, padalinio pavadinimas, kitai informacija);
1.1.3. | Indikatoriai turi atitikti EN ISO 11607 2 dalies, EN 868 3 dalies standarto reikalavimus;
1.1.4. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB;
1.1.5. | Indikatorinių dažų spalva – juoda;
1.1.6. | Perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti pavyzdžius ne mažiau kaip 5 vnt.;
1.1.7. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją;
1.1.8. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti testavimo vertinimo lentelę;
1.1.9. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties standartams kopijas;
1.1.10. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties medicinos prietaisų direktyvai93/42/EEB dokumento kopiją
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | BIOLOGINIAI INDIKATORIAI (BIOAMPULĖS)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Biologiniai indikatoriai (bioampulės)
2.1. | Biologiniai indikatoriai (bioampulės) | 420 | vnt.
2.1.1. | Skirti sterilizacijos garais proceso kontrolei 121-134 C temperatūroje;
2.1.2. | Indikatorių sudaro vamzdelis (mėgintuvėlis) su viduje esančia stikline ampule, kurioje yra Geostearothermophilus sporos, kurios vykstant sporų augimui, pakeičia spalvą.
2.1.3. | Sporų populiacija ne mažesnė kaip - 10 5;
2.1.4. | Ant etiketės tur būti 6 tipo cheminis indikatorius, atitinkantis standarto EN ISO 11140-1 rekalavimus;
2.1.5. | Indikatoriai turi atitikti LST EN ISO 11138 standartų reikalavimus (pateikti atitikties reikalavimus);
2.1.6. | Prie kiekvienos indikatorių gamybos partijos pateikti originalų kokybės tyrimų sertifikatą;
2.1.7. | Inkubavimo laikas ne trumpesnis nei 24 valandos;
2.1.8. | Pateikti naudojimo instrukciją;
2.1.9. | Pakuotėje ne mažiau kaip po 30 vnt. (±10)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | 1 KLASĖS CHEMINIAI PROCESO POVEIKIO INDIKATORIAI SOČIŲJŲ VANDENS GARŲ STERILIZACIJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
3. | 1 klasės cheminiai proceso poveikio indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizacijai
3.1. | 1 klasės cheminiai proceso poveikio indikatoriai sočiųjų vandens garų sterilizacijai | 1907356 | vnt.
3.1.1. | Indikatoriai skirti visų tipų (minkštų, kietų, t.t.) paketų žymėjimui;
3.1.2. | Indikatoriaus pavidalas - dviguba lipi etiketė, kuri lengvai atspausdinama rankiniu spausdintuvu;
3.1.3. | Indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių;
3.1.4. | Indikatoriai turi būti susukti į ritinius po 750 vnt. ± 30 vnt;
3.1.5. | Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 horizontalios eilės po 10 simbolių (raidės ir skaičiai) (±2mm);
3.1.6. | Indikatoriai negali nukristi nuo paketo po sterilizacijos garais. Ypač stiprios fiksacijos;
3.1.7. | Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentus (indikatoriaus išmatavimai: 3cmx2cm (± 0,2 cm), įstaigojenaudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus (ir į paciento bei kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų;
3.1.8. | Indikatorius atitinka LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus;
3.1.9. | Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas ir sterilizacijos būdas;
3.1.10. | Indikatorių pakuotėje, kad būtų įskaičiuota į kainą rašalo kasetė su specialiu rašalu, skirtu sterilizacijai, tinkanti panaudos būdu suteikiamiems spausdintuvams;
3.1.11. | Indikatoriaus spalvinė dalis impregnuota, tolygiai nusidažiusi;
3.1.12. | Pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti nepakitusi ne mažiau nei 3 metus;
3.1.13. | Indikatorių ritiniai supakuoti apsaugant juos nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių, temperatūrų svyravimų, ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data, gamyklinis serijos numeris, paskirtis, atitiktis standartui;
3.1.14. | Indikatorių tinkamumo naudoti terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos;
3.1.15. | Perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti pavyzdžius, ne mažiau 1 ritinį;
3.1.16. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją;
3.1.17. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti spalvos pasikeitimo etaloną;
3.1.18. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties standartams kopijas;
3.2. | Rankinis spausdintuvas 1 klasės proceso cheminių indikatorių spausdinimui ir klijavimui (teikiamas pagal panaudos sutartį); | 8 | vnt.
3.2.1. | Indikatorius turi tikti naudoti kartu su rankiniais spausdintuvais;
3.2.2. | Spausdintuvas turi būti su rašalo kasete, patogus naudoti, pagamintas iš atsparių valymui, dezinfekcijai medžiagų;
3.2.3. | Skirti 2-ų sluoksnių stiketėms/lipdukams ant paketų spausdinimui ir klijavimui;
3.2.4. | Turi būti patogus, lengvas informacijos kodavimas;
3.2.5. | Turi turėti 3 informacines eilutes, kurios spausdintų ir raides ir skaičius;
3.2.6. | Kiekvienoje eilutėje turi būti ne mažiau kaip 10 simbolių;
3.2.7. | Rankinis spausdintuvas turi būti pritaikytas indikatoriams, kurie susukti į ritinius po 750 vnt.(± 30 vnt);
3.2.8. | Sutarties galiojimo laikotarpiui rankiniai spausdintuvai būtų tiekiami pagal poreikį (paprašius gauti per 10 darbo dienų);
3.2.9. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
3.2.10. | Pateikti naudojimo instrukciją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | 1 KLASĖS CHEMINIAI INDIKATORIAI ŽEMOS TEMPERATŪROS VANDENS GARŲ IR FORMALDEHIDO MIŠINIO STERILIZATORIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
4. | 1 klasės cheminiai indikatoriai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišinio sterilizatoriams
4.1. | 1 klasės cheminiai indikatoriai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišinio sterilizatoriams | 64500 | vnt.
4.1.1. | Indikatoriai skirti visų tipų (minkštų, kietų, t.t.) paketų žymėjimui;
4.1.2. | Indikatoriai turi tikti sterilizacijai žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu programose: 60 C, 45 minutės ir 78 C, 10 minučių;
4.1.3. | Indikatoriaus pavidalas - dviguba lipi etiketė, kuri lengvai atspausdinama rankiniu spausdintuvu;
4.1.4. | Indikatorius klijuojamas ant sterilizuojamų paketų paviršių;
4.1.5. | Indikatoriai turi būti susukti į ritinius po 750 vnt.(± 30 vnt);
4.1.6. | Ant cheminio indikatoriaus yra vieta reikiamai informacijai įrašyti (3 horizontalios eilės po 10 simbolių (raidės ir skaičiai) (±2mm);
4.1.7. | Indikatoriai negali nukristi nuo paketo po sterilizacijos garais. Ypač stiprios fiksacijos;
4.1.8. | Indikatorius turi būti pritaikytas įklijuoti į dokumentus (indikatoriaus išmatavimai: 3cmx2cm (± 0,2 cm), įstaigojenaudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus (ir į paciento bei kt. dokumentus) po sterilizacijos proceso nenaudojant klijų;
4.1.9. | FO indikatorius turi atitikti LST EN ISO 11140-1 (1 klasė) reikalavimus;
4.1.10. | Ant indikatoriaus turi būti žodinis spalvos pasikeitimo aprašymas ir sterilizacijos būdas;
4.1.11. | Indikatorių pakuotėje, kad būtų įskaičiuota į kainą rašalo kasetė su specialiu rašalu, skirtu sterilizacijai, tinkanti panaudos būdu suteikiamiems spausdintuvams;
4.1.12. | Indikatoriaus spalvinė dalis impregnuota, tolygiai nusidažiusi;
4.1.13. | Pasikeitusi indikatoriaus spalva turi išlikti nepakitusi ne mažiau nei 3 metus;
4.1.14. | Indikatorių ritiniai supakuoti apsaugant juos nuo drėgmės, tiesioginių saulės spindulių, temperatūrų svyravimų, ant pakuotės turi būti nurodyta galiojimo data, gamyklinis serijos numeris, paskirtis, atitiktis standartui;
4.1.15. | Indikatorių tinkamumo maudoti terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos;
4.1.16. | Perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti pavyzdžius, ne mažiau 1 ritinį;
4.1.17. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją;
4.1.18. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti spalvos pasikeitimo etaloną;
4.1.19. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties standartams kopijas.
4.2. | Rankinis spausdintuvas 1 klasės proceso cheminių indikatorių spausdinimui ir klijavimui (teikiamas pagal panaudos sutartį); | 8 | vnt.
4.2.1. | Indikatorius turi tikti naudoti kartu su rankiniais spausdintuvais;
4.2.2. | Spausdintuvas turi būti su rašalo kasete, patogus naudoti, pagamintas iš atsparių valymui, dezinfekcijai medžiagų;
4.2.3. | Skirti 2-ų sluoksnių stiketėms/lipdukams ant paketų spausdinimui ir klijavimui;
4.2.4. | Turi būti patogus, lengvas informacijos kodavimas;
4.2.5. | Turi turėti 3 informacines eilutes, kurios spausdintų ir raides ir skaičius;
4.2.6. | Kiekvienoje eilutėje turi būti ne mažiau kaip 10 simbolių;
4.2.7. | Rankinis spausdintuvas turi būti pritaikytas indikatoriams, kurie susukti į ritinius po 750 vnt.(± 30 vnt);
4.2.8. | Sutarties galiojimo laikotarpiui rankiniai spausdintuvai būtų tiekiami pagal poreikį (paprašius gauti per 10 darbo dienų);
4.2.9. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn.
4.2.10. | Pateikti naudojimo instrukciją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
5. DALIS | 2 KLASĖS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ CHEMINIAI INDIKATORIAI KROVINIO KONTROLEI DIDŽIUOSIUOSE GARO STERILIZATORIUOSE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
5. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai krovinio kontrolei didžiuosiuose garo sterilizatoriuose
5.1. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai krovinio kontrolei didžiuosiuose garo sterilizatoriuose | 64311 | vnt.
5.1.1. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai skirti sterilizuojamų prietaisų krovinio (įkrovos) kontrolei gravitaciniuose (121°C/134°C) ir didžiuosiuose frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuose (121°C/134°C) (tinkantis ligoninėje naudojamiems temperatūros ir laiko režimams), atitinkančiuose standarto LST EN 285 reikalavimus;
5.1.2. | Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 (2 klasė) standarto reikalavimus;
5.1.3. | Privalo atitikti HN 47-1:2020 p. 102.2 p. 103.8 standarto reikalavimus;
5.1.4. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB;
5.1.5. | Turi tikti naudoti su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo įtaisais, naudojamais ligoninėje, kurie turi atitikti HN 47-1:2020 p.103.8 ir LST EN 867-5 standartų reikalavimus, imituojančius sunkiausias sterilizavimo sąlygas darbo kameroje;
5.1.6. | Indikatoriai ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą pagal EN 867-5;
5.1.7. | Indikatorius turi nedrėkti, dažų spalva po sterilizacijos turi išlikti neblankstanti 3 metus;
5.1.8. | Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikyta klijuoti į dokumentus nenaudojant klijų;
5.1.9. | Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento, padengtu apsauginiu polimeriniu sluoksniu;
5.1.10. | Į įtaisą dedamos juostelės turi būti aiškiai paženklintos, privaloma ši informacija: artikulo Nr., gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasė, spalvos pasikeitimo paaiškinimas, sterilizacijos būdas, gamybinės partijos numeris.
5.1.11. | Ant išorinės pakuotės turi būti nurodyta indikatoriaus paskirtis, klasė, gamyklinis serijos numeris, galiojimo data, atitiktis standartui, sterilizacijos proceso parametrai;
5.1.12. | Indikatoriai supakuoti laikantis aseptikos reikalavimų, dviguboje pakuotėje, vidinė pakuotė turi būti iš plastiko, apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų;
5.1.13. | Indikatorių tinkamumo naudoti terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos;
5.1.14. | Perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti pavyzdžius ne mažiau 10 vnt.;
5.1.15. | Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba;
5.1.16. | Minimalios nedalomos pakuotės dydis 10-25 vnt. Lipnių etikečių;
5.1.17. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją;
5.1.18. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti spalvos pasikeitimo etaloną;
5.1.19. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties deklaracijas nurodytiems standartams;
5.1.20. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją;
5.1.21. | Pateikti atitikties dokumentus, kad indikatorius yra 2 tipo pagal EN ISO 11140-1;
5.2. | Specialiam kroviniui patvirtintas proceso išbandymo prietaisas (teikiamas pagal panaudos sutartį). | 6 | vnt.
5.2.1. | Krovinio išbandymo prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gamintojo pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas);
5.2.2. | Išbandymo prietaisas turi atitikti LST EN 867-5 reikalavimus, kartu su indikatoriais turi sudaryti vieningą sistemą, atitinkančią 2 klasės indikatorių pagal LST EN ISO11140-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
5.2.3. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB
5.2.4. | Krovinio išbandymo prietaisus (vandens garams, žemos temperatūros formaldehido ir vandens garų mišinio sterilizatoriuose) pateikti kaip priedą prie 2 tipo cheminių indikatorių;
5.2.5. | Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais ir atlaikyti ne mažiau kaip 3700 ciklų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
5.2.6. | Prietaisas turi būti pritaikytas kabinti (jame turi būti integruotas kabinimo įtaisas);
5.2.7. | Prietaisas turi būti siūlomas 3-5 skirtingų spalvų (galimybė rinktis);
5.2.8. | Išbandymo prietaisas turi būti skirtas krovinio sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei ir patvirtintas (validuotas) specialiam mišriam kroviniui: metalinių, akytų, aukštos rizikos kompleksinių, mikroinvazinių, tuščiavidurių ilgesnių kaip 7 m medicinos prietaisų. Pateikti prietaisų paskirtį patvirtinančius dokumentus;
5.2.9. | Įtaisas sudarytas iš atsparios (sterilizuojančiam veiksniui) kapsulės su viduje esančiu vamzdeliu ir kamšteliu-dangteliu su specialiu laikikliu 2 klasės specialiųjų tyrimų indikatoriui įdėti;
5.2.10. | 2 klasės indikatorius turi lengvai įsidėti į laikiklį ir be specialių priemonių turi būti lengvai išimamas, nepakenkiant indikatoriaus struktūrai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
6. DALIS | 2 KLASĖS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ CHEMINIAI INDIKATORIAI KROVINIO KONTROLEI ŽEMOS TEMPERATŪROS FORMALDEHIDO IR VANDENS GARŲ MIŠINIO STERILIZATORIUOSE.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
6. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai krovinio kontrolei žemos temperatūros formaldehido ir vandens garų mišinio sterilizatoriuose.
6.1. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai krovinio kontrolei žemos temperatūros formaldehido ir vandens garų mišinio sterilizatoriuose. | 1080 | vnt.
6.1.1. | 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiai indikatoriai turi tikti naudoti žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišinio sterilizatoriuose, atitinkančiuose standarto EN 14180 reikalavimus;
6.1.2. | Indikatorius turi reaguoti į visus kritinius sterilizacijos proceso parametrus ir atitikti LST EN ISO 11140-1 (2 klasė) standarto reikalavimus;
6.1.3. | Privalo atitikti HN 47-1:2020 p. 102.2, p. 103.8 standarto reikalavimus;
6.1.4. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB;
6.1.5. | Turi tikti naudoti su specialiam kroviniui patvirtintu proceso išbandymo įtaisais, naudojamais ligoninėje, kurie turi atitikti HN 47-1:2020 p.103.8 ir LST EN 867-5 standartų reikalavimus, imituojančius sunkiausias sterilizavimo sąlygas darbo kameroje;
6.1.6. | Indikatoriai ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą pagal EN 867-5;
6.1.7. | Indikatorius turi nedrėkti, dažų spalva po sterilizacijos turi išlikti neblankstanti 3 metus;
6.1.8. | Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į dokumentus nenaudojant klijų;
6.1.9. | Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 4 segmentų indikatorinio agento, padengtu apsauginiu polimeriniu sluoksniu;
6.1.10. | Į įtaisą dedamos juostelės turi būti aiškiai paženklintos, privaloma ši informacija: artikulo Nr., gamintojo pavadinimas, atitiktis EN ISO 11140-1 2 klasė, spalvos pasikeitimo paaiškinimas, sterilizacijos būdas, gamybinės partijos numeris.
6.1.11. | Ant išorinės pakuotės turi būti nurodyta indikatoriaus paskirtis, klasė, gamyklinis serijos numeris, galiojimo data, atitiktis standartui, sterilizacijos proceso parametrai;
6.1.12. | Indikatorių tinkamumo naudoti terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos;
6.1.13. | Indikatoriai supakuoti laikantis aseptikos reikalavimų, dviguboje pakuotėje, vidinė pakuotė turi būti iš plastiko, apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų;
6.1.14. | Minimalios nedalomos pakuotės dydis 10-25 vnt. lipnių etikečių;
6.1.15. | Perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti pavyzdžius ne mažiau 10 vnt.;
6.1.16. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją;
6.1.17. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti spalvos pasikeitimo etaloną;
6.1.18. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties standartams kopijas.
6.1.19. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją;
6.1.20. | Pateikti atitikties dokumentus, kad indikatorius yra 2 tipo pagal EN ISO 11140-1.
6.1.21. | 2 tipo indikatorius ir įtaisas turi tikti naudoti formaldehido sterilizatoruose (pateikti patvirtinančius dokumentus, kad indikatorius ir įtaisas sudaro vieningą sistemą);
6.1.22. | Pateikti aiškų, įskaitomą A4 formato, laminuotą spalvos pasikeitimo etaloną su reikšmių paaiškinimais lietuvių kalba;
6.2. | Specialiam kroviniui patvirtintas proceso išbandymo prietaisas (teikiamas pagal panaudos sutartį). | 3 | vnt.
6.2.1. | Krovinio išbandymo prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas: ant prietaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gamintojo pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas);
6.2.2. | Išbandymo prietaisas turi atitikti LST EN 867-5 reikalavimus, kartu su indikatoriais turi sudaryti vieningą sistemą, atitinkančią 2 klasės indikatorių pagal LST EN ISO11140-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
6.2.3. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB;
6.2.4. | Krovinio išbandymo prietaisus (vandens garams, žemos temperatūros formaldehido ir vandens garų mišinio sterilizatoriuose) pateikti kaip priedą prie 2 tipo cheminių indikatorių;
6.2.5. | Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais ir atlaikyti ne mažiau kaip 3700 ciklų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
6.2.6. | Prietaisas turi būti pritaikytas kabinti (jame turi būti integruotas kabinimo įtaisas);
6.2.7. | Prietaisas turi būti siūlomas 3-5 skirtingų spalvų (galimybė rinktis);
6.2.8. | Išbandymo prietaisas turi būti skirtas krovinio sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei ir patvirtintas (validuotas) specialiam mišriam kroviniui: metalinių, akytų, aukštos rizikos kompleksinių, mikroinvazinių, tuščiavidurių ilgesnių kaip 7 m medicinos prietaisų. Pateikti prietaisų paskirtį patvirtinančius dokumentus;
6.2.9. | Įtaisas sudarytas iš atsparios (sterilizuojančiam veiksniui) kapsulės su viduje esančiu vamzdeliu ir kamšteliu-dangteliu su specialiu laikikliu 2 klasės specialiųjų tyrimų indikatoriui įdėti;
6.2.10. | 2 klasės indikatorius turi lengvai įsidėti į laikiklį ir be specialių priemonių turi būti lengvai išimamas, nepakenkiant indikatoriaus struktūrai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
7. DALIS | BOWIE & DICK INDIKATORIUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
7. | Bowie & Dick indikatorius
7.1. | Bowie & Dick indikatorius | 16800 | vnt.
7.1.1. | Indikatoriai turi tikti naudoti didžiuosiuose frakcionuoto vakuumo garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose standarto LST EN 285 standarto reikalavimus;
7.1.2. | Skirtas oro pašalinimo iš sterilizatoriaus darbo kameros ir garų prasiskverbimo kontrolei;
7.1.3. | Tinka naudoti kartu su įstaigos turimais arba lygiaverčiais prietaisais (Compact/B&D) imituojančiais B&D kontrolinį paketą prietaisais;
7.1.4. | Privalo atitikti LST ISO 11140-4: 2007, 2 klasės standarto reikalavimus;
7.1.5. | Turi atitikti EN 867-5 klasės reikalavimus;
7.1.6. | Turi atitikti EN ISO 11140-1 2 klasės reikalavimus;
7.1.7. | Indikatorius ir prietaisas turi sudaryti vieningą sistemą;
7.1.8. | Indikatoriaus pavidalas: lipni etiketė, pritaikytas klijuoti į įstaigoje naudojamus patvirtintus krovinio registracijos kortelių žurnalus nenaudojant klijų;
7.1.9. | Indikatorius sudarytas iš popierinio pagrindo ir 6 segmentų indikatorinio agento;
7.1.10. | Turi būti pateiktas spalvotas indikatorinės juostelės spalvos pasikeitimo etalonas su teigiamų ir neigiamų rezultatųišaiškinimu. Etalono formatas - 4A, teksto kalba - lietuvių, laminuotas;
7.1.11. | Prietaisas turi būti aiškiai paženklintas (testo pavadinimas (Bowie-Dick), artikulo Nr., gamintojo pavadinimas);
7.1.12. | Ant indikatoriaus turi būti nurodyta naudojimo paskirtis;
7.1.13. | Ant pakuotės turi būti nurodyta indikatoriaus paskirtis, klasė, atitiktis standartui, gamyklinės partijos numeris, galiojimo laikas;
7.1.14. | Indikatorių tinkamumo naudoti terminas ne mažesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo dienos;
7.1.15. | Indikatorius turi būti padengtas polimeriniu sluoksniu, nedrėkti, dažų spalva po sterilizacijos turi išlikti neblankstanti 3 metus;
7.1.16. | Supakuota laikantis aseptikos reikalavnų, dviguboje pakuotėje, vidinė pakuotė turi būti iš plastiko, apsaugota nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės, cheminių medžiagų, temperatūros svyravimų;
7.1.17. | Perkančiajai organizacijai paprašius, pateikti pavyzdžius ne mažiau 10 vnt.;
7.1.18. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti naudojimo instrukciją;
7.1.19. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti spalvos pasikeitimo etaloną;
7.1.20. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties deklaracijas nurodytiems standartams;
7.1.21. | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikties medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEB dokumento kopiją;
7.2. | Kartu su Bowie ir Dick indikatoriumi tiekėjas panaudos būdu (bus sudaroma panaudos sutartis) sutarties galiojimo laikotarpiui pateikia 5 vnt. Bowie ir Dick imitacinį prietaisą. | 5 | vnt.
7.2.1. | Tinka naudoti kartu su įstaigos turimais arba lygiaverčiais prietaisais (Compact/B&D) imituojančiais B&D kontrolinį paketą. Pateikti prietaisų paskirtį patvirtinančius dokumentus, išduotus akredituotos ES laboratorijos.
7.2.2. | Krovinio išbandymo prietaisas turi būti aiškiai identifikuojamas (testo pavadinimas (BOWIE-DICK)): ant prietaiso turi būti įskaitomas gamintojo atliktas ženklinimas (gamintojo pavadinimas, artikelio Nr. skirtas atsekti paskirtį iš gamintojo katalogo, nuoroda į sterilizacijos būdą, gamintojo pavadinimas);
7.2.3. | Išbandymo prietaisas turi atitikti LST EN 867-5 reikalavimus, kartu su indikatoriais turi sudaryti vieningą sistemą, atitinkančią 2 klasės indikatorių pagal LST EN ISO11140-1 reikalavimus (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
7.2.4. | Privalo atitikti/turėti CE ženklinimą pagal medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB;
7.2.5. | Krovinio išbandymo prietaisus (vandens garams, žemos temperatūros formaldehido ir vandens garų mišinio sterilizatoriuose) pateikti kaip priedą prie 2 tipo cheminių indikatorių;
7.2.6. | Prietaisas turi būti atsparus sterilizacijai garais ir atlaikyti ne mažiau kaip 3700 ciklų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);
7.2.7. | Prietaisas turi būti pritaikytas kabinti (jame turi būti integruotas kabinimo įtaisas);
7.2.8. | Prietaisas turi būti siūlomas 3-5 skirtingų spalvų;
7.2.9. | Išbandymo prietaisas turi būti skirtas krovinio sterilizacijos efektyvumo kokybės kontrolei ir patvirtintas (validuotas) specialiam mišriam kroviniui: metalinių, akytų, aukštos rizikos kompleksinių, mikroinvazinių, tuščiavidurių ilgesnių kaip 7 m medicinos prietaisų. Pateikti prietaisų paskirtį patvirtinančius dokumentus;
7.2.10. | Įtaisas sudarytas iš atsparios (sterilizuojančiam veiksniui) kapsulės su viduje esančiu vamzdeliu ir kamšteliu-dangteliu su specialiu laikikliu 2 klasės specialiųjų tyrimų indikatoriui įdėti;
7.2.11. | 2 klasės indikatorius turi lengvai įsidėti į laikiklį ir be specialių priemonių turi būti lengvai išimamas, nepakenkiant indikatoriaus struktūrai.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
8. DALIS | INDIKATORIUS ĮKROVOS ARBA KROVINIO KONTROLEI SU PATIKROS PRIETAISU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
8. | Indikatorius įkrovos arba krovinio kontrolei su patikros prietaisu
8.1. | Indikatorius įkrovos arba krovinio kontrolei su patikros prietaisu | 25200 | vnt.
8.1.1. | Turi būti skirtas mišrių akytų arba ertminių gaminių patikrai. Sistemą sudaro specialus prietaisas (atitinkantis standarto LST EN 867-5 reikalavimus), imituojantis blogiausias sterilizacijos sąlygas sterilizatoriaus kameroje ir 2 klasės cheminis indikatorius (atitinkantis LST EN ISO 11140-1 standrato reikalavimus);
8.1.2. | Veikimo parametrai: 134°C 7min./121°C 20min.; 134°C 4min./121°C 12min.; 134°C 5,3 min./121°C 15min.;
8.1.3. | Įpakavimas po 400 vnt. ±10 vnt. pakuotėje.
8.1.4. | Kiekvienoje indikatorių pakuotėje turi būti patikros prietaisas.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
9. DALIS | TESTAI AUTOMATINĖMS IR ULTRAGARINĖMS PLOVIMO IR DEZINFEKCIJOS MAŠINOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė pagal 2 stulpelio reikalavimus | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
9. | Testai automatinėms ir ultragarinėms plovimo ir dezinfekcijos mašinoms
9.1. | Testai automatinėms ir ultragarinėms plovimo ir dezinfekcijos mašinoms | 3300 | vnt.
9.1.1. | Testai skirti plovimo kokybei įvertinti automatinėse bei ultragarsinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose;
9.1.2. | Turi atitikti EN ISO 15833 standarto reikalavimus.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2663 2025-03-27 13:59:41